Část 1 – 3ks ventilátoru pro dlouhodobou ventilaci – Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, .o.z.

Popis:

3ks ventilační přístroj pro dlouhodobou ventilaci pacientů na infekčním oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.. Ventilační přístroj s automatickým režimem ventilace po zadání základních údajů o pacientovi tj. se snadnou ventilací pro lékaře s menšími zkušenostmi s UPV pracující na JIP.

Technická specifikace:

- ventilační parametry: ventilace dospělých pacientů a dětí, široká nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV ventilační režimy s garantovaným objemem, ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, BiLEVEL – ventilace na dvou tlakových hladinách

- I: E dle měření plicní mechaniky pacienta, apnoe zálohová

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální rourky

- sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- objem: jednotlivý a minutový objem

- tlak: PEEP/CPAP, peak, mean

- čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechové frekvence

- průtok: inspirační a expirační špička

- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu

- monitorace plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence, expirační časová konstanta, automatické měření

- vestavěná kapnometrie

- měření autopeep a inflekčních bodů včetně grafiky

- akustické a optické alarmy chybových stavů – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnoe interval, koncentrace O2, vadná čidla

- přehledná, barevná dotyková obrazovka minimálně 15“

- Jednoduché intuitivní ovládání, změna režimů pomocí dotykové obrazovky i ovládacího kolečka

- 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné

- připojení na rozvod medicinálních plynů

- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz na min. 60min)

- pojízdný vozík / podvozek pro přístroj

- příslušenství:

  - tlaková hadice na přívod o délce min. 3m

  - držák dýchacího okruhu

  - 2ks pacientský okruh

  - 2ks expirační ventil s membránou

- vestavěná nebulizace min. 8ml pro podávání léků

- tepelný zvlhčovač podobný typu HME Booster

- procedury: podání 100 % O2, odsávání, manuální ventilace, měření okluzního tlaku, Intrinsic PEEP, pozastavení inspirace a exspirace, poloautomatické odvykací režimy, index mělkého dýchání RSBI

- snadná dekontaminace po použití u infekčního pacienta

Část 2 – 3ks ventilátory pro anesteziologicko-resuscitační oddělení a chirurgické oddělení Nemocnice Most, o.z.

Popis:

2ks ventilátoru pro invazivní i neinvazivní umělou plicní ventilaci pacientů, jak dospělých i dětských pro oddělení ARO Nemocnice Most, o.z.

1ks ventilátoru pro invazivní i neinvazivní umělou plicní ventilaci pacientů, jak dospělých i dětských pro oddělení chirurgie JIP Nemocnice Most, o.z.

Technická specifikace:

- 3ks ventilátoru pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu dospělých a dětských pacientů

- pojízdný stojan ventilátoru (pojízdný ventilátor) s držákem a ramenem pro uchycení pacientského okruhu

- připojení na centrální rozvod O2

- nezávislost na centrálním rozvodu tlakového vzduchu a kyslíku (např. kompresor, turbína apod.)

- záložní bateriový provoz s kapacitou baterie min. na 2 hodiny provozu

- jednoduché ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky nebo s možností kombinace s ovládacími knoflíky, otočným ovladačem apod.

- kompletní ovládání v českém jazyce

- datové výstupy (zejména pro informační systém, přivolání sestry apod.), VGA, USB

- nebulizátor pro účinné podání inhalačního léku pacientovi (princip ultrazvukový nebo s micropumpou integrovaný nebo jako součást dodávky)

- aktivní tepelný zvlhčovač

- měření EtCO2 vč. příslušenství nutného pro měření - integrované nebo samostatně jako součást dodávky

- obrazovka min 10“ se zobrazením nastavených ventilačních parametrů, pacientských parametrů a grafickou interpretací současně

- multiparametrové zobrazení ventilace, min. 10 parametrů současně s grafickou interpretací a zobrazením min. 3 křivek v reálném čase, kursor k provedení analýzy jednotlivých částí inspirační a expirační fáze dechu, řízených dechů od dechů iniciovaných

- min. sledované parametry: Vt dechový objem (vdechovaný, vydechovaný, řízený i spontánní), MV, PEEP, špičkový tlak, střední tlak, I:E, dechová frekvence, FiO2

- měření plicní mechaniky, spirometrické smyčky v reálném čase s analýzou smyček, kursor k provedení analýzy jednotlivých částí smyček

- sledování grafických i tabulkových trendů

- akustické a optické alarmy, alarmová hlášení pro horní i dolní meze alarmových nastavení ventilačních parametrů

- technické alarmy a chybová hlášení

- min. základní technické parametry

  - PEEP do min. 30 cm H20

  - dechový objem Vt 50 – 1600 ml

  - rozsah nastavení FiO2  21-100%

  - dechová frekvence 4-60/min.

- VCV (objemově řízená) i PCV (tlakově řízená) ventilace ve všech režimech A/C, SIMV

- protektivní adaptivní typy ventilace např.: APRV, BiPAP, BiPhasic (vetilace na 2 tlakových úrovních), PRVC, PCV-VG a pod.

- neinvazivní ventilace NIV ve všech dostupných režimech (SIMV, CPAP, PPS) s kompenzací netěsností a úniků

- zálohová apnea ventilace VCV, PCV

- Inspirační a expirační průtokový flow trigger s možností nastavení u všech typů adekvátních ventilací

- příslušenství nezbytné k uvedení do provozu:

  - Tlaková hadice na přívod kyslíku -  délka min. 4 metry

  - Držák dýchacího okruhu

  - 2ks pacientský okruh

  - 2ks expirační ventil s membránou