# Návazná péče MNUL, o.z. - Přístroje pro rehabilitaci

Obsah

1 Motodlaha kolenního kloubu s rozšířením o pohyb hlezna	1

2 Motodlaha se speciálním antispastickým mechanismem na HK i DK	2

3 Přístroj pro lokální kryoterapii	2

4 Selektivní radiofrekvenční terapie	3

# 1 Motodlaha kolenního kloubu s rozšířením o pohyb hlezna

Motorová dlaha pro rehabilitaci kolenního, kyčelního a hlezenního kloubu

Technická specifikace

  - Motorová dlaha pro rehabilitaci kolenního a kyčelního kloubu

  - s rozšířením o rehabilitaci kotníku nebo dodání samostatné hlezenní motorové dlahy

  - Snadná manipulace

  - Použití pro levou i pravou končetinu

  - Použití dlahy bez přestavby z pravé na levou končetinu

  - Nastavení všech léčebných parametrů minimálně rychlost, rozsah, doba

  - Možnost manuálního nastavení úhlů dle potřeb pacienta

  - Ovládání dálkovým ovladačem

  - Rozsahy pohybů:

    - extenze/flexe kolene – alespoň v rozsahu 0° až 110°

    - extenze /flexe kyčle – alespoň v rozsahu 10°až 75°

    - extenze /flexe kotníku - alespoň v rozsahu -20°až 40°

  - Nastavitelná rychlost min. v rozsahu 48°/min až 155°/min

  - Pro dospělé pacienty – výška pacienta v rozmezí minimálně 145 až 195 cm

  - Nastavitelná délka dlahy pro končetiny

  - Možnost okamžitého vypnutí dlahy pacientem

  - Snadné omývání a dezinfekce

  - Napětí 100–240 V, 50–60 Hz

  - Veškeré potřebné příslušenství a pomůcky nutné pro provoz přístroje

# 2 Motodlaha se speciálním antispastickým mechanismem na HK i DK

Motomed se speciálním antispastickým mechanismem na ruce a na nohy (3 ks)

Popis

Motomed pro dolní i horní končetiny slouží k procvičování nohou a jako trenažér horní části těla pacientů, jejichž pohyblivost je omezena. Musí být vhodný pro pasivní podporu i aktivní pohybové cvičení. Musí být použitelný pro sedícího pacienta na židli nebo na vozíku.

Technická specifikace

- Léčebný pohybový přístroj na horní a dolní končetiny

- Mobilní přístroj na kolečkách – jednoduché přesouvání

- barevný dotykový displej o úhlopříčce min. 7.5“

- jednoduché START/STOP ovládání na obrazovce

- změna parametrů na obrazovce lze provádět během terapie

- možnost bezpečnostního vypnutí přístroje

- snadné upevnění a výměna madel pro horní končetiny

- možnost nastavení výšky a sklonu držáku rukou

- možnost přizpůsobení anatomickým parametrům pacienta

- plastové, lehce omyvatelné podložky chodidel

- tichý a výkonný motor

- vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace

- kontrola srdečního tepu

- citlivá detekce křečí – antispazmová kontrola

- druhy cvičení:

  - pasivní cvičení při celkové paralýze

  - cvičení s asistencí při částečné svalové aktivitě

  - symetrické cvičení - možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny

  - aktivní cvičení stejné jako na rotopedu

- zařízení k uchycení vozíku nebo židle k přístroji – ochrana proti převrácení pacienta

- příslušenství ke každému přístroji:

  - podpěry lýtek

  - fixace chodidel

  - podpěra předloktí

  - snímač tepové frekvence

# 3 Přístroj pro lokální kryoterapii

Přístroj pro lokální kryoterapii

Popis

Přístroj pro aplikaci chladové terapie.

Technická specifikace

- studený vzduch až -30°C

- regulovatelná rychlost proudícího vzduchu

- nastavitelný čas

- LCD displej s podsvícením

- doba terapie minimálně v rozmezí 30s až 10min.

- min. 9 programů (z toho min. 6 přednastavených a 3 definované uživatelem) nebo regulovatelná rychlost proudícího vzduchu v alespoň 9 stupních

- aplikační hadice min. 1,5m

- průměry nástavců minimálně tyto: 5mm, 10mm, 15mm

- kolečka pro snadnou manipulaci

# 4 Selektivní radiofrekvenční terapie

Přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii

Popis

Přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii

Technická specifikace

- termické a atermické působení

- programové režimy:

  - dynamický

  - nízký puls

  - super puls

- pojízdný stojan

- dotykový displej

- manuál s doporučenými terapiemi

- min. 3 velikosti dynamických elektrod

- fixní plošné bezobslužné elektrody pro kapacitní i rezistivní režim

- neutrální elektrody kovové i nalepovací

- možnost využití min. 2 dynamických elektrod (aplikátorů) současně

- kontinuální pracovní výkon min. 300W

- automatické bezpečnostní prvky proti popálení pacienta

- min. 2 provozní frekvence (např. 300kHz a 500kHz)