# Systém funčkní neurostimulace na horní i dolní končetiny

Systém funkční elektroneurostimulace na HK i DK - kompletní klinický set na obě končetiny s variabilitou velikostí pro různé šíře končetin (1 celý set)

Popis

Systém funkční elektroneurostimulace – stimulace periferních nervů a svalů při poruchách centrálního motoneuronu aktivující fyziologicky funkci v důsledku centrální parézy oslabeného svalstva a tím současně využívající principů motorického učení v rámci rehabilitačního procesu zpětnou vazbu motorickému systému a současně umožňující terapii a nácvik denních aktivit.

Technická specifikace

- kompletní klinický set na obě končetiny (pravá a levá) s variabilitou velikostí pro různé šíře končetin

- rehabilitační a asistenční pomůcka primárně pro pacienty se získaným poškozením mozku (cévní mozkové příhody, kraniotraumata apod.), využitelný u některých jiných neurologických onemocnění.

Kompletní systém pro funkční elektrickou stimulaci horní končetiny

  - Systém pro funkční elektrickou stimulaci nervů inervujících svalové skupiny ruky a předloktí zodpovědné za flexi a extenzi prstů ruky, stabilitu zápěstí

  - Bezdrátové nastavení systému

  - Bezdrátový ovladač:

    - pro nastavení intenzity stimulace

    - pro výběr programu

    - signalizaci nabití

  - programovací jednotka se softwarem

- umožňující bezdrátové nastavení systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů, atd.)

- ukládání pacientských dat a dat o terapii

  - Úprava parametrů stimulace v reálném čase

  - Nastavení programů dle potřeb pacienta

  - minimálně 3 přednastavené programy a to otevírání prstů ruky, úchop a jeho uvolnění a klíčový úchop

  - Minimálně dva režimy a to:

    - režim, kdy se stiskem tlačítka aktivuje stisk nebo úchop

    - režim, kdy je terapeutem naprogramována sekvence pulzů

  - Délka pulzů min. v rozmezí 100 - 650 µs

  - Aplituda pulzů min. v rozmezí 0 - 80 mA, symetrické, bifázické

  - Stimulátor s min. 5 přesně umístěnými elektrodami zajišťujících stimulaci nervů inervujících skupiny extensor digitorun extensor pollicis brevis, flexor digitorum superficialis, flexor pollicis Lotus a skupinu palcovou (thenar)

  - Dlahy dvou velikostí – standardní a velká varianta

  - Dlahy na obě dvě končetiny (pravá a levá)

  - Nabíječky ke všem systémům a k programovací jednotce

  - Sada vyměnitelných bavlněných elektrod – min. pro 20 pacientů

  - Veškeré potřebné příslušenství a pomůcky nutné pro provoz systému

Kompletní systém pro funkční elektrickou stimulaci dolní končetiny

  - Systém pro funkční elektrickou stimulaci peroneálního nervu

  - Bezdrátové nastavení systému

  - Bezdrátový ovladač

    - Umožňující nastavení intenzity stimulace a výběr programu

    - Signalizující nabití jednotlivých částí systému

  - Řídící jednotka

    - umožňující bezdrátové nastavení systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů, atd.)

    - ukládání pacientských dat a dat o terapii

  - zajištění přesného časování jednotlivých cyklů a momentů stimulace pomocí bezdrátového patního snímače v botě nebo na principu gyroskopu a akcelerometru

  - Úprava parametrů stimulace v reálném čase, v průběhu chůze

  - Nastavení programů dle potřeb pacienta

  - Minimálně tři režimy a to:

    - režim, kdy je pomůcka určena k běžnému dennímu použití

    - režim, kdy terapeut přístroj ovládá na dálku pomocí řídící jednotky, nastavuje parametry stimulace a snaží se vyladit načasování a intenzitu pulzů tak, aby dosáhl u pacienta co možná nejpřirozenějšího stereotypu chůze

    - režim, kdy je terapeutem naprogramována sekvence pulzů

  - Délka pulzů – stovky mikrosekund

  - Amplituda pulzů min. v rozmezí 0 - 80 mA

  - Podkolenní manžeta s integrovaným stimulátorem, možno jeho vyjmutí pro oddělené nabíjení

  - Stehenní manžeta pro synchronizovanou stimulaci stehenních svalových skupin kvadricepsu a hammstringů

  - Manžety různých velikosti nebo manžety s vyměnitelnými elastickými pásky:

    - S – obvod nohy 29 - 36 cm

    - M – obvod nohy 36 - 42 cm

    - L – obvod nohy 42 – 51 cm

  - Hygienické výměnné vložky – min. pro 20 pacientů

  - Nabíječky ke všem systémům a k programovací (řídící) jednotce

  - Gelové elektrody velkoplošné – min. pro 20 pacientů

  - Gelové elektrody malé – min. pro 20 pacientů

  - bavlněné elektrody velkoplošné – min. pro 20 pacientů

  - bavlněné elektrody malé – min. pro 20 pacientů

  - Veškeré potřebné příslušenství a pomůcky nutné pro provoz systému