## List
příloha č. 4 - Verifikační tabulka pro splnění požadovaných parametrů
Účastník: (vyplnit název společnosti a IČO) | Podpis:
Systém funkční neurostimulace na horní i dolní končetiny
POŽADAVKY NA PARAMETRY | SPLŇUJE ANO/NE
Systém funkční elektroneurostimulace na HK i DK - kompletní klinický set na obě končetiny s variabilitou velikostí pro různé šíře končetin (1 celý set)
Popis: Systém funkční elektroneurostimulace – stimulace periferních nervů a svalů při poruchách centrálního motoneuronu aktivující fyziologicky funkci v důsledku centrální parézy oslabeného svalstva a tím současně využívající principů motorického učení v rámci rehabilitačního procesu zpětnou vazbu motorickému systému a současně umožňující terapii a nácvik denních aktivit.
· kompletní klinický set na obě končetiny (pravá a levá) s variabilitou velikostí pro různé šíře končetin
· rehabilitační a asistenční pomůcka primárně pro pacienty se získaným poškozením mozku (cévní mozkové příhody, kraniotraumata apod.), využitelný u některých jiných neurologických onemocnění.
Kompletní systém pro funkční elektrickou stimulaci horní končetiny
· Systém pro funkční elektrickou stimulaci nervů inervujících svalové skupiny ruky a předloktí zodpovědné za flexi a extenzi prstů ruky, stabilitu zápěstí
· Bezdrátové nastavení systému
· Bezdrátový ovladač:
o pro nastavení intenzity stimulace
o pro výběr programu
o signalizaci nabití
· programovací jednotka se softwarem
o umožňující bezdrátové nastavení systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů, atd.)
o ukládání pacientských dat a dat o terapii
· Úprava parametrů stimulace v reálném čase
· Nastavení programů dle potřeb pacienta
· minimálně 3 přednastavené programy a to otevírání prstů ruky, úchop a jeho uvolnění a klíčový úchop
· Minimálně dva režimy a to:
o režim, kdy se stiskem tlačítka aktivuje stisk nebo úchop
o režim, kdy je terapeutem naprogramována sekvence pulzů
· Délka pulzů min. v rozmezí 100 - 650 µs
· Aplituda pulzů min. v rozmezí 0 - 80 mA, symetrické, bifázické
· Stimulátor s min. 5 přesně umístěnými elektrodami zajišťujících stimulaci nervů inervujících skupiny extensor digitorun extensor pollicis brevis, flexor digitorum superficialis, flexor pollicis Lotus a skupinu palcovou (thenar)
· Dlahy dvou velikostí – standardní a velká varianta
· Dlahy na obě dvě končetiny (pravá a levá)
· Nabíječky ke všem systémům a k programovací jednotce
· Sada vyměnitelných bavlněných elektrod – min. pro 20 pacientů
· Veškeré potřebné příslušenství a pomůcky nutné pro provoz systému
Kompletní systém pro funkční elektrickou stimulaci dolní končetiny
· Systém pro funkční elektrickou stimulaci peroneálního nervu
· Bezdrátové nastavení systému
· Bezdrátový ovladač
Umožňující nastavení intenzity stimulace a výběr programu
o Signalizující nabití jednotlivých částí systému
· Řídící jednotka
o umožňující bezdrátové nastavení systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů, atd.)
o ukládání pacientských dat a dat o terapii
· zajištění přesného časování jednotlivých cyklů a momentů stimulace pomocí bezdrátového patního snímače v botě nebo na principu gyroskopu a akcelerometru
· Úprava parametrů stimulace v reálném čase, v průběhu chůze
· Nastavení programů dle potřeb pacienta
· Minimálně tři režimy a to:
o režim, kdy je pomůcka určena k běžnému dennímu použití
o režim, kdy terapeut přístroj ovládá na dálku pomocí řídící jednotky, nastavuje parametry stimulace a snaží se vyladit načasování a intenzitu pulzů tak, aby dosáhl u pacienta co možná nejpřirozenějšího stereotypu chůze
o režim, kdy je terapeutem naprogramována sekvence pulzů
· Délka pulzů – stovky mikrosekund
· Amplituda pulzů min. v rozmezí 0 - 80 mA
· Podkolenní manžeta s integrovaným stimulátorem, možno jeho vyjmutí pro oddělené nabíjení
· Stehenní manžeta pro synchronizovanou stimulaci stehenních svalových skupin kvadricepsu a hammstringů
· Manžety různých velikosti nebo manžety s vyměnitelnými elastickými pásky:
o S – obvod nohy 29 - 36 cm
o M – obvod nohy 36 - 42 cm
o L – obvod nohy 42 – 51 cm
· Hygienické výměnné vložky – min. pro 20 pacientů
· Nabíječky ke všem systémům a k programovací (řídící) jednotce
· Gelové elektrody velkoplošné – min. pro 20 pacientů
· Gelové elektrody malé – min. pro 20 pacientů
· bavlněné elektrody velkoplošné – min. pro 20 pacientů
· bavlněné elektrody malé – min. pro 20 pacientů
· Veškeré potřebné příslušenství a pomůcky nutné pro provoz systému