Endoskopická věž pro ORL – technická specifikace

Popis

Kompletní sestava endoskopické věže s úzkopásmovým zobrazením pro ambulantní výkony na ORL klinice.

Technická specifikace

Kamerová řídící jednotka (videoprocesor)

- Pro zpracování obrazu níže specifikované kamery

- Pracující ve Full HD rozlišení, progresivní snímání (1080p)

- Automatické řízení jasu zdroje světla dle světelnosti operačního pole

- Musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení pomocí osvětlení v oblasti vlnových délek 415 nm a 540 nm pro lepší zobrazování struktur obsahujících krevní barvivo

- Podpora používání flexibilních HD videoendoskopů se snímacím CCD prvkem v distálním konci endoskopu

- Výstupy HD/3G-SDI, DVI-D, RGB komponentní, RGB kompozitní, S-video (Y/C)

- Ovládací prvky (dotyková obrazovka nebo klávesnice s myší či jiné) pro ovládání jednotky a zadávaní textových údajů k snímkům

- Vytváření jednotlivých snímků ukládaných přímo na paměťové medium připojené do USB

- Příslušenství:

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 32 GB

Kamerová hlava

- CCD technologie snímání

- S objektivem se zvětšením 1,2x

- Ovládací tlačítka na kameře min. 2, pro nastavení funkcí

- Moiré filtr

- Propojovací kabel do kamerové jednotky

Zdroj světla

- Samostatný nebo integrální část kamerové jednotky

- LED technologie

- Předpokládaná životnost lampy min. 2 000 hodin nebo garance bezplatné výměny před dosažením požadované doby (doložení dodáním čestného prohlášení v samostatném dokumentu)

- Manuální i automatické nastavení jasu

Světlovodný kabel – 2ks

- Autoklávovatelný

- Délka min. 3m

- Dva různé vnější průměry – 2,8 a 4,2 mm

Flexibilní video-rhino-laryngoskop – pro dospělé

- Flexibilní endoskop

- CCD technologie snímání

- Snímací čip na distálním konci

- Full HD rozlišení 1080p

- Pracovní délka 300 mm +/-10%

- Průměr na distálním konci max. 3,9 mm

- Zorné pole min. 110°

- Pozorovací vzdálenost v rozsahu 3-50 mm

- Ohyb distálního konce min. 130°nahoru i dolu

- Použití s technologií úzkopásmového zobrazení (viz kamerová jednotka)

- Tester těsnosti endoskopu

Flexibilní video-rhino-laryngoskop – pro dětské

- Flexibilní endoskop

- CCD technologie snímání

- Snímací čip na distálním konci

- Rozlišení formátu PAL min. 720x576

- Pracovní délka 300 mm +/-10%

- Průměr na distálním konci max. 2,6 mm

- Zorné pole min. 90°

- Pozorovací vzdálenost v rozsahu 3-50 mm

- Ohyb distálního konce min. 130°nahoru i dolu

- Použití s technologií úzkopásmového zobrazení (viz kamerová jednotka)

- Tester těsnosti endoskopu (nemusí být v případě totožného testeru u předchozího endoskopu)

Medicínský monitor – primární

- Úhlopříčka obrazovky min. 23 palců

- Full HD nativní rozlišení min. 1920x1080

- Pozorovací úhel minimálně 160° horizontálně i vertikálně

- Antireflexní úprava obrazovky

- Funkce obraz v obraze

- Stabilní fixní umístění na endoskopickém vozíku

- Uchycení standardu VESA

- Umístění na pohyblivé kloubové noze

- Vstupy DVI, VGA, HDMI

Ovládací monitor – sekundární

- Dotykový monitor pro ovládání přidružené pracovní stanice

- Upevněn na kloubovém pohyblivém rameni vozíku

Stroboskopický zdroj světla

- LED technologie

- Předpokládaná životnost lampy min. 2 000 hodin nebo garance bezplatné výměny před dosažením požadované doby (doložení dodáním čestného prohlášení v samostatném dokumentu)

- Možnost přepnutí zdroje do kontinuálního svícení

- Automatické naladění na frekvenci hlasu

- Stroboskopický mód musí umožňovat tzv. pomalý pohyb a fixní fázi hlasivek

- Zobrazení údajů o frekvenci

- Bezkontaktní mikrofon

- Ovládání stroboskopu na čelním panelu přístroje nebo nožním pedálem

Rigidní laryngoskop

- Délka 175 mm +/-10%

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 90°

- Autoklávovatelný při 134°C

- Bez ostřícího kroužku

Pojízdný vozík pro sestavu

- Umístění všech výše uvedených komponent

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Vhodný pro medicínské použití

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Madla pro snadnou manipulaci s vozíkem

- Rameno pro pozicování sekundárního monitoru

- Uchycení primárního monitoru

- Zásuvka pro klávesnici ke kamerové jednotce

- Možnost připevnění kamerové hlavy (držák kamery)

- Držák flexibilního endoskopu

- 1x držák pro ovládací pedál (nebo řešeno jiným způsobem)

Pracovní stanice pro zpracování snímků s PACS připojením

- Stanice spojená s výše uvedenou endoskopickou sestavou

- Možné ovládat pomocí dotykového monitoru umístěného na pohyblivém rameni endoskopického vozíku (zadávání pacientských dat, spuštění foto/video nahrávání)

- Počítač pracovní stanice:

  - min. Intel i5 3. generace

  - min. 4GB RAM

  - pevný SSD disk s kapacitou min. 250GB

  - Operační systém min. Windows 7 PRO

  - LAN až 1000mbit

- Záznam videa ve formátu FullHD až 1080p

- Formát videa MPEG4 H.264

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. 1920x1080pixelů (JPEG, BMP)

- Zadávání pacientských dat k záznamům

- Podpora formátu DICOM verze 3.0

- Automatické odesílaní snímků/videa do PACS

- Automatické načítání pacientských dat z NIS – HL7/worklist

- Obrazové výstupy: digitální dle kompatibility s endoskopickou sestavou

- Obrazový vstup: digitální dle kompatibility s endoskopickou sestavou

- Ovládání z tlačítek endoskopu foto/video vč. vizuální kontroly pomocí LED indikátoru

- Export obrazových záznamů na CD/DVD, přes USB na externí paměťové médium, či síťový disk ve formátech spustitelných v počítači