# Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Obsah

1 Endověž pro chirurgické oddělení	2

2 Překladové zařízení	5

3 Plazmový sterilizátor	6

4 UZ přístroje	7

4.1 Hrudní chirurgie	7

4.2 Neurologie	8

4.3 Gastro	9

4.4 Ortopedie	11

4.5 Požadavky na připojení do sítě	12

5 Endověž pro neurochirurgické oddělení	13

6 Ultrazvukový aspirátor	17

7 CBCT	18

8 Monitory vč. centrál KAPIM	20

9 Echokardiografické UZ přístroje pro KAPIM	31

9.1 Echokardiograf vyšší třídy	31

9.2 Echokardiograf střední třídy	33

9.3 Přenosný ultrasonograf pro point-of-care vyšetřování	34

9.4 Požadavky na připojení do sítě	35

10 Endoskopy	36

10.1 Videogastroskopy	36

10.2 Videokolonoskopy	37

10.3 Videoduodenoskopy	39

10.4 Ultratenký bronchoskop	40

11 Hybridní nůž	40

12 Dialyzační monitor	43

13 Barvicí automat + digitální morfologie	44

14 Agregometr	46

15 Monitorovací systém	47

16 Operační stoly	49

16.1 Dětská chirurgie	49

16.2 Urologie	51

17 Echokardiografický UZ přístroj nejvyšší třídy pro dětskou kardiologii	53

18 Automatický analyzátor	56

19 Přenosný UZ přístroj pro rehabilitační oddělení	56

20 C-rameno	59

21 Anesteziologický přístroj	61

22 Sekvenátor	63

# 1 Endověž pro chirurgické oddělení

Laparoskopická věž s 3D zobrazováním – technická specifikace

Popis

Kompletní sestava 3D laparoskopické věže s rigidní optikou pro laparoskopické zákroky na chirurgickém sále.

Technická specifikace

3D kamerová hlava

- 3D stereoskopická kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Ovládací tlačítka na kameře – vyvážení bílé, nahrávání (foto i video), rotace pohledu laparoskopu o 180°, ovládání intenzity světelného zdroje (pokud není automaticky řízeno), přepínání režimu 2D/3D

- Možnost uchycení k robotickému rameni (možné i přes laparoskop)

- Zajištění sterility - sterilizační box nebo s použitím sterilních návleků – balení min. 100 ks

- Propojovací kabel do kamerové jednotky

3D laparoskop (optika)

- 3D laparoskop s rigidním distálním koncem

- Délka 330 mm

- Průměr 10mm

- Úhel pohledu 30°

- Možnost uchycení k robotickému rameni (možné i prostřednictvím kamery)

- 2 ks sterilizovatelných 3D laparoskopů nebo 1 ks s použitím sterilních návleků s min. 100 ks návleků

- Poznámka 1: pokud je návlek pro celý 3D laparoskop s kamerou nebo se používá pouze u jedné části (kamera či laparoskop) dle technologie, počty návleků se nesčítají

2D kamerová hlava

- 2D tříčipová kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Ovládací tlačítka na kameře – vyvážení bílé, nahrávání (foto i video), rotace pohledu laparoskopu o 180°, ovládání intenzity světelného zdroje

- Použití se stávajícími optikami výrobce Richard Wolf

- Zajištění sterility - sterilizační box nebo s použitím sterilních návleků – balení min. 100 ks

- Propojovací kabel do kamerové jednotky

2D optika

- Full HD optika

- Délka 330 mm

- Průměr 10mm

- Úhel pohledu 30°

- Sterilizační box

- Světlovodný kabel délky min. 3 m

3D/2D kamerová řídící jednotka (videoprocesor)

- Možno i jako dvě oddělená zařízení

- Pro zpracování obrazu výše specifikovaných kamer

- Full HD rozlišení, širokoúhlý formát 16:9, progresivní snímání (1080p)

- Přepínání mezi 2D a 3D režimem (i z kamerové hlavy min. pro 3D systém)

- Výstupy HD-SDI nebo vyšší verze pro vzdálený online videopřenos v kvalitě zdroje

- 2D formát na výstupy pro vzdálený online přenos

- 3D formát na výstupy pro vzdálený online přenos

Záznamové zařízení

- Samostané nebo integrální část kamerové jednotky

- Ovládací prvky (dotyková obrazovka nebo klávesnice s myší či jiné)

- Záznam videa ve formátu 2D Full HD

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Formát záznamu MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 500GB nebo dodání externího pevného USB disku uvedené kapacity v případě nemožnosti ukládání na interní paměť

- Export obrazových záznamů přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Zadávání pacientských dat k záznamům a k tomu potřebné příslušenství (např. klávesnice na dotykovém monitoru)

- USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB pro export dat

- USB pevný disk s kapacitou alespoň 700 GB pro export dat

Medicínský monitor – primární

- Úhlopříčka obrazovky min. 32 palců

- Full HD nativní rozlišení min. 1920x1080

- 3D projekce

- Pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Antireflexní úprava obrazovky

- Funkce obraz v obraze

- Stabilní fixní umístění na endoskopickém vozíku

Medicínský monitor – sekundární

- Úhlopříčka obrazovky min. 27 palců

- Full HD nativní rozlišení min. 1920x1080

- Pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Antireflexní úprava obrazovky

- Funkce obraz v obraze

- Stabilní umístění na pohyblivém rameni na endoskopickém vozíku

Zdroj světla

- LED technologie

- Předpokládaná životnost lampy min. 30 000 hodin nebo garance bezplatné výměny před dosažením požadované doby (doložení dodáním čestného prohlášení v samostatném dokumentu)

- Medicínský atest

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Plynulá regulace intenzity v rozsahu min.  10% - 100%

- Možnost ovládání intenzity z kamerové hlavy (pokud není automaticky řízeno)

Insuflátor s předehříváním CO2

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- Nejvyšší rychlost průtoku (plnění) minimálně 45 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Informace o spotřebě plynu

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Předvolba tlaku v mmHg, v rozsahu alespoň 1 - 25 mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Hygienický filtr na výstupu insuflátoru

- Vizuální a akustické alarmy

- Vysokotlaká hadice pro připojení k láhvi CO2

- Insuflační hadice - resterilizovatelná

- Sada hygienických filtrů

Irigační a odsávací pumpa

- Možnost dvou samostatných přístrojů

- Ručně ovládané

- Regulovatelný podtlak sání alespoň do 70 kPa

- Maximální sací výkon alespoň 4 l/min

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Maximální průtok oplachu alespoň 1,8 l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- 1x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l s výměnnými odpadními sáčky na jedno použití

- 10x výměnný odpadní sáček do odpadní nádoby

- 3x hadicový set pro oplach

- 1x hadice resterilizovatelná pro sání délky min. 3 m

Úchytné rameno nebo stojan či obdobné řešení (pokud je to možné)

- Pro držení a všesměrové polohování 3D laparoskopu (kamery)

Pojízdný vozík pro sestavu

- Umístění všech uvedených komponent

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Vhodný pro medicínské použití

- Centrální vypínač

- Ochrana proti přepětí

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Madla pro snadnou manipulaci s vozíkem

- Rameno pro pozicování sekundárního monitoru

- Uchycení primárního monitoru

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- 1x držák na CO2 láhve

- 1x držák odpadní láhve

- 1x držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

- 1x držák infuzních vaků

Ostatní parametry sestavy

- Odsávačka kouře/zplodin vznikajících použitím elektrokoagulačních přístrojů buď jako integrální část insuflátoru nebo samostatné zařízení a k tomu potřebné příslušenství

- Alespoň 2x výstup DVI-D

- Alespoň 2x výstup HD-SDI nebo vyšší verze

# 2 Překladové zařízení

Technická specifikace

- Stacionární zařízení bez okna pro překládku pacientů z lůžka na operační stůl a z operačního stolu na lůžko

- Základna pevně spojená s podlahou a nesoucí pohyblivou překládací desku

- Nosnost min. 175 kg

- Šířka zařízení max. 3000 mm

- Rozměry překládací desky:

  - Délka (vnitřní rozměr) min. 1900 mm

  - šířka min 1120 mm

- Výškové nastavení překládací desky v rozsahu min. (670 – 1030) mm

- Překládací deska s nekonečným pásmem

- Pás pro přesun pacienta z nealergizujícího materiálu, odolného mycím a desinfekčním prostředkům

- Vyhřívaná překladová plocha s bezpečným systémem ohřevu (29±1)°C

- Výsun překládací desky min. 750 mm na každou stranu od boku základny k lůžku/vozíku, nebo k operačnímu stolu

- Překládací deska na spodní straně opatřená krytem proti zachycení podložek nebo lůžkovin pásem a umožňující těsné přiložení desky na lůžko nebo operační stůl, aniž by se samotný běžící pás při překladu dotýkal povrchu lůžka nebo operačního stolu

- Ovládání překladového zařízení:

  - Zabudované řídící ovládání s LCD displejem zobrazujícím momentální stav a právě probíhající činnost

  - IR dálkové ovládání

- Zařízení vybaveno snímači (mechanickými nebo optoelektronickými) snímající pozici lůžka a operačního stolu a jejich výšku a podle toho nastavit překládací desku do potřebné pozice

- Zařízení vybaveno optoelektronickými snímači polohy pacienta, které fungují jako „závora“ – zařízení nesmí umožnit přesun pacienta v případě, že na straně, kam je posouván, není lůžko nebo operační stůl

- Možnost manuálního zásahu do programu, případně jeho zastavení a opětovné spuštění od okamžiku zastavení bez nutnosti resetu nebo opětovného spouštění od začátku

- Systém s automatickým zastavením procesu překládání v případě jakékoliv nesrovnalosti

- Výstražný zvukový alarm

- Komunikace v českém jazyce

- Konstrukce zařízení z nerezové oceli, spoje těsné proti zatečení

- Režim na čištění pásu umožňující ruční umytí, osušení a dezinfekci

- Napájení 230 V, 50/60 Hz

- Odborná demontáž na náhradní díly

Požadavek na úpravu pracoviště

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.) - v případě že ano, uvede jaké.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, tak součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- Krajská zdravotní, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

# 3 Plazmový sterilizátor

Technická specifikace

- Plasmový sterilizátor s generováním plasmatu přímo v komoře

- Využitelný objem komory min 120 l

- Dveře komory zasouvací (nahoru dolů) - prostorově nenáročné

- Dvoudveřový (prokládací) přístroj s možností využití pouze jedněch dveří na vklad i vykládku

- Šířka přístroje max. 90 cm

- Pro provoz potřebné jen připojení na elektrický proud (žádná voda či pára aj.)

- Ovládání v českém nebo slovenském jazyce

- 2 vyjímatelné police ve sterilizační komoře - varianta objemu vsázky (větší prostor pro kontejnery)

- Sterilizační medium: peroxid vodíku, dodávaný v bezpečnostním obalu, skladovatelný při pokojové teplotě

- Funkce rychlého cyklu do 35 minut pro statim účely

- Deklarace kompatibility s nástroji robota daVinci

- Vybavení nezávislým monitorovacím systémem - měření kritických parametrů sterilizace: tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře

- Přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního media

- Možnost zapojení do LAN sítě včetně dodávky sw pro dokumentaci procesů v českém jazyce

- Požadujeme dodání přístroje včetně projektové dokumentace a finálního zakrytování

- Kupující nebude smluvně, servisem ani jinak vázán k odběru obalového materiálu, testů a indikátorů od dodavatele sterilizátoru

# 4 UZ přístroje

## 4.1 Hrudní chirurgie

Popis

Ultrazvuková přístroj pro hrudní oddělení vhodný pro označení výpotku a kontrolu hrudní stěny k vyloučení kolekce v ráně, hematomu a posouzení prorůstání tumoru do hrudní stěny.

Technická specifikace

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný (mobilní)

- monitor umístěný na polohovatelném rameni

- LCD monitor s úhlopříčkou alespoň 19“, výškově nastavitelný, otočný, sklopný

- polohovatelný ovládací panel (nahoru a dolu)

- možnost dotykové obrazovky o úhlopříčce min. 10“

- širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách.

- laterální gain nebo automatická optimalizace obrazu

- s požadovaným frekvenčním rozsahem přístroje do minim. 12 MHz

- s možností připojení minim. 3 sond současně

- s možností elektronického přepínání sond

- obrazová frekvence musí být minim. 400 obr./s

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- HD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 GB

- archivace na USB, CD, DVD, PACS

- archivace ve formátech JPEG, DICOM, AVI

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- Stand-by mód nebo rychlý start do max. 100s

Požadovaná zobrazení:

- B-mód

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- barevné mapování

- pulzní Doppler

- PW tkáňový doppler

- PW – pulzní doppler

- duální dynamická zobrazení

Požadovaný posprocessing (standardní výpočty pro cévní vyšetření a obecnou radiologii)

- automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru

- funkce Cine Loop

Parametry sond (multifrekvenční)

- lineární multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem minim. cca 4 - 12 MHz pro vyšetření cév a měkkých tkání

- Konvexní abdominální sonda s frekvenčním rozsahem minim. cca  2 - 5 MHz

- Punkční nástavec pro požadovanou konvexní sondu

## 4.2 Neurologie

Popis

Ultrazvukový přístroj s SW a HW vybavený pro neurologické a vyšetřovací postupy adolescentů a dospělých. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D a dopplerovské zobrazování cév s možností kalkulací a reportů a umožňující neurovaskulární vyšetření. UZ přístroj musí umožňovat připojení sond s více než jednou řadou krystalů a sond vyrobených monokrystalickou technologií.

Technická specifikace

- Lehce ovladatelný ultrazvuk nejvyšší třídy, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, vybavený sondami nejvyšší kvality umožňující 2D zobrazení

- plně digitální mobilní přístroj, který by měl do budoucna umožňovat snadný upgrade nových metod

- dosažitelná obrazová frekvence až 1200 snímků za sekundu

- plochý barevný monitor min. 19" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni

- ovládací panel výškově a stranově polohovatelný

- přehledný dotykový LCD displej pro úpravu zobrazení a pro měření, min. 10,1“, s nastavením jasu displeje

- porty pro připojení min. 4 sond

- virtuální klávesnice na touch panelu

- aplikační software vaskulární, radiologický, neurovaskulární

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 300 GB

- archivace na USB, CD, DVD, PACS

- integrovaná CD/DVD mechanika

- archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- Archivace dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu na harddisk a, 2 USB porty

- SW pro archivaci a správu pacientských dat na ultrazvukovém přístroji musí být součástí dodávky

- možnost přímého tisku obrázků a reportů na PC tiskárně

Požadovaná zobrazení:

- širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách

- duplexní i triplexní zobrazení v závislosti na sondě

- uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru nad sebou

- B-mód na základních i harmonických frekvencích

- anatomický M-mód

- barevný M-mód

- barevné doplerovské mapování

- Pulzní Doppler – na lineární i sektorové sondě s možností steeringu v několika stupních (min. -20°, -15°, -10°, 0°, 10°, 15°, 20°)

- doppler včetně HPRF módu, možnost automatického nastavení úhlové korekce

- trapezoidní zobrazení na linerání sondě

- D mód pro transkraniální doppler s funkcí barevného mapování

- automatická optimalizace obrazu jedním tlačítkem i pro dopplerovské parametry

- další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky

- získávání dat z vícero úhlů pro kvalitnější zobrazení

- zobrazení při použití kontrastní látky na lineární sondě (zobrazení pomocí fázové inverze, pulzní inverze, aplitudové modulace nebo jiné technologie)

- možnost volby barvy v B-módu

- možnost volby barevné mapy při zobrazení krevních toků

- detekce rychlosti nad 3 m/s na lineární sondě při hloubce snímání 5 cm, vzorkovacím objemu 1 mm

- redukce spekclí s možností nastavení několika úrovní

Požadavek na sondy

- konvexní sonda nejvyšší kvality s min. frekvenčním rozsahem cca. 2 - 6 MHz

- lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem minim. cca. 4 - 12 MHz pro vyšetření cév

- sonda pro transkraniální doppler s možností vícenásobné fokusace s frekvenčním rozsahem cca. 2 - 5 MHz, sonda musí být typu single crystal

Požadovaný post processing

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, obecnou radiologii a neurovaskulární vyšetření

- SW vybavení pro provádění vaskulárních měření a výpočtů (délka, plocha, objem) a pro neurosonologické aplikace (% sténozy podle vzdálenosti nebo plochy, IMT šíře)

- Manuální i automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz)

- zvětšování a změnšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem

- paměťová smyčka (CineLoop) s délkou min. 45s s manuální nebo dynamickým přehráváním – i pro dopplerovské vyšetření

- redukce speklí

- kvantifikace a zobrazení kontrastní látky - křivky TIC (time intenzity curves)

- analýzu TIC musí být umožněno získat i z uložených dat

## 4.3 Gastro

Popis:

Ultrazvukový přístroj s SW a HW vybavený pro gastroenterologické a vyšetřovací postupy adolescentů a dospělých. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D a dopplerovské zobrazování cév s možností kalkulací a reportů a umožňující abdominální, cévní a gastroenterologické vyšetření.

Technická specifikace:

- Lehce ovladatelný ultrazvuk, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, vybavený sondami nejvyšší kvality umožňující 2D zobrazení

- Plně digitální mobilní přístroj, který by měl do budoucna umožňovat snadný upgrade nových metod

- Dosažitelná obrazová frekvence min. 900 snímků za sekundu

- Plochý barevný monitor min. 21" s vysokou rozlišovací schopností, výškově a stranově stavitelný na nezávislém rameni

- Ovládací panel výškově nastavitelný

- Připojení min. 3 sond

- Přehledný dotykový LCD displej pro úpravu zobrazení a pro měření, min. 9“, s nastavením jasu displeje

- Virtuální klávesnice na touch panelu nebo plnohodnotná klávesnice pro zadání dat pacienta

- Aplikační software vaskulární, radiologický

- Archivační zařízení – integrovaná pracovní databázová stanice včetně softwaru pro uchovávání obrázků a smyček a možnost jejich následného exportu (integrovaná mechanika)

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 100 GB

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- Archivace dat, správa pacientských dat a archivace obrázků a smyček přístrojem – systém musí archivovat všechna provedená vyšetření v digitálním formátu na harddisk a 2 USB porty

- SW pro archivaci a správu pacientských dat na ultrazvukovém přístroji musí být součástí dodávky

- Možnost přímého tisku obrázků a reportů na PC tiskárně

- Video výstup –BNC konektor pro připojení do stávající XVision stanice

Požadovaná zobrazení:

- B-mód

- M-mód

- barevné doplerovské mapování

- Pulzní Doppler

- Automatická optimalizace nastavení energie Dopplera

- Doppler včetně HPRF módu

- Automatické nastavení úhlové korekce

- Spektrální doppler pulzní PW s vysokou opakovací frekvencí HPRF umožňující snímat rychlosti  -7,65 m/s až + 7,65 m/s

- Steerování výseče barevného dopplera u cévní sondy v rozsahu minimálně +/-20 stupňů

- Další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky

- Širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách

- Laterální gain nebo automatická optimalizace obrazu

- elastrografie typu Shearwave na konvexní sondě

Požadovaný postprocessing:

- Standardní výpočty pro cévní vyšetření, obecnou radiologii a gastroenterologické vyšetření

- automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru

- funkce Cine Lope

- měření a kvantifikace elastografie v reálném čase

Požadavek na sondy:

- konvexní sonda nejvyšší kvality s min. frekvenčním rozsahem minim. cca. 2 - 5 MHz

lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem minim. cca. 4 - 12 MHz pro vyšetření cév

## 4.4 Ortopedie

Popis:

Ultrazvuková přístroj pro traumatologii/ortopedii pro vyšetření vývojových vad kyčelních kloubů a vyšetření pohybového aparátu.

Technické požadavky:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný (mobilní), max. 90 kg

- Plochý LED monitor s úhlopříčkou alespoň 55 cm (21,3“), výškově nastavitelný, otočný, sklopný, upevněný na stavitelném rameni

- dotyková obrazovka o úhlopříčce min. 10“ pro ovládání přístroje a měření

- automatická optimalizace B obrazu i Dooplerského zobrazení

- frekvenční rozsah přístroje od max. 2MHz do min. 12 MHz

- obrazová frekvence musí být minim. 400 obr./s

- dynamika systému  přesahující  220 dB

- připojení minim. 3 zobrazujících  sond,  elektronicky přepínatelných

- minimálně 6 tlačítek s funkcí volně programovatelnou uživatelem

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- HD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 500 GB

- archivace na USB, CD, DVD, PACS (LAN)

- archivace ve formátech JPEG, DICOM, AVI

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- bezdrátová komunikace se sítí PACS

- integrovaná digitální černobílá tiskárna s ovládáním z klávesnice

- nožní pedál s dvěma programovatelnými pedály

Požadovaná zobrazení:

- B-mód s fundamentálním i harmonickým zobrazením

- PW – pulzní Doppler

- Barevné Dopplerovské mapování rychlosti i energie (CFM i power Doppler)

- Duplexní i triplexní zobrazení

- PW tkáňový doppler

- duální dynamická zobrazení ( živý B mód i barevný Doppler vedle sebe)

- kompaundní zobrazení se stavitelným stupněm kompoundingu (ne jen on/off)

- software pro redukci obrazových shluků (speckle reduction)

- panoramatické zobrazení v délce alespoň 60 cm

- možnost otáčení obrazu na obrazovce po 90° pro měření kyčlí

Zpracování obrazu  a diagnostické metody

- standardní výpočty pro cévní vyšetření, ortopedii a obecnou radiologii

- automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz)

- HD zoom s volitelným poměrem zvětšení

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu, průměru a úhlů

- SW nástroje pro měření a kalkulaci v ortopedii, radiologii

- Automatické měření a vyhodnocení Graafova protokolu včetně grafického výstupu

- funkce Cine Lope

Parametry sond (multifrekvenčních)

- lineární multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem minim. cca 5 - 12 MHz pro vyšetření cév a měkkých tkání s footprintem alespoň 40 mm, minimálně 192 elementů

- Konvexní abdominální sonda cca 2 - 5 MHz

## 4.5 Požadavky na připojení do sítě

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

# 5 Endověž pro neurochirurgické oddělení

Popis

Sestava 3D laparoskopické věže s ventikuloskopy pro výkony na neurochirurgickém sále.

Technická specifikace

3D/2D kamerová řídící jednotka (videoprocesor)

- Pro zpracování obrazu výše specifikovaných kamer

- Možnost budoucího rozšíření o připojení flexibilních laparoskopů

- Full HD rozlišení, širokoúhlý formát 16:9, progresivní snímání (1080p)

- Přepínání mezi 2D a 3D režimem (i z kamerové hlavy)

- Min. 4 různé režimy zobrazení

- Vyvážení bílé spustitelné přímo na jednotce

- Výstupy HD-SDI nebo vyšší verze pro vzdálený online videopřenos v kvalitě zdroje

- 2D vzdálený online přenos

- 3D vzdálený online přenos

Záznamové zařízení

- Možnost jako integrální část kamerové jednotky

- Ovládání pomocí kamery či klávesnice s myší nebo dotykového panelu

- Záznam videa ve formátu alespoň 2D Full HD

- Převod záznamu z 3D do 2D čili provádění záznamu ve 2D operace probíhající ve 3D

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Formát záznamu MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 500GB nebo dodání externího pevného USB disku uvedené kapacity v případě nemožnosti ukládání na interní paměť

- Export obrazových záznamů přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Zadávání pacientských dat k záznamům a k tomu potřebné příslušenství (např. klávesnice na dotykovém monitoru)

- USB flash disk s kapacitou alespoň 32 GB pro export dat

Medicínský monitor

- Úhlopříčka obrazovky min. 32 palců

- Full HD nativní rozlišení min. 1920x1080

- 3D i 2D projekce

- Pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Antireflexní úprava obrazovky

- Funkce obraz v obraze

- Stabilní fixní umístění na endoskopickém vozíku

- Min. 6 ks 3D brýlí

Zdroj světla

- LED technologie odpovídající výkonu min. 300W

- Předpokládaná životnost lamp min. 30 000 hodin

- Světelná teplota 6000 K

- Medicínský atest

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Plynulá regulace intenzity v rozsahu min.  10% - 100%

- Možnost ovládání intenzity z kamerové hlavy

3D kamerová hlava

- 3D stereoskopická kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Ovládací tlačítka na kameře – vyvážení bílé, nahrávání (foto i video), rotace pohledu laparoskopu o 180°, ovládání intenzity světelného zdroje, přepínání režimu 2D/3D

- Možnost uchycení k robotickému rameni (možné i přes laparoskop)

- Sterilizační box pro kameru	v případě že bude nutné užití sterilizátoru

- Propojovací kabel do kamerové jednotky

3D laparoskop (optika)

- 3D laparoskop s rigidním distálním koncem

- Délka 180 mm

- Průměr 4 mm

- Úhel pohledu 30°

- Možnost uchycení k robotickému rameni (možné i prostřednictvím kamery)

- Zajištění sterility - sterilizační box nebo s použitím sterilních návleků – balení min. 100 ks

- Včetně oplachového tubusu (viz oplachový systém)

- Světlovodný kabel délky min. 3 m

2D kamerová hlava

- 2D tříčipová kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Optický zoom min. 2x

- Ovládací tlačítka na kameře – vyvážení bílé, nahrávání (foto i video), rotace pohledu laparoskopu o 180°, ovládání intenzity světelného zdroje

- Použití se stávajícími optikami výrobce Richard Wolf

- Zajištění sterility - sterilizační box nebo s použitím sterilních návleků – balení min. 100 ks

- Propojovací kabel do kamerové jednotky

2D optika – 3 ks

- Full HD optika

- Délka 180 mm

- Průměr 4 mm

- Úhel pohledu 1x 0°, 1x 30°, 1x 70°

- Včetně oplachového tubusu (viz oplachový systém)

- Sterilizační koš pro každou optiku

- Světlovodný kabel 3x, délky min. 3 m

Ventrikuloskop (intrakraniální neuroendoskop) pro dospělé pacienty

- Ventrikuloskop pro dospělého pacienta s možností bimanuální operativy

- Pracovní délka 150 mm

- Vnější průměr 8,3 mm

- Pracovní kanál přímý velký, oválného typu 3,7 x 6,5 mm

- Pracovní kanál malý, průměr 2,2 mm

- Irigační kanál, průměr 1,4 mm

- Kanál pro optiku, průměr 2,8mm

- Optika, úhel pohledu 30°, průměr 2,7mm, délka 180 cm, okulár pod úhlem 90°

- Sterilizační koš s vymezovací silikonovou vložkou pro sestavu ventrikuloskopu včetně následujícího příslušenství:

  - Bipolární kleště, axiální rukojeť, branže tvaru duckbill, zahnuté 45°, průměr 2,5mm, délka 18cm včetně propojovacího kabelu

  - Disektor, délka 355 mm, šířka distálního konce 1mm

  - Háček 90°, délka 355mm, délka zahnutí 3,5

  - Bipolární elektroda zahnutá 30°, délka 310 mm, průměr 2,7 mm

  - Bipolární elektroda rovná, délka 310 mm, průměr 2,7mm

  - Bipolární kabel, délka

  - Monopolární elektroda tupá, průměr 1,1mm, délka 255mm

  - Monopolární kabel délka 3,5m

  - Úchopové kleště rovné, jedna branže pohyblivá, přímé branže, délka 290mm

  - Nůžky rovné, ostré, otočné, vnější průměr 2mm, délka 265mm

  - Bioptické kleště rovné, otočné, vnější průměr 2mm, délka 265 mm

Ventrikuloskop (intrakraniální neuroendoskop) pro dětské pacienty

- Ventrikuloskop s integrovanou optikou a s flexibilně napojeným  okulárem (okulár je propojen s tubusem pomocí optického kabelu)

- Pracovní délka 150 mm

- Průměr 3 mm

- Úhel pohledu 0°

- Pracovní kanál přímý o průměru 1,5 mm

- Dva oplachové kanály o průměru 0,8 mm

- Sterilizační koš s vymezovací silikonovou vložkou pro sestavu ventrikuloskopu včetně následujícího příslušenství:

  - Elektroda monopolární, jehlová, průměr 1,1 mm

  - Elektroda monopolární, tupá, průměr 1,1 mm

  - Propojovací kabel k elektrodám délky 3,5 m

  - Nůžky flexibilní, průměr 1mm, délka 250 mm

  - Kleště bioptické flexibilní, průměr 1mm, délka 250 mm

  - Kleště úchopové flexibilní, průměr 1mm, délka 250 mm

- Jednorázový zavaděč pro edoskop rozměr 10Fr, 10ks

Systém oplachu distálního konce optiky

- Soubor technického řešení umožnující čištění distálního konce optiky pomocí oplachu fyziologickým roztokem

- Oplachová pumpa

  - Nastavení průtoku min. 5 úrovní

  - Ovládání pomocí nožního spínače

  - Min. 3 ks resterilizovatelných hadicových setů pro připojení k shaftům uvedených optik

  - Min. 3 ks resterilizovatelných hadicových setů pro připojení k ergonomické oplachové rukojeti s ventilem k shaftům uvedených optik

- Oplachový tubus pro každou 2D optiku

- Oplachový tubus pro 3D laparoskop

- Oplachová ergonomická rukojeť s ventilem pro oplach uvedených 2D optik a 3D endoskopu

- Oplachové tubusy k oplachové rukojeti s uvedenými 2D optikami i 3D endoskopem

Fixační rameno

- Fixace optik a instrumentária

- Upevnění na euro lištu (např.: k operačnímu stolu)

- Minimálně 3 klouby

- Jedna centrální svorka pro aretaci všech kloubů

- Délka ramene minimálně 35 cm

- Kovová svorka k uchycení s rozpětím kleští od 5mm do 12,5mm

- Autoklávovatelné

- Vhodný sterilizační kontejner

Pojízdný vozík pro sestavu

- Umístění všech uvedených komponent

- Volné min. 2 pozice pro přidání dalších přístrojů

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Vhodný pro medicínské použití

- Centrální vypínač

- Ochrana proti přepětí

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Madla pro snadnou manipulaci s vozíkem

- Rameno pro pozicování monitoru

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- 1x držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

- 1x držák infuzních vaků

Ostatní parametry sestavy

- Možnost budoucího rozšíření o zobrazení pomocí kontrastní látky ICG ve 2D

- Úzkopásmové zobrazení ve 2D i 3D

- Alespoň 2x výstup DVI-D

- Alespoň 2x výstup HD-SDI nebo vyšší verze

- Alespoň 1x vstup DVI-D

# 6 Ultrazvukový aspirátor

Technická specifikace:

- Kompaktní provedení malých rozměrů, tichý provoz

- Možnost umístění i na otočné stropní stativy

- Systém bez potřeby chlazení

- Tři pracovní frekvence (25, 35, 55 kHz)

- Integrovaná irigační pumpa a odsávání

- Titanové provedení nástrojů pro opakované použití a sterilizaci při 134 st. Celsia bez nutnosti výměny koncovek

- Lehké nástroje o různých délkách a vnějších průměrech od 1,4 mm do 3,3 mm

- Snadná výměna nástrojů během operace ve sterilním poli

- Možnost dodání endoskopického nástroje pro použití s  neuroendoskopem podle Gaaba

- Součástí dodávky 1 ks nástroj dlouhý zahnutý, vnější průměr 2,3 mm

- Součástí dodávky 1 ks nástroj dlouhý zahnutý, vnější průměr 2,0 mm

- Součástí dodávky 1 ks nástroj krátký zahnutý, vnější průměr 2,0 mm

- Součástí dodávky 1 ks nástroj - kostní skalpel včetně sady variabilních koncovek (koncovka krátká a dlouhá, pilka a rašple)

- Možnost použití i jako harmonický skalpel pouhým připojením nástroje

- Extrémně krátký čas uvedení do provozu

- Přehledná a velmi jednoduchá obsluha

# 7 CBCT

Popis:

Přístroj pro pořizování snímků hlavy v dentální oblasti a vytváření 3D modelů pro snadnější plánování v implantologii, ústní a čelistní chirurgii a také ortodoncii při detekce zubních kazů a nervových kanálků. Přístroj by měl umět snímat 3D i 2D snímky bez nutnosti výměny detektorů. Přístroj může být použit i pro potřeby ORL.

Technická specifikace:

Přístroj CBCT

- ConeBeam CT (CBCT – výpočetní tomografie pomocí paprsku kuželovitého tvaru) - přístroj umožňující snímání 3D i 2D snímků pro použití ve stomatochirurgii a ortodoncii

- Plochý detektor

- Rentgenka s ohniskem max. 0,6 mm

- Počet odstínů šedi min. 15bit

- Velikost voxelu max. 0,125 mm

- Nastavenitelná velikost voxelu

- Nastavitelné FOV (Field Of View) s velikostí od max. 50 x 50 mm do min. 160 x 160 mm

- Maximální čas expozice 30s

- Funkce předskenu s minimální dávkou pro automatické nebo manuální nastavení polohy pacienta vůči přístroji

- OPG i CEPH snímky bez použití kefalostatu

- Maximální čas rekonstrukce 3 min.

- Laserový zaměřovač pro přesné umístnění pacienta

- archivace v PACS

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query

- Poloha vyšetřujícího pacienta vsedě / ve stoje i pacienta na vozíku

- Zálohování při výpadku proudu UPS stanicí

- Pořizování 2D snímků bez nutnosti výměny detektoru

- Rekonstrukční server pro vytváření 3D snímků může být součástí akviziční stanice nebo samostatně

- Umístění do místnosti viz přiložený náčrt

SW aplikace – pro všechny stanice

- SW pro vytváření 3D rekonstrukcí, práci s 3D modelem, MPR (Multiplanární rekonstrukce)

- SW pro plánování operace stomatochirurga

- SW pro ORL aplikace

- SW pro potlačení artefaktů, automatická detekce nervového kanálku

1ks akviziční stanice – ovládací stanice

- Barevný medicínský LCD displej s úhlopříčkou min. 22“ s minim. rozlišením 1344 x 768 pixel

- Klávesnice a myš, CD/DVD mechanika

- Výkonostně odpovídající HW

- Základní SW vybavení

- Databázový server s klientskou databází

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, TIFF

- Operační systém min. WIN 8 Professional

- Komunikace po LAN

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- SW vybavení:

  - Správa pacientských dat

  - SW pro akvizici, prohlížení, tisk a měření

  - SW pro snímkování OPG, cefalometrii

- Splňující níže uvedené požadavky na připojení do sítě KZ, a.s.

2ks pracovní stanice

- Pracovní stanice s barevným medicínským LCD displejem s úhlopříčkou min. 22“ s minim. rozlišením 1344 x 768 pixel

- Klávesnice, myš, CD/DVD mechanika

- Výkonostně odpovídající HW

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, TIFF

- Archivace ve formátech pro 3D modely

- Operační systém min. WIN 8 Professional

- LAN propojení s NIS, rekonstrukčním serverem a pracovními stanicemi

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- SW vybavení:

  - Správa pacientských dat

  - SW pro prohlížení, tisk a měření

  - SW pro implantaci a plánování stomatochirurgických operací

  - Kefalometrické měření a analýza

- Splňující níže uvedené požadavky na připojení do sítě KZ, a.s.

Požadavky na připojení do sítě KZ, a.s.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

# 8 Monitory vč. centrál KAPIM

Pacientský monitorovací systém pro jednotky intenzivní péče Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny

Popis

Účelem je obnova a doplnění stávajícího vybavení pracovišť Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pacientským monitorovacím systémem a souvisejícími systémy.

Požadovaný pacientský monitorovací systém zahrnuje lůžkové monitory životních funkcí, centrální monitory, transportní monitory životních funkcí, rozšiřující moduly a spotřební materiál k monitorům životních funkcí, dále systém vzdáleného přístupu k monitorům životních funkcí, systém propojení monitorů životních funkcí s informačním systémem nemocnice přes rozhraní HL7 a nutnou komunikační infrastrukturu.

Součástí systému musí být 5 stávajících monitorů na JIP 2 a 2 stávající monitory na JIP 3, které nejsou předmětem obnovy a jejichž specifikace je uvedena v příloze A, případně dodavatel těchto 7 monitorů v rámci zakázky nahradí monitory ve specifikaci odpovídající požadavkům na monitory na JIP 2.

Součástí systému musí být stávajících 6 modulů kontinuálního 4 kanálového EEG, případně dodavatel v rámci zakázky těchto 6 modulů nahradí ekvivalentním řešením (zadavatel neakceptuje splnění tohoto požadavků technologií BIS nebo Entropy).

Součástí systému musí být 7 stávajících modulů kapnometrie/kapnografie se sidestream technologií, případně dodavatel v rámci zakázky těchto 7 modulů nahradí ekvivalentním řešením.

Celý klinický systém je založen na 100 % hardwarové i softwarové kompatibilitě všech požadovaných klinických subsystémů a jejich prvků a na kontinuitě sběru, vyhodnocování, předávání a archivace klinických (naměřených) dat postupujících spolu s pacientem při jeho pohybu či překladu mezi jednotlivými pracovišti. Základem systému je přenositelný multiparametrický modul, který musí být použitelný v kterémkoliv z monitorů v systému.

- Lůžkové monitory životních funkcí pro JIP 1

12 kusů identických modulárních lůžkových monitorů fyziologických funkcí skládajících se ze základní monitorovací jednotky, displeje, přenositelného multiparametrického modulu a z boxu pro rozšiřující moduly. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků

Technická specifikace

- plochý barevný displej min 19“ třídy medical grade

- minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- automatická detekce snímaných parametrů

- automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi:

  - přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci JIP 1, 2 a 3 bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do převozního monitoru bez nutnosti nulování invazivních tlaků

  - EKG snímané z  5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

  - snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací (je akceptovatelné řešení vyžadující připojení k centrálnímu monitoru)

  - automatická analýza, záznam a tisk arytmií (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

  - stanovení respirační frekvence impedanční metodou

  - měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo

  - měření neinvazívního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety

  - stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

  - zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv – zabudovaná buďto v modulu nebo v monitoru

  - měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové)

  - snímání 4 invazívních tlaků

  - analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

  - hmotnost modulu pod 2,5 kg

  - doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) min. 3 hod.

- modulový box pro umístění min. 5 dalších zásuvných modulů

- možnost použití zásuvného modulu kapnometrie/kapnografie se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (zadavatel neakceptuje splnění tohoto parametru technologií BIS nebo Entropy)

- možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie/sedace ze signálu EEG (BIS, atd.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu PiCCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů vešekrých sledovaných parametrů od přípojení pacienta 24 hodin

- obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemni v rámci systému

- propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru

- vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW

- tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru tak i k centrální stanici

- min 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- držáky pro upevnění monitorů u lůžka

- ovládání monitorů v českém jazyce

- česká klávesnice

- identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky – viz. systém dle bodu 9) nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Centrální monitory pro JIP 1

1 kus centrálního monitoru pro sledování životních funkcí pacientů připojených k lůžkovým a případně i k transportním monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí ze všech v systému zapojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků.

Technická specifikace

- možnost připojení až 12 monitorů současně

- obousměrná komunikace s připojenými monitory

- režim sledování 12 pacirntů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů

- grafické a numerické trendy 24 hod.

- archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 24 hod.

- režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.)

- uživatelské rozhraní v ČJ, ovládaní klávesnicí a myší

- 2 ploché displeje o úhlopříčce min 19“

- připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu

- identifikace pacienta na základě seznamu, který si centrální monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky – viz. systém dle bodu 9.

- záložní zdroj napájení (UPS)

- Lůžkové monitory životních funkcí pro JIP 2 a JIP 3

12 kusů modulárních lůžkových monitorů fyziologických funkcí skládajících se ze základní monitorovací jednotky, displeje, transportního modulu a z boxu pro rozšiřující moduly pro oddělení JIP 3

Technická specifikace

- plochý barevný displej min 19“ třídy medical grade

- min.8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- automatická detekce snímaných parametrů

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi:

  - přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci JIP 1, 2 a 3 bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do převozního monitoru bez nutnosti nulování invazivních tlaků

  - EKG snímané z  5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

  - snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací (je akceptovatelné řešení vyžadující připojení k centrálnímu monitoru)

  - automatická analýza, záznam a tisk arytmií (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

  - stanovení respirační frekvence impedanční metodou

  - měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem  na prst technologií Masimo

  - měření neinvazívního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety

  - stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

  - zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv – zabudovaná buďto v modulu nebo v monitoru

  - měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové)

  - snímání 4 invazívních tlaků

  - analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

  - hmotnost modulu pod 2,5 kg

  - doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) min. 3 hod.

- modulový box pro umístění min. 5 dalších zásuvných modulů

- možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (zadavatel neakceptuje splnění tohot parametru technologií BIS nebo Entropy)

- možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie/sedace ze signálu EEG (BIS) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů vešekrých sledovaných parametrů od přípojení pacienta 24 hodin

- obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemi v rámci systému

- propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru

- vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW

- tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru tak i k centrální stanici

- min 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- držáky pro upevnění monitorů u lůžka

- ovládání monitorů v českém jazyce

- česká klávesnice

- identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky – viz. systém dle bodu 9) nebo pomocí čtečky čarových kódu

5 kusů modulárních lůžkových monitorů fyziologických funkcí skládajících se ze základní monitorovací jednotky se integrovaným displejem a z transportního modulu pro oddělení JIP 2

Technická specifikace

- integrovaný barevný displej min 12“ s dotykovým ovládáním

- min.6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- automatická detekce snímaných parametrů

- automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi:

  - přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci JIP 1, 2 a 3 bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do převozního monitoru bez nutnosti nulování invazivních tlaků

  - EKG snímané z  5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

  - snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací (je akceptovatelné řešení vyžadující připojení k centrálnímu monitoru)

  - automatická analýza, záznam a tisk arytmií (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

  - stanovení respirační frekvence impedanční metodou

  - měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem  na prst technologií Masimo

  - měření neinvazívního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety

  - stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

  - zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv – zabudovaná buďto v modulu nebo v monitoru

  - měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové)

  - snímání 4 invazívních tlaků

  - analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

  - hmotnost modulu pod 2,5 kg

  - doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) min. 3 hod.

- modulový box pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu

- možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (zadavatel neakceptuje splnění tohoto parametru technologií BIS nebo Entropy)

- možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie ze signálu EEG (BIS,.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů vešekrých sledovaných parametrů od přípojení pacienta 24 hodin

- obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemi v rámci systému

- propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru

- vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW

- tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru tak i k centrální stanici

- min 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- držáky pro upevnění monitorů u lůžka

- ovládání monitorů v českém jazyce

- česká klávesnice

- identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky – viz. systém dle bodu 9) nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Centrální monitory pro JIP 2 a JIP 3

2 kusy centrálních monitorů pro sledování životních funkcí pacientů připojených k lůžkovým a případně i k transportním monitorům z pultu centrální monitorace na JIP 2 a JIP 3. Centrální monitor umožnuje přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků

Technická specifikace

- možnost připojení až 12 monitorů současně

- obousměrná komunikace s připojenými monitory

- režim sledování 12 pacirntů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů

- grafické a numerické trendy 24 hod.

- archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 24 hod.

- režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.)

- uživatelské rozhraní v ČJ, ovládaní klávesnicí a myší

- 2 ploché displeje o úhlopříčce min 19“ ke každému cestrálnímu monitoru

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu

- identifikace pacienta na základě seznamu, který si centrální monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky – viz. systém dle bodu 9.

- záložní zdroj napájení (UPS)

- Transportní monitory životních funkcí

5 kusů transportních monitorů fyziologických funkcí pro použití na všech jednotkách intenzívní péče a skládajících se ze základní monitorovací jednotky s integrovaným displejem a držadlem a z přenositelného multiparametrického modulu. Monitor umožnuje především přehledné zobrazení a dokumentaci životních funkcí sledovaného pacienta při transportu, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků

Technická specifikace

- lehký transportní monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a s možností provozu na zabudovaný akumulátor

- sledování plného rozsahu základních požadovaných parametrů při transportu, barevný displej minimálně 12“

- min. 6 křivek současně zobrazených na displej, režim zobrazení zvětšených údajů při transportu

- automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej) s následujícími vlastnostmi:

  - přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci JIP 1, 2 a 3 bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do převozního monitoru bez nutnosti nulování invazivních tlaků

  - EKG snímané z  5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

  - snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací (je akceptovatelné řešení vyžadující připojení k centrálnímu monitoru)

  - automatická analýza, záznam a tisk arytmií (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

  - stanovení respirace impedanční metodou

  - měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem  na prst technologií Masimo

  - měření neinvazívního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety

  - stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

  - zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv – zabudovaná buďto v modulu nebo v monitoru

  - měření 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové)

  - snímání 4 invazívních tlaků

  - analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

  - hmotnost modulu pod 2,5 kg

  - doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) min. 3 hod.

- modulový box pro umístění min. 1 dalšího zásuvného modulu

- možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů vešekrých sledovaných parametrů od přípojení pacienta 24 hodin

- obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemni v rámci systému

- tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici

- min 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- ovládání monitorů v českém jazyce

- česká klávesnice

- Rozšiřující moduly pro monitory životních funkcí

17 kusů modulů pro měření ETCO2, použitelných ve kterémkoliv z výše uvedených monitorů životních funkcí

Technická specifikace

- EtCO2 (koncentrace CO2 ve vydechované směsi „sidestream“ způsobem)

1 kus modulu pro měření SvO2 a C.O., použitelných ve kterémkoliv z výše uvedených monitorů životních funkcí

Technická specifikace

- C.O. (invazivní srdeční výdej termodiluční bolusovou metodou)

- SvO2 (invazivní saturace krve kyslíkem ve smíšené venózní krvi)

2 kusy modulů pro měření metabolizmu pacienta použitelných ve kterémkoliv z výše uvedených monitorů životních funkcí (zadavatel akceptuje též řešení dodávkou samostatných přístrojů).

Technická specifikace

- Měření výdeje CO2 a spotřeby O2

- Stanovení RQ

- Stanovení EE

- Měření a zobrazení spirometrie

2 kusy modulů pro připojení externích zařízení, použitelných ve kterémkoliv z výše uvedených monitorů životních funkcí

Technická specifikace

- externí modul pro připojení externích zařízení (např. ventilátor atd.)

- Spotřební materiál pro monitory životních funkcí

Součástí dodávky musí být spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem monitorů a to minimálně v následujícím rozsahu:

- 1 ks 5-žilového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové a transportní monitory

- 1 ks 10-žilového pacientského kabelu EKG pro každý vstup EKG pro lůžkové monitory na JIP 1

- Po 1 ks manžety NIBP všech velikostních kategorií pro dospělé pro každý vstup NIBP

- 1 ks prstového a 1 ks ušního čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití pro každý vstup SpO2

- 1 ks prodlužovacího kabelu SPO2 pro každý vstup SpO2

- 1 ks propojovacího kabelu IBP s konektory pro snímač tlaku standardu Edwards Lifesciences pro každý vstup IBP

- 1 startovací balení jednorázové aspirační hadičky pro každý vstup CO2

- 1 startovací balení jednorázové nosní kanyly (nosních brýlí) CO2 s funkcí průtokového podávání O2 pro monitorování respirace u spontánně dýchajících pacientů pro každý vstup CO2

- 1 ks dutinového (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé pro každý vstup TT

- kompletní pacientská kabeláž pro každý modul SvO2, kalorimetrie (v případě řešení kalorimetrie dodávkou samostatného zařízení je kabeláž příslušenstvím daného přístroje)

- Systém vzdáleného přístupu k monitorům životních funkcí

Součástí dodávky musí být systém pro vzdálený přístup k datům v monitorech životních funkcí splňující následující minimální požadavky:

- Dodávka komplexního řešení serverového hardware i software umožňující náhled na pacientské monitory v reálném (pseudo-reálném) čase. Systém umožní náhled na obrazovku libovolného vybraného pacientského monitoru prostřednictvím počítačové sítě ethernet LAN s IP protokolem prostřednictvím autentizovaného webového přístupu z libovolného přípojného datového místa nemocniční sítě

- Veškeré nutné licence jsou součástí dodávky a budou zakoupeny pro zadavatele

- Náhledová rozhraní nemají charakter zdravotnického systému

- Autentizace k informačnímu systému bude provedena prostřednictvím LDAP protokolu bez nutnosti využití dalších můstků a rozhraní

- Zadavatel poskytne pro autentizaci stávající LDAP rozhraní

- Licence klienta minimálně 10 x

- Systém propojení monitorů životních funkcí s informačním systémem nemocnice přes rozhraní HL7

Součástí dodávky musí být systém SW a HW prostředků k propojení monitorovacího systému s informačním systémem nemocnice splňující níže uvedené požadavky:

- Dodané pacientské monitorovací systémy (lůžkové pacientské monitory, centrální monitorovací stanice) disponují schopností budoucí integrace do nadstavby klinického informačního subsystému prostřednictvím počítačové sítě LAN zadavatele, a dále do již vybudovaného nemocničního informačního systému, s datovou komunikací a datovým výstupem pod protokolem HL7, zejména s ohledem na moduly pořizování zdravotnické dokumentace pacienta a jejího doplňování o datové a grafické průběhy monitorace životních funkcí pacienta.

- Součástí dodávky je rozhraní komunikačního standardu HL7. Toto rozhraní umožní přenos měřených údajů v datové podobě a to včetně rozhraní (funkce) obousměrného ADT (příjem/propuštění/transport pacienta) pro připojení pacientských monitorovacích systémů (lůžkové pacientské monitory připojené na pacientskou monitorovací centrálu) do nemocničního informačního systému. Komunikace bude probíhat po počítačové síti typu Ethernet. Součástí dodávky bude veškerý potřebný hardware a software a všechny potřebné časově neomezené licence.

- Součástí dodávky je detailní popis dodaného komunikačního protokolu HL7 (manuál připojení).

- Komunikační infrastruktura

Součástí dodávky musí být systém SW a HW prostředků k propojení jednotlivých komponent monitorovacího systému splňující níže uvedené požadavky:

- Za zdravotnický systém lze považovat pouze zařízení přímo připojená k místním (IRD) rozvaděčům na sesternách, tedy zařízení, na jejichž komunikační cestě k centrále nestojí žádný další aktivní prvek nebo jiné zařízení zvyšující potenciální riziko selhání infrastruktury lokálního komunikačního uzlu, pokud takovýto systém uchazeč realizuje. Na ostatní komponenty je nahlíženo jako na běžné prostředky ICT.

- Dodavatel může využít stávající vybudované strukturované kabeláže (cat6a, resp. cat5e, zakončeny na zásuvkách RJ45). V případě, že v určeném místě není kabeláž k dispozici (případně je-li již využita jiným zařízením), buduje na své vlastní náklady kabeláže nové.

- Technická realizace síťování a oddělení klinického monitorovacího systému od nemocničního informačního systému bude provedena dle požadavků a za spolupráce s OIT. Veškeré dodané HW i SW komponenty (vč. licencí) budou určeny pro zadavatele.

- Dodavatel může využít maximálně 2 datové vývody v místě určení pro celý funkční celek (tedy lůžkový pacientský monitor, případně další komponenty).

- V případě, že se v místě určení dodavatel napojuje na optická vlákna, komponenty potřebné pro toto připojení (media konvertory a jejich příslušenství) jsou součástí dodávky dodavatele, a to na obou stranách kabelu.

- Systém bude dodán včetně aktivních prvků umístěných v místním rozvaděči, aktivní prvek bude zálohován UPS s dobou běhu minimálně 12 minut dimenzovanou dle součtu štítkových výkonů uváděných výrobci komponent.

- V případě nutnosti napojení aktivního prvku na počítačovou síť zadavatele nebo jiného připojení aktivního prvku směrem ke středovému uzlu systému dává zadavatel k dispozici jeden pár optických vláken. Optické komponenty jsou součástí dodávky uchazeče.

- Veškeré komponenty umisťované do místních, příp. středových a páteřních rozvaděčů budou rack-mounted a budou dodány včetně příslušenství pro montáž do RACKu

- V případě, že dodávaný systém bude navazovat na stávající počítačovou síť, případně využívat její zakončení pro vybraná pracoviště, budou dodávané aktivní prvky plně integrovatelné do provozovaných technologií zadavatele

- Pokud bude dodávaný systém pro svoji komunikaci využívat technologii Wi-Fi, bude tato součástí dodávky

- Uchazeč zpracuje a předá jako součást nabídky technologický projekt, ve kterém komplexně popíše zamýšlenou komunikační infrastrukturu, a to včetně konkrétního označení všech komponent v dodávce

- Dodavatel zpracuje a předá zadavateli komplexní dokumentaci skutečného provedení, která bude předána současně s celkovou přejímkou dodávky, včetně technologického projektu (architektury) síťování a seznamu použitých komponent a jejich konfigurace. Konfigurace parametrů aktivních prvků LAN bude úzce koordinována se zadavatelem, aktivní prvky navazují na stávající technické prostředky zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo dohledovat systém vlastními prostředky.

- Ke komponentám připojeným k stávající počítačové síti bude mít administrátor (správce) počítačové sítě KZ a.s. administrátorský přístup, dodavatel předá zadavateli kompletní seznam všech použitých loginů ke všem zařízením.

- Místní propojení komponent systému jsou dodávkou dodavatele.

- Zadavatel si vyhrazuje právo monitorovat ICT prostředky vlastním dohledovým systémem.

- Na koncová zařízení připojená prostřednictvím počítačové sítě KZ a.s. (pokud taková budou dodána) bude z hlediska informačních technologií nahlíženo jako na běžné prostředky ICT.

Příloha A

(Specifikace každého ze stávajících nainstalovaných monitorů, dle statě „minimální technické požadavky“ v úvodu tohoto zadání)

Monitor vitálních funkcí:

- modulární monitor vitálních funkcí, barevný dotykový displej 12"

- 3–5 svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou úplných arytmií vč. V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie,

- možnost rozšíření na 12 svodové EKG s interpretací, plnými arytmiemi a zobrazením ST úseku

- respirace

- minimálně 2 teploty

- pulzní oxymetrie Masimo

- měření NIBP dvouhadicovým připojením

- měření 4 x IBP, C.O.

- měření kapnometrie EtCO2 s možností sidestream

- modul 4 kanál EEG vč. příslušenství

- možnost připojení externích zařízení

- možnost zobrazení minimálně 3 křivek parametrů současně

- možnost připojení externího displeje

- paměť minimálně 24 hodin s 1minutovým rozlišením s grafickými a tabelárními trendy

- výstup pro bezdrátové připojení do monitorovací sítě

- možnost transportního provozu až 6 hodin na 2 baterie

- možnost upevnění monitoru na horizontální i vertikální tyč

- pracovní prostředí v českém jazyce

- 43 předdefinovatelných režimů monitoru po zapnutí

- jednotný SW a jednotné uživatelské rozhraní

- moduly (funkce) lze odblokovat heslem

- propojitelnost stávajících i nově pořizovaných monitorů v rámci jedné centrální stanice

# 9 Echokardiografické UZ přístroje pro KAPIM

Ultrazvukové přístroje pro KAPIM (3ks)

Popis

3ks ultrazvukových přístrojů pro kliniku anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny – echokardiograf vyšší a střední třídy a přenosný UZ přístroj pro vyšetřování u lůžka.

## 9.1 Echokardiograf vyšší třídy

Zobrazení

- 2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, alespoň 4 různé harmonické frekvence na sondách TTE, alespoň 1 na sondách TEE

- M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase

- PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce

- CW doppler na všech kardiologických sondách

- Barevné mapování (CFM) na všech kardiologických sondách

- Barevný tkáňový doppler (TVI) a PW tkáňový doppler na všech kardiologických sondách

- Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovského zobrazení

- Zobrazení redukující ultrazvukové spekles s nastavením ve více úrovních

- Kompaundní zobrazení

- Možnost připojení 3D/4D transesofageální sondy

- Plná kompatibilita DICOM s možností importu Worklist a exportu na DICOM server

Technické vlastnosti

  - Výškově nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech

  - Minimálně 4 aktivních konektorů pro připojení sond

  - Minimálně 21,5´´ LCD displej

  - Minimálně 12´´ LCD pomocná dotyková obrazovka

  - Hmotnost maximálně 85 kg

  - Šířka systému maximálně 58 cm

Postprocessing

- Archivace obrazových dat i v původní formě (formát raw), zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu)

- Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG.

- Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat

- Sdílení stejné pacientské databáze s dalšími přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM)

Možnost upgrade na:

- 2D/3D/4D TEE jícnová sektorová sonda, kmitočtový rozsah minimálně 3-7 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem

- Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek

- Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek

- Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů

Sondy

- 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace  – sonda typu single crystal, kmitočtový rozsah minimálně 1-4 MHz, zobrazovací úhel minimálně 90°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI),  min 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu

- 2D TEE jícnová sektorová sonda, kmitočtový rozsah minimálně 3-7 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem

- 2D lineární přepínatelná sonda pro cévní a small parts aplikace, kmitočtový rozsah minimálně 3-10 MHz, harmonické zobrazení

- 2D konvexní přepínatelná sonda pro abdominální a cévní aplikace, kmitočtový rozsah minimálně 2-6 MHz, harmonické zobrazení

## 9.2 Echokardiograf střední třídy

Zobrazení

- 2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, alespoň 4různé harmonické frekvence na sondách TTE, alespoň 1 na sondách TEE

- M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase

- PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce

- CW doppler na všech kardiologických sondách

- Barevné mapování (CFM) na všech kardiologických sondách

- Barevný tkáňový doppler (TVI) a PW tkáňový doppler na všech kardiologických sondách

- Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovského zobrazení

- Zobrazení krevního toku na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod nebo kontrastních látek

- Zobrazení redukující ultrazvukové spekles s nastavením ve více úrovních

- Kompaundní zobrazení

- Možnost připojení 2D transesofageální sondy

- Plná kompatibilita DICOM s možností importu Worklist a exportu na DICOM server

Technické vlastnosti

- Výškově nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech

- Minimálně 4 aktivních konektory pro připojení sond

- Minimálně 19´´ LCD displej s vysokým rozlišením

- Minimálně 8,4´´ LCD pomocná barevná dotyková obrazovka

- Hmotnost maximálně 85 kg

- Šířka systému maximálně 58 cm

Postprocessing

- Archivace obrazových dat i v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain,rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw)

- Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG

- Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat

- Sdílení stejné pacientské databáze s dalšími přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM)

Možnost upgrade na:

- Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek

- Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.

- Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů

Sondy

- 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace  – sonda typu single crystal nebo obdobné technologie, kmitočtový rozsah 2-4 MHz, zobrazovací úhel minimálně 90°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), min. 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu

- 2D lineární přepínatelná sonda pro cévní a small parts aplikace, kmitočtový rozsah minimálně 4-12 MHz, harmonické zobrazení

- 2D konvexní přepínatelná sonda pro abdominální a cévní aplikace, kmitočtový rozsah minimálně 2-6 MHz, harmonické zobrazení

## 9.3 Přenosný ultrasonograf pro point-of-care vyšetřování

Základní vlastnosti systému

- Přenosný ultrazvukový systém typu notebook

- Hmotnost systému včetně baterie maximálně 8 kg

- Integrované madlo pro bezpečný transport systému

- Start systému do plné funkce do 2min

- Ovládání přístroje přes ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně standardní alfanumerické klávesnice

- Ovládání přístroje přes standardní trackball

- Možnost práce z integrované baterie nebo z elektrické sítě

- Výdrž baterie v provozu minimálně 30 minut

- Integrovaný min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem klasického formátu 4:3 nebo 5:4

- Manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi hardwarových ovladačů

- Možnost výměny sond za provozu

- Vstupy/výstupy: USB, LAN, HDMI

- Plná kompatibilita DICOM s možností importu Worklist a exportu na DICOM server

Základní funkce systému

- Uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety)

- Automatická optimalizace obrazu pro: B-mód, barevný Doppler, PW Doppler

- Archivace pacientských dat na interní HDD (min. 120 GB)

- Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze nejlépe ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě

- Možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti)

- Funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast

- Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách

- Možnost snadného exportu dat

- Interní paměťová smyčka

- Možnost pozdějšího upravování uložených snímků a smyček

- Maximálně jednoduchá obsluha

- Podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN

- Možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)

- Možnost DICOM 3.0

Kalkulace

- Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů

- Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR

- Kompletní výpočty kardiologické, angiologické a abdominální

- Programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty

Zobrazovací módy

- Kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu

- M-mód, barevný M-mód

- Barevný směrový rychlostní Doppler s možností automatické optimalizace

- Výkonový Doppler s možností automatické optimalizace

- Možnost porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera

- Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace

- Harmonické zobrazení na všech sondách

- Zobrazení redukující ultrazvukové spekle

- Kompaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 3 úrovních

- Anatomický M-mód (jako option),

- Panoramatické zobrazení (jako option)

- Funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D

- Kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace

Sondy

- Sektorová multifrekvenční sonda s minimálním frekvenčním rozsahem 1 – 4.0 MHz  - sonda typu single crystal nebo obdobné technologie, min. 4 harmonické vysílací frekvence v B obraze, šířka aktivního pole max. 2,7 cm, zobrazovací úhel minimálně 90°

- Lineární multifrekvenční sonda s minimálním frekvenčním rozsahem 3 – 12 MHz, min. 4 harmonické vysílací frekvence v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm

- Konvexní multifrekvenční sonda s minimálním frekvenčním rozsahem 2 - 5 MHz, min. 3 harmonické vysílací frekvence v B obraze

Příslušenství

- Mobilní transportní vozík pro přístroj a sondy

- Hardwarový přepínač pro min. dvě sondy připojené současně

## 9.4 Požadavky na připojení do sítě

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

# 10 Endoskopy

## 10.1 Videogastroskopy

Gastroskop (3ks)

Popis

Pro diagnostiku a terapii pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice, zvláště při EMR a krvácení varixů.

Technická specifikace

- Musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení pomocí osvětlení v oblasti vlnových délek 415 nm a 540 nm pro lepší zobrazování struktur obsahující krevní barvivo

- Barevný CCD čip, rozlišení HDTV 1080/50i

- Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů

- Zorné pole minimálně 140°

- Směr pohledu přímý

- Hloubka pole minimálně 2,0 – 100 mm

- Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně 10 mm

- zevní průměr tubusu maximálně 10 mm

- pracovní délka minimálně 1000 mm

- celková délka maximálně 1400 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

- nahoru minimálně 210°

- dolů minimálně 90°

- doprava minimálně 100°

- doleva minimálně 100°

- Přídavný oplachový kanál

- Musí být plně použitelný se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti – videoprocesory CV-190, zdroji světla CLV-190

- Musí být garantováno vhodnost čištění v automatických dezinfektorech ETD3 GA, ETD4 GA a miniETD2 Plus GA a skladování v sušicích skříních EDC plus

Nasální videogastroskop - 1 ks

- Umožňuje provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT

- Musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení pomocí osvětlení v oblasti vlnových délek 415 nm a 540 nm pro lepší zobrazování struktur obsahující krevní barvivo

- Barevný CCD čip

- Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů

- Zorné pole minimálně 140°

- Směr pohledu přímý

- Hloubka pole minimálně 3,0 – 100 mm

- Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně 6 mm

- zevní průměr tubusu maximálně 6 mm

- pracovní délka minimálně 1100 mm

- celková délka maximálně 1500 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,2 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

- nahoru minimálně 210°

- dolů minimálně 90°

- doprava minimálně 100°

- doleva minimálně 100°

- Musí být plně použitelný se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti – videoprocesory CV-190, zdroji světla CLV-190

- Musí být garantováno vhodnost čištění v automatických dezinfektorech ETD3 GA, ETD4 GA a miniETD2 Plus GA a skladování v sušicích skříních EDC plus

## 10.2 Videokolonoskopy

Kolonoskop (2 ks)

Popis

Umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.

Technická specifikace

- Musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení pomocí osvětlení v oblasti vlnových délek 415 nm a 540 nm pro lepší zobrazování struktur obsahující krevní barvivo

- Barevný CCD čip, rozlišení HDTV 1080/50i

- Musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- Musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva

- Nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu

- Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů

- Musí mít tři svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti

- Zorné pole minimálně 170°

- Směr pohledu přímý

- Hloubka pole minimálně 2,0 – 100 mm

- Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně 14 mm

- zevní průměr tubusu maximálně 14 mm

- pracovní délka minimálně 1600 mm

- celková délka maximálně 2100 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

- nahoru minimálně180°

- dolů minimálně 180°

- doprava minimálně 160°

- doleva minimálně 160°

- Přídavný oplachový kanál

- Musí být plně použitelný se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti – videoprocesory CV-190, zdroji světla CLV-190

- Musí být garantováno vhodnost čištění v automatických dezinfektorech ETD3 GA, ETD4 GA a miniETD2 Plus GA a skladování v sušicích skříních EDC plus

Dětský videokolonoskop - 1 ks

- Umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.

- Musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení pomocí osvětlení v oblasti vlnových délek 415 nm a 540 nm pro lepší zobrazování struktur obsahující krevní barvivo

- Barevný CCD čip, rozlišením HDTV 1080/50i

- Musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- Musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva

- Nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu

- Možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů

- Musí mít tři svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti.

- Zorné pole minimálně 170°

- Směr pohledu přímý pohled

- Hloubka pole minimálně 2,0 – 100 mm

- Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně 12 mm

- zevní průměr tubusu maximálně 12 mm

- pracovní délka minimálně 1600 mm

- celková délka maximálně 2100 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,2 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

- nahoru minimálně180°

- dolů minimálně 180°

- doprava minimálně 160°

- doleva minimálně 160°

- Přídavný oplachový kanál

- Musí být plně použitelný se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti – videoprocesory CV-190, zdroji světla CLV-190

- Musí být garantováno vhodnost čištění v automatických dezinfektorech ETD3 GA, ETD4 GA a miniETD2 Plus GA a skladování v sušicích skříních EDC plus

## 10.3 Videoduodenoskopy

Videoduodenoskop (2 ks)

Popis

Vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod.

Technická specifikace

- Vybaven systémem pro fixaci vodícího drátu instrumentária tzv. "V" drážkou v můstku pro přesné zavádění všech terapeutických nástrojů po vodícím drátě. Drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035" ve středu drážky a vodícího drátu 0,025" ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose videoduodenoskopu

- Musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení pomocí osvětlení v oblasti vlnových délek 415 nm a 540 nm pro lepší zobrazování struktur obsahující krevní barvivo

- Barevný CCD čip

- Pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu

- Zorné pole minimálně 100°

- Směr pohledu 5° šikmý pohled

- Hloubka pole minimálně 5,0 – 60 mm

- Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 10,0 mm

- Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně 14 mm

- zevní průměr tubusu maximálně 12 mm

- pracovní délka minimálně 1200 mm

- celková délka maximálně 1600 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 4,2 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

- nahoru minimálně120°

- dolů minimálně 90°

- doprava minimálně 110°

- doleva minimálně 90°

- Musí být plně použitelný se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti – videoprocesory CV-190 a CV-180, zdroji světla CLV-190 a CLV-180

- Musí být garantováno vhodnost čištění v automatických dezinfektorech ETD3 GA, ETD4 GA a miniETD2 Plus GA a skladování v sušicích skříních EDC plus

## 10.4 Ultratenký bronchoskop

Ultratenký fibrovideobronchoskop (1 ks)

Technická specifikace

- Vnější průměr distálního konce max. 3.0 mm

- Zevní průměr tubusu max. 3.0 mm

- Pracovní délka min. 600 mm

- Vnitřní průměr pracovního kanálu (1.2 ± 0.1) mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 180°

  - Dolů min. 130°

- Zorné pole min. 90°

- Hloubka ostrosti min. (5 – 50) mm

- Směr pohledu přímý

- Příslušenství

  - Odsávací ventil resterilizovatelný

  - Čistící kartáč

  - Resterilizovatelný náustek 1 kus

- Kompatibilní s:

  - Olympus Evis Exera II (zdroj světla Olympus CLV-180, Videoprocesor Olympus CV-180)

  - Automatický dezinfektor Olympus mini EDT2

  - Manuální dezinfektor Olympus KC-10

# 11 Hybridní nůž

Popis:

Sestava hybridního nože složená z elektrokoagulace, argonového regulátoru a jednotky pro disekci vodním paprskem do jednoho funkčního celku k výkonům v gastroenterologii.

Technická specifikace:

Hybridní nůž

Elektrochirurgická jednotka

- výstupní VF výkon bipolární min. 120 W

- výstupní VF výkon monopolární min. 400 W

- programování generátoru až 190 programů, rozdělení programů na podprogramy

- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím barevného displeje

- ovládání generátoru v českém jazyce

- optimalizovaný aktivní vnitřní uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí

- automatická regulace výstupního výkonu

- aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem

- programovatelný nožní pedál

- připojení dvou nožních pedálů současně

- automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje

- indikace chybových stavů - optická a akustická, hlášení poruchy systému

- regulace hlasitosti indikačních signálů

- multifunkční zásuvka pro monopolár i bipolár

- softwarová kontrola doby aktivace - možnost nastavit 1-99 vteřin nebo vypnout

- připojení a kontrola duální neutrální elektrody

- dynamický bezpečnostní systémem neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu

- kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi

- neonatální funkce neutrální elektrody

- rozšíření generátoru modulem o další aktivní zdířky

- spojení do jednoho funkčního celku s argon-plazmovou jednotkou

- Požadované typy řezu a koagulace:

- pro využití v gastroenterologii střídající se řez s koagulací pro papilotomii a střídající se řez s koagulací pro polypektomii, možnost nastavení doby řezu a intervalu řezání a koagulačního efektu

- bipolární koagulace (koagulace povrchová, povrchová s autostopem)

- monopolární řez (řez běžný)

- monopolární koagulace (koagulace povrchová, koagulace hloubková)

- u všech typů řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. 3 stupně)

- u všech typů řezu a koagulace možnost nastavení omezení výstupního výkonu

- možnost rozšíření funkčnosti generátoru o další typy monopolárních nebo bipolárních řezů a koagulace

- možnost použití nožíků od výrobců Fuji a Olympus

- Požadované příslušenství:

  - 1 ks nožní pedál pro řez a koagulaci

  - 1 ks gumová neutrální elektroda včetně propojovacího kabelu

  - 50 ks dělené bezpečnostní neutrální elektroda s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenclální ochranou) s jedním propojovacím kabelem

  - 1 ks kabel pro endoskopické nástroje

Argonový regulátor

- argon - plazmová jednotka, kterou lze rozšířit využitelnost elektrochirurgického generátoru

- programovatelná jednotka nejnovější generace

- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím displeje

- ovládání spínačem na držáku elektrod i nožním spínačem

- 2 aktivní výstupní zdířky pro argon-plazmovou koagulaci na argon – plazmové jednotce

- rozpoznání připojeného nástroje

- český jazyk pro ovládání jednotky

- autotest po zapnutí přístroje

- indikace chybových stavů - optická a akustická, hlášení poruchy systému

- monopolární řez

- monopolární koagulace dotyková i bezdotyková

- u řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. 3 stupně)

- u všech typů řezu a koagulace možnost nastavení omezení výstupního výkonu

- nastavení průtoku pracovního plynu po kroku max. 0,1 litru

- možnost rozšíření funkčnosti o další typy monopolárních řezů a koagulace

- Požadované příslušenství:

  - připojovací kabel pro argon-plazmové aplikátory

  - flexibilní argonplazmové aplikátory s přímým a bočním vývodem pro gastroenterologii o délce 2,2 m a průměru 2,3 mm

Jednotka pro disekci vodním paprskem

- přístroj nejnovější generace

- přístroj pro disekci vodním paprskem s odsávačkou tekutin

- přístroj pro selektivní dělení tkáně a podpich sliznice pomocí vodního paprsku

- vysoká selektivita tkáně a minimální krvácení

- žádné termické ovlivnění tkáně

- řízený procesorem (hardware řízený softwarem)

- možnost programování přístroje, alespoň 9 programů s možností rozdělení na podprogramy, mezi kterými lze generátor přepínat pomocí dálkového ovládání na nožním pedálu

- přehledný LCD displej s ukazatelem pracovního výkonu a odsávání

- možnost vlastního odsávání oddělené tkáně

- připojení k libovolným vakům s fyziologickým roztokem pomoci běžného hadicového setu

- kombinace s vysokofrekvenční elektrochirurgickou jednotkou a argonplazmovou jednotkou pomocí hybridních nástrojů

- nástroje pro endoskopickou submukózní disekci (ESD) - jsou kombinací podpichu s připojením na elektrokoagulační jednotku s průměrem trysky vodního paprsku 120 µm

- celá operce ESD se provádí jedním nástrojem

- Požadované základní příslušenství:

  - 1 balení hybridního aplikátoru pro argon pro ošetření Barrettova jícnu, průměr trysky vodního paprsku 120 µm

  - 2 balení hybridního aplikátoru pro ESD a propojením na elektrokoagulaci, průměr trysky vodního paprsku 120 µm

  - 3 balení pumpy pro aplikátory

Oplachová pumpa

- Peristaltická pumpa

- Připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopů Olympus

- Nastavení výkonu

- Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby s fyziologickým roztokem

- Nejvyšší rychlost průtoku alespoň 500ml/min. přes pracovní kanál

- Nejvyšší rychlost průtoku alespoň 230ml/min. přes přídavný oplachový kanál

- Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)

- Ovládací pedál

- Nádoba na vodu - objem min. 2 L, autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy

- Použitelné a propojitelné (dodání potřebného příslušenství) s endoskopy Olympus

# 12 Dialyzační monitor

Technická specifikace:

- 1 ks dialyzačního monitoru

  - Možnost provedení - hemodialýzy, hemodiafiltrace, hemofiltrace

  - Možnost provedení izolované ultrafiltrace na začátku dialyzační procedury

  - On-line příprava substitučního roztoku

  - Heparinová pumpa

  - Schopnost přístroje automatické úpravy rychlosti ultrafiltrace na základě biologické zpětné vazby - v závislosti na vývoji hodnot systémového krevního tlaku nebo na základě změny krevního objemu během procedury

  - Kontinuální měření dialyzační dávky Kt/V

  - Čtečka pacientských karet, které umožňují uchovávání individuálních dat pacientů (záznamy průběhu a parametrů ošetření)

  - Přehledná barevná otočná dotyková obrazovka

  - Zálohování nastavených dialyzačních parametrů při výpadku elektrického proudu

  - Možnost ošetření SN alespoň systémem klapka-klapka

  - Možnost volby profilů natrium, ultrafiltrace

  - možnost on-line pre i post diluční hemodiafiltrace/hemofiltrace bez nutnosti použití přídavných jednorázových filtrů substitučního roztoku a komůrek k dialyzačnímu setu

  - možnost použití dialyzačních setů pro HD pre a post diluční HDF a HF s on-line plněním při přípravě dialyzačních monitorů bez nutnosti použití vaků s NaCl

# 13 Barvicí automat + digitální morfologie

Nátěrový a barvící automat a digitální morfologie – OKH

Technická specifikace

Nátěrový a barvící automat musí umožňovat:

- propojení se stávajícím analyzátorem Sysmex XN2000 do automatické linky, tak aby se vzorky ve stojáncích automaticky samy posouvaly z XN2000 do nátěrového a barvícího automatu a nakonec i do přístroje pro digitální morfologii

- uzavřený i otevřený systém náběru vzorku (např. novorozenci)

- nastavení objemu a úhlu pro nátěr vzorku dle hematokritu pacienta

- barvit 1 nebo i dva nátěry od jednoho pacienta

- rychlost 120 nátěrů za hodinu

- identifikace vzorku čtečkou čárových kódů,

- automatické natištění identifikace pacienta na sklo, potisk barkódem

- nátěr a barvení v režimu statim

- nátěr a barvení i vzorků, který neprošel XN2000, např. nátěry kostní dřeně

- nátěr bez barvení

- individuálního nastavení barvícího protokolu, i více protokolů současně

- součástí dodávky musí být záložní zdroj napájení UPS s odpovídajícím výkonem a kapacitou k nabízenému přístroji

- Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: helpdesk@kzcr.eu, tel. 477 115 270).

Digitální morfologie musí umožnovat:

- propojení se stávajícím analyzátorem Sysmex XN2000 do automatické linky, tak aby se vzorky ve stojáncích automaticky samy posouvaly z XN2000 do nátěrového a barvícího automatu a nakonec i do přístroje pro digitální morfologii

- provedení tzv. předdiferencování buněk v krevním nátěru (18 buněčných populací)

- provedení tzv. předdiferencování erytrocytů v krevním nátěru

- oboustranná komunikace s LIS

- schopnost DM načíst z nátěrů barkódy

- kapacita minimálně 20-30 vyhodnocených skel za hodinu

- individuální nastavení počtu hodnocených buněk (100, 200, 500)

- hodnocení tělních tekutin

- nastavení na různá zvětšení zobrazení a skenování

- tvorba knihovny buněk a jejich porovnání s předchozím vyšetřením

- databáze nálezů

- vyhotovení reportu v češtině

- vzdálené validace výsledků z jiné laboratoře

- tisku nálezu

- vyexportování fotografií buněk

- tzv. 2. Čtení

- součástí dodávky musí být záložní zdroj napájení UPS s odpovídajícím výkonem a kapacitou k nabízenému přístroji

- Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: helpdesk@kzcr.eu, tel. 477 115 270).

Požadavek na úpravu pracoviště

  - Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.) - v případě že ano, uvede jaké.

  - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, tak součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

  - Krajská zdravotní, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

  - Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

# 14 Agregometr

Popis

Optický agregometr s vysokým rozlišením pro diagnostikování funkce krevních destiček

Technická specifikace

- Dva propojitelné moduly do společného PC, každý se 4 měřícími kanály (celkem 8 měřicích kanálů), tak aby v případě poruchy jednoho modulu bylo možné pracovat na druhém.

- Automatický výpočet hodnot maximální amplitudy, minimální, plocha pod křivkou, slope, lag fáze, % desagregace (volitelný výpočet výsledků)

- Možnost zobrazení agregačních křivek ze všech měřících kanálů

- Temperované inkubační i měřící pozice na 37°C

- Citlivost měření i pro nízký počet trombocytů -  nutno měřit z plazmy bohaté na destičky i 30x109 /l

- Objem v kyvetě 150 ul až 250 ul

- Pro testování ADP, epinefrin, kolagen, ristocetin, kys. arachidonová a HIT (všechny reagencie editovatelné na různé koncentrace)

- Volitelná kalibrační křivka pro von Willebrandův faktor (dublet, singlet, 4 měřící body)

- Součástí dodávky musí být:

  - PC s monitorem a veškerým příslušenstvím potřebným k uvedení přístroje do provozu

  - Barevná tiskárna

  - Ovládací a vyhodnocovací software

- Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: helpdesk@kzcr.eu, tel. 477 115 270).

Požadavek na úpravu pracoviště

  - Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.) - v případě že ano, uvede jaké.

  - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, tak součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

  - Krajská zdravotní, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

  - Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

# 15 Monitorovací systém

Monitory životních funkcí včetně centrální monitorovací stanice

Popis

Doplnění pracoviště JIRP dětské kliniky o tři kusy lůžkových monitorů a jednu centrální stanici. Pacientský monitor vitálních funkcí – 3 ks připojitelných do stejného centrálního monitoru jako stávající monitory (dash 3000, dash 4000, solar 8000) (varianta A) či 10ks monitorů životních funkcí nepřipojitelných do stejné monitorovací centrály jako výše uvedené monitory životních funkcí (varianta B) vč. Centrální monitorovací stanice – 1ks.

Technická specifikace

- Modulární monitor vitálních funkcí, barevný displej min. 12“, s výstupem pro připojení externího displeje – min. VGA výstup

- Pro dětské pacienty od narození

- Včetně monitorování pacientů s nízkou porodní hmotností

- Ochrana proti defibrilačnímu pulzu

- Měření níže uvedených parametrů:

  - 3-5 svodové EKG, rozměření ST úseku – u všech nabízených monitorů,

  - EKG s analýzou základních arytmií (V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie) v reálném čase – u všech nabízených monitorů

  - Respirace impedanční metodou – u všech nabízených monitorů

  - Min. 1 měření teploty – u všech nabízených monitorů

  - Pulsní oxymetrie – u všech nabízených monitorů

  - SpO2 masimo technologií – u všech nabízených monitorů

  - NIBP – u všech nabízených monitorů

  - 1x IBP:

    - varianta A – u 1ks nabízeného monitoru, s možností dodatečného rozšíření všech monitorů o toto měření

    - varianta B – u 4 ks nabízených monitorů, s možností dodatečného rozšíření všech monitorů o toto měření

  - 1x ICP:

    - Varianta A – 1 ks nabízeného monitoru, s možností dodatečného rozšíření všech monitorů o toto měření

    - Varianta B – u 2 ks nabízených monitorů, s možností dodatečného rozšíření všech monitorů o toto měření

  - možnost zobrazení min. 4 křivek parametrů současně – u všech nabízených monitorů

  - paměť min. 1,5 hodiny s min. 2 minutovým rozlišením s grafickými a tabulárními trendy

  - výstup pro bezdrátové připojení do monitorovací sítě – výstup pro zapojení do stávající kabelové a datové sítě

- napájení: ze sítě i z baterie, možnost transportního provozu až na 3 hodiny při maximálním zatížení přístroje, baterie i napájecí kabel součástí

- možnost upevnění monitoru na horizontální i vertikální tyč

- pracovní prostředí v českém jazyce

- min. 3 předdefinované režimy monitoru po zapnutí

- jednotná sw a jednotná uživatelská rozhraní

- jednoduché intuitivní ovládání

- světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou, s možností ovládání z centrály

- včetně veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění všech výše uvedených požadavků

Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí (1ks)

Technická specifikace

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti

- Technická realizace monitorovací sítě lůžkových monitorů + centrály do stávající kabelové a datové sítě

- Vhodná pro připojení až 10 lůžkových monitorů:

  - Varianta A: nově pořízené 3 ks + tyto stávající: 5x DASH 4000, 1x DASH 3000, 1x Solar 8000, s možností budoucího rozšíření centrální stanice o napojení dalších 4ks monitorů

  - Varianta B: nově pořízené 10 ks, s možností budoucího rozšíření centrální stanice o napojení dalších 4 ks monitorů

- Zobrazení až 4 křivky pro každého pacienta v reálném čase a všech pacientů najednou (min. 2x EKG, IBP, SpO2) + 4 číselné hodnoty, v reálném čase, při zobrazení min. 10 pacientů

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, SpO2, těl. teplota, NIBP, IBP, ICP – dle aktuálních potřeb

- Zobrazení detailu vybraného monitoru

- Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů vitálních funkcí, samostatné technické alarmy (možnost konfigurace a ovládání alarmů z centrály)

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále

- Možnost zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů

- Uložení trendů min. 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů v reálném čase minimálně z monitorovací centrály

- Možnost detailního pozorování a analýza vybraného pacienta

- Možnost ovládání a nastavování lůžkových monitorů dálkově z centrály (zadání dat pacienta, nastavení, alarmy)

- Displej min. 19“, ovládací klávesnice, myš, tiskárna

- Kompatibilita s  nově nabízenými lůžkovými monitory vitálních funkcí (viz výše uvedené)

- „mirror“ displej včetně kompletního zasíťování (druhý displej v rámci oddělení včetně ovládání, nastavení, alarmů)

- Zálohovací zdroj napájení

# 16 Operační stoly

## 16.1 Dětská chirurgie

Operační stůl – Dětská chirurgie

Popis

Mobilní operační stůl s pevnou operační deskou pro dětskou chirurgii a traumatologii včetně pozičního příslušenství pro artroskopii a traumatologii ramenního kloubu (Beach Chair) a kompletního trakčního zařízení.

Technická specifikace

- Stůl musí být elektricky polohovatelný:

          - Nahoru – dolu

          - Trendelenburg – antiTrendelenburg

          - Laterální náklony

          - Zádové sekce

          - Nožní segmenty

- Ostatní polohování stolu než výše uvedené musí být minimálně mechanicky

- Dělená zádová sekce pro artroskopie a traumatologii ramenního kloubu "Beach Chair" (plážové lehátko) včetně speciálního držáku hlavy

- Min. 4 antistatická podvozková kola o průměru min. 80 mm s centrálním brzdovým systémem se stabilizačními uzamykatelnými válci z důvodu dosažení dokonalé trakční směrové stability

- Ovládací panel na sloupci základny operačního stolu s LED diagnostikou, IR bezdrátový dálkový ovladač s barevným LCD displejem, který zobrazuje průběh a aktivaci zvolené funkce nastavení stolu, včetně indikátoru stavu baterií a bezpečnostních funkcí

- plná mobilita stolu - bez zemnícího kabelu

- plně RTG transparentní operační deska s možností použití radiografických kazet

- Bezpečné maximální dynamické zatížení operačního stolu min. 450 kg ve všech polohách nastavení

- Elektrické výškové nastavení zdvihu operačního stolu v rozsahu	max. od 600 do min. 1000 mm

- Elektrické nastavení pozice Trendelenburg/antiTrendelenburg v rozsahu min. 25°/30°

- Elektricky nastavitelný laterální náklon v rozsahu min. -20°/+20°

- Elektrické nastavení zádové sekce v rozsahu min. -40°/+70°

- Flexe/Reflexe desky operační stolu ovládaná elektricky prostřednictvím dálkového ovladače nebo ovladače na sloupci základny operačního stolu v rozsahu	min. 200°/100°

- Elektricky nastavitelný podélný posun desky operačního stolu v rozsahu min. 400 mm

(podmínka variabilního využití snímkování pánve, DK nebo pletence ramenního prostřednictvím C-ramena při traumatologické rekonstrukční operativě)

- Elektricky nastavitelné dělené nožní části v rozsahu min. -80°/+80°

- Automatické nastavení do pozice "0" prostřednictvím dálkového ovladače nebo ovladače na sloupci základny operačního stolu

- Volitelná možnost elektrického motorizovaného pohonu podvozku operačního stolu pro snazší manipulaci a polohování

- Polstrování všech dílců a dílců příslušenství operačního stolu třívrstvou paměťovou pěnou, elektricky konduktivní, výška polstrování max. 80 mm (z důvodu bezpečného polohování dětských pacientů při časově náročnějších rekonstrukčních výkonech)

Požadované příslušenství

- Chirurgický asistenční stolek pro operace ruky, adaptace na EURO lištu, výškově nastavitelný s podporou, elektricky konduktivní povrch, včetně upínacích spon

- Podložka ruky, horizontálně i vertikálně nastavitelná, za asistence plynové pružiny, délka min. 600 mm, včetně fixační spony

- Artroskopický držák nohy, manuálně nastavitelný, včetně fixačních pásů a upínací spony

- Fixační pás pro uchycení ruky pacienta (pár), včetně fixačních spon

- Fixační pás pro tělo pacienta nebo DK, včetně fixační spony

- Anesteziologický rám, včetně upínací spony

- Extenční zařízení kompletní - levitační systém, včetně fixačních adaptérů k operačnímu stolu, pánevní část, extenční spojovací tyče (horizontálně vytahovatelné), trakční jednotky, výškově nastavitelné a vytahovatelné s nastavitelnými fixacemi pro držáky trakčních bot, 2 držáky trakčních bot, vozík pro uložení trakčního příslušenství

- Trakční boty (pár) pro dětské a dospělé pacienty

- Gelový kroužek pod hlavu, rozměry: vnější průměr max. 200 mm, vnitřní: min. 75 mm, výška max. 45 mm

- Vozík pro elementy příslušenství, celonerezový, široká stabilní základna, 4 antistatická podvozková kolečka (2 brzděná)

Požadavek na úpravu pracoviště

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.) - v případě že ano, uvede jaké.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, tak součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- Krajská zdravotní, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

## 16.2 Urologie

Operační stůl - Klinika urologie a robotické chirurgie

Popis

Elektrický operační stůl pro endourologické výkony.

Technická specifikace

- ovládání možné i bezdrátovým způsobem

- záložní baterie integrovaná v základně operačního stolu

- nosnost stolu min. 200 kg

- dělená plocha nožního segmentu

- lehko odnímatelné nožní a další segmenty

- minimální výška pracovní desky	  max. 685 mm

- maximální výška pracovní desky min. 1000 mm

- Trendelenburg min. 25°

- anti Trendelenburg min. 25°

- laterální náklon min. 20°

- náklon nožní části min. 70°

- náklon hlavové části min. +45° / -45°

- opěrka hlavy pro použití v poloze flexe (pozice ledvinového můstku) – vertikální posuv hlavové části

- horizontální posun pracovní desky min. 300 mm

- zvednutí opěradla zad min. 70°

- možnost flexe (zlomení stolu) min. 220°

- výřez v základně stolu – místo pro nohy operatéra v litotomické (gynekologické) poloze

- stůl musí umožňovat umístění C ramene pro snímkování pánve i oblasti ledvin v obou základních polohách pacienta (gynekologické i v poloze na břiše) – posun musí být dostatečný, aby C ramenu nepřekážela „noha“ stolu – tzn. Buď excentricky uložená „noha“ stolu nebo příslušenství stolu „mezi kus“, který ale musí umožňovat flexi – ohnutí stolu

Příslušenství

- eurolišta

- stojan na infuzi na eurolištu – otočný

- opěru ruky pro infuzi s uchycovacím páskem (musí umožňovat šikmou polohu horních končetin – aby pacient mohl mít horní končetiny vzpažené – použití kloubu) 1 ks

- horizontálně stavitelná opěrka ruky v poloze na boku 1 ks

- opěrky nohou (schauty) 2 ks

- zarážka ramen	2 ks

- anesteziologický rám

- polštář na podložení břicha

- fixační pásy na nohy 2 ks

- fixační pás na zápěstí 2 ks

- boční zarážky pro fixaci pacienta v poloze na boku 2 ks

- nádoba na jímání irigační tekutiny s odtokem a napojením do odpadu (včetně nutného materiálu) + sítko na zachycení pevných částí

Požadavek na úpravu pracoviště

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.) - v případě že ano, uvede jaké.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, tak součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

- Krajská zdravotní, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

# 17 Echokardiografický UZ přístroj nejvyšší třídy pro dětskou kardiologii

2D echokardiograf nejvyšší třídy

Popis

Echokardiografický přístroj nejvyšší třídy pro 2D zobrazení a možnost upgrade na 3D zobrazení pro oddělení dětské kardiologie Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Přístroj je určen pro účely fetální echokardiografie včetně možností diagnostiky v 1. trimestru těhotenství a pro postnatální echokardiografické vyšetření dětí ve věku 0-19 let s podezřením na vrozené srdeční vady a získané srdeční onemocnění.

Technická specifikace

- Podpora sektorových, jícnových a lineárních sond typu matrix pro všechny zobrazovací modality (2D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI), možnost upgrade na 3D a připojení 3D sondy

- Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji)

- Podpora pokročilých zobrazovacích modalit pomocí tvarování UZ obrazu ve všech zobrazovacích modalitách

Zobrazení

- 2D zobrazení, kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách, alespoň 2 na TEE sondách

- M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický m-mód)

- PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce

- CW doppler na všech kardio sondách

- Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách, zobrazení energie krevního toku (power doppler)

- Širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření

- Dual Live mód - zobrazení 2D a 2D + CFM vedle sebe

- Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardio sondách; PW tkáňový doppler na všech kardio sondách

- Kompaundní zobrazení na všech sondách, zobrazené redukující ultrazvukové speckle

- Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu

- SW pro zátěžovou echokardiografii, včetně kvantitativní analýzy pomocí deformačních parametrů integrované do protokolu.

- SW pro kontrastní echokardiografii

Sondy

- 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - matrix, kmitočtový rozsah minimálně 1 – 4 MHz vhodný pro dospělou echokardiografii použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW, TVI)

- 2D konvexní sonda pro prenatální vyšetření srdce. Kmitočtový rozsah minimálně 2-6MHz použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF)

- 2D sektorová sonda, kmitočtový rozsah minimálně 3-8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW, TVI)

- 2D sektorová sonda, kmitočtový rozsah minimálně 5-11 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW, TVI)

Postprocessing

- Kompletní kardiologická, prenatální a celotělová měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry.

- Měřicí sada s možností editace a uživatelských parametrů a programování vlastních vzorců a výpočtů uživatelem.

- Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými nasnímanými daty (jak obrázky, tak i smyčky)

- Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu) (formát raw), možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici

- Software na postprocessing získaných nativních dat (změna dynamiky, zoomu, redukce speckle, map šedi, cropping, tomografické zobrazení, atd..); analýzy speckle tracking (2D strain) ve 2D,

- dopplerovské analýzy; měření dopplerovských křivek; možnost změny nastavení korekčního úhlu u dopplerovského záznamu, atd..

- Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač a pracovní stanici, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat

- Plná DICOM 3 kompatibilita.  (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)

Technické vlastnosti

- elektronicky nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech (do boku, nahoru, dolů, dopředu dozadu), včetně motorového zvedání ovládacího panelu

- min 4 aktivní konektory pro připojení 2D sond

- hlavní (zobrazovací) monitor minimálně 22“ s nejlepší dostupnou technologií OLED

- Samostatný monitor minimálně 32“ zrcadlící hlavní zobrazovací monitor + kabeláž na propojení monitoru s požadovaným UZ přístrojem, min. 10m datový kabel s odpovídajícími terminály

- LCD pomocná dotyková obrazovka, minimálně 12“ tabletového typu

- Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace

- Přímý výstup exportu na USB disková média

- centrální brzda aretující minimálně 2 kolečka s možností aretace směru

- EKG modul pro zobrazení křivky na monitoru během vyšetření

- Ohřívač ultrazvukového gelu s termostatem a regulací teploty – může být zajištěno externím zařízením

Samostatná připojená pracovní stanice

- Externí pracovní stanice, výkonný PC s velkým diskovým úložištěm, RAID 1 a vyšší, HDD 8TB, včetně monitoru min. 23" klávesnice a myši. Připojení s UZ stanici pomocí LAN kabelu. Stanice musí umožňovat archivaci pacientských dat (obrázků, smyček, měření), vyhledávání v archivu dle RČ, jména, příjmení, diagnózy a dalších příznaků, umožňovat tvorbu worklistu. Na uložených datech provádět měření a posprocessingové úpravy. Pro komplexní archivaci dat umožnit připojení dalších ultrazvukových přístrojů v síti pomocí standardního protokolu DICOM 3.0.

Požadavky na připojení do sítě

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

# 18 Automatický analyzátor

Automatický analyzátor pro multiparametrické testování – Oddělení klinické mikrobiologie

Technická specifikace

- Vyšetření min. 30 vzorků v jednom běhu

- Analyzátor musí umožňovat provedení vyšetření tzv. po metodách (= více vzorků od více pacientů na jedno vyšetření) a zároveň možnost provádět vyšetření tzv. po pacientech (= možnost provádět více vyšetření od jednoho pacienta najednou), tj. tzv. Random Access Analyzátor

- Všechna požadovaná vyšetření musí být proveditelná na jednom analyzátoru a musí umožňovat analýzu vzorků séra i plasmy

- Požadovaná vyšetření:

  - Respiratory syncythial virus (RSV) IgM

  - Mycoplasma pneumoniae IgM

  - Influenza A IgA

  - Influenza B IgA

  - Adenovirus IgG, IgM

  - Chlamydia pneumoniae IgA

- Čtečka čárkových kódů

- Integrovaná tiskárna

- Analyzátor musí být schopen komunikace a připojení do nemocniční sítě - LIS

- Součástí dodávky musí být připojení do LIS, které si uchazeč musí zajistit prostřednictvím odboru IT zadavatele na své náklady

- Součástí dodávky musí být záložní zdroj napájení UPS odpovídající kapacity k pokrytí maximálního možného času pro dokončení vyšetření

# 19 Přenosný UZ přístroj pro rehabilitační oddělení

UZ přístroj pro oddělení rehabilitace

Popis

Přenosný ultrazvukový přístroj pro oddělení rehabilitace pro vyšetření a aplikace butolotoxinu pod kontrolou UZ přístroje. Přístroj by měl splňovat níže uvedené parametry, měl by být lehký, přenosný, umístitelný na vozík.

Technická specifikace

- Notebookový typ

- Velikost LCD displeje min. 15“

- Interní SSD disk nebo hybridní disk s kapacitou min. 120 GB

- Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky/dotyk)

- Podsvícená klávesnice

- Nastavitelný jas LCD displeje

- Dynamický rozsah min. 180 dB

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID)

- Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů

- Provoz na baterie po dobu min. 30min

- Hmotnost přístroj max. 7,5kg

Mody zobrazení:

- B-mód

- Duplexní a triplexní zobrazení

- Doppler barevný (CFM)

- Doppler pulzní (PW)

- Doppler výkonový (Power)

- Nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování ±90°

- Systém redukce obrazových speklí

- Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování)

- Multipaprsková technologie snímání

- Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček)

- Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin

- Měření a popisy v uložených obrazech

- Mód pro zobrazení jehly

Rozhraní pro export či archivaci záznamů

- Optická mechanika (CD/DVD/BR – RW), externí nebo interní

- USB, minimálně 2x

- Síťové připojení k PACS

- WiFi připojení

- HDMI / DVI / VGA konektor – pro připojení externí obrazovky

- Formáty exportovaných záznamů: DICOM, JPEG, AVI

- Černobílá tiskárna umístěná na vozíku

- Vozík pro fixaci a převoz - součástí nabídky

  - Porty pro připojení min. 3 sond

  - Kolečka s brzdou

  - Výškově polohovatelný

Sondy

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4 - 12 MHz

- Konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 2 – 5 MHz

Požadavky na připojení do sítě

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

# 20 C-rameno

Popis

Pojízdný skiaskopický rtg přístroj s C ramenem pro běžné výkony pro dospělé pacienty. Požadujeme přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním jak na operačním sále, tak při možné přepravě přístroje na jiná pracoviště (na jiné operační sály, ambulance), snadné brždění přístroje.

Technická specifikace

- Výkon generátoru minim. 2 kW,

- kolimační clona čtvercová+ štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor,

- flat detektor o velikosti pole (FOV) min. 20x20 cm

- rentgenka s vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s malým ohniskem max. do 0,6 mm

- Matrice detektoru min. 1000 x 1000 pixelů

- prostorové rozlišení min. 2,3 lp /mm pulsní provoz skiaskopického módu (délka a četnost jednotlivých pulzů nastavena orgánově),

- ovládací panel pro náhled operatéra řešen jako dotykový display umístěný na pohyblivém otočném rameni umístěném na konstrukci vozíku C ramene

- zadávání pacientských dat pomocí dotykové obrazovky nebo fóliové klávesnice

- laserový zaměřovač či jiný světelný zaměřovač

- půlený monitor o velikosti min. 24“ nebo dva vedle sebe umístěné monitory o velikosti min. 19“ pro zobrazení aktuálního obrazu, umístěný na otočném rameni na vozíku C-ramene nebo umístění na samostatném vozíku

- měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na displeji na pacienta integrovaná v primární cloně podle „Atomového“ zákona – DAP metr, event. požadujeme možnost archivace záznamu kalkulované dávky

- ovládání C-ramene pomocí ručního ovladače i pomocí nožního pedálu

- vodič pro ekvipotenciální spojení,

- digitální paměť minim. 500obrazů

Mechanické vlastnosti C ramene

- SID minim 910 mm

- možnost rotace ramene: vertikální → horizontální pozice minim. 115°, minim. ± 180°okolo horizontální osy ve vertikální rovině,

- posun C ramene ve vertikálním směru min. 400 mm, v horizontálním min. 200 mm

- dostatečná hloubka C ramene, tak aby bylo možné nacentrovat střed ohniska RTG zářiče C-ramene minimálně na střed operačního stolu - šíře oper. stolu min. 70cm

Softwarové vybavení

- mozaikový systém obrazových dat

- orgánové programy (včetně dětských), ale i možnost manuálního nastavení expozice,

- možnost korekce kovových artefaktů

- real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu),

- post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření)

- funkce LIH (paměť posledního obrazu)

Dokumentace obrazových dat

- možnost tisku obrazové dokumentace – integrovaná tiskárna

- archivace na CD/DVD, USB

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Worklist

- přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru či kalkulované dávky

Požadavky na připojení do sítě

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

# 21 Anesteziologický přístroj

Anesteziologický přístroj – 2ks

- 2ks pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně jednou zásuvkou na materiál;

- integrované osvětlení pracovní plochy;

- uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce;

- záložní napájení celého přístroje minimálně na 45 minut;

- hmotnost celého přístroje do 250 kg;

- kolečka s možností aretace (zabrzdění);

- připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný);

- elektronický směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systém zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent);

- plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 10 litrů za minutu;

- elektronické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii;

- elektronické řízení anesteziologického přístroje s možností nastavení cílových hodnot anestetik a kyslíku ve vydechované směsi nebo anestetik ve vydechované směsi a vdechovaného kyslíku;

- možnost použití odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky);

- elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon;

- integrovaný odvod anesteziologických plynů;

- automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu;

- samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle);

- samostatný výstup čerstvých plynů;

- možnost přepnutí ruční a řízené ventilace;

- možnost zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta;

- minimálně 2 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji;

- držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou;

- přístroj musí mít v návodu k použití deklarováno použití i pro novorozence

- integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání;

- akustické i vizuální alarmy s řazení dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů;

- anesteziologický přístroj, monitor i ventilátor dodaný od jediného výrobce;

- schopnost identifikaci pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky);

- připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu;

- modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji a také v monitoru životních funkcí dle volby uživatele nebo vše integrováno v anesteziologickém přístroji

Parametry ventilátoru

- display s úhlopříčkou minimálně 15 palců;

- monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak;

- nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml;

- nastavitelná dechová frekvence minimálně 1 – 60 dechů za minutu;

- nastavitelný poměr inspiria k exspirium minimálně 2 : 1 až 1 : 8

- elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50% doby trvání inspiria;

- kompenzace úniku v okruhu a poddajnosti ventilačního okruhu;

- těsný pacientský okruh o objemu do 3 litrů;

- automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem a frekvencí pro ventilaci pacientů;

- měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta;

- ventilační režimy:

- objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná,

- tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná,

- spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou,

- manuální, spontánní,

- tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem;

- měření spirometrie z tracheální rourky nebo integrované ve ventilátoru se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

Parametry anesteziologického monitoru

- display úhlopříčky minimálně 19 palců;

- ovládání pomocí dotykové obrazovky;

- modulární konstrukce – základní multiparametrový modul a další sloty pro parametrové moduly, tak aby bylo možné monitorovat současně všechny požadované parametry (lze splnit i dodáním samostatného zařízení pro monitoraci požadovaných parametrů za podmínky dodržení možnosti přenosu všech parametrů do klinického informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 – viz požadované body pro komunikaci s NIS uvedené u anesteziologického přístroje)

- grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením 1 minuta

- současné zobrazení minimálně 8 stop pro libovolně zvolené křivky a 10 číselných parametrů

- měřené parametry:

- zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3 a 5 svodů včetně zobrazení tepové frekvence,

- automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně,

- analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně, s grafickým zobrazením trendu a aktuální změny ST úseku,

- SpO2,

- vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (tuto položku je možno splnit externím přístrojem),

- neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty,

- měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty,

- měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty,

- kapnografie (zadavatel neakceptuje měření technologií mainstream capnography),

- modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy),

- modul měření hloubky svalové relaxace (Train-Of-Four);

- veškeré příslušenství přístroje pro pacienty všech věkových kategorií – pro každý přístroj minimálně:

- 1 ks manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou věkovou/hmotnostní kategorii

- 1 kus opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst pro každou věkovou kategorii (pro novorozence možno splnit dodání min. 50ks jednorázového čidla)

- 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho pro každou věkovou kategorie

- 1ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty pro každou věkovou kategorii

- 1 ks teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu) pro každou věkovou kategorii

- minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

- 1 ks kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem

- příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

- příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace.

# 22 Sekvenátor

Popis

Systém pro sekvenování nové generace (next generation sequencing, NGS) zahrnující veškeré příslušenství včetně příslušenství pro přípravu vzorků a programového vybavení. Systém pro NGS, označovaný též jako masivní paralelní sekvenování, musí umožňovat:

- genomové sekvenování zahrnující de novo sekvenování a tzv. resekvenování (porovnávání analyzovaných sekvencí se známou referenční sekvencí a vyhledávání jednotlivých rozdílů – mutací a jednonukleotidových polymorfismů)

- cílené sekvenování vybraných oblastí (amplikonové sekvenování)

- transkriptomové sekvenování

- exomové sekvenování

Spektrum aplikací musí být minimálně pro oblast prenatální a postnatální diagnostiky a nádorové genetiky.

Technická specifikace

- Je požadován stolní sekvenátor nové generace s vysokou kapacitou a propustností (high-throughput) umožňující analyzovat souběžně jednotlivé úseky DNA ve velkém počtu a tím získání velkého množství informací o primární struktuře DNA.

- Počet mapovatelných fragmentů v každém běhu alespoň 25 miliónů.

- Pro analýzy větších sérií vzorků musí zařízení poskytovat kapacitu minimálně 15 miliard osekvenovaných bazí v jedné analýze.

- Minimální délka sekvenačního čtení 300 bp.

- U knihoven požadovaný barcoding, min. 96 adaptorů.

- Systém musí umožňovat získání FASTQ formátu z hrubých sekvenačních dat.

- Součástí dodávky zařízení musí být výkonná výpočetní jednotka určená pro analýzu a ukládání dat a s kapacitou diskového pole alespoň 10 TB.

- Součástí dodávky zařízení musí být  programové vybavení (nejméně dva softwary) pro kompletní  datovou analýzu shora zmíněných metod (de novo sekvenování, resekvenování, sekvenční analýza DNA fragmentů). U jednoho softwaru pro systém NGS, si zadavatel vyhrazuje právo na získání nových softwarových upgrade zdarma po dobu životnosti přístroje.  U druhého softwaru pro NGS, si zadavatel vyhrazuje právo na získání nových softwarových upgrade zdarma po dobu záručního servisu.

- Výsledná data musí být exportovatelná do cloudového prostředí, které usnadňuje a urychluje sdílení informací.

- Součástí dodávky zařízení musí být vybavení pro přípravu vzorků a veškeré další přístrojové vybavení nezbytné pro systém NGS.

- Součástí dodávky zařízení musí být i dodání potřebného spotřebního materiálu a reagencií pro úvodní zajištění minimálně pro 40 vzorků (zadavatel si vybral jako úvodní aplikaci - BRCA).

- Součástí dodávky zařízení bude zaškolení obsluhy v plném rozsahu v délce alespoň 3 pracovních dnů.

- Celková délka sekvenačního běhu pro analýzu min. 10 Gb (od přípravy knihovny do získání analyzovaných dat) musí být maximálně 4 dny.

- Možnost změny parametru sekvenačního běhu pomocí odlišných reagencií s výsledným snížením délky sekvenačního běhu, redukcí množství získaných dat a nákladů.

- Možnost resekvenačních celogenových analýz, resekvenace malých genomů.

- Další možné aplikace: exomové sekvenování, amplikonové sekvenování, 16S sekvenování, sekvenování malých RNA.

- Součástí dodávky bude i klimatizační jednotka včetně instalace, do místnosti ve které bude systém pro NGS umístěn.

- Dodavatel musí doložit referenci o dodávce podobného zařízení (NGS systému).

- Zadavatel požaduje poskytnutí plné bioinformatické podpory, a to po celou dobu záruční lhůty zdarma.

Příslušenství

1) Ultrasonicator

DNA sonikátor pro přípravu knihovny pro NGS:

- Generování konsistentních fragmentů DNA o velikosti mezi 150 až 5000 bp

- Integrovaná ochrana proti tepelné degradaci vzorků bez nutnosti externího chlazení

- Ochrana proti kros-kontaminaci vzorků

- Nejmenší vlnové délky pro sonikaci ~3mm

- Monitorování průběhu sonikace

- Soustředěná energie do vzorku

- Rychlost sonikace do 5 min.

- Tichý provoz – ochrana proti nadměrnému hluku

- Přístroj určený výslovně také na NGS

- Kompaktní systém obsahující vlastní jednotku pro mechanické fragmentace nukleových kyselin, řídící jednotku (počítač) se softwarovým vybavením

- Požadavek na přesnou, opakovatelnou fragmentaci (dle potřeb uživatele)

2) Inkubační systém

Inkubační systém na přípravu vzorků pro NGS:

- Kompaktní, flexibilní a přesný vyhřívací systém s vyhřívaným víkem

- Regulace teploty s citlivostí na  +-0,1°C

- Rozsah teploty min. od +5,0 do +99,0°C

- Možnost používat vyměnitelné bloky pro různé typy zkumavek, PCR destiček nebo vodní lázeň pro inkubaci pufrů

- Blok pro inkubaci PCR destiček výslovně určený pro přípravu vzorků pro NGS

- Vodní lázeň určená pro zahřívání roztoků pufrů

Pozn. Zadavatel požaduje zahrnutí inkubačního systému do nabídky v případě, že je nutně vyžadován nabízenou technologií pro přípravu vzorků.

3) Přístroj pro automatizovanou kontrolu kvantity a kvality vzorků pro NGS

Pro ověření velikosti fragmentů knihovny pro NGS:

- Vysoká senzitivita koncentrace až pro pg/µl

- Plně automatizovaný systém pro mikrokapalinovou elektroforézu

- Minimální spotřeba vzorku pouze: 1-2 µl

- Analýza DNA, RNA

- Analýza vzorků pro NGS, microarray (včetně array CGH) a qPCR

- Analýza až 96 vzorků

- Doba analýzy: 1-2 minuty na vzorek

- Bezpodmínečné prokázání kompatibility s NGS technologií

- Včetně PC a předinstalovaného software – ovládací a vyhodnocovací jednotky

- Včetně kitů nezbytných pro instalaci, kalibraci systému a jeho uvedení do provozu

a dále 100 testů nezbytných pro zahájení činnosti (optimalizaci postupů)

4) Třepačka

- Rozsah otáček: min. 300 – 3 200 rpm

- Kompatibilita min. s PCR destičkami na 96 pozic, 1,5/2 ml mikrozkumavkami a 0,2/0,5 ml mikrozkumavkami

- Rozsah teplot alespoň +5°C až +40°C

- Včetně příslušenství pro výše uvedené typy vzorků

5) Centrifuga

- Max. rychlost alespoň 10,000 rpm

- Max. RCF alespoň 10,000 x g

- Kompatibilita min. s PCR destičkami na 96 pozic (MTP rotor), 1,5/2 ml mikrozkumavkami a 0,2/0,5 ml mikrozkumavkami

- Včetně příslušenství (rotory, adaptéry) pro výše uvedené typy vzorků

- Chlazená

6) PCR Thermocycler

- Kapacita 96 jamek (kompatibilita s MIDI destičkami)

- Kapacita: min. 1 x PCR destička, 12 x 8 (0.2ml) stripy, 96 x 0.2ml zkumavky

- Programovatelné teplotní rozpětí: 4°C – 99,9°C

- Vyhřívané víko

- Vysoká přesnost a uniformita teploty

- Gradientové teplotní rozpětí

7) UPS

Záložní zdroj proti přepětí:

- Musí vyhovovat požadavkům dodávaného NGS systému

8) Laminární PCR box (Biohazard box)

Laminární box pro přípravu sekvenační PCR:

- Šířka pracovní plochy min. 100 cm

- Alespoň 2x HEPA filtr

- UV lampa s bezpečnostním spínačem

- Alespoň 1 el. zásuvka 220V

- Multifunkční (LCD) displej a elektricky ovládané posuvné (přední) okno

- Počítadlo provozních hodin a UV lampy

9) Sada automatických pipet

- Pipety s variabilním nastavením objemu

- Ovládání odhazovače samostatným prvkem

- Pro objemy: 0,5 - 10 μl, 2 - 20 μl,  10 - 100 μl, 20 - 200 μl,100 - 1 000 μl, 0,5 - 5 ml

- S přesností minimálně na jedno desetinné místo pro objemy: 0,5 - 10 μl, 2 - 20 μl,  10 - 100 μl, 20 - 200 μl

- Stojánek na pipety

10) Laboratorní mraznička

Pro dlouhodobé uchovávání DNA/RNA vzorků:

- S nejnižší teplotou min. do - 70 °C

- Digitální ukazatel teploty

- Obsah alespoň 400 litrů

Požadavky na připojení do sítě:

- Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: helpdesk@kzcr.eu, tel. 477 115 270).