ČÁST 10 D) Endobronchiální ultrazvukový endoskop

Technická specifikace:

Technická specifikace Endobronchiální ultrazvukový endoskop (1 ks)

- Lineární endobronchiální ultrazvukový endoskop s možností provádět transbronchiální aspiraci (TBNA aplikace)

- Zevní průměr distálního konce max. 7.4 mm

- Zevní průměr zaváděcího tubusu max. 6.3 mm

- Pracovní délka min. 600 mm

- Vnitřní průměr pracovního kanálu (2.2 ± 0.1) mm

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru min. 120°

  - Dolů min. 90°

- Zorné pole min. 80°

- Hloubka ostrosti min. (2 – 50) mm

- Směr pohledu šikmo dopředu max. 45°

- Ultrazvukové funkce:

  - zobrazovací módy: B-mód, barevný PowerDoppler

  - snímací metoda: elektronická lineární

  - frekvence: 5/6/7.5/10/12 MHz

  - velikost pole min. 60°

  - kontaktní metoda: balónková

- Příslušenství

  - Odsávací ventil resterilizovatelný

  - Čistící kartáč

- Kompatibilní s:

  - Stávajícím videoendoskopickým systémem EVIS EXERA II (Ultrazvukové centrum Olympus EU-ME1, Zdroj světla Olympus CLV-180, Videoprocesor Olympus CV-180)

  - Zdroj světla Olympus CLV-190, CLV-180, CLV-160

  - Videoprocesor Olympus CV-190, CV-180, CV-160

  - Automatický desinfektor ETD2 Plus GA a ETD2 Plus PAA

  - sušící a skladovací skříní flexibilních endoskopů EDC Plus