## ČÁST 1
příloha č. 4 - Verifikační tabulka pro splnění požadovaných parametrů
Účastník: (vyplnit název společnosti a IČO) | Podpis:
Část 10D – Endobronchiální ultrazvukový endoskop
POŽADAVKY NA PARAMETRY | SPLŇUJE ANO/NE
Endobronchiální ultrazvukový endoskop (1 ks)
· Lineární endobronchiální ultrazvukový endoskop s možností provádět transbronchiální aspiraci (TBNA aplikace)
Zevní průměr distálního konce max. 7.4 mm
· Zevní průměr zaváděcího tubusu max. 6.3 mm
· Pracovní délka min. 600 mm
· Vnitřní průměr pracovního kanálu (2.2 ± 0.1) mm
· Ohybová část - rozsah angulace:
o Nahoru min. 120°
o Dolů min. 90°
· Zorné pole min. 80°
Hloubka ostrosti min. (2 – 50) mm
· Směr pohledu šikmo dopředu max. 45°
· Ultrazvukové funkce:
o zobrazovací módy: B-mód, barevný PowerDoppler
o snímací metoda: elektronická lineární
frekvence: 5/6/7.5/10/12 MHz
o velikost pole min. 60°
o kontaktní metoda: balónková
· Příslušenství
o Odsávací ventil resterilizovatelný
o Čistící kartáč
· Kompatibilní s:
o Stávajícím videoendoskopickým systémem EVIS EXERA II (Ultrazvukové centrum Olympus EU-ME1, Zdroj světla Olympus CLV-180, Videoprocesor Olympus CV-180)
o Zdroj světla Olympus CLV-190, CLV-180, CLV-160
o Videoprocesor Olympus CV-190, CV-180, CV-160
o Automatický desinfektor ETD2 Plus GA a ETD2 Plus PAA
o sušící a skladovací skříní flexibilních endoskopů EDC Plus