Skiagrafický rtg přístroj s nepřímou digitalizací

- Popis:

Zařízení kvalitativní a výkonnostní třídy pro standardní portfolio skiagrafických vyšetření pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem s umístěním na Oddělení následné péče v areálu Ryjice.

Skiagrafický přístroj pro nepřímou digitalizaci, se sloupovým stativem pro RTG zářič, s vyšetřovacím stolem s plovoucí deskou a vertikálním pohybem, s vertigrafem a čtečkou CR kazet.

Zařízení musí vyhovět potřebám skiagrafie na odpovídající kvalitativní úrovni s minimální průchodností 10 pacientů denně, při maximální možné míře zajištění nejvyšší možné radiační ochrany pacienta i personálu.

Zařízení musí umožnit zhotovení veškerých standardních projekcí vertikálním, horizontálním i šikmými chody paprsku.

Zařízení musí rovněž umožňovat snímkování pacienta přímo na mobilním lůžku.

Minimální technické požadavky:

Vysokofrekvenční multipulsní generátor s ovladačem a expoziční automatikou:

- Výkon: min. 50 kW

- Anodové napětí: v min. rozsahu od 40 do 150 kV

- Dosažitelný expoziční čas: v min. rozsahu od 1 ms do 6 s

- Nastavitelný proud: v rozsahu  10 mA až  600 mA

- expoziční a orgánová automatika využívající libovolné navolení min. 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa, tj. stůl i vertigraf (AEC)

- Předvolba orgánových programů: min. 50 programů

Zářič dvouohniskový s rotační anodou:

- Malé ohnisko: max. 0,6 mm

- Velké ohnisko: min. 1,2 mm

- Tepelná kapacita anody min. 300 kHU

- Zářič musí svými vlastnostmi dovolit plné využití předepsaných parametrů generátoru.

Primární clona a přídavná filtrace:

- světelné znázornění nastaveného pole laserovou lokalizací (kříž)

- automatické nastavení velikosti snímkovaného pole s automatickým cloněním na zvolený formát obrazu

- přídavná filtrace v rozsahu ekvivalentním min. 0,1 – 0,3 mm Cu s automatickou adaptací filtru v závislosti na volbě snímkované oblasti

- na tělese primární clony se musí zobrazovat minimálně: kolimace, SID, úhel sklonu a zvolený orgánový program, případně zvolená filtrace.

Pojízdný podlahový stativ s rentgenkou

- Podélný posun: min. 160 cm

- rozsah posunu stativu s rentgenkou musí umožňovat snímkování pacienta na mobilním lůžku

- Rotace sloupu stativu ±90°

- Vertikální pojezd manuální: min. 140cm

- zobrazení údajů na ovládací konzole stativu

- Rotace úchytu RTG lampy okolo horizontální osy: min ±120° s aretací min. po 90°

Vyšetřovací stůl stacionární:

- Motoricky výškově nastavitelný: spodní pozice od max. 57 cm, horní pozice min. 85 cm

- Podélný pojezd: min. ± 50 cm

- Příčný pojezd min. ±10 cm

- Zatížitelnost stolu min. 250 kg

- Plovoucí deska s minimální absorpcí záření: délka min. 200 cm

- šířka min. 70 cm

- kazetový vozík pro formáty 13 x 18 cm až 35 x 43 cm

Vertigraf:

- Vertigraf umožňující horizontálním paprskem snímkování stojícího nemocného.

- pohyb vertikálně: rozsah cca od max. 40 cm do min. 160 cm, s možností manuálního pohybu

- kazetový vozík pro formáty 13 x 18 cm až 35 x 43 cm

- Sklon detektoru dle příčné horizontální osy: min. rozsah od -10° do 90°

Interní KAP (DAP) metr

- zařízení pro stanovení plošné dávky vyhovující požadavkům „Atomového“ zákona a dalších navazujících předpisů ve znění pozdějších úprav

Stolní čtecí zařízení určené pro RTG pracoviště

- Parametry čtecího zařízení:

- Základní čtecí zařízení pro čtení záznamových IP desek formátu 18x24 cm, 24x30 cm a 35x43 cm

- Maximální kapacita min. 30 kazet formátu 35 x 43 cm / hod.

- čtení všech formátů ve standardním (5 pixel/mm) nebo vysokém (10 pix/mm) rozlišení podle předvolby anatomického programu

- Barevná hloubka 12 bitů – 4096 stupňů šedi

- Jednoduchá instalace, možnost instalace CR konzole mimo CR čtecí zařízení

- Možnost pouze vymazání IP bez čtení – sekundární mazání pro dlouho nepoužívanou kazetu nebo primární pro mylně exponovanou kazetu

- Zobrazování aktuálního stavu procesu kazety

- UPS

1 ks - Akviziční laborantská stanice – CR konzole Minimální technické parametry: Samostatné PC, min. 4jádrový procesor Intel Core i5-6500 (3.2GHz, TB 3.6GHz) nebo ekvivalentní, min. 4GB operační paměti, disk min. 500GB HDD, mechanika DVD±RW, grafická karta Intel HD Graphics nebo ekvivalentní, GLAN, USB 2.0/3.0, DisplayPort, HDMI, klávesnice a myš, Windows 7 Professional. Monitor s min. 19“ dotykovou obrazovkou UPS Vkládání dat pacientů: Vkládání dat pacientů pomocí klávesnice: Možností povolení / zakázání zobrazování jednotlivých polí Možnost zadání povinných polí Automatické vyhledání pacienta v lokální databázi po vložení ID pacienta Možnost vložení dat pacientů přečtením čárového kódu Možnost využití externí PC klávesnice nebo soft klávesnice na monitoru. Vkládání dat pacientů pomocí DICOM MWL: Režim vyhledání dat ve vzdálené databázi PACS/RIS systému s podporou DICOM MWL SCP po zadání ID pacienta nebo Accession number Režim zobrazení seznamu všech pacientů se žádankou na RTG vyšetření s možností vybrání konkrétního pacienta ze seznamu Volba anatomického programu: Možnost vícenásobné volby jednoho anatomického programu v rámci jednoho vyšetření Možnost sdružení více anatomických programů do jedné skupiny se zjednodušenou volbou (více-projekční vyšetření) Jednotlivé anatomické programy jsou řazeny do anatomických skupin – LEBKA, PÁTEŘ, HORNÍ KONČETINA apod. Možnost přerušení – rezervace – vyšetření po vložení anatomických programů před nebo po registraci kazet Možnost libovolného přednastavení jednotlivých anatomických programů, jejich příslušnosti do skupin, parametrů anatomických programů. Možnost vytvoření nových anatomických programů apod. Zpracování snímků: Možnost změny některých parametrů zpracování před načtením snímku (např. standardní/vysoké rozlišení, orientace snímku). automatická aplikace přednastavení pro zvolený anatomický program po načtení snímku software pro optimalizaci obrazu podle přednastavených orgánových předvoleb software pro maskování pozadí software pro optimalizaci artefaktů mřížky software pro optimalizaci částí obrazů s nízkou expozicí software pro vypalování pacientských CD/DVD vč. prohlížeče Automatická rotace a převracení snímku v závislosti na poloze kazety při snímkování - typicky AP/ PA. Možnost manuální rotace a převracení snímku po načtení. Optimalizace snímku podle oblasti zájmu Možnost rekompilace načteného snímku podle jiného anatomického programu Možnost zobrazení měřítka (2 typy), resp. rastru na snímku Zobrazení snímků na monitoru v režimu 1:1 (1 snímek na monitoru) nebo 4:1 (4 snímky vedle sebe) Maskování snímku. Vložení pevných značek do snímku Vložení volných značek do snímku – Do snímku lze vložit na libovolnou pozici přednastavené značky nebo volně psaný text – tato značka je pevnou součástí snímku Odeslání snímku do PACS systému Krajské zdravotní, a.s.: Možnost postupného odesílání jednotlivých snímků z vyšetření Možnost odeslání celého vyšetření najednou Automatické odeslání snímku při uzavření vyšetření Možnost zamítnutí – mazání – jednotlivých snímků Již odeslaný snímek lze otevřít, upravit a odeslat znovu s jiným DICOM UID – přidá se do již uloženého vyšetření Technické požadavky: • Modalita (akviziční stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní • Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s. • Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS • Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Příslušenství

- CR kazeta 35x43 – 3 ks

- CR kazeta 24x30 – 2 ks

- UPS pro čtečku CR kazet

- Rozvaděč

- držák pro pacienta k vertigrafu

Ostatní požadavky:

- Veškerý dodaný HW a SW musí být plně kompatibilní s již provozovaným PACS systémem zadavatele

- Uchazeč musí zajistit nastavení komunikace s PACS prostřednictví Helpdesku zadavatele

Obecné požadavky:

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

- Uchazeč se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.

- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.

- Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči s následným emailovým potvrzením.

- V případě, že nebude možné opravit zboží na místě do lhůty 72 hodin, poskytne uchazeč zadavateli nejpozději do 48 hodin po uplynutí lhůty k opravě až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí uchazeč na vlastní náklady.

- Po dobu záruky provedení bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace – pokud uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min. 1 x ročně

- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,

- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve   znění pozdějších předpisů,

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne uchazeč bezplatně

- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností (OOKC) zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži, vč. provádění těchto instruktáží po dobou záruky

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj vč. vystavení protokolů o této likvidaci

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje zajistí KZ)

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického rozvaděče, dodávka kotvících komponent a dalšího spotřebního a instalačního materiálu

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.