| Příloha č. 6 – Verifikační tabulka pro splnění požadovaných parametrů |
| --- |
| SPECT kamera určená pro pracoviště Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. |
| Předmětem technické specifikace je komplet dvouhlavé SPECT gamakamery s proměnným úhlem nastavení detektorů. Komplet musí obsahovat jednu akviziční stanici operátora, serverové řešení vč. tří klientských stanic pro lékaře a další níže uvedené příslušenství. |
| Použití přístroje: |
| přístroj bude používán k provádění plného spektra scintigrafických vyšetření u sedícího i ležícího pacienta, jako např. planární vyšetření, planární vyšetření na lůžku (imobilní pacienti na transportním lůžku), dynamická vyšetření, celotělová vyšetření, vyšetření SPECT, kvantitativní gateované studie. |
| Minimální technické požadavky na komplet zařízení: | SPLŇUJE ANO/NE |
| Přístroj: |  |
| přístroj SPECT s dvěma plně digitálními detektory s kompaktním gantry |  |
| otvor gantry pro pacienta minimálně 700 mm |  |
| automatický body contouring včetně uživatelského nastavení vzdálenosti v průběhu všech možných vyšetření |  |
| nosnost lůžka minimálně 200 kg |  |
| atenuace lůžka musí umožnit akvizici ve vysokém rozlišení |  |
| lůžko musí umožnit uložení pacienta z obou stran levé i pravé |  |
| persistence LCD monitor min. 17“ umístěný na gantry |  |
| fixační pomůcky pro pacienta (2 podložky pod kolena, 1 držák hlavy, 2 podložky pod hlavu) |  |
| veškeré pomůcky pro kalibraci přístroje, fantom, ZIZ pro kalibraci přístroje - plochý zdroj Co-57 + pojízdný stínící kufr. |  |
| SPECT detektory |  |
| plně digitální (AD převodník pro každý fotonásobič) |  |
| minimální rozměr FOV min. 530 mm x 380 mm |  |
| Nal(TI) krystalem o tloušťce 3/8“ |  |
| energetický rozsah min. 60 až 585 keV |  |
| proměnný úhel nastavení geometrie detektorů: pro SPECT akvizice 900 (L-mode) a 1800 (H-mode), pro planární akvizici navíc 00 horizontálně (vyšetření ležícího pacienta, vyšetření ležícího imobilního pacienta na transportním lůžku, nemocniční lůžko) a 1800 vertikálně a alespoň jedním detektorem zevně orientovaným (vyšetření sedícího, stojícího pacienta) |  |
| digitální korekce linearity a uniformity v reálném čase. |  |
| Kolimátory |  |
| 1 pár kolimátoru LEHR včetně úložného a manipulačního zařízení |  |
| 1 pár kolimátoru MEGP včetně úložného a manipulačního zařízení. |  |
| Samostatná akviziční konzole |  |
| LCD monitor s vysokým rozlišením a úhlopříčkou min. 19“ |  |
| akviziční ovládání musí umožnit naplánování budoucích pacientů a komunikací s nemocničním informačním systémem ve formátu DICOM Worklist |  |
| SPECT akvizice algoritmem, který zvyšuje obrazovou kvalitu nebo při dochování původní obrazové kvality umožní zkrácení akvizičního času, pro obecný SPECT, SPECT kostí, kardiální SPECT |  |
| ovladač pro gantry musí umožňovat ovládání kamery i během vyšetřovaní pacienta |  |
| EKG trigger pro gateované studie |  |
| Požadavky pro zpracování a vyhodnocení studií |  |
| Pro zpracování a vyhodnocení studií požaduje zadavatel dodání serverového řešení: |  |
| server včetně 3 klientských licencí |  |
| 3 ks klientských stanic, kdy pro každou platí, že musí být vybavena dostatečným pracovním výkonem, LAN 1Gb, čtecí/vypalovací zařízení SC/DVD, barevným LCD monitorem min. 21“ s vysokým rozlišením a medicínskou certifikací s DICOM kalibrací, klávesnice a myš, operační systém min. Windows 7 Profesionál, barevná laserová tiskárna (multifunkční), |  |
| každá klientská stanice musí být vybavena SW pro zpracování studií dle níže uvedeného. |  |
| Rozšířená klientská licence musí zajišťovat následující rozsah software |  |
| SW pro zpracování pacientských studií – statické, dynamické, celotělové, 3D rekonstrukce, iterativní rekonstrukce |  |
| SW rozšířeného SPECT rekonstrukčního algoritmu, který zvyšuje obrazovou kvalitu nebo umožní při dodržení stávající obrazové kvality zkrátit čas akvizice(jako je např. Astonish) |  |
| software pro kvantitativní vyhodnocování kardiologických studií perfuze i funkce, včetně normálové database 4-DM, tento systém musí obsahovat alespoň dvě softwarové možnosti |  |
| kompatibilita propojení klientské stanice i akviziční stanice do stávající sítě gama kamer a vyhodnocovacích systémů na Oddělení nukleární medicíny, vč. oboustranného přenosu možných dat ve formátu standardu DICOM, využití stávajících síťových zařízení pro hardcopy, umožnění vzdáleného přístupu pro vyhodnocování nálezů v plném rozsahu. |  |
| archivace dat |  |
| prohlížení dat ve formátu DICOM 3.0 |  |
| možnost archivace dat na CD/DVD |  |
| Další požadované vybavení pracoviště SPECT: |  |
| Radiační monitorovací systém: |  |
| Gama sonda typ 1 – monitorování prostředí 1 kus |  |
| Lokální zobrazovací jednotka 1 kus |  |
| Dodávka včetně počátečního metrologického ověření |  |
| Kompatibilní se stávajícím radiačním monitorovacím systémem na pracovišti |  |
| Osobní elektronický dosimetr DMC 3000, s ověřením - 2 kusy |  |
| Monitor kontaminace ruce, nohy – 1 ks |  |
| Aplikační stůl olověný, 5 mm Pb - 3x |  |
| Transportní kontejnér pro stříkačky 2 ml i 5 ml, nerez, min. 5 mm Pb - 5x |  |
| Stíněná nádoba „Sharps container“, určena na vkládání na ostré odpady (jehly) - 3x |  |
| Stíněná nádoba 5 mm Pb, upravena na půdorysný rozměr pro 4 plastové kontejnery - 3x |  |
| Stínění stříkačky 2 ml Wolframové (2 mm stěna) - 7x |  |
| Stínění stříkačky 5 ml Wolframové (2 mm stěna) - 3x |  |
| Stíněný stojan pro stříkačky s nataženou aktivitou - 2x |  |
| Splnění obecných požadavků dle technické specifikace na str. 3 |  |