Část 1: COS MNUL

Technická specifikace:

* Přenosný defibrilátor s monitorem EKG
* Manuální i semiautomatická defibrilace
* Bezpečností požadavky dle IEC 60601-2-4/EN 60601-2-4
* displej pro zobrazování monitorace a parametrů, velikost minimálně 5,5"
* Automatický test přístroje
* světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou
* napájení ze sítě i z baterie
* baterie nabíjecí
* Kapacita baterie min. 40 výbojů či 2 hodiny monitorace
* Standardní přítlačné elektrody (pádla) pro dospělé/děti
* Bifazický průběh výboje defibrilace
* Manuální i poloautomatický režim
* Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu min. 50 – 270J, plynule či stupňovitě minimálně v pěti různých stupních, z nichž nejnižší bude 2J či méně, nejvyšší 270J či více
* Doba nabití pro další výboj: na 270J bifázického výboje do 8s (i ze sítě i z baterie)
* Synchronizovaný i nesynchronizovaný výboj
* Monitorace: snímání 3/5 EKG
* Snímání EKG přes elektrody defibrilátoru nebo nalepovací přes EKG kabely
* zobrazení křivek: zobrazení minimálně 2 křivek najednou
* v základním příslušenství musí být zahrnuto: baterie, EKG kabel, defibr. elektrody pro dospělé, monitor. Elektrody
* brašna na defibrilátor