# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Mobilní skiagrafický přístroj pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.“

Digitální mobilní skiagrafický rtg přístroj - Nemocnice Teplice, o.z.

Obecný popis:

Digitální mobilní skiagrafický rtg přístroj pro snímkování dospělých a dětských pacientů na oddělení urgentního příjmu Krajské zdravotní a.s. (dále jen „KZ, a.s.“) - Nemocnice Teplice o.z.. Přístroj určený pro všechna základní skiagrafická vyšetření dle současných radiologických standardů.

Přístroj s lehkou manipulovatelností, nízkou hmotností a malými rozměry, jednoduché a přehledné ovládání. Systém musí být jednoduše ovladatelný a spolehlivý a současně poskytovat skiagrafické snímky vysoké obrazové kvality, s vysokým rozlišením detailu. Musí být vybaven zařízením, které dokumentuje radiační zátěž pacienta v souladu s platnou legislativou a umožňovat tak její archivaci.

Technická specifikace:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

Konstrukce systému:

- bateriový RTG přístroj

- počet expozic na jedno nabití ≥ 100

- motorizovaný pojezd vpřed i vzad

- teleskopické nebo sklopné rameno pro vertikální i horizontální nastavení rentgenky

- maximální výška ohniska nad zemí min. 200 cm

- rozsah rotace sloupu ≥ +/-90°

- váha přístroje max.575 kg

Velký detektor:

- rozměry aktivní plochy detektoru ≥ 42 x 32 cm

- rozlišení detektoru (velikost pixelu) ≤ 150 µm

- matrice detektoru ≥ 6 Mpix

- hloubkové rozlišení při A/D konverzi ≥ 16 bitů

- provedení detektoru: bezdrátový

- typ scintilátoru: CsI

Malý detektor:

- rozměry aktivní plochy detektoru ≥ 22 x 28 cm

- rozlišení detektoru (velikost pixelu) ≤ 150 µm

- matrice detektoru ≥ 2,5 Mpix

- hloubkové rozlišení při A/D konverzi ≥ 16 bitů

- provedení detektoru: bezdrátový

- typ scintilátoru: CsI

Příslušenství pro oba detektory:

- odnímatelný rastr pro velký detektor

- dokovací nabíjecí stanice pro dobíjení baterií obou druhů detektorů

- 1 ks náhradní baterie pro každý druh požadovaných detektorů

Rentgenka a kolimátor:

- velikost ohniska menší nebo rovna 0,8 mm

- rotační anoda (min. 3000 ot/min)

- tepelná kapacita anody ≥ 120 kHU

- tepelná kapacita pláště ≥ 1 MHU

- obdélníková clona s manuální kolimací

- přídavná filtrace s volitelným nastavením filtrů

- laser pro měření SID (nepovinná položka)

- DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky

- integrovaná měřící komůrka měřící povrchovou dávku vč. zobrazení dávky na snímku displeje a automatického transferu naměřených hodnot do obrazového systému PACS

Generátor:

- mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor

- výkon generátoru  ≥ 30 kW

- kV nastavitelné v rozsahu od cca. 50 do 125kV

- mAs nastavitelné až do min.320 mAs

- nejkratší expoziční čas ≤ 4 ms

- nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů

Obrazová akvizice a zpracování:

- doba potřebná k náhledu snímku ≤ 5 s

- krátkodobá záznamová kapacita ≥ 3000 snímků

- přednastavené anatomické protokoly včetně dětských

- základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů)

- úhlopříčka LCD monitoru ≥ 15"

- dotykový displej LCD monitoru

Propojení se systémy PACS/NIS:

- DICOM Export/Storage

- DICOM Query/Retrieve

- DICOM Print

- DICOM Modality Worklist

- DICOM MPPS

- přenos snímků do systému PACS prostřednictvím Wi-Fi i LAN

- zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS

Příslušenství:

- napájecí kabel s automatickým navíjením

- dálkový bezdrátový ovladač pro expozici

Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky uvedené v této příloze.

U uvedených podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah ± 10 %, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel splní zadání, nabídne-li požadované technické parametry a lepší, tzn. minimální požadovanou hodnotu a vyšší nebo maximální požadovanou hodnotu a nižší.

Další požadavky :

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

- Dodavatel se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.

- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.

- Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad dodavateli s následným emailovým potvrzením.

- Po dobu záruky provedení bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace – pokud uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min. 1 x ročně

- bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,

- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů,

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne dodavatel bezplatně

- V rámci záruky termíny každoročních kontrol určí a sleduje dodavatel. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi odboru obslužných klinických činností dále jen „OOKC“) zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za zadavatele pracovník OOKC zadavatele.

- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ionizačního záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů,

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

•	Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

- Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

o	LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi OOKC v KZ, a.s. a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

o	Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server).

o	Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (dále jen „OIT“) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

•	Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

•	Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

•	Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

o	Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis