# Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – II.

Obsah

1 CBCT	1

2 Agregometr	4

3 Sekvenátor	5

# 1 CBCT

Popis:

Přístroj pro pořizování snímků hlavy v dentální oblasti a vytváření 3D modelů pro snadnější plánování v implantologii, ústní a čelistní chirurgii a také ortodoncii při detekce zubních kazů a nervových kanálků. Přístroj by měl umět snímat 3D i 2D snímky bez nutnosti výměny detektorů. Přístroj může být použit i pro potřeby ORL.

Technická specifikace:

Přístroj CBCT

- ConeBeam CT (CBCT – výpočetní tomografie pomocí paprsku kuželovitého tvaru) - přístroj umožňující snímání 3D i 2D snímků pro použití ve stomatochirurgii a ortodoncii

- Plochý detektor

- Rentgenka s ohniskem max. 0,6 mm

- Počet odstínů šedi min. 15bit

- Velikost voxelu max. 0,125 mm

- Nastavenitelná velikost voxelu

- Nastavitelné FOV (Field Of View) s velikostí od max. 50 x 50 mm do min. 160 x 160 mm

- Maximální čas expozice 30s

- Funkce předskenu s minimální dávkou pro automatické nebo manuální nastavení polohy pacienta vůči přístroji

- OPG i CEPH snímky bez použití kefalostatu

- Maximální čas rekonstrukce 3 min.

- Laserový zaměřovač pro přesné umístnění pacienta

- archivace v PACS

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query

- Poloha vyšetřujícího pacienta vsedě / ve stoje i pacienta na vozíku

- Zálohování při výpadku proudu UPS stanicí

- Pořizování 2D snímků bez nutnosti výměny detektoru

- Rekonstrukční server pro vytváření 3D snímků může být součástí akviziční stanice nebo samostatně

- Umístění do místnosti viz přiložený náčrt

SW aplikace – pro všechny stanice

- SW pro vytváření 3D rekonstrukcí, práci s 3D modelem, MPR (Multiplanární rekonstrukce)

- SW pro plánování operace stomatochirurga

- SW pro ORL aplikace

- SW pro potlačení artefaktů, automatická detekce nervového kanálku

1ks akviziční stanice – ovládací stanice

- Barevný medicínský LCD displej s úhlopříčkou min. 22“ s minim. rozlišením 1344 x 768 pixel

- Klávesnice a myš, CD/DVD mechanika

- Výkonostně odpovídající HW

- Základní SW vybavení

- Databázový server s klientskou databází

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, TIFF

- Operační systém min. WIN 8 Professional

- Komunikace po LAN

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- SW vybavení:

  - Správa pacientských dat

  - SW pro akvizici, prohlížení, tisk a měření

  - SW pro snímkování OPG, cefalometrii

- Splňující níže uvedené požadavky na připojení do sítě KZ, a.s.

2ks pracovní stanice

- Pracovní stanice s barevným medicínským LCD displejem s úhlopříčkou min. 22“ s minim. rozlišením 1344 x 768 pixel

- Klávesnice, myš, CD/DVD mechanika

- Výkonostně odpovídající HW

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, TIFF

- Archivace ve formátech pro 3D modely

- Operační systém min. WIN 8 Professional

- LAN propojení s NIS, rekonstrukčním serverem a pracovními stanicemi

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

- SW vybavení:

  - Správa pacientských dat

  - SW pro prohlížení, tisk a měření

  - SW pro implantaci a plánování stomatochirurgických operací

  - Kefalometrické měření a analýza

- Splňující níže uvedené požadavky na připojení do sítě KZ, a.s.

Požadavky na připojení do sítě KZ, a.s.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

# 2 Agregometr

Popis

Optický agregometr s vysokým rozlišením pro diagnostikování funkce krevních destiček

Technická specifikace

- Dva propojitelné moduly do společného PC, každý se 4 měřícími kanály (celkem 8 měřicích kanálů), tak aby v případě poruchy jednoho modulu bylo možné pracovat na druhém.

- Automatický výpočet hodnot maximální amplitudy, minimální, plocha pod křivkou, slope, lag fáze, % desagregace (volitelný výpočet výsledků)

- Možnost zobrazení agregačních křivek ze všech měřících kanálů

- Temperované inkubační i měřící pozice na 37°C

- Citlivost měření i pro nízký počet trombocytů -  nutno měřit z plazmy bohaté na destičky i 30x109 /l

- Objem v kyvetě 150 ul až 250 ul

- Pro testování ADP, epinefrin, kolagen, ristocetin, kys. arachidonová a HIT (všechny reagencie editovatelné na různé koncentrace)

- Volitelná kalibrační křivka pro von Willebrandův faktor (dublet, singlet, 4 měřící body)

- Součástí dodávky musí být:

  - PC s monitorem a veškerým příslušenstvím potřebným k uvedení přístroje do provozu

  - Barevná tiskárna

  - Ovládací a vyhodnocovací software

- Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: helpdesk@kzcr.eu, tel. 477 115 270).

Požadavek na úpravu pracoviště

  - Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.) - v případě že ano, uvede jaké.

  - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, tak součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

  - Krajská zdravotní, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

  - Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

# 3 Sekvenátor

Popis

Systém pro sekvenování nové generace (next generation sequencing, NGS) zahrnující veškeré příslušenství včetně příslušenství pro přípravu vzorků a programového vybavení. Systém pro NGS, označovaný též jako masivní paralelní sekvenování, musí umožňovat:

- genomové sekvenování zahrnující de novo sekvenování a tzv. resekvenování (porovnávání analyzovaných sekvencí se známou referenční sekvencí a vyhledávání jednotlivých rozdílů – mutací a jednonukleotidových polymorfismů)

- cílené sekvenování vybraných oblastí (amplikonové sekvenování)

- transkriptomové sekvenování

- exomové sekvenování

Spektrum aplikací musí být minimálně pro oblast prenatální a postnatální diagnostiky a nádorové genetiky.

Technická specifikace

- Je požadován stolní sekvenátor nové generace s vysokou kapacitou a propustností (high-throughput) umožňující analyzovat souběžně jednotlivé úseky DNA ve velkém počtu a tím získání velkého množství informací o primární struktuře DNA.

- Počet mapovatelných fragmentů v každém běhu alespoň 25 miliónů.

- Pro analýzy větších sérií vzorků musí zařízení poskytovat kapacitu minimálně 15 miliard osekvenovaných bazí v jedné analýze.

- Minimální délka sekvenačního čtení 300 bp.

- U knihoven požadovaný barcoding, min. 96 adaptorů.

- Systém musí umožňovat získání FASTQ formátu z hrubých sekvenačních dat.

- Součástí dodávky zařízení musí být výkonná výpočetní jednotka určená pro analýzu a ukládání dat a s kapacitou diskového pole alespoň 10 TB.

- Součástí dodávky zařízení musí být  programové vybavení (nejméně dva softwary) pro kompletní  datovou analýzu shora zmíněných metod (de novo sekvenování, resekvenování, sekvenční analýza DNA fragmentů). U jednoho softwaru pro systém NGS, si zadavatel vyhrazuje právo na získání nových softwarových upgrade zdarma po dobu životnosti přístroje.  U druhého softwaru pro NGS, si zadavatel vyhrazuje právo na získání nových softwarových upgrade zdarma po dobu záručního servisu.

- Výsledná data musí být exportovatelná do cloudového prostředí, které usnadňuje a urychluje sdílení informací.

- Součástí dodávky zařízení musí být vybavení pro přípravu vzorků a veškeré další přístrojové vybavení nezbytné pro systém NGS.

- Součástí dodávky zařízení musí být i dodání potřebného spotřebního materiálu a reagencií pro úvodní zajištění minimálně pro 40 vzorků (zadavatel si vybral jako úvodní aplikaci - BRCA).

- Součástí dodávky zařízení bude zaškolení obsluhy v plném rozsahu v délce alespoň 3 pracovních dnů.

- Celková délka sekvenačního běhu pro analýzu min. 10 Gb (od přípravy knihovny do získání analyzovaných dat) musí být maximálně 4 dny.

- Možnost změny parametru sekvenačního běhu pomocí odlišných reagencií s výsledným snížením délky sekvenačního běhu, redukcí množství získaných dat a nákladů.

- Možnost resekvenačních celogenových analýz, resekvenace malých genomů.

- Další možné aplikace: exomové sekvenování, amplikonové sekvenování, 16S sekvenování, sekvenování malých RNA.

- Součástí dodávky bude i klimatizační jednotka včetně instalace, do místnosti ve které bude systém pro NGS umístěn.

- Dodavatel musí doložit referenci o dodávce podobného zařízení (NGS systému).

- Zadavatel požaduje poskytnutí plné bioinformatické podpory, a to po celou dobu záruční lhůty zdarma.

Příslušenství

1) Ultrasonicator

DNA sonikátor pro přípravu knihovny pro NGS:

- Generování konsistentních fragmentů DNA o velikosti mezi 150 až 5000 bp

- Integrovaná ochrana proti tepelné degradaci vzorků bez nutnosti externího chlazení

- Ochrana proti kros-kontaminaci vzorků

- Nejmenší vlnové délky pro sonikaci ~3mm

- Monitorování průběhu sonikace

- Soustředěná energie do vzorku

- Rychlost sonikace do 5 min.

- Tichý provoz – ochrana proti nadměrnému hluku

- Přístroj určený výslovně také na NGS

- Kompaktní systém obsahující vlastní jednotku pro mechanické fragmentace nukleových kyselin, řídící jednotku (počítač) se softwarovým vybavením

- Požadavek na přesnou, opakovatelnou fragmentaci (dle potřeb uživatele)

2) Inkubační systém

Inkubační systém na přípravu vzorků pro NGS:

- Kompaktní, flexibilní a přesný vyhřívací systém s vyhřívaným víkem

- Regulace teploty s citlivostí na  +-0,1°C

- Rozsah teploty min. od +5,0 do +99,0°C

- Možnost používat vyměnitelné bloky pro různé typy zkumavek, PCR destiček nebo vodní lázeň pro inkubaci pufrů

- Blok pro inkubaci PCR destiček výslovně určený pro přípravu vzorků pro NGS

- Vodní lázeň určená pro zahřívání roztoků pufrů

Pozn. Zadavatel požaduje zahrnutí inkubačního systému do nabídky v případě, že je nutně vyžadován nabízenou technologií pro přípravu vzorků.

3) Přístroj pro automatizovanou kontrolu kvantity a kvality vzorků pro NGS

Pro ověření velikosti fragmentů knihovny pro NGS:

- Vysoká senzitivita koncentrace až pro pg/µl

- Plně automatizovaný systém pro mikrokapalinovou elektroforézu

- Minimální spotřeba vzorku pouze: 1-2 µl

- Analýza DNA, RNA

- Analýza vzorků pro NGS, microarray (včetně array CGH) a qPCR

- Analýza až 96 vzorků

- Doba analýzy: 1-2 minuty na vzorek

- Bezpodmínečné prokázání kompatibility s NGS technologií

- Včetně PC a předinstalovaného software – ovládací a vyhodnocovací jednotky

- Včetně kitů nezbytných pro instalaci, kalibraci systému a jeho uvedení do provozu

a dále 100 testů nezbytných pro zahájení činnosti (optimalizaci postupů)

4) Třepačka

- Rozsah otáček: min. 300 – 3 200 rpm

- Kompatibilita min. s PCR destičkami na 96 pozic, 1,5/2 ml mikrozkumavkami a 0,2/0,5 ml mikrozkumavkami

- Rozsah teplot alespoň +5°C až +40°C

- Včetně příslušenství pro výše uvedené typy vzorků

5) Centrifuga

- Max. rychlost alespoň 10,000 rpm

- Max. RCF alespoň 10,000 x g

- Kompatibilita min. s PCR destičkami na 96 pozic (MTP rotor), 1,5/2 ml mikrozkumavkami a 0,2/0,5 ml mikrozkumavkami

- Včetně příslušenství (rotory, adaptéry) pro výše uvedené typy vzorků

- Chlazená

6) PCR Thermocycler

- Kapacita 96 jamek (kompatibilita s MIDI destičkami)

- Kapacita: min. 1 x PCR destička, 12 x 8 (0.2ml) stripy, 96 x 0.2ml zkumavky

- Programovatelné teplotní rozpětí: 4°C – 99,9°C

- Vyhřívané víko

- Vysoká přesnost a uniformita teploty

- Gradientové teplotní rozpětí

7) UPS

Záložní zdroj proti přepětí:

- Musí vyhovovat požadavkům dodávaného NGS systému

8) Laminární PCR box (Biohazard box)

Laminární box pro přípravu sekvenační PCR:

- Šířka pracovní plochy min. 100 cm

- Alespoň 2x HEPA filtr

- UV lampa s bezpečnostním spínačem

- Alespoň 1 el. zásuvka 220V

- Multifunkční (LCD) displej a elektricky ovládané posuvné (přední) okno

- Počítadlo provozních hodin a UV lampy

9) Sada automatických pipet

- Pipety s variabilním nastavením objemu

- Ovládání odhazovače samostatným prvkem

- Pro objemy: 0,5 - 10 μl, 2 - 20 μl,  10 - 100 μl, 20 - 200 μl,100 - 1 000 μl, 0,5 - 5 ml

- S přesností minimálně na jedno desetinné místo pro objemy: 0,5 - 10 μl, 2 - 20 μl,  10 - 100 μl, 20 - 200 μl

- Stojánek na pipety

10) Laboratorní mraznička

Pro dlouhodobé uchovávání DNA/RNA vzorků:

- S nejnižší teplotou min. do - 70 °C

- Digitální ukazatel teploty

- Obsah alespoň 400 litrů

Požadavky na připojení do sítě:

- Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: helpdesk@kzcr.eu, tel. 477 115 270).