# Příloha č. 3 Technická specifikace

K veřejné zakázce s názvem „Pojízdný skiaskopický přístroj s C-ramenem pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z.“

Popis:

Pojízdný skiaskopický RTG přístroj s C ramenem (1 ks) sloužící pro běžné výkony při péči o dospělé  pacienty na oddělení urgentního příjmu.

| Popis | Splňuje ano/ne |
| --- | --- |
| Technická specifikace: |  |
| • Výkon generátoru minim. 2 kW, |  |
| • kolimační clona čtvercová+ štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor, |  |
| • flat detektor o velikosti pole (FOV) min. 20x20 cm |  |
| • rentgenka s vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s malým ohniskem max. do 0,6 mm |  |
| • Matrice detektoru min. 1500 x 1500 pixelů |  |
| • prostorové rozlišení min. 2,3 lp /mm pulsní provoz skiaskopického módu (délka a četnost jednotlivých pulzů nastavena orgánově), |  |
| • ovládací panel pro náhled operatéra řešen jako dotykový display umístěný na pohyblivém otočném rameni umístěném na konstrukci vozíku C ramene |  |
| • zadávání pacientských dat pomocí dotykové obrazovky nebo fóliové klávesnice |  |
| • laserový zaměřovač či jiný světelný zaměřovač |  |
| • dva vedle sebe umístěné monitory o velikosti min. 19“ pro zobrazení aktuálního obrazu, umístění na samostatném vozíku |  |
| • měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na displeji na pacienta integrovaná v primární cloně v souladu se zákonem 263/2016 sb. atomový zákon, – DAP metr, event. požadujeme možnost archivace záznamu kalkulované dávky |  |
| • ovládání C-ramene pomocí ručního ovladače i pomocí nožního pedálu |  |
| • vodič pro ekvipotenciální spojení, |  |
| • digitální paměť minim. 500obrazů |  |
| Mechanické vlastnosti C ramene: |  |
| • SID minim 910 mm |  |
| • možnost rotace ramene: vertikální → horizontální pozice minim. 115°, minim. ± 180°okolo horizontální osy ve vertikální rovině, |  |
| • posun C ramene ve vertikálním směru min. 400 mm, v horizontálním min. 200 mm |  |
| • dostatečná hloubka C ramene, tak aby bylo možné nacentrovat střed ohniska RTG zářiče C-ramene minimálně na střed operačního stolu - šíře oper. stolu min. 70cm |  |
| Softwarové vybavení: |  |
| • mozaikový systém obrazových dat |  |
| • orgánové programy (včetně dětských), ale i možnost manuálního nastavení expozice, |  |
| • možnost korekce kovových artefaktů |  |
| • real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu), |  |
| • post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření) |  |
| • funkce LIH (paměť posledního obrazu) |  |
| Dokumentace obrazových dat: |  |
| • možnost tisku obrazové dokumentace – integrovaná tiskárna |  |
| • archivace na CD/DVD, USB |  |
| • Komunikační nástroje: DICOM Store, Worklist |  |
| • přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru či kalkulované dávky |  |
| • splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s. uvedených níže |  |

Požadavky na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

  - Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita musí splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u Krajské zdravotní, a.s., dále jen „KZ, a.s.“ (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží nesmí pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen „OOKC“) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ a.s., a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server).

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (dále jen „OIT“) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ, a.s. (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis