Příloha č. 1 - Technické a jiné požadavky kupujícího :

Technická specifikace:

Specifikace požadavků na monitorovací techniku:

- Monitory vitálních funkcí 14 ks

- Monitor EKG, SpO2, NIBP, Temp

- kompaktní monitor vitálních funkcí včetně rozšíření o IBP, ETCO2, CO,

- barevný displej min 10"

- dotyková obrazovka

- zobrazení minimálně 8 křivek současně

- jednoduché intuitivní ovládání jedním prvkem, tlačítka pro rychlé volby častých funkcí

- uživatelské rozhraní v českém jazyce

- minimálně 2 uživatelem definovatelná nastavení monitoru po zapnutí

- minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- síťové (metalické) připojení do monitorovací sítě

- napájení ze sítě a provoz ze zabudovaných akumulátorů po dobu minimálně 2 hodin

- snadný transport monitoru s pacientem, transportní režim displeje se zvýrazněnou tepovou frekvencí, saturací a tlakem

- připojení externího displeje VGA LCD

- upevnění monitoru na horizontální nebo vertikální tyč

- rozšíření o zapisovač

Obecná charakteristika:

- 3-5 ti svodové EKG, rozměření ST úseku, EKG s analýzou základných arytmií

- respirace impedanční metodou z volitelného EKG svodu

- pulzní oxymetrie

- NIBP měření

- měření povrchové teploty s možností doplnění o rektální teplotu

- paměť minimálně 24 hodin s min. 10 sec. rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy

- volitelné rozšíření o program pro detekci a dokumentaci arytmií (minimálně 12 typů), o 12ti svodové EKG s interpretací křivky a o zobrazení trendů a tvaru ST úseku

- všechna rozšíření medicínských parametrů musí být funkční současně

Požadavky na vybavení monitorů:

14 monitorů vybavených v základu možností měření:

- EKG (požadováno 5-svodové EKG)

- Respirace

- SpO2

- NIBP

- Tělesná teplota: 2 kanály

Navíc pro 6 monitorů:

- Modul pro měření až dvou invazivních tlaků u jednoho pacienta

- Záložní akumulátor

Navíc pro 2 monitory:

- kapnometrie ETCO2

Příslušenství v dodávce:

- Nabíječka pro akumulátory (1x)

- Kabel pacientský, 5-ti svodový, 14x

- NIBP kabel 14x

- Manžeta pro dospělé 14x

- Manžeta pro obézní 7x

- Manžeta dětská 2x

- Teplotní čidlo kožní 14x

- IBP kabel (dle počtu monitorů vybavených IBP modulem) 2x ke každému modulu takže 6x2 tedy 12kabelů

- Kabely k saturačnímu čidlu 14x

- Saturační čidlo prstové (které se připojuje ke kabelům – správná koncovka) 14x

- Saturační čidlo s připojením na ucho 4x

- Napájecí kabel 14x

- Síťový patch kabel pro propojení s centrálou 14x

- Zemnící kabel se silikonovou izolací a dvěma zemnícími konektory (euro) 14x

- Centrální monitorovací stanice – 2ks

Monitorovací centrála (2x)

Připojení min 16 monitorů

Plná obousměrná komunikace mezi centrálou a monitory

Sledování až 4 křivek u každého pacienta v reálném čase

Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmu na centrále, tisk alarmu

Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických  trendů na centrále, tisk trendů

(trendové hodnoty min. 72 hodin, kontinuální záznam všech křivek EKG, SpO2 1 hod.)

Detailního pozorování vybraného pacienta

Ovládání monitorů dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení apod.)

Minimálně 19“ LCD display

Laserová tiskárna 2x

Záložní zdroj UPS 2ks (pro každou centrálu)

Obecná charakteristika:

Monitorovací centrála umožňující personálu sledovat všechny potřebné údaje od každého pacienta, který je připojen k monitorům na jednotce

Snadné ovládáním prostřednictvím myši a klávesnice, výběr sledovaných parametrů a Detailního zobrazení jednoho pacienta

Příslušenství v dodávce:

Propojovací síťové kabely LAN

Strukturovaná kabeláž pro propojení 14 ks MVF se 2ks centrálních stanic, aktivní prvek LAN

- Strukturovaná kabeláž pro 14 přípojných míst pro monitory vitálních funkcí. Strukturovaná kabeláž bude zakončena v dodávaném patch panelu ve stávajícím rozvaděči RD04

- Koncové zásuvky kat. min. 5e – 14ks

- Patch panel do rozvaděče dle požadovaného počtu přípojných míst a specifikace rozvaděče

- Kabeláž kategorie min. CAT5e

- Pro vedení strukturované kabeláže využít pokud možno stávající průchody staré kabeláže

- Zpracování projektové dokumentace

- Aktivní prvek – požadována kompatibilita se stávajícími aktivními prvky 3com (např. HP A5120-24G EI Switch)

  - Velikost 1U

  - 24 port 10/100/1000

  - Výkon min. 35 mil pps

  - Tepelné vyřazování max. 212 BTU/h

  - Intelligent Management Center, command-line interface, Web- broker, SNMP management

- Záložní zdroj napájení (UPS) pro aktivní prvek

Záruční a pozáruční podmínky

-	Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

-	Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně.

-	Nástup na provedení opravy max. do 36 hodin od nahlášení závady.

-	V případě, že nebude možné opravit zboží do 3 kalendářních dní, poskytne uchazeč až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí uchazeč na vlastní náklady.

-	po dobu záruky zajištění provedení předepsaných zkoušek (např. BTK, el. revize, validace, kalibrace atd., dle zákona 123/2000Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů) dodavatelem v rozsahu stanoveném výrobcem zdarma, v době záruky musí být veškeré předepsané kontroly a dodavatelská údržba součástí nabídky Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován.

-	V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje uchazeč dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností zadavatele

-	Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

Ostatní požadavky

-	Dodavatel musí umožnit testování technických parametrů formou zápůjčky monitorů vitálních funkcí včetně příslušenství.

-	Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popsaných nabízených funkčních vlastností. Tento podklad bude sloužit pro hodnotící kritérium funkční vlastnosti.

-	Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

-	Součástí dodávky musí být veškeré doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.)  a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

-	Součástí dodávky musí být také seznámení zdravotnického personálu a pracovníka odboru biomedicínského inženýrství zadavatele, případně dalších pracovníků zadavatele s návodem k použití, který je nutno při užívání věci dodržovat, i se všemi zvláštnostmi, které je třeba dodržovat při užívání předmětu veřejné zakázky oproti obecně známým pravidlům, včetně vystavení protokolu o proškolení. Pro určeného pracovníka zadavatele uchazeč vystaví protokol opravňující provádět následná proškolování zdrav. personálu v používání předmětu veřejné zakázky.

-

-	Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

-	Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

-	Součástí dodávky musí být zaškolení určených pracovníků odboru biomedicínského inženýrství v provádění periodických bezp. technických kontrol dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně vystavení příslušných dokumentů opravňujících k provádění této činnosti

-	Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním této veřejné zakázky (cenu za dopravu, instalaci, uvedení do provozu, validace, kalibrace nebo jiná požadovaná vstupní měření, zaškolení obsluhy, zaškolení techniků odboru biomedicínského inženýrství na úrovni provádění BTK, včetně vystavení odpovídajícího certifikátu)