Motorová dlaha kolenního a kyčelního kloubu

Popis:

Motorová dlaha kolenního a kyčelního kloubu (1kus) pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení Krajské zdravotní, a.s. -  Nemocnice Děčín, o.z.

Dlaha má sloužit pro procvičení dolní končetiny a rehabilitaci kolenního a kyčelního kloubu ležících pacientů v intenzivní péči. Dlaha by se měla používat na nemocenském lůžku.

Technická specifikace:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

* Motorová dlaha kolenního kloubu (1 kus)
* Vhodná pro rehabilitaci ležících pacientů intenzivní péče
* Snadná manipulace
* Použití pro levou i pravou končetinu
* Použití dlahy bez přestavby z pravé na levou končetinu
* Nastavitelná délka dlahy pro končetiny
* Rozsahy pohybů:
  + extenze/flexe kolene – alespoň v rozsahu -10° až 120°
  + extenze /flexe kyčle – alespoň v rozsahu 10°až 75°
* Možnost manuálního nastavení úhlů dle potřeb pacienta
* Nastavitelná rychlost min. v rozsahu 48°/min až 155°/min
* Ovládání dálkovým ovladačem
* Nastavení všech léčebných parametrů minimálně rychlost, rozsah, doba
* Pro dospělé pacienty – výška pacienta v rozmezí minimálně 145 až 195 cm
* Možnost okamžitého vypnutí dlahy pacientem
* Snadné omývání a dezinfekce
* Napětí 100–240 V, 50–60 Hz
* Transportní vozík
* Veškeré potřebné příslušenství a pomůcky nutné pro provoz přístroje