# Zvýšení kvality návazné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

# Barvicí automat + digitální morfologie

Nátěrový a barvící automat a digitální morfologie – OKH

Technická specifikace

Nátěrový a barvící automat musí umožňovat:

- propojení se stávajícím analyzátorem Sysmex XN2000 do automatické linky, tak aby se vzorky ve stojáncích automaticky samy posouvaly z XN2000 do nátěrového a barvícího automatu a nakonec i do přístroje pro digitální morfologii

- uzavřený i otevřený systém náběru vzorku (např. novorozenci)

- nastavení objemu a úhlu pro nátěr vzorku dle hematokritu pacienta

- barvit 1 nebo i dva nátěry od jednoho pacienta

- rychlost 120 nátěrů za hodinu

- identifikace vzorku čtečkou čárových kódů,

- automatické natištění identifikace pacienta na sklo, potisk barkódem

- nátěr a barvení v režimu statim

- nátěr a barvení i vzorků, který neprošel XN2000, např. nátěry kostní dřeně

- nátěr bez barvení

- individuálního nastavení barvícího protokolu, i více protokolů současně

- součástí dodávky musí být záložní zdroj napájení UPS s odpovídajícím výkonem a kapacitou k nabízenému přístroji

- Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: helpdesk@kzcr.eu, tel. 477 115 270).

Digitální morfologie musí umožnovat:

- propojení se stávajícím analyzátorem Sysmex XN2000 do automatické linky, tak aby se vzorky ve stojáncích automaticky samy posouvaly z XN2000 do nátěrového a barvícího automatu a nakonec i do přístroje pro digitální morfologii

- provedení tzv. předdiferencování buněk v krevním nátěru (18 buněčných populací)

- provedení tzv. předdiferencování erytrocytů v krevním nátěru

- oboustranná komunikace s LIS

- schopnost DM načíst z nátěrů barkódy

- kapacita minimálně 20-30 vyhodnocených skel za hodinu

- individuální nastavení počtu hodnocených buněk (100, 200, 500)

- hodnocení tělních tekutin

- nastavení na různá zvětšení zobrazení a skenování

- tvorba knihovny buněk a jejich porovnání s předchozím vyšetřením

- databáze nálezů

- vyhotovení reportu v češtině

- vzdálené validace výsledků z jiné laboratoře

- tisku nálezu

- vyexportování fotografií buněk

- tzv. 2. Čtení

- součástí dodávky musí být záložní zdroj napájení UPS s odpovídajícím výkonem a kapacitou k nabízenému přístroji

- Uchazeč se zavazuje na své náklady připojit přístroj do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele. Uchazeč je povinen na své náklady měnit konfiguraci připojení do LIS dle požadavků zadavatele. Požadavek na připojení do LIS a změny v konfiguraci je nutno řešit přes HelpDesk Odboru informačních technologií (email: helpdesk@kzcr.eu, tel. 477 115 270).

Požadavek na úpravu pracoviště

  - Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.) - v případě že ano, uvede jaké.

  - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Pokud budou potřeba některé úpravy pracoviště, tak součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

  - Krajská zdravotní, a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

  - Krajská zdravotní, a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.