Operační mikroskop pro ORL

Popis:

Operační mikroskop pro ORL výkony na mobilním podstavci s brzdami, integrovaným světelným zdrojem, záložním zdrojem a HD kamerou.

Technická specifikace:

- Operační mikroskop na mobilním podstavci

- Integrovaná kabeláž i se světlovodiči

- Kolečka s brzdami pro větší stabilitu při operaci

- Maximální flexibilita ramene mikroskopu pro ideální nastavení při operaci

- Optickou hlavu možno naklonit a pohybovat s ní ve všech směrech

- Naklápěcí binokulární tubus pro operatéra v rozsahu 30-150 stupňů s centrálním nastavením PD, širokoúhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce

- HD videokamera, min. 1CCD čip

- Standardní video výstupy pro připojení na externí obrazovku, min. S-video a HD-SDI, dále volitelně DVI nebo HDMI

- Pracovní vzdálenost min. 200 – 415 mm

- Délka ramene min. 1223 mm

- Pohyblivost ramene:

  - Okolo vertikální osy min. v rozsahu 90°

  - Samotné rameno min. v rozsahu 290°

  - Rameno u optické hlavy min. v rozsahu 335°

- Úhlové zvětšení binokuláru min. 10x

- Nastavení dioptrií

- Motorizovaný fokusační systém

- Motorizovaný zoom

- Fokus a zoom ovládaný pomocí tlačítek na rukojetích

- Ovládání z nastavitelných, symetrických multifunkčních programovatelných rukojetí

- Mikroskop musí pracovat na el. síti 230V / 50Hz

- Integrovaný světelný xenonový zdroj o minimálním výkonu cca. 180 W

- Záložní světelný zdroj ekvivalentní hlavnímu s rychlou výměnou lampy a bez nutnosti výměny žárovky

- Individuální nastavení systému pro jednotlivé operatéry a postupy

- Ochranný obal na mikroskop