Příloha č. 3 Technická specifikace pro části 1 až 4

k veřejné zakázce s názvem „Dodávky vitálních monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s.“

Dodávky vitálních monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s. část 1 - monitory 4 ks, ARO, Nemocnice Děčín, o. z.

Popis

Modulární přenosný monitor životních funkcí pacienta na ARO.

Parametry

Sestava doplňující stávající vybavení – 4 ks monitorů komunikujících s centrální stanicí GE Datex-Ohmeda iCentral ve stejném rozsahu jako monitory Datex-Ohmeda S/5. Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu předmětu plnění veřejné zakázky se stávajícím zařízením zadavatele.

Monitory životních funkcí:

- Modulární monitor vitálních funkcí

- Barevný displej minimálně 15“, ve formátu 4:3

- S výstupem pro připojení externího displeje - minimálně VGA výstup

- Minimálně 6 křivek současně zobrazených na displeji

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- SW v češtině

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu

- EKG snímané z 3/5/10 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

- EKG s analýzou základních arytmií (V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie) v reálném čase

- Respirace impedanční metodou

- Minimálně 2 měření teploty (rektální/jícnová a povrchová)

- SpO2 (Masimo technologie)

- NIBP měření

- Minimálně 2xIBP - u 3 ks monitorů, minimálně1xIBP u 1 ks monitoru

- Měření kapnometrie EtCO2 metodou sidestream - u 3 ks monitorů

- Stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

- Použití stávajících měřících modulů na oddělení: GE E-MINIC pro měření CO2 a GE E-PP pro měření dvoukanálového IBP

- Paměť minimálně 1,5 hodiny s minimálně 2 minutovým rozlišením s grafickými a tabulárními trendy

- Možnost budoucího rozšíření o bezdrátové připojení do monitorovací sítě

- Výstup pro zapojení do stávající kabelové datové sítě

- Napájení ze sítě i z baterie

- Možnost transportního provozu až na 2,5 hodiny při maximálním zatížení přístroje

- Baterie i napájecí kabel součástí

- Minimálně 3 předdefinované režimy monitoru po zapnutí

- Jednotná SW a jednotné uživatelské rozhraní

- Možnost zobrazit z monitoru data jiného monitoru připojeného na stejnou monitorovací centrálu

- Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou, s možností ovládání z centrály

- Včetně veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění všech výše uvedených požadavků

Dodávky vitálních monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s. část 2 – monitory 3 ks, Dětské oddělení, Nemocnice Děčín, o. z.

Popis

Vybavení pracoviště dětského oddělení třemi kusy lůžkových monitorů.

Parametry

Monitory životních funkcí:

•	Modulární monitor vitálních funkcí, barevný displej minimálně 10,4“, s výstupem pro připojení externího displeje - minimálně VGA výstup

•	Pro monitorování dětských pacientů od narození

•	včetně monitorace pacientů s nízkou porodní hmotností

•	Ochrana proti defibrilačnímu pulsu

Měření níže uvedených parametrů:

•	EKG snímané z 3/5/10 svodu, rozměření ST úseku

•	EKG s analýzou základních arytmií (V-fib, A-fib, komorová bradykardie, tachykardie) v reálném čase

•	Respirace impedanční metodou – u všech nabízených monitorů

•	Minimálně 1 kanál měření teploty – u všech nabízených monitorů

•	pulsní oxymetrie – u všech nabízených monitorů

•	SpO2 masimo technologií

•	NIBP měření – u všech nabízených monitorů

•	1xIBP - u všech monitorů životních funkcí

•	Měření kapnometrie EtCO2 metodou sidestream – u všech nabízených monitorů

•	1x modul pro měření kontinuálního neinvazivního arteriálního tlaku (CNAP) k jednomu z monitorů, měření umožněno u všech nabízených monitorů

•	Možnost rozšíření o oxykardiorespirogram

•	Možnost zobrazení minimálně 4 křivek parametrů současně - u všech nabízených monitorů

•	Paměť minimálně 1,5 hodiny s minimálně 2 minutovým rozlišením s grafickými a tabulárními trendy

•	Výstup pro bezdrátové připojení do monitorovací sítě + výstup pro zapojení do stávající kabelové a datové sítě

•	Napájení: ze sítě i z baterie, možnost transportního provozu až na 4 hodiny při maximálním zatížení přístroje, baterie i napájecí kabel součástí

•	Možnost upevnění monitoru na horizontální i vertikální tyč

•	Pracovní prostředí v českém jazyce

•	Minimálně 3 předdefinované režimy monitoru po zapnutí

•	Jednotný SW a jednotné uživatelské rozhraní

•	Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou, s možností ovládání z centrály

•	Včetně veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění všech výše uvedených požadavků

Přístroje mohou být předváděcí nebo použité, ale ne více než 2 roky.

Dodávky vitálních monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s. část 3 – monitorovací centrála a 6 ks monitorů,  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Parametry

Monitor životních funkcí:

•	Kompaktní s madlem pro snadný přenos

•	Barevný displej pro zobrazování monitorace a parametrů, velikost minimálně 7“

•	Automatický test přístroje

•	Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou

•	Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

•	Určený pro všechny věkové kategorie

•	Zobrazení minimálně 3 křivek na displeji najednou

•	Napájení ze sítě i baterie

•	Baterie nabíjecí

•	Výdrž na baterii minimálně 1,5 hodiny

•	Snadný transport pomocí ramenního závěsu

•	Záznamy trendů minimálně 8 hodin zpětně

•	Komunikace v češtině

•	Detekce stimulátoru

•	Ochrana proti defibrilačnímu pulzu

•	Režim zobrazení velkých číslic na displeji

•	Termotiskárna

•	Nízká hmotnost pro snadný transport – max. 4kg

•	Baterie součástí

Monitorace:

•	Minimálně třísvodové EKG a jeho analýza, možnost zobrazit dva libovolné svody, detekce S-T segmentu

•	Měření SpO2

•	Snímání neinvazivního krevního tlaku

•	Snímání teploty

•	Snímání respirace

Součástí dodávky je požadováno veškeré příslušenství pro měření výše uvedených parametrů, ke každému monitoru minimálně toto:

•	SpO2 senzor prstový

•	EKG kabel třísvodový

•	NIBP manžeta velikosti M, L, XL (všechny dezinfikovatelné)

•	Povrchové teplotní čidlo

Centrální monitorovací stanice:

•	Současné připojení minimálně10 monitorů životních funkcí

•	Plná kompatibilita a obousměrná komunikace s výše požadovanými monitory

•	Barevný monitor, úhlopříčka displeje minimálně 42"

•	Napojení monitorů do stávající datové sítě

•	Tisk požadovaných křivek a parametru přes tiskárnu

•	Tiskárna součástí

•	Menu v českém jazyce

Dodávky vitálních monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s.  část 4 – monitor 1 ks, Interní oddělení, Nemocnice Děčín, o. z.

Popis

Kompaktní přenosný monitor životních funkcí pacienta.

Parametry

Monitor životních funkcí:

•	Kompaktní s madlem pro snadný přenos

•	Barevný displej pro zobrazování monitorace a parametrů, úhlopříčka minimálně 12“

•	Automatický test přístroje

•	Světelné alarmy

•	Akustické signály s nastavitelnou intenzitou

•	Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

•	Pro všechny věkové kategorie

•	Zobrazení minimálně 3 křivek na displeji najednou

•	Napájení ze sítě i baterie

•	Baterie nabíjecí (baterie součástí)

•	Výdrž na baterii minimálně 1,5 hodiny

•	Snadný transport pomocí ramenního závěsu

•	Záznamy trendů minimálně 8 hodin zpětně

•	Komunikace v češtině

•	Detekce stimulátoru

•	Ochrana proti defibrilačnímu pulzu

•	Režim zobrazení velkých číslic na displeji

•	Jednoduché intuitivní ovládání

•	Hmotnost pro snadný transport max. 5kg

Monitorace:

•	minimálně třísvodový EKG a jeho analýza, možnost zobrazit dva libovolné svody, detekce S-T segmentu

•	Měření SpO2

•	Snímání neinvazivního krevního tlaku

•	Snímání teploty

•	Snímání respirace impedanční metodou

Součástí dodávky je požadováno veškeré příslušenství pro měření výše uvedených parametrů, ke každému monitoru minimálně toto:

•	SpO2 senzor prstový

•	EKG kabel třísvodový

•	NIBP manžeta velikosti M, L, XL (všechny dezinfikovatelné)

•	Povrchové teplotní čidlo