# IROP - Specializovaná zdravotní péče v onkogynekologii

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj)	2

2. část:	Ultrazvukový přístroj přenosný	4

3. část:	Instrumentárium pro abdominální operativu včetně kontejnerů	6

4. část:	Instrumentárium pro vaginální operativu včetně kontejnerů	9

5. část:	Instrumentárium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů	11

6. část:	Instrumentárium pro hysteroskopickou operativu včetně kontejnerů	14

7. část:	Stůl operační mobilní na operační sál	15

8. část:	Stůl operační mobilní na zákrokový sál	17

9. část:	Laparoskopická věž high-end typu	18

10. část:	Operační lampa s LED technologií a kamerou	21

11. část:	Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace	24

a)	Elektrochir. generátor 1	24

b)	Elektrochir. generátor 2	25

12. část:	Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulaceII	27

13. část:	Harmonický skalpel	29

14. část:	Přístroj anestesiologický s monitorovací jednotkou	30

15. část:	Technologie k detekci sentinelových uzlin fluorescencí ICG	34

16. část:	Gynekologické vyšetřovací křeslo	39

17. část:	Transportní lehátko pro převoz pacientů (nosnost min. 170kg)	40

18. část:	Transportní lehátko pro převoz pacientů (nosnost min. 200kg)	41

19. část:	Infuzní pumpa	42

20. část:	Polohovatelné lůžko s bočnicemi	43

21. část:	Monitorovací systém životních funkcí	45

22. část:	Plasmová koagulace	47

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	48

### Ultrazvukový přístroj (high-end ultrazvukový přístroj)

Požadovaný počet: 1

Popis

Ultrazvukový přístroj v high-end kvalitě SW a HW vybavený pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy, s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, 3D, 4D a dopplerovského zobrazování k prenatální detekci těžkých VVV, poruch prenatálního vývoje CNS, srdce, plic a dalších orgánových systémů, s možností kalkulací a reportů pro porodnické a gynekologické aplikace.

Parametry

Lehce ovladatelný, s dotykovou obrazovkou pro orgánovou či jinou předvolbu, s technologií matrixových sond nebo obdobnou technologií.

Parametry přístroje:

- Plně digitální přístroj

- Stranově i výškově nastavitelná klávesnice

- S pulzním generátorem umožňujícím aktuálně měnit modulaci signálu

- Čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní a vaginální)

- Připojení minimálně 4 sond současně

- Elektronické přepínání sond

- barevný minimálně 10,1“ ovládací touchpanel

- LCD monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minimálně 23“, s výškovým nastavením, otočením, sklopením

- Alfanumerická klávesnice

- Připojení originální (od výrobce přístroje) externí pracovní stanice s postprocessingem na uložených datech (měření, rekonstrukce 3D dat, automatického měření objemů, tomografického zobrazení, 3D renderingu)

- HDD (harddisk) pro archivaci snímků, smyček o kapacitě minimálně 500 GB,

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD, 2x USB, barevnou profesionální fototiskárnou

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, M-JPEG, TIFF

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- Splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s. (viz níže)

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení, duální dynamické zobrazení, multiplanární zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler na konvexní a lineární sondě

- PW – pulzní doppler

- Barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler)

- Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí se zobrazením rychlostí v barevné škále

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

- Zobrazení krevního toku nedopplerovskými metodami

- ZOOM s vysokou citlivostí, vysokou rozlišovací schopností

- Automatická optimalizace 2D obrazu a PW křivky

- Vysoká obrazová frekvence, přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy)

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru, barevné zobrazení hypoechogenních struktur

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D, 4D nasnímaných datasetů (v přístroji)

- 3D/4D rendering

- 3D/4D MPR

- Fetální echokardiografie

- Automatická měření biometrických parametrů (minimálně FL, BPD, AC, HC)

- Automatické měření NT a IT (schválené FMF) pomocí 2D sondy a také 3D/4D sondy ze 2D obrazu

- Měření i v MPR

Parametry sond:

Požadujeme matrixové sondy nebo obdobnou kvalitativně odpovídající technologii.

- 3D/4D matrixová konvexní abdominální sonda (možno splnit obdobnou technologií – monokrystalická technologie sondy), 1 - 6 MHz, minimálně 8000 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 85° ve 2D, minimálně 90° x 85° ve 3D/4D zobrazení, včetně software pro provádění prenatálního echokardiografického vyšetřování

- 3D/4D mikrokonvexní vaginální sonda, 4 - 8 MHz, minimálně 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel: minimálně 130° ve 2D, minimálně 156*85° ve 3D/4D zobrazení, + bioptický kit

- 2D konvexní abdominální sonda, 2 - 5 MHz, minimálně 192 elementů, harmonické zobrazení, zobrazovací úhel min: 85° ve 2D, měření NT

Zvláštní požadavky:

- Součástí dodávky bude i pracovní stanice – výkonný PC s diskovým úložištěm cca. 4TB a vyhodnocovacím SW (shodný s SW v UZ přístroji) pro práci s daty z UZ přístroje v RAW formátu. Pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj a musí mít plnou DICOM 3.0 kompatibilitu (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)

### Ultrazvukový přístroj přenosný

Požadovaný počet: 2

Popis

Přenosný ultrazvukový přístroj pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy s technologií pro obtížně vyšetřitelné pacientky. Umožňující ultrazvukové vyšetření se zobrazením 2D, dopplerovského zobrazování a možností o budoucí rozšíření o 3D/4D zobrazení. S kalkulacemi a reporty pro porodnické a gynekologické aplikace.

Parametry

- Přenosný přístroj – notebookový typ

- Madlo pro jednoduchý přenos

- Nízká hmotnost maximálně 7 kg

- Obrazovka s úhlopříčkou minimálně 15“

- Interní SSD disk s kapacitou minimálně 120 GB

- Připojení externí obrazovky (HDMI / VGA / DVI)

- Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky)

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Mody zobrazení:

  - B-mod

  - Duální zobrazení

  - Duplexní zobrazení

  - M-mod

  - Doppler barevný (CFM)

  - Doppler pulzní (PW)

  - Doppler výkonový (Power)

  - Možnost budoucího rozšíření o 3D/4D zobrazení

- Nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

- Automatické dopplerovské měření v reálném čase

- Automatické nebo poloautomatické měření NT a IT na dodávané sondě

- Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování)

- Zobrazení redukující ultrazvukové spekle, kompaundní zobrazení

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacienty

- Aplikace/funkce pro gynekologicko-porodnickou diagnostiku včetně měření

- Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček)

- Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin

- Editace smyček (střih)

- Měření a popisy v uložených obrazech

- Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID)

- Standby mód

- Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

  - Optická mechanika (CD/DVD/BR – RW)

  - USB

  - Síťové připojení k PACS (DICOM Worklist, Store, Query)

  - WiFi připojení

  - Tiskárna

- Formáty exportovaných záznamů: DICOM, JPEG, TIFF, BMP, AVI

- Splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s. (viz níže)

- Vozík pro fixaci a převoz

  - s držáky na sondy, kabely a gel

  - musí mít porty pro minimálně 3 sondy

  - musí mít brzditelná kolečka

- Provoz na interní baterie nebo na 230V / 50Hz

- Sondy:

  - Konvexní abdominální, frekvenční rozsah minimálně 2-5 MHz

  - Endovaginální, frekvenční rozsah cca 4-8 MHz

  - Lineární sonda, s frekvencí minimálně 12 MHz

### Instrumentárium pro abdominální operativu včetně kontejnerů

Požadovaný počet: 1

Položky

- U všech nástrojů platí tolerance 1 cm v rámci délky celého nástroje, 3 mm pro délku branží a 1 mm v případě definované šířky distálního konce nástroje. Neplatí žádná tolerance pro typy branží. Instrumentarium splňující normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN 1088-1 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58)

- FRITSCH, břišní hák 65x85 mm, délka 26,5cm          	10ks

- FRITSCH, břišní hák 55x75 mm, délka 25,5cm	5 ks

- MIDDELDORPF hák, 26x31 mm, délka 24,0cm	10ks

- MIDDELDORPF hák, 14x17 mm, délka 22,0cm	10ks

- BABCOCK ATRAUMA ureterální kleště 20,0cm	10ks

- FOERSTER kleště na uzliny, 25 cm	10ks

- Pinzeta typu TC DEBAKEY, délka 20 cm, šíře branží 2,0 mm	10ks

- Pinzeta typu TC DEBAKEY, délka 24 cm, šíře branží 2,0 mm	5ks

- Anatomická pinzeta Cushing 17,5 cm	15ks

- Chirurgická pinzeta standardní 1x2 zuby 20,0 cm	15ks

- Chirurgická pinzeta standardní 1x2 zuby 25,0 cm	15ks

- Chirurgická pinzeta standardní 2x3 zuby 20,0 cm	5ks

- Chirurgická pinzeta typu USA MODEL 1x2 zuby 14,5 cm	15ks

- Anatomická pinzeta typ standard, 20,0 cm, distální konec 3,0 mm	5ks

- DESCHAMPS, pravý, tupý, 21 cm	5ks

- DESCHAMPS, pravý, tupý, 27 cm	5ks

- BRUNNER, 140x25mm, délka 25,5cm	5ks

- BRUNNER, 180x30mm, délka 25,5cm	5ks

- SIMS děložní sonda, semiflexibilní, délka 33 cm	10ks

- DOYEN vývrtka na myomy, 17 cm	5ks

- HABERER lopatka 280 x 25/30	10ks

- REVERDIN, lopatka žaludeční 280 mm	5ks

- SCALPEL Handle No. 4, 12,5 cm	5ks

- REDON Needle slightly curved 10 Charr. Lanceolate, threaded  end	5ks

- REDON Needle slightly curved 14 Charr. Lanceolate, threaded  end	5ks

- REDON Needle slightly curved 16 Charr. Lanceolate, threaded  end	5ks

- DOYEN ovariální kleště 20,0 cm	5ks

- MEDICINE CUP  graduated inside 45 ccm, rozměry 12 x 6,5 cm	10ks

- SCHROEDER děložní tenaculum kleště, neprohnuté, 2x2 zuby 24 cm	15ks

- GEMINI cévní disektor 200 mm	8ks

- GEMINI cévní disektor 280 mm	10ks

- WERTHEIM kleště 250 mm	5ks

- KOCHER-OSCHNER kleště, rovné, 1x2 zuby 20,0 cm	5ks

- KOCHER-OCHSNER kleště, rovné, 1x2 zuby 24,0cm	25ks

- ROGERS kleště, 20,5 cm, zahnutí 45°	5ks

- ROGERS hysteroktomické kleště, 25,5cm, rovné	6ks

- ROCHESTER PEAN, zahnutý 24 cm	2ks

- ROCHESTER PEAN, zahnutý 20 cm	2ks

- OVERHOLT-GEISSENDOERFER, mírně zahnuté 21 cm	5ks

- OVERHOLT prohnuté, cca 50°, 21 cm	10ks

- ROCHESTER PEAN, rovný 24 cm	15ks

- ROCHESTER PEAN, rovný 20 cm	15ks

- ROCHESTER PEAN, rovný 18 cm	5ks

- ROGERS hysteroktomické kleště, 24cm, zahnutí 75°	10ks

- ROGERS hysteroktomické kleště, 24,5cm, zahnutí 50°	5ks

- ROGERS hysteroktomické kleště, 25,5cm, rovné	10ks

- TC SAROT kleště rovné, 26 cm	5ks

- SCHROEDER Tenaculum kleště, 1x1 zub, 25,5 cm	20ks

- SINGLEY TUTTLE, 23 cm	2ks

- GROSS-MAIER kleště, rovné, 26,5 cm	70ks

- TC-BOZEMANN jehelec 26,0 cm	20ks

- TC-BOZEMANN jehelec 20,0 cm	15ks

- TC-MAYO-HEGAR jehelec, 20,0 cm	8ks

- KOCHER-OCHSNER kleště, rovné, 1x2 zuby 14,0cm	50ks

- TC-METZENBAUM-NELSON Scissor curved 23,0 cm	20ks

- TC-MAYO-STILLE Scissor straight 17,0 cm	15ks

- PEAN Forceps delicate straight 14,0 cm	50ks

- ALLIS ATRAUMA kleště, 160 cm	20ks

- SC-MAYO nůžky 17,0 cm	20ks

- MAYO-HARRINHGTON, ZAHNUTÉ 23,0 cm	20ks

- TC-METZENBAUM nůžky mírně zahnuté 20 cm	20ks

- TC SIMS zahnuté 23,0 cm	8ks

- NŮŽKY PREP. LEXER, zahnuté 160 mm	10ks

- TC-METZENBAUM nůžky mírně zahnuté 18 cm	10ks

- Hysterektomické kleště MARINA, branže typu cévní svorky, hluboký vzorek, bez kochrové špičky, 25 cm	10ks

- DeBakey ATRAUMA kleště, prohnuté, 19 cm	10ks

- O´Sullivan- O´Connor rozvěrač typ US-100	5ks

- TC-BOZEMANN jehelec 24,0 cm	15ks

- KELLY Ligatur Forceps strong cvd. 19,0 cm	5ks

- BURKE kleště, rovné krátké branže, délka 21cm	10ks

- TOHOKU Towel forceps 13,0 cm	20ks

- Komplexní multisegmentový retrakční systém typu rámu s úchytem na eurolištu s flexibilním horizontálním ramenem a sedmi kusy retraktoru, s vertikálním prodlužovacím ramenem	1ks

- Úchyt na eurolištu 2,6 cm	1ks

- Vertikální stolová tyč 46 cm	1ks

- Prodlužovací tyč 30,5 cm	1ks

- Horizontální flexibilní tyč	1ks

- Segmentovaný rám 49x27 cm	1ks

- Kelly retraktor 5x10 cm	2ks

- Kelly retraktor 5x12,5 cm	2ks

- Kelly retraktor 5x15 cm	2ks

- Balfour retraktor 8,5x7cm	2ks

- Simpson - St Mark retraktor 12,5 cm	2ks

- Úchyt retraktorů (ratchet) flexibilní k extenzi a retrakci v horizontální i ve vertikální rovině			8ks

- Funkce retraktorů: rotace 30 stupňů vlevo/vpravo

- Retraktor horního břicha (pro operace ovariálního karcionomu) kabelový navijákový retrakční systém. K resekci nádoru bránice, jater, omentektomie, splenektomie. Tah může být aplikován i z extrémních laterálních pozic, systém elektricky izolovaný	2ks

- Uchycení na eurolištu operačního stolu	4ks

- Laterální vertikální tyč 550 mm	4ks

- Rám standard 630 cm	2ks

- Rám extra šíře 800 cm	2ks

- Kabelový navijákový systém, s kabelem délky 88 cm, s variabilní adjustací			6ks

- Lopatka 65 x 50 x 39	4ks

- Lopatka 75 x 60 x 42	4ks

- Lopatka 100 x 80 x 55	4ks

- Ventilový kontejner s bezpečnostním víkem 580 x 280 x 260 mm	10ks

- Sterilizační síto 540 x 255 x 70	25ks

- SCHERBAK rukojeť + závaží	5ks

- SCHERBAK zrcadlo 80x30 mm	5ks

- SCHERBAK zrcadlo 85x35 mm	5ks

- SCHERBAK zrcadlo 90x40 mm	5ks

- SCHERBAK zrcadlo 55x40/60 mm	5ks

- SCHERBAK zrcadlo 70x45/70 mm	5ks

- Bipolární pinzeta, rovná, délka 24 cm, povrch branží potažený nepřilnavou vrstvou = "non stick" povrch, šířka branží na distálním konci 2 mm	4ks

- Bipolární pinzeta, zahnutá pod úhlem 45°, délka 22 cm, povrch branží potažený nepřilnavou vrstvou = "non stick" povrch, šířka branží na distálním konci 2 mm	4ks

- Bipolární pinzeta, zahnutá pod úhlem 45°, délka 24 cm, šířka branží na distálním konci 2 mm	2ks

- Kabel k bipolární pinzetě, 3m, kompatibilní s generátory typu Olympus	10ks

- Rukojeť monopolární elektrody pro průměr 4mm, s 3m kabelem, pro 3-pinové zakončení, ovládání řezu a koagulace z rukojeti bez nutnosti připojení pedálu	4ks

- Monopolární elektroda typu nožíku pro řez, průměr 4mm, pracovní plocha 2,5 x 20 mm, délka nástavce 30 mm	4ks

- Monopolární elektroda typu kuličky pro koagulaci, průměr 4mm, pracovní průměr kuličky 6 mm, délka nástavce 30 mm	4ks

- Bipolární kleště k zastavení krvácení velkých cév, délka 22 cm	2ks

- Bipolární kabel pro kleště, délka 5m, pro generátory typu Olympus	2ks

### Instrumentárium pro vaginální operativu včetně kontejnerů

Požadovaný počet: 1

Položky

- U všech nástrojů platí tolerance 1 cm v rámci délky celého nástroje, 3 mm pro délku branží a 1 mm v případě definované šířky distálního konce nástroje. Neplatí žádná tolerance pro typy branží. Instrumentarium splňující normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN 1088-1 (nástroje musí splňovat evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58).

- DOYEN, vag. Rozvěrač, 24,0 cm, 85x50mm	5ks

- PÁKA POŠEVNÍ šířka 20 mm	5ks

- PÁKA POŠEVNÍ šířka 30 mm	5ks

- SIMS děložní sonda, semiflexibilní, délka 33 cm	5ks

- Ručka skalpelu č. 4, délka 12,5 cm	5ks

- REDON jehla, mírně zahnutá 10 Charr. Lanceolate, threaded end	5ks

- Chirurgická pinzeta standardní 1x2 zuby 20,0cm	5ks

- Chirurgická pinzeta typu USA MODEL 1x2 zuby 14,5 cm	5ks

- Anatomická pinzeta typu Cushing, délka 17,5 cm	5ks

- Anatomická pinzeta typ standard, 20,0 cm, distální konec 2,0 mm	5ks

- TC-MAYO-STILLE nůžky, rovné 17,0 cm	5ks

- TC-MAYO-LEXER, nůžky preparační zahnuté 160 mm	5ks

- WERTHEIM, mírně zahnuté, 22,5 cm	5ks

- TC-METZENBAUM nůžky mírně zahnuté 20cm	5ks

- TC-METZENBAUM nůžky mírně zahnuté 14,5cm	5ks

- SCHROEDER děložní tenaculum kleště, neprohnuté, 2x2 zuby 25cm	5ks

- KOCHER-OSCHNER kleště, rovné, 1x2 zuby 20,0 cm	5ks

- KOCHER-OSCHNER kleště, rovné, 1x2 zuby 24,0 cm	5ks

- ROGERS hysterektomické kleště, 20,5 cm, zahnutí 45°	5ks

- ROGERS hysterektomické kleště, 21,0 cm, zahnutí 30°	5ks

- PEDERSON Vaginální LLETZ kompatibilní spekulum  114x22 mm	10ks

- PEDERSON Vaginální LLETZ kompatibilní spekulum  121x26 mm	10ks

- Laterální vaginální retraktor LLETZ kompatibilní 57x22 mm	5ks

- Laterální vaginální retraktor LLETZ kompatibilní 70x22 mm	5ks

- Tenaculum jednozubé LLETZ kompatibilní	2ks

- ROCHESTER PEAN, zahnutý 20 cm	5ks

- ROCHESTER PEAN, rovný 20 cm	5ks

- ROCHESTER PEAN, rovný 24 cm	5ks

- ROCHESTER PEAN, rovný 18 cm	5ks

- SCHROEDER Tenaculum kleště, 1x1 zub, 25 cm	5ks

- GROSS-MAIER kleště, rovné, 26,5 cm	10ks

- MEDICINE CUP 45 ccm, rozměry 12 x 6,5 cm	10ks

- TC-BOZEMANN jehelec 20,0 cm	5ks

- TC-BOZEMANN jehelec 24,0 cm	5ks

- KOCHER-OCHSNER kleště, rovné, 1x2 zuby 14,0 cm	10ks

- Hysterektomické adnexální kleště dlouhé mírně zahnuté délka 26,0 cm typu Seth		10ks

- Hysterotomicke S-kleště 24,0cm typu  zeppelin	5ks

- Vaginální hysterektomické kleště mírně zahnuté 24,0cm typu Zeppelin	10ks

- PEAN kleště rovné, jemné 14,0 cm	10ks

- ALLIS ATRAUMA kleště, 160 mm	10ks

- BREISKY, zrcadlo 100x30 mm	5ks

- BREISKY, zrcadlo 100x20 mm	5ks

- DEBAKEY, zahnutý, 90°, délka 16 cm	5ks

- SCHERBAK rukojeť + závaží	2ks

- SCHERBAK zrcadlo 80x30 mm	2ks

- SCHERBAK zrcadlo 85x35 mm	2ks

- SCHERBAK zrcadlo 90x40 mm	2ks

- SCHERBAK zrcadlo 55x40/60 mm	2ks

- SCHERBAK zrcadlo 70x45/70 mm	2ks

- OVERHOLT kleště, 24 cm, zahnutí branží 90°	5ks

- FOERSTER kleště na uzliny, 25 cm	5ks

- Ventilový kontejner s bezpečnostním víkem 580 x 280 x 200 mm	5ks

- Sterilizační síto 540 x 255 x 70	5ks

### Instrumentárium pro laparoskopickou operativu včetně kontejnerů

Požadovaný počet: 1

Položky

- VERESS jehla 2,7 mm, 120mm, "high flow"	10

- VERESS jehla 2,0 mm, 230 mm	2

- Trokar, ø 10 mm, délka 105 mm, složení: kanyla se závitem, s rovným distálním zakončením;  hlava trokaru s kohoutkem	12

- K uvedenému 10 mm trokaru obturátor, ve tvaru ostré špice	6

- Bariatrický trokar ø  11mm, délka 150 mm, složení: kanyla hladká se zdrsněným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na distálním konci hylzny, hlava trokaru s kohoutkem, kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky, v kompletním kovovém provedení bez plastových součástek, bezpečnostní obturátor typu pyramidy	2

- Bariatrický trokar ø  13mm, délka 150 mm, složení: kanyla hladká se zdrsněným povrchem s rovným distálním zakončením a otvorem na distálním konci hylzny, hlava trokaru s kohoutkem, kovovým multifunkčním ventilem s možností manuálního otevření membrány před vsunutím optiky, v kompletním kovovém provedení bez plastových součástek, bezpečnostní obturátor typu pyramidy.	2

- Trokar, ø 15 mm, délka 105 mm, složení: kanyla se závitem, s rovným distálním zakončením;  hlava trokaru s kohoutkem	8

- K uvedenému 15 mm trokaru obturátor, ve tvaru ostré špice	4

- Trokar, ø 5,5 mm, délka 105 mm, složení: kanyla hladká se závitem, s rovným distálním zakončením	15

- K uvedenému 5,5mm trokaru: tupý obturátor	5

- K uvedenému 5,5mm trokaru: obturátor ve tvaru ostré pyramidy	5

- Přechodka trokaru plastová ø 10 mm -ø 5,5 mm	5

- Hassonův kužel	1

- Okénkový grasper vroubkovaný atraumatický, celootočný ø 5 mm, délka 320 - 340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací, délka branží 15 mm	12

- Duvalovy kleště, ø 5 mm, 320 - 340 mm, délka branží 20 mm, zoubkované čelisti, rukojeť s vypínatelnou aretací	3

- FUNDUS grasper, délka branží 20 mm, ø 5 mm, 320 - 340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	10

- Nůžky Metzenbaum, ø 5mm, 320 - 340 mm,  rukojeť bez aretace s opěrkou pro prst, monopolární, celootočné	12

- Inzert nůžek Metzenbaum pro ø 5 mm, 320 - 340 mm	12

- Kocher kleště, ø 5mm, 320  340 mm, 2x1 zub, jedna pohyblivá branže, rukojeť s vypínatelnou aretací	1

- DeBakey atraumatický ø 5 mm, 320 - 340 mm, typ branží - rovné, rukojeť bez aretace		2

- Schroeder jednozubý ø 5mm, 320 - 340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací			5

- Babcock ø 5mm, 320 -340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	1

- Babcock ø 10 mm, 320 - 340 mm,  rukojeť s vypínatelnou aretací	2

- Okénkový grasper atraumatický, hrubě vroubkovaný, ø 10mm, 320 - 340 mm, rukojeť s vypínatelnou aretací	2

- Monopolární kabel 300 cm, sterilizovatelný 134°C	8

- Elektroda jehlová, monopolární ø 5mm, cca 330 mm	8

- Elektroda typu háček "L", v kombinaci s odsáváním a proplachovým kanálem, včetně rukojetě s dvoucestným ventilem pro ovládání sání a proplachu, ø 5 mm, 330 mm	5

- Elektroda typu háček "L"90°, bipolární, ø 5 mm, 340 mm	1

- Punkční kanula ø 5 mm, 330 mm,	5

- Punkční kanula ø 5 mm, 450 mm,	8

- Klipovač ø 12,5mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lok large, včetně klipů velikosti L. minimálně 200ks	5

- Klipovač ø 10mm, 450 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Hem-o-Lock extralarge, rozebíratelný na 3 díly, včetně klipů XL minimálně 80ks	1

- Klipovač ø5,5 mm, 330 mm, rotační 360°, kompatibilní s klipy Pilling Weck Hem-o-Lock medium/large, včetně klipů minimálně 25ks	1

- Odstraňovač klipů Hem-o-Lok velikosti L/XL	1

- Kleště pro aplikaci cévních klipů 12,5 mm, délka 34cm	1

- Retraktor vějířový, ø 5 mm, cca 330 mm, tříprstý	1

- Retraktor vějířový, ø 10 mm, 360 mm, pětiprstý	1

- Retraktor rovný, ø 5mm, 310 mm, flexe s vytvořením triangulového tvaru na distálním konci	2

- Laparoskopický jehelec, ø 5 mm, 330 mm, zahnutý vlevo, axiální rukojeť s malým úhlem otevření, integrovaná ochrana proti přetažení, s možností použití všech typů jehel, aretace jedním tlačítkem, luerlock, čelisti z tvrdokovu, teflonový povrch pro snadnou údržbu		1

- Laparoskopický jehelec, ø 5 mm, 330 mm, zahnutý vlevo, zahnutá rukojeť (jako u laparoskopických nástrojů) integrovaná ochrana proti přetažení, s možností použití všech typů jehel, aretace jedním tlačítkem, luerlock, čelisti z tvrdokovu	4

- Bipolární úchopové kleště ø 5mm, 320 - 340 mm, celootočné	2

- Bipolární kleště Maryland ø 5mm, 320 - 340 mm, jemně křížově vroubkované branže		10

- Bipolární kabel kompatibilní se vstupem pálení typu Olympus, autoklávovatelný 134°, 3m	1

- Utahovač uzlů CLERMONT-FERRAND Model, ø 5mm, 330 mm	5

Děložní manipulátor:

- Ručka k manipulátoru k sacrocolpopexi	2

- Děložní sonda k manipulátoru	2

- Děložní manipulátor elektrochirurgicky kompatibilní

  - Průměr klobouků 2,5 cm	2

  - Průměr 3 cm	2

  - Průměr 3,5 cm	2

- Colpopneumooccluder	2

- Sací a irigační rukojeť s ovládacím kohoutem (M8 x 1mm)	1

- Sací a irigační kanula, 10mm, cca 330 mm, s 8x4 otvory	6

- Sací a irigační kanula, 5mm, cca 330 mm, s 4x4 otvory	6

- Čistící pistole s minimálně 9 adaptéry, kartáčky 5 mm a 10 mm	5

- Chirurgická pinzeta standardní 1 x 2 zuby 14,5 cm	1

- Anatomická pinzeta Model USA, 21 cm	10

- Děložní sonda SIMS, tvarovatelná, délka 32 cm	6

- Násadka na skalpel č. 11, rukojeť 13 cm	6

- Nerezová miska, průměr cca 12 cm	5

- ROCHESTER - PEAN, rovný, délka 14 cm	10

- KOCHER - OCHSNER kleště, rovné, délka 14 cm	6

- SCHERBAK zrcadlo - rukojeť + závaží + 5 ks zrcadel	10

- HEGAR dilatátor 4,5; 5,5; 6,6 mm	5

- TC-Bozemann jehelec 20 cm	5

- Schroeder tenaculum kleště, délka 25 cm	5

- Ventilové kontejnery velikost 580 x 280 x 260 mm, ventilový filtrační systém nevyžadující údržbu. Nastavení tří pracovních poloh ventilu v průběhu a po sterilizaci		6

- Nerezové síto do kontejneru 540 x 255 x 100	5

- Univerzální držák na nástroje, vnější rozměry 460 x 233 x 145 mm	10

Tkáňový morcelátor:

- Kontrolní ovládací jednotka, transmisní jednotka včetně těsnění, rukojeť, řezací trubice, pedál, extrakční kleště, úchopové kleště	1

- Musí umět změnu směru otáčení

- Kroutící moment minimálně 80Ncm

- Autoklávovatelný elektronický motor včetně 3m kabelu k ovládací jednotce

- Řezací trubice průměru 11, 15 a 20 cm včetně obturátorů (bez uplatnění tolerance 10%)

- Ochranná vnější pochva s tkáňovým polohovačem, zabraňující nechtěné rotaci tkáně

- Schroeder jednozubé morcelační kleště, délka 420 mm, průměr 10mm

HD Videolaparoskop průměr 10mm:	2

- Integrovaný optický systém, který spojuje “optiku“, kamerovou hlavu a světlovodný kabel do jednoho sterilizovatelného nerozebíratelného kompletu, kdy je digitální obrazový snímací HDTV prvek (CCD) umístěn v distálním konci optiky, resp. videoteleskopu

- HDTV technologie, 16:9 zobrazení

- HDTV snímací CCD prvky v distálním konci endoskopu

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Minimálně 3 programovatelná tlačítka

- Délka pracovní části teleskopu min 330 mm

- Úhel pohledu: 30°

- Technologie automatického ostření obrazu řízené kamerovou jednotkou

- Automatické aktivní (řízené kamerovou jednotkou) vyhřívání distálního konce endoskopu pro eliminaci zamlžování distálního konce

- Průměr distálního konce: 10 mm

- Plně autoklávovatelný systém v parním autoklávu na 134°C

- Systém plně kompatibilní se stávající endoskopickou věží (videoprocesor Olympus CV-180, zdroj světla CLV-180)

### Instrumentárium pro hysteroskopickou operativu včetně kontejnerů

Požadovaný počet: 1

Položky

Diagnostický hysteroskop:	10sad

- Hysteroskop diagnosticko-terapeutický

- Diagnostický plášť s ø do 5,5 mm

- Plášť bude pracovat v režimu kontinuálního proplachu

- Pracovní kanál pro semiflexibilní nástroje s ø minimálně 5 Fr.

- Optika kompatibilní s dodaným pláštěm, úhel pohledu 30°

- Nástroje pro pracovní kanál příslušného pláště:

  - Semiflexibilní úchopové kleště	10ks

  - Semiflexibilní bioptické kleště	10ks

- Dezinfekční a bezpečnostní kontejner včetně víka

- Veškeré optiky a příslušenství autoklávovatelné v parním autoklávu na 134° C

### Stůl operační mobilní na operační sál

Požadovaný počet: 1

Parametry:

- Elektrický operační stůl

- Desky musí být kompletně RTG transparentní

- Elektromechanický pohyb baze, stolové desky a jednotlivých segmentů

- Stůl vhodný pro onkogynekologické výkony

- Desky musí být složeny z minimálně 6 částí o celkové šíři stolu 520 mm

- Nosnost stolu minimálně 250 kg

- Dálkové ovládání s IR senzorem na obou stranách baze stolu

- Jednoduché odnímání jednotlivých částí stolu

- Záložní ovládač na základně stolu

- Napájení ze sítě 230 V/50 Hz

- Indikátor stavu baterie na ovládači a základně stolu

- Nízkovoltážní nabíječka baterie

- Manuálního ovládání/pohybu v případě úplného výpadku elektrického proudu

- Dělená plocha nožního segmentu

- Vyroben z antireflexní nerezové oceli včetně postranních lišt a eurolišt

- Ultratenká plochá baze stolu do maximálně 5 cm

- Vypnutí emergency „stop“ vypínačem

- Kontrolní panel na základně stolu

- Postranní eurolišty pro připevnění doplňků

- Antistatické a antidekubitní polstrování

- Výškové nastavení v rozmezí minimálně 500 mm

- Minimální výška pracovní desky maximálně 690 mm

- Maximální výška pracovní desky minimálně 1200 mm

- Trendelenburg/Reverse minimálně 30°/45°

- Boční náklon minimálně 30°/30°

- Nastavení zádové části minimálně 70°/-50°

- Nastavení nožní části minimálně 90°/-90°

- Rozteč nožní části minimálně 100°

- Nastavení hlavové části minimálně 90°/-60°

- Nastavení hrudní části (thorax) minimálně 70°/-50°

- Podélný posun minimálně 320 mm

- Eurolišta 25 x 10 mm

Příslušenství:

- Podpěrka ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách

- Schauty - nožní podpěry, pár

- Anesteziologický rám

- Úchyt ruky k hraně stolu, pár

- Poutací pás pro připoutání pacienta

- Ramenní opěrky, pár

- Boční opěrka těla pevná

- Boční opěrka pro operace pacienta v laterální poloze – polohovatelná

- Nožní opěrky „Americká bota“, pár

- Nerezová miska s uchycením na lištu

### Stůl operační mobilní na zákrokový sál

Požadovaný počet: 1

Parametry:

- Mobilní elektrický operační stůl

- Deska stolu musí být složena z minimálně 5 částí o celkové šíři stolu cca. 500 mm

- Nosnost stolu minimálně 200 kg

- Dálkové ovládání pomocí IR sensoru

- Jednoduché odnímání jednotlivých částí stolu

- Napájení ze sítě 230 V/50 Hz

- Indikátor stavu baterie na ovládači a nízkovoltážní nabíječka baterie

- Manuálního ovládání/pohybu v případě úplného výpadku elektrického proudu

- Vyroben z antireflexní nerezové oceli včetně postranních lišt a eurolišty

- Vypnutí emergency „stop“ vypínačem

- Kontrolní panel na základně stolu

- Postranní eurolišty pro připevnění doplňků

- Antistatické a antidekubitní polstrování

- Výškové nastavení v rozmezí minimálně 300 mm

- Minimální výška pracovní desky maximálně 600 mm

- Maximální výška pracovní desky minimálně 1050 mm

- Trendelenburg/Reverse minimálně 25°/25°

- Boční náklon minimálně 20°/20°

- Nastavení zádové části minimálně 70°/-40°

- Nastavení nožní části minimálně 40°/-90°

- Nastavení hlavové části minimálně 40°/-40°

- Podélný posun 	minimálně 300 mm

- Eurolišta 25 x 10 mm

Příslušenství:

- Podpěrka ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách

- Schauty - nožní podpěry, pár

- Anesteziologický rám

- Úchyt ruky k hraně stolu, pár

- Poutací pás pro připoutání pacienta

- Ramenní opěrky, pár

- Boční opěrka těla pevná

- Boční opěrka pro operace pacienta v laterální poloze – polohovatelná

- Nerezová miska s uchycením na lištu

### Laparoskopická věž high-end typu

Požadovaný počet: 1

Popis

Laparoskopická sestava se 4K zobrazením a technologií úzkopásmového zobrazení pro výkony na gynekologickém sále.

Parametry

4K LCD monitor primární (1 ks)

- Úhlopříčka minimálně 50“

- Certifikace MDE

- 4K rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky a možností jednoduchého nastavení a okamžité změny výšky monitoru

4K LCD monitor sekundární (1 ks)

- Úhlopříčka minimálně 31“

- Certifikace MDE

- 4Krozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

4K kamerová jednotka (1 ks)

- Kamerová jednotka pracující ve 4K rozlišení (minimálně 2160 řádků)

- Uložení minimálně 10 uživatelských přednastavení

- Aktivní řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole (řízení pomocí datového kabelu)

- Nastavení ovládání z kamerové hlavy (programovatelná tlačítka) nebo z jiného vybavení na věži (např. dotykový displej, klávesnice nebo čelní panel jednotky)

- Úzkopásmové zobrazování (nejnovější technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy části spektra, tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti)

Zdroj světla pro 4K laparoskop (1 ks)

- Zdroj světla odpovídající xenonovému zdroji o výkonu alespoň 300W

- Plynulá regulace intenzity světla

- Intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou

- Ovládání světla přímo z kamerové hlavy

4K kamerová hlava pro laparoskopické optiky (1 ks)

- 4K kamerová hlava (minimálně 2160 řádků)

- Ovládání ZOOMu (přiblížení) a ostření na kamerové hlavě

- Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru

- Minimálně 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě

- Automatické ostření „auto-focus“ nebo hloubka ostrosti minimálně 39,8 s nejmenší vzdáleností 0,2 cm a největší vzdáleností 40 cm

- Podpora úzkopásmového zobrazení

4K laparoskopická optika 10 mm (8 ks)

- 4K optika tj. optika s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná

Záznamové zařízení (1 ks)

- Určené a certifikované pro použití na operačních sálech (MDE certifikace)

- Jednoduchá obsluha

- Pořizování foto a video záznamu v rozlišení FullHD 1920x1080

- Samostatné záznamové zařízení

- Zobrazení ovládacích menu přímo na monitorech věže nebo na samostatném panelu o velikosti minimálně 11"

- Připojení do PACS včetně funkce worklist (načítání pacientských dat z PACS)

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení minimálně 1920x1080

- Obrazové výstupy: DVI, HDMI

- Obrazový vstup: 3G nebo HD-SDI,

- Video formát MPEG-4/H.264 nebo MPEG-H/H.265

- Formát fotografií JPEG nebo BMP nebo TIFF

- Interní paměť nebo externí USB HDD o kapacitě alespoň 1TB

- Export obrazových záznamů nebo přímý záznam přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Ovládání záznamu foto/video pomocí tlačítek na kamerové hlavě

- LAN 100/1000Mbps

Insuflační jednotka (1 ks)

- Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- Automatické odsávání kouře řízené elektrochirurgickou jednotkou (při aktivaci elektrochirurgického režimu)

- Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- Volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin

- Nejvyšší průtok minimálně 40 l/min

- Podpora napojení na vysokotlakou láhev

- Součástí bude insuflační hadice a datový kabel pro řízení odsávání

Oplachovací pumpa (1 ks)

- Oplachovací peristaltická pumpa

- Ochrana proti přetlakování

- Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství

- Průtok v rozsahu alespoň 0-1,8 l/min

- Tlak alespoň do 400 mmHg

- Držák pro upevnění nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Obsahem dodávky budou resterilizovatelné hadicové sety (2 ks)

Odsávací pumpa (1 ks)

- Samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka

- Sací výkon minimálně 20 l/min

- Plynulé nastavení podtlaku

- Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem.

- Nejvyšší podtlak alespoň 85 kPa

- Bezúdržbový provoz

- Držák pro upevnění nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Dodávka bude obsahovat odsávací láhev minimálně 2l včetně nosného elementu pro upevnění láhve na vozík, včetně víka a propojovací hadice k pumpě

- V odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, jako součást dodávky

Multioborový elektrokoagulační generátor (1 ks)

- Elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- Módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku)

- Výkonový rozsah minimálně 0-320W

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- Připojení až 4 nástrojů současně (monopolárních a bipolárních)

- Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- Ruční a nožní ovládání (s možností připojení nožního ovladače s programovatelným přiřazením)

- Nastavení a ovládání generátoru pomocí ovládacích prvků na předním panelu konzole

- Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- Funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- Pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatavení cév až do velikosti 7mm

- Dodání nožních ovladačů 1 ks s jedním pedálem a 1 ks se dvěma pedály a kabelu pro odsávání kouře

Přístrojový vozík (1 ks)

- Izolační transformátor

- Nastavitelné ohebné rameno pro LCD monitor

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Držák infuzních vaků

- Lišta pro připevnění odpadní nádoby

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava

### Operační lampa s LED technologií a kamerou

Požadovaný počet: 1

Popis

Operační lampa s LED technologií, 2 rameny, full HD kamerou v těle satelitního svítidla

Parametry

- Operační světlo na stropní závěs

- Dvouramenné (dvou svítidlové)

- Zdroj studeného světla - LED diody

Hlavní světlo:

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 160 000 lux

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně 27 cm

- Nejnižší nastavitelná pozice hlavy alespoň 150 cm od země pro svícení v horizontálním směru

Satelitní světlo:

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1m minimálně 120 000 lux.

- Průměr osvětleného pole ve vzdálenosti 1m minimálně 20 cm

Ostatní parametry svítidel:

- Systém LED diod umístěných do korpusu svítidla s mísením světla přímo v jednotce LED

- Nastavitelný průměr osvětleného pole

- Elektronická fokusace světla

- Pracovní vzdálenost v rozsahu alespoň 700-1500mm

- Teplota chromatičnosti CCT 4500°K (±700°K)

- Index podání barev Ra minimálně 95

- Hloubka osvětlení L1 + L2 (20%) minimálně 1100 mm

- Hloubka osvětlení L1 + L2 (60%) minimálně 400 mm

- Plynulé nastavení intenzity obou světel i samostatně pro hlavní či satelitní svítidlo v rozsahu alespoň od 20% do 100%

- Mód endoskopického osvětlení

- Homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů

- Celkové vyzařování každého svítidla při 130 000 luxech ve vzdálenosti 1m maximálně 500 W/m2 tj. maximálně 3,85 mW/m2.lux

- Multifunkční ovládací panel kombinovaný (nástěnný či mobilní) pro volbu funkcí operačního svítidla i kamerového systému s funkcemi on/off, adjustace intenzity světla, hloubky osvětlení, elektronické fokusace světla, synchronizace hlavního / satelitního světla a endoosvětlení pro laparoskopii

- Dálkové ovládání světel (remote control)

- Ke každému svítidlu minimálně 3 sterilizovatelné rukojeti

- Snadné čištění a dezinfekce svítidel

- Kompatibilita s laminárním prouděním

- Snadné polohování a malé prostorové nároky

- Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

- Garance životnosti LED zdrojů minimálně 40 000 hodin s kontrolním mikroprocesorem

- Výškově nastavitelné, naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité kovové materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Plastové dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení

HD kamera :

- HD kamera umístěná do satelitního svítidla

- Minimálně 10 x optický ZOOM

- Minimálně 12 x digitální ZOOM

- Odstup signál-šum minimálně 50dB

- Otáčení obrazu

- Vyvážení bílé barvy

- Nastavení kontrastu

- Ostření obrazu

- Medicínské provedení

- Výstup signálu (přípojka)pro zpracování videa bude umístěn na stěně vedlejší přilehlé místnosti

- Ovládání kamery sdruženo v ovládacím panelu či dálkovém ovládání operačního svítidla

Stavební připravenost:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií

- Zadavatel požaduje v rámci plnění VZ demontovat a ekologicky zlikvidovat stávající přístroj včetně vystavení protokolů o této likvidaci

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvody energií – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu)

- Součástí dodávky musí být dodání a instalace elektrického rozvaděče (pokud je technologií vyžadován), dodávka kotvících komponent či úpravu stávajících a dalšího spotřebního a instalačního materiálu, zakrytí a začištění otvorů po původním technickém řešení

### Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace

#### Elektrochir. generátor 1

Požadovaný počet: 1

Popis

Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace pro chirurgické výkony v onkogynekologii.

Parametry

- Kombinovaný přístroj s monopolární, bipolární i pokročilou bipolární technologii

- Technologie zatavování cév a tkání o průměru až 7 mm nebo-li technologie blood vessel sealing zajišťující zatavení cévy bez úniku (průtoku) krve

- Minimálně 2 monopolární vstupy a 1 bipolární vstup pro připojení nástrojů

- Použití minimálně 3 nástrojů najednou bez nutnosti jejich záměny

- Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení nebo tlačítko pro rychlé vyvolání přednastaveného programu

- Automatické přizpůsobení (regulace) výstupního výkonu k tkáni se stabilizací dodávaného výkonu

- Funkce autobipolární koagulace bez nutnosti nožního pedálu ve 4 úrovních impedance tkáně

- Minimálně 3 bipolární režimy s nejvyšším výkonem minimálně 95W

- Pokročilá bipolární koagulace s nejvyšším výkonem minimálně 300W

- Minimálně 3 režimy monopolárního řezu s nejvyšším výkonem minimálně 300 W

- Minimálně 2 režimy monopolární koagulace s nejvyšším výkonem minimálně 120 W

- Ovládání a nastavení parametrů přes barevný dotykový LCD displej

- Kompletní česká lokalizace textů v ovládacím SW

- Aktivace nástroje ručním spínačem i nožním pedálem

- Automatická detekce impedance tkáně s frekvencí měření minimálně 150 Hz a upravení výstupního napětí tak, aby bylo zajištěno stálého účinku i u tkání s různou hustotou

- Monitorace kvality připevnění neutrální elektrody

- Zvuková a světelná signalizace špatně připevněné neutrální elektrody a zamezení aktivace vysokofrekvenčního pulzu

- Přístrojový vozík s brzditelnými kolečky pro umístění přístroje s nožním spínačem s odkládacím prostorem pro příslušenství (např. přihrádka pod policí přístroje nebo vrchní plocha přístroje ve vodorovné pozici), půdorys vozíku (délka a šířka) nesmí přesahovat rozměry přístroje o více než 20%

Příslušenství:

- Nožní spínač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů

- Nástroj včetně připojovacího kabelu délky alespoň 3 m – rovné branže, pro otevřenou operativu umožňující současně řez i bipolární koagulaci cév o průměru až 7 mm – 2 kusy

- Nástroj o průměru 5 mm včetně připojovacího kabelu délky alespoň 3 m – rovné branže, pro laparoskopickou operativu umožňující současně řez i bipolární koagulaci cév o průměru až 7 mm – 2 kusy

- Kabel pro bipolární pinzetu – 2 kusy

- Bipolární pinzeta potahovaná, rovná, délka 22cm, hrot 2mm – 2 kusy

- Kabel pro neutrální elektrodu – 2 kusy

- 20ks jednorázových neutrálních elektrod

- 10ks jednorázových aktivních tužkových elektrod s tlačítkovým spínačem, kabel délky minimálně 4m

#### Elektrochir. generátor 2

Požadovaný počet: 1

Popis

Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace pro chirurgické výkony v onkogynekologii.

Parametry

- Kombinovaný přístroj s pokročilou bipolární technologií

- Vysokofrekvenční generátor pro laparoskopickou i otevřenou chirurgii řízený procesorem se zpětným měřením tkáňových změn

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu tkáni

- Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem

- Ovládání přístroje pomocí barevného dotykového displeje

- Minimálně 4 vstupy pro připojení nástrojů

- Připojení a použití současně alespoň dvou nezávislých nástrojů ovládaných pomocí jednoho nožního ovladače

- Provoz v režimech – monopolární, bipolární, pokročilý bipolární a argonový

- Souběžné zapojení nástrojů pro monopolar (minimálně 1 kus), pokročilý bipolar (minimálně 1 kus), argon koagulaci (minimálně 1 kus)

- Regulátor pro dávkování argonového plynu s nastavitelným rozsahem průtoku alespoň 1 až 8 l/min

- Paměť pro uložení nejčastěji používaných výstupních hodnot – uložení minimálně 10 programů

- Indikace stavu nalepení neutrální elektrody v postupných krocích

- Indikace chybových stavů - optická i akustická

- Módy pro monopolární transuretrální a intrauterinní resekci

- Módy pro bipolární transurethrální a intrauterinní resekci ve fyziologickém roztoku

- Mód pro pokročilé bipolárrní koagulace koagulace velkých cév o průměru až 7 mm

- Nastavení alespoň 3 různých efektů u monopolárního i bipolárního režimu

- Nejvyšší výkon pro řez alespoň 400W

- Nejvyšší výkon pro koagulaci alespoň 320W

- Přístrojový vozík s brzditelnými kolečky pro umístění přístroje s nožním spínačem i příslušenstvím

Příslušenství:

- Dvou nebo tří-pedálový nožní spínač

- Vozík pro převoz elektrochirurgického generátoru - 4 kolečka, minimálně dvě s aretací, minimálně jedna police

- Bipolární pinzeta s nepřilnavým povrchem (non-stick) - rovná, šířka branží na distálním konci 2,0 mm, délka 220 mm

- Kabel pro bipolární pinzetu

- Monopolární elektroda - držák elektrody, tzv. tužka s tlačítky pro ovládání řezu i koagulace přímo z rukojeti včetně alespoň 3m integrovaného kabelu, pro elektrody průměru 4mm

- Elektroda ve tvaru nožíku - 2,5 mm šířka distálního konce a délka 3 cm

- Kabel pro připojení jednorázových neutrálních elektrod

- Jednorázové neutrální elektrody (minimálně 50 ks)

### Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace II

Požadovaný počet: 2

Popis

Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace.

Parametry

- Multioborový vysokofrekvenční generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- Monopolární i bipolární režimy

- Módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej)

- Gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku

- Plasmakinetické  módy pro gynekologické využití

- Funkce „vessel sealing“ k bezpečnému zatavení cév až do velikosti 7mm

- Pracovní výkon na výstupech až do 320W

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

- Připojení až 4 monopolárních / bipolárních nástrojů současně

- Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- Ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 nožních ovladačů s programovatelným přiřazením)

- Automatické měření kvality fyziologického roztoku pro endoresekce

- Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace

- Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje

- Uložení minimálně 30 nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem

- Zvukové a vizuální alarmy se zobrazením chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- Dvou pedálový nožní ovladač

- Dezinfekční kontejner (box) s víkem pro všechny sady příslušenství

Příslušenství – resektoskop (3 sady)

- Resektoskop pro resekci v solném roztoku

- Průchod elektrického proudu mezi aktivní elektrodou a zbylou částí resektoskopu

- Vnitřní plášť obsahuje vysoce odolnou keramickou izolační špičku

- Snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání „zacvakávání“ bez nutnosti šroubování

- Ergonomický design, vyvážený nástroj pro menší únavu operatéra

- Připojení resekčních kliček různých velikostí (malá, střední, velká)

- Připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku

- Připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt

- Připojení jehlové incizní elektrody

- Připojení kuličkové koagulační elektrody

- Teleskop, průměr 4 mm, úhel pohledu 12°, 1 ks na sadu

- Vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem, průměr 8,0mm až 8,8 mm, 1 ks na sadu

- Vnitřní plášť dle parametrů vnějšího pláště, 1 ks na sadu

- Obturátor (zavaděč) pro vnitřní plášť, 1 ks na sadu

- Pasivní bipolární pracovní element s rychlo-aretačním zámkem elektrody, 1 ks na sadu

- VF kabel pro připojení na generátor, 1 ks na sadu

- Resekční elektrodu – kličku, střední, 3 ks jednorázových nebo 1 ks resterilizovatelný na sadu

- Resekční elektrodu – kličku, velkou, 3 ks jednorázových nebo 1 ks resterilizovatelný na sadu

- Jehlovou incizní elektrodu, 1 ks na sadu

- Kuličkovou koagulační elektrodu, 1 ks na sadu

- Resektoskop, včetně teleskopu a kabelu jsou resterilizovatelné v parním sterilizátoru na 134°C

- Sterilizační síto

### Harmonický skalpel

Požadovaný počet: 1

Popis

Univerzální, moderní, široce použitelný systém pro gynekologickou operativu. Umožňuje jeho využití jako harmonický skalpel, jako elektrochirurgický  generátor s pokročilou bipolární koagulací s bezpečným zatavením velkých cév i jako standartní elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu.

Parametry

- Všestranně použitelný univerzální systém pro gynekologickou operativu umožňující jeho využití jako harmonického skalpelu, jako elektrochirurgického generátoru s pokročilou bipolární koagulací s bezpečným zatavením velkých cév i jako moderní elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- Připojení standartních nástrojů pro monopolární a bipolární koagulaci (minimálně graspery, disektory, nůžky, pinzety)

- Připojení nástrojů umožňujících v jednom okamžiku současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání

- Musí umožnit připojení  morcelátoru

- Obsahuje kompletní řadu více jak 10-ti monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci

- Výkonový rozsah minimálně 0 - 300W

- Přístroj musí obsahovat režim bipolární koagulace velkých cév do velikosti 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu.

- Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- Víceúrovňová kontrola kvality kontaktu duální neutrální elektrody s tkání pacienta

- Ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením – součástí dodávky bude 1ks)

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

- Připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně

- Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace

- Ukládání nejčastěji používaných parametrů s textovým popisem v počtu alespoň 10

- Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje

- Možnost budoucího softwarového upgrade

- Příslušenství:

  - samostatný vozík na systém

  - neutrální elektroda včetně spojovacího kabelu a upevňovacího pásu

  - nožní pedály

  - kabely pro laparoskopickou i otevřenou operativu

  - měnič (autoklávovatelný)

### Přístroj anestesiologický s monitorovací jednotkou

Požadovaný počet: 2

Popis

Anesteziologického přístroj včetně monitorovací jednotky

Parametry

- Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně jednou zásuvkou na materiál

- Integrované osvětlení pracovní plochy

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 45 minut

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Kolečka s možností aretace (zabrzdění)

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- Elektronický směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systém zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent)

- Plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 10 litrů za minutu

- Elektronické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- Elektronické řízení anesteziologického přístroje s možností nastavení cílových hodnot anestetik a kyslíku ve vydechované směsi nebo anestetik ve vydechované směsi a vdechovaného kyslíku

- Použití odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky)

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon

- Integrovaný odvod anesteziologických plynů

- Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Přepínání ruční a řízené ventilace

- Musí umět zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta

- Minimálně 2 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- Držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou

- Přístroj musí mít v návodu k použití deklarováno použití i pro novorozence

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- Akustické i vizuální alarmy s řazení dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Anesteziologický přístroj, monitor i ventilátor dodaný od jediného výrobce

- Schopnost identifikaci pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky)

- Připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji a také v monitoru životních funkcí dle volby uživatele nebo vše integrováno v anesteziologickém přístroji

Parametry ventilátoru

- Display s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 1 – 60 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspirium minimálně 2 : 1 až 1 : 8

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50% doby trvání inspiria

- Kompenzace úniku v okruhu a poddajnosti ventilačního okruhu

- Těsný pacientský okruh o objemu do 3 litrů

- Automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem a frekvencí pro ventilaci pacientů

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta

- Ventilační režimy:

  - Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná,

  - Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná,

  - Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou,

  - Manuální, spontánní,

  - Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem

- Měření spirometrie z tracheální rourky nebo integrované ve ventilátoru se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

Parametry anesteziologického monitoru

- Display úhlopříčky minimálně 19 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul a další sloty pro parametrové moduly, tak aby bylo možné monitorovat současně všechny požadované parametry (lze splnit i dodáním samostatného zařízení pro monitoraci požadovaných parametrů za podmínky dodržení možnosti přenosu všech parametrů do klinického informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 – viz požadované body pro komunikaci s NIS uvedené u anesteziologického přístroje)

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 8 stop pro libovolně zvolené křivky a 10 číselných parametrů

- Měřené parametry:

  - Zobrazení libovolné křivky EKG při snímání z 3 a 5 svodů včetně zobrazení tepové frekvence

  - Automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně

  - Analýza ST úseku ze všech připojených svodů současně, s grafickým zobrazením trendu a aktuální změny ST úseku

  - SpO2

  - Vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (tuto položku je možno splnit externím přístrojem)

  - Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

  - Měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

  - Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty

  - Kapnografie (zadavatel neakceptuje měření technologií mainstream capnography)

  - Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy)

  - Modul měření hloubky svalové relaxace (Train-Of-Four)

  - Modul pro stanovení srdečního výdeje metodou transpulmonální termodiluce a pulse contour analysis – technologie PiCCO (tuto položku je možno splnit externím přístrojem)

  - Řešení pro totální intravenózní anestézii včetně funkcionality target-controlled infusion s dávkovacími modely minimálně pro propofol, remifentanil a sufentanil; součástí dodávky musí být minimálně 2 infuzní pumpy/lineární dávkovače (celé řešení je možné splnit též externím přístrojem/přístroji)

- Veškeré příslušenství přístroje pro pacienty všech věkových kategorií – pro každý přístroj minimálně:

  - 1 ks manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou věkovou/hmotnostní kategorii

  - 1 kus opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst pro každou věkovou kategorii (pro novorozence možno splnit dodání minimálně 50 ks jednorázového čidla)

  - 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho pro každou věkovou kategorie

  - 1ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty pro každou věkovou kategorii

  - 1 ks teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu) pro každou věkovou kategorii

  - Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

  - 1 ks kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem

  - Příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

  - Příslušenství pro měření srdečního výdeje metodou PiCCO

  - Příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace

### Technologie k detekci sentinelových uzlin fluorescencí ICG

Požadovaný počet: 1

Popis

Kompletní přístrojová sestava k detekci sentinelových uzlin při laparoskopické operativě za pomoci kontrastní látky indocyaninové zeleně (ICG) a jejího snímání odpovídajícím video řetězcem pracující i v oblasti infračerveného záření (NIR).

Parametry

2D kamerová hlava pro laparoskopické optiky

- Tříčipová technologie

- Snímání obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080, progresivní snímání (1080p)

- Ovládání ZOOMu (přiblížení) a ostření na kamerové hlavě

- Automatické ostření (auto-focus) i manuální ostření nebo kamera bez ostření, ale hloubky ostrosti 39,8 s minimálně vzdáleností 0,2 cm a maximálně vzdáleností 40 cm

- Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru

- Minimálně 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě

- Podpora úzkopásmového selektivního zobrazení

- Podpora ICG zobrazení

- Autoklávovatelná na 134°C nebo zajištění sterility vhodným sterilním krytím

2D laparoskopická optika (5 ks)

- Optika s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná na 134°C

- Příslušenství: 3 ks světlovodného kabelu délky alespoň 2,5 m

2D laparoskopická ICG optika (3 ks)

- Optika s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze a je určena pro použití k zobrazení v oblasti NIR pomocí ICG kontrastní látky

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná na 134°C

3D kamerová hlava pro 3D laparoskop

- 3D stereoskopická kamera

- Snímání obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080

- Ovládání ZOOMu (přiblížení) a ostření na kamerové hlavě nebo automatického ostření (auto-focus)

- Minimálně 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě

- Podpora úzkopásmového selektivního zobrazení

- Autoklávovatelná na 134°C nebo zajištění sterility vhodným sterilním krytím

3D laparoskop

- 3D stereoskopická optika

- Optika s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze

- Otočné provedení optiky bez ztráty orientaci operatéra

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná na 134°C

- Příslušenství: světlovodný kabel délky alespoň 2,5 m

Pozn.: 3D snímací dráha (kamera + optika + světlovodný kabel) může být řešena jedním nerozebíratelným celkem

Kamerová jednotka

- Určená pro zpracování 2D i 3D obrazu

- Přepínání mezi 2D a 3D režimem snímání při použití 3D laparoskopu

- Přepínání režimů ve 2D zobrazení: ICG (NIR), úzkopásmový a reálný (neupravovaný) obraz

- Přepínání režimů ve 3D zobrazení: úzkopásmový a reálný (neupravovaný) obraz

- Kamerová jednotka pracující v rozlišení minimálně 1920x1080, progresivní snímání (1080p)

- Uložení minimálně 10 uživatelských přednastavení

- Aktivní řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole (řízení pomocí komunikačního propojení kamerové jednotky a zdroje světla)

- Nastavení ovládání z kamerové hlavy (programovatelná tlačítka) nebo z jiného vybavení na věži (např. dotykový displej, klávesnice nebo čelní panel jednotky)

- Úzkopásmové selektivní zobrazování ve 2D i 3D zobrazení- technické řešení, kterým lze obraz vymezit na části viditelného spektra v oblasti vlnových délek 410 nm (oblast modré barvy) a 540 nm (oblast zelené barvy) korelující s maximy absorpce světla hemoglobinem pro dosažení zvýraznění struktur obsahující krevní barvivo a odlišit tak v obraze cévní struktury proti ostatním tkáním což má vysoký význam u onkologických pacientů

- Podpora zobrazení s použitím kontrastní látky ICG

- Režim ICG zobrazení musí být v úplném viditelném barevném spektru (reálný obraz) s překryvnou vrstvou, která kvantitativně (barevně) odlišuje a trasuje v reálném čase tkáně nasycené indocyaninovou zelení a zároveň je tato vrstva dostatečně transparentní, aby nedocházelo k úplnému skrytí operačního pole nebo pracovních nástrojů a mohla být operativa kompletně prováděna bez rizika poškození pacienta v tomto režimu zobrazení

Záznamové zařízení

- Určené a certifikované pro použití na operačních sálech (MDE certifikace)

- Jednoduchá obsluha

- Pořizování foto a video záznamu v rozlišení FullHD 1920x1080

- Samostatné záznamové zařízení

- Zobrazení ovládacích menu přímo na monitorech věže nebo na samostatném panelu o velikosti minimálně 11"

- Připojení do PACS včetně funkce worklist (načítání pacientských dat z PACS)

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení minimálně 1920x1080

- Obrazové výstupy: DVI, HDMI, 3G/HD-SDI

- Obrazový vstup: 3G/HD-SDI,

- Video formát MPEG-4/H.264 nebo MPEG-H/H.265

- Formát fotografií JPEG nebo BMP nebo TIFF

- Interní paměť nebo externí USB HDD o kapacitě alespoň 1TB

- Export obrazových záznamů nebo přímý záznam přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Ovládání záznamu foto/video pomocí tlačítek na kamerové hlavě

- LAN 100/1000Mbps

Plochý monitor – sekundární

- 3D monitor

- LCD nebo LED technologie

- Úhlopříčka minimálně 52"

- Certifikace MDE

- Rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Svítivost minimálně 500 cd/m2

- Přepínání mezi režimy zobrazení 2D a 3D

- Vstupy: alespoň 1x 3G/HD/SD-SDI, 1x DVI-D, 1x HDMI

- Výstupy: alespoň 1x 3G/HD/SD-SDI

- Funkce obraz v obraze (PIP), obraz přes obraz (POP), rotace obrazu o 180°

- Umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky a možností jednoduchého nastavení výškové pozice monitoru a vhodným podvozkem pro stabilní držení monitoru dle jeho rozměrů a hmotnosti

Plochý monitor – primární

- 3D monitor

- LCD nebo LED technologie

- Úhlopříčka minimálně 30"

- Certifikace MDE

- Rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Svítivost minimálně 410 cd/m2

- Přepínání mezi režimy zobrazení 2D a 3D

- Vstupy: alespoň 2x 3G/HD/SD-SDI, 1x DVI-D, 1x HDMI

- Výstupy: alespoň 1x 3G/HD/SD-SDI

- Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni umožňující pozicování monitoru

- Alespoň 5 kusů 3D brýlí

Zdroj světla

- LED technologie

- Nejvyšší intenzita odpovídající xenonovému zdroji o výkonu alespoň 300W

- Plynulá regulace intenzity světla

- Manuálně i automaticky řízená intenzita světla (automatické řízení přímo kamerovou jednotkou)

- Podpora ICG zobrazení světelným emitorem zářícím v oblasti infračerveného spektra (NIR) určený pro podporu zobrazení pomocí kontrastní látky ICG

- Určený pro podporu úzkopásmového zobrazení viz požadavek u kamerové jednotky

- Garantovaná životnost LED lampy minimálně 10 000 provozních hodin

Insuflační jednotka

- Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- Automatické odsávání kouře řízené elektrochirurgickou jednotkou (při aktivaci elektrochirurgického režimu) – funkce odsávačky kouře a aerosolu

- Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- Indikace úrovně náplně láhve s CO2

- Volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin

- Nejvyšší průtok alespoň 40 l/min

- Vysokotlaká hadice k napojení na tlakovou láhev

- Součástí bude insuflační/desuflační hadice a datový kabel pro řízení odsávání

Oplachovací pumpa

- Samostatná oplachovací peristaltická pumpa

- Ochrana proti přetlakování

- Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství

- Nejvyšší průtok alespoň 1,8 l/min

- Tlak alespoň do 400 mmHg

- Držák pro upevnění nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Obsahem dodávky budou resterilizovatelné hadicové sety (alespoň 2 ks)

Odsávací pumpa

- Samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka

- Sací výkon minimálně 20 l/min

- Plynulé nastavení podtlaku

- Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem

- Nejvyšší podtlak alespoň 85 kPa

- Bezúdržbový provoz

- Ochrana proti nasátí tekutiny do přístroje

- Držák pro upevnění k vozíku nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Dodávka bude obsahovat odsávací láhev minimálně 2l včetně nosného elementu pro upevnění láhve na vozík, včetně víka a propojovací hadice k pumpě

- V odsávacím okruhu musí být zařazen antibakteriální filtr sání

- Příslušenství:

  - Laparoskopický nástroj o průměru 10 mm napojený na oplach i sání s ergonomickou ručkou pro ovládání oplachu i sání

Přístrojový vozík

- Pro umístění výše uvedených komponent pokud není u komponenty uvedeno jinak

- Izolační transformátor

- Kompletní elektroinstalační kabeláž pro připojení všech přístrojů

- Nastavitelné polohovatelné rameno pro sekundární plochý monitor

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Držák infuzních vaků

- Držák kamerové hlavy

- Držák na CO2 láhev

- Lišta pro připevnění odpadní nádoby

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava

### Gynekologické vyšetřovací křeslo

Požadovaný počet: 4

Popis

Vyšetřovací gynekologické křeslo elektricky polohovatelné s nízkou nástupní výškou pro vyšetřování onkogynekologických pacientek.

Parametry

- Elektricky nastavitelná výška křesla

- Nejnižší nástupní výška maximálně 45 cm tj. vzdálenost mezi zemí či nástupním schůdkem a nejnižší polohou plochy sedacího dílu

- V případě řešení nástupu s pomocným schůdkem musí mít tento protiskluzovou úpravu povrchu

- Nejvyšší výška sedací části od země minimálně 90 cm

- Elektrické nastavení náklonu sedací i opěrné části

- Šířka pracovní plochy sedáku alespoň 60 cm

- Zatížitelnost alespoň 150 kg

- Nožní ovladač pro polohování křesla

- Ruční ovladač pro polohování křesla

- Nerezová odpadová mísa

- Ruční madla (opěrky rukou)

- Opora hlavy (podhlavník)

- Možnost volby mezi podkoleními (tzv. šauty) a patními opěrkami nohou

- Sedák s výřezem

- Držák papíru

- Možnost připevnění přídavné lampy – křeslo musí mít úchytnou lištu či jinou úpravu pro uchycení přídavné lampy

### Transportní lehátko pro převoz pacientů (nosnost min. 170kg)

Požadovaný počet: 3

Popis

Transportní lehátko pro převoz pacientek.

Parametry

- Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru minimálně 150 mm

- Alespoň 2 brzditelná kolečka

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Ložná plocha o rozměrech 195 x 65 cm

- Vnější šířka maximálně 78 cm

- Vhodná matrace či komfortní polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem

- Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu

- Nastavení výšky ložné plochy v rozmezí alespoň 65 až 90 cm od země

- Nosnost minimálně 160 kg

- Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice)

- Sklopný podhlavník až do +60°

- Náklon ložné plochy trendelenburg/antitrendelenburg

- Madla pro obsluhu u obou čel lehátka

- Nárazové disky v rozích lehátka

- Infuzní stojan - odnímatelný

### Transportní lehátko pro převoz pacientů (nosnost min. 200kg)

Požadovaný počet: 3

Popis

Transportní lehátko s vyšší nosností pro převoz pacientek.

Parametry

- Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru minimálně 150 mm

- Alespoň 2 brzditelná kolečka

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Ložná plocha o rozměrech 195 x 65 cm

- Vhodná matrace či komfortní polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem

- Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu

- Nastavení výšky ložné plochy v rozmezí alespoň 65 až 90 cm od země

- Nosnost minimálně 200 kg

- Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice)

- Sklopný podhlavník až do +60°

- Náklon ložné plochy trendelenburg/antitrendelenburg

- Madla pro obsluhu u obou čel lehátka

- Nárazové disky v rozích lehátka

- Infuzní stojan - odnímatelný

### Infuzní pumpa

Požadovaný počet: 6

Popis

Infuzní pumpa k podávání léčiv pacientkám. Převážně k podávání epidurální analgezie, adrenalinu a noradrenalinu.

Parametry

- Rychlost dávkování od 0,1 do 999,9 ml/hod. s krokem od 0,1 ml/hod

- Odchylka v přesnosti dávkování maximálně ± 5 %

- Možnost volby způsobu zadaní dávky s výpočtem třetího parametru při zadání dvou dalších (rychlost/objem/čas)

- Alternativní výpočet a nastavení dávkování v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta

- Bolus s nastavitelným objemovým limitem a rychlostí

- Kapkový senzor

- Musí umožňovat použití bez kapkového detektoru

- Detekce vzduchu v setu

- Nastavení limitu okluzního tlaku se zobrazením aktuálního – minimálně 3 úrovně

- Použití s běžnými infuzními sety od různých výrobců

- Systém ochrany proti zatečení do přístroje přes mechanické ústrojí peristaltiky

- Alarmy akusticky i vizuálně

- Zobrazení nastavitelného názvu léčiva (z knihovny nebo vlastním vypsáním) na displeji přístroje

- Síťový i bateriový provoz

- Baterie – nabíjecí akumulátor uživatelsky vyměnitelný

- Provozní doba na baterii minimálně 3 hodiny

- Indikace doby provozu z vestavěného záložního zdroje

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Nízká hmotnost do 2 Kg včetně baterie

- Držák k uchycení na horizontální i vertikální tyč

- Knihovna léčiv s nastavitelnými překročitelnými a nepřekročitelnými limity dávek léků

- Integrovaný systém zabraňující samovolnému toku infuze při  otevření dvířek pumpy

### Polohovatelné lůžko s bočnicemi

Požadovaný počet: 4

Popis

Polohovatelné lůžko s antidekubitní matrací a nočními stolky.

Parametry

- Vnější rozměry lůžka maximálně 222 cm x 100 cm

- Rozměry ložné plochy (matrace) - vhodná pro nabízené lůžko 200 cm x 84-86 cm

- Nastavení výšky lůžka minimálně 45 - 80 cm

- Úhel nastavení zádového dílu minimálně 60°

- Úhel nastavení stehenního dílu maximálně 45°

- Náklon při poloze trendelenburg/ antitrendelenburg minimálně ±16°

- Autoregrese zádového dílu minimálně 11 cm

- Jednodílné sklopné postranice s horním ovládáním

- Odnímatelná plastová čela s barevnou výplní

- Sloupová konstrukce zdvihu ložné plochy

- Centrální ovládání koleček z 2 míst

- Nosnost lůžka minimálně 200 kg

Ovládání lůžka

- Výškové nastavení - elektrické, pomocí motoru

- Polohování laterálního náklonu - elektrické, pomocí motoru

- Polohování náklonu při pozici trendelenburg/antitrendelenburg - elektrické, pomocí motoru

- Polohování zádového dílu - elektrické, pomocí motoru

- Polohování stehenního dílu - elektrické, pomocí motoru

- Polohování lýtkového dílu - manuálně

- Prodloužení lůžka - manuálně

Součástí dodávky musí být:

- Ruční ovladač

- Ovládací panel supervisor pro sestry

- Nožní ovladač

Noční stolky pro intenzivní péči - 6 ks

- Vnější rozměry minimálně 51 x 45 cm, maximálně 52 x 50 cm

- Rozměry vrchní desky	minimálně 38 x 41 cm

- Výška (včetně madla) v rozsahu minimálně 89 - 95 cm

- Výška vrchní desky v rozsahu minimálně 89 - 95 cm

- Rozměry jídelní desky minimálně 60 x 35 cm

- Výška jídelní desky minimálně 73-110 cm

- Maximální zatížení ve středu jídelní desky 5 kg

- Průměr koleček minimálně 6,5 cm

Ovládání stolku

- Možnost odbrždění stolku i pacientovi upoutanému na lůžko, a to bez nutnosti vstávání z lůžka nebo přivolání sestry

- Mechanismus jídelní desky s posilovačem umožňující polohování desky do vhodné polohy jednou rukou

- Možnost různého barevného provedení

Zdravotní matrace

- Pasivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu

- Jádro ze studené nebo PUR pěny, zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách

- Rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka, výška matrace minimálně 14 cm

- Potah snadno snímatelný se zipem dokola 360° s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (minimálně 2000 mm vodního sloupce), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech

### Monitorovací systém životních funkcí

Centrální monitorovací stanice - 1 ks

- Vhodné PC včetně příslušenství (klávesnice, myš, CD/DVD mechanika)

- Monitor - barevný, LCD (s LED podsvícením) s úhlopříčkou minimálně 19'' – 2 ks

- Současný monitoring pro minimálně 16 pacientů funkce detailního zobrazení vybraného pacienta na celé jedné obrazovce centrální jednotky

- UPS

- Tiskárna - laserová, tisk v reálném čase na A4

- Centrální monitorovací systém pro zobrazení, tisk a archivaci monitorovaných dat

- Archivovaná monitorovaná data - data uložená v centrále minimálně 72 hodin včetně Úplného prohlížení křivek, měření NIBP a záznamů ST segmentů, záznam stripu při alarmu - alespoň 700 alarmových položek, vše pro každou monitorovanou jednotku

- Výpočty dávkování léků, hemodynamické, oxygenační, ventilační a renální výpočty

- Veškeré ovládání a komunikace v českém jazyce

- Ovládání funkcí monitorů z centrály NIBP, alarmy

- Akustické a vizuální alarmy - uživatelsky nastavitelné alarmy s textovou informací

- Zobrazení na monitoru centrální stanice grafické i numerické zobrazení monitorovaných parametrů od všech monitorů připojených v síti

- Komunikace s pacientskými monitory na JIP prostřednictvím wifi (konektivita RJ 45 výhodou)

- Podpora formátu HL7

Pacientský monitor - 6 ks

- Pacientský monitor kompaktní, přenosný, vhodný pro péči o dětské, neonatální i dospělé pacienty

- Dotykový display, barevný (s LED podsvícením), úhlopříčka minimálně 12''

- Monitor musí být vhodný pro sledování životních funkcí také při transportu pacienta

- Provoz na baterie minimálně 120 minut

- Zobrazení měřených parametrů s minitrendy, mód obrazovky s velkými čísly, náhled jiného lůžka

- Na displeji konfigurovatelná "tlačítka" rychlé volby pro nejčastěji používané funkce

- Napájení ze sítě (230 V/50 Hz)

- EKG 3/5 svodové monitorované tři-žilovým kabelem, možnost využití pěti-žilového kabelu, odolnost před defibrilací (360 J) typ CF a to pro všechny monitorované parametry, analýza arytmií a ST

- SpO2 rozsah 0 - 100 % s rozlišením maximálně 1 %, PI, simulace NIBP pro možnost měření SpO2 a NIBP na jedné ruce

- Respirace v rozsahu 0 - 150 rpm s rozlišením 1 rpm

- Srdeční frekvence v rozsahu 15 - 350 bpm s rozlišením 1 bpm

- NIBP systém měření s režimy manuálního a automatického měření tlaku

- EtCO2 metodou sidestream integrované ve všech monitorech

- IBP dvoukanálové integrované ve všech monitorech, funkce overlap - přepisování křivek

- Teplota - rozsah minimálně 10 - 45°C s rozlišením maximálně 0,1°C

- Alarmy	opticko-akustická signalizace s možností nastavení mezí u požadovaných parametrů a s viditelností indikátoru alarmů ze všech úhlů, nastavitelnost a dělení alarmů dle jejich priority minimálně ve 3 úrovních a dělení na alarmy VF a technické, funkce tzv. AUTOLIMITŮ

- Zobrazení měřených parametrů - numerickými údaji i pomocí křivek

- Ukládání dat minimálně 72 hodin grafických a tabulkových trendů v intervalu 1 minimálně u všech požadovaných parametrů, minimálně 100 alarmových událostí a 100 událostí arytmií s přidruženou křivkou, 1000 měření NIBP

- Možnost budoucího dovybavení tiskárnou se 3 kanály

- Napojení do sítě pomocí wifi

- Uživatelský software a ovládání v českém jazyce

- Hmotnost monitoru včetně baterie do 5 kg

- Datové rozhraní HL7

- RJ 45

- USB

- VGA

- Pracovní režim monitoru - monitorovací mód, noční mód, privátní mód, stand-by mód

- Monitor s madlem pro snadnou manipulaci

- Ekologický systém pasivního chlazení monitoru bez použití větráku

- Instalace monitoru na poličku nad lůžkem pacienta

Příslušenství:

- Základní příslušenství pro dospělé pacienty pro všechny požadované parametry nezbytné pro jejich provoz

- Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž

### Plasmová koagulace

Požadovaný počet: 1

Popis

Plasmová koagulace na principu ionizace plynu vhodná pro otevřenou i laparoskopickou operativu v onkogynekologii.

Parametry

- Přístroj na principu působení plazmové energie bez průchodu elektrického proudu přes pacienta a tím eliminování komplikací vyplývajících z použití běžných vysokofrekvenčních elektrochirurgických přístrojů

- Koagulace pomocí plasmy s minimální termální destrukcí do hloubky a okolí tkáně mimo exponované místo

- Nesmí docházet k poškození struktur okolních tkání – bez rizika poškození stěny orgánů včetně stěny střeva

- Mikrovrstevná vaporizace – kontrolované odstranění tkáně z povrchu orgánů vrstvu po vrstvě, včetně sensitivních a to bez jejich poškození

- Povrchová koagulace - koagulace raných ploch bezdotykovou technologií

- Kompletní ablace solidních orgánových metastáz včetně multi-orgánového postižení

- Použití multifunkčních nástrojů umožňujících aplikaci energie plazmy vícero režimy –alespoň řez, vaporizace, koagulace v kontinuálním nebo pulsním módu

- Volba délky nástroje s průměrem do 5 mm jak pro laparoskopickou tak i pro otevřenou operativu

- V průběhu používání v žádném místě celého nástroje nesmí teplota překračovat hodnotu 40 °C za účelem eliminace tepelných poranění tkání

- Ablace metastáz z povrchu orgánů, radixu mezenteria, bránice a močovodu mikrovrstevnou vaporizací bezdotykově

- Bezpečná resekce metastáz ze stěn cévního systému: v. cava, aorta, ilicae externae et communis

- Systematická lymfadenektomie bezdotykovou technikou

- Pojízdný vozík s brzditelnými kolečky

- Vozík musí být vhodný pro snadnou manipulaci a umístění celé sestavy přístroje(-ů) včetně láhve se stlačeným plynem a ovládacího pedálu

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.