### 7 . část: 	Stůl operační na operační sál

Požadovaný počet: 1

Parametry:

- Elektrický systémový operační stůl

- Požadováno je 1 ks základny systému, 1 ks operační desky a 1 ks transportéru operační desky a základny

- Deska musí být kompletně RTG transparentní

- Elektromechanický pohyb baze, stolové desky a jednotlivých segmentů

- Stůl vhodný pro onkogynekologické výkony

- Deska musí být složena z minimálně 6 částí o celkové šíři stolu minimálně 520 mm

- Nosnost stolu minimálně 250 kg

- Dálkové ovládání s IR senzorem na obou stranách baze stolu

- Jednoduché odnímání jednotlivých částí stolu

- Záložní ovládač na základně stolu, záložní kabelový ovladač

- Napájení ze sítě 230 V/50 Hz

- Indikátor stavu baterie na ovládači a základně stolu

- Nízkovoltážní nabíječka baterie

- Dělená plocha nožního segmentu – min. 4 segmenty

- Vyroben z antireflexní nerezové oceli včetně postranních lišt a eurolišt

- Ultratenká plochá baze stolu do maximálně 5 cm

- Vypnutí emergency „stop“ vypínačem

- Kontrolní panel na základně stolu

- Postranní eurolišty pro připevnění doplňků

- Antistatické a antidekubitní polstrování

- Výškové nastavení v rozmezí minimálně 500 mm

- Minimální výška pracovní desky maximálně 690 mm

- Maximální výška pracovní desky minimálně 1100 mm

- Trendelenburg/Reverse minimálně 30°/45°

- Boční náklon minimálně 30°/-30°

- Nastavení zádové části minimálně 70°/-50°

- Nastavení nožní části minimálně 90°/-90°

- Rozteč nožní části minimálně 100°

- Nastavení hlavové části minimálně 90°/-60°

- Nastavení hrudní části (thorax) minimálně 70°/-50°

- Podélný posun minimálně 320 mm

- Eurolišta 25 x 10 mm

- Požadována snadná mobilita transportního vozíku s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu – pohyb a ovladatelnost transportního vozíku s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem

- Nosnost transportního vozíku minimálně 350 kg

Příslušenství:

- Podpěrka ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách

- Schauty - nožní podpěry, pár

- Anesteziologický rám

- Úchyt ruky k hraně stolu, pár

- Poutací pás pro připoutání pacienta

- Ramenní opěrky, pár

- Boční opěrka těla pevná, pár

- Boční opěrka pro operace pacienta v laterální poloze – polohovatelná

- Nožní opěrky „Americká bota“, pár

- Nerezová miska s uchycením na lištu