- Příloha č. 3 ZD

Technická specifikace a související požadavky zadavatele pro jednotlivé části veřejné zakázky

Část VZ č. 1 - Univerzální digitální RTG skiagrafický přístroj s přímou či nepřímou konverzí obrazu

- Minimální technické požadavky:

- Technická specifikace:

- Digitální RTG skiagrafický přístroj se dvěma detektory s přímou či nepřímou konverzí obrazu

- Sloupový stativ:

- podélně pojízdný sloupový stativ zářiče

- motorizované pohyby

- rozsah vertikálního pohybu zářiče cca 160 cm

- antikolizní systém

- automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče

- display na sloupovém stativu zářiče  - zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID

- automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do potřebné pozice pro předdefinované typy vyšetření

- ovládání základních funkcí od vyšetřovacího stolu i z ovladovny

- RTG generátor a RTG zářič:

- vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem min. 65 kW

- rozsah napětí - cca 40 - 150 kVp

- rozsah proudu - cca 10 - 700 mA

- RTG zářič, s minimálně 2 ohnisky odpovídajícího výkonu

- tepelná kapacita RTG zářiče cca 1500 kHU

- měření a zobrazení celkové plošné dávky na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB, její export do PACS zadavatele

- RTG zářič s automatickým kolimátorem se světelným zaměřovačem

- optimalizovaná ochrana pacientů i personálu ve vyšetřovně:

- Detektor:

- 2 digitální ploché detektory s přímou či nepřímou konverzí obrazu, jeden detektor - ve stole, jeden detektor – na pohyblivém stativu (vertigraf)

- velikost min. 41 x 41 cm

- co největší aktivní plocha detektoru, minim.  1681 cm2

- velikost obrazového bodu cca 150 µm

- Vertigraf:

- motorizovaný vertikální posun detektoru

- elektromagnetické brzdy

- držáky pro pacienta

- ruční ovládání pohybu na těle vertigrafu, pro snadné nastavení pozice z vyšetřovny

- expoziční automatika AEC

- naklápění detektoru min. v rozmezí od – 15º do 90º

- nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 40 cm

- největší vzdálenost středu detektoru od podlahy cca 175 cm

- automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče

- automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do potřebné pozice pro předdefinované typy vyšetření

- Vyšetřovací stůl, výškově nastavitelný s plovoucí deskou:

- s motorizovaným pohybem

- rozsah pohybu min. 57 - 82 cm

- nosnost stolu min. 200 kg

- plovoucí deska ve 4 směrech

- Akviziční konzola:

- ovládací konsole zařízení s ovládáním všech funkcí obrazového systému

- systémový stůl pro umístění monitoru a ovládací konsole

- 1 x LCD monitor min 19“, rozlišení min. 1280 x 1024

- volba typu vyšetření z ovládací konsole systému

- operační paměť RAM min. 2GB

- úložný prostor na HDD

- postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů a vzdáleností, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, plošná dávka (vstupní povrchová kerma) v mGycm2, event. zobrazení dávky (dopadové kermy) v mGy

- pokročilý processing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran)

- systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční techniku (kVp, mA, mAs a čas), zakalkulovanou expoziční dávku, popisky operátora, ID a jméno pacienta

- záznam snímků na CD nebo DVD

- zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do HIS/RIS (PACS) prostřednictvím DICOM

- možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC, anatomické předvolby

- dostupnost náhledu snímku cca do 6 s

- dostupnost plně zpracovaného snímku cca do 10 s

- Požadavky na specifikaci připojeni do PACS:

- rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps,

  - konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T)

  - MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX,

- 100BASE-SX, 1000BASE-SX)

- komunikace přes protokol TCP/IP verze 4

- komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším

- přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti:

  - DICOM Verification service

  - Storage of DICOM objects on a remote DICOM systém

  - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system

  - Querying for data on a remote DICOM system.

  - Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system.

  - Basic Worklist Management

- k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement"

- Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby:

- Modality Worklist

- Store

- Print

- Off-line media (CD/DVD recorder)

- V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření.

- Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření.

- Zařízení bude schopno automaticky po expozici předávat digitální skiagramy do PACS  zadavatele  a na minimálně  tři zvolené vyhodnocovací radiologické stanice.

- Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů.

- Další příslušenství:

- dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM

- rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu

- kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, které nejsou součástí stavby

- Návrh prostorového uspořádání dodávky, včetně potvrzení souladu s provedenou stavební připraveností, popřípadě připomínky ke stavební připravenosti (dispozice, kabelové trasy, odvod tepla, napojovací body atd.) – BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY.

Potřebné podklady dodá zadavatel na vyžádání.

- Stavební součinnost, podmínky a výkresová dokumentace stavby:

- Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.

- Zadavatel požaduje zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zařízení NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dodavatel garantuje plnou kompatibilitu s MARIE PACS používaný zadavatelem

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru biomedicínského inženýrství KZ, a.s. (dále jen OBI) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

- Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OBI (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

  - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

  - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

- Část VZ č. 2 - Hybridní systém SPECT/CT

- Minimální technické požadavky:

- Technická specifikace:

- Gamakamera:

- Rotační gamakamera se dvěma detektory (proměnlivý úhel detektorů - paralelní uspořádání H-mode a kolmé uspořádání L-mode).

- Umožňující celotělový scan, SPECT a "gated" SPECT vyšetření (tzn. s integrovaným EKG triggerem).

- Možnost provádět samostatné SPECT nebo SPECT/CT akvizice.

- Inteligentní systém pro automatické konturování těla při celotělovém zobrazení a SPECT (H-mode i L-mode).

- Scintilační detektory:

- Dva plně digitální detektory, každý fotonásobič musí mít samostatný AD převodník.

- rozměr NEMA UFOV  min. 530x380 mm.

- Energetický rozsah min. 60-360 keV, minimálně 3 současně vyhodnocovaná energetická okna.

- Digitální korekce linearity a uniformity v reálném čase.

- Kolimátory:

- 1 pár kolimátorů pro nízké energie s vysokým rozlišením LEHR (140 keV)

- 1 pár kolimátorů pro střední energie  MEGP

- 1 pár kolimátorů pro vysoké rozlišení LEUHR

- Gantry:

- Otvor gantry min. 60cm

- LCD poziční monitor

- Ovladač gantry musí umožnit ovládání gamakamery i během vyšetření.

- Stůl:

- Min. nosnost 200 kg.

- Skenovací rozsah min. 190 cm.

- Možnost snadného přístupu pacienta i obsluhy z obou stran.

- Podpěrka pro fixaci hlavy při vyšetření mozku.

- Nízký útlum stolu, musí umožňovat zobrazení ve vysokém rozlišení.

- CT pro korekci atenuace a lokalizaci:

- Výkon generátoru a HW vybavení umožňující provádět rutinní aplikace.

- Počet řezů během jedné rotace min. 2.

- Tloušťka řezu na detektorech min. 5mm

- Transaxiální FOV min. 450 mm.

- Akviziční matrice 256x256 a v HR min.512x512.

- Optimalizace dávky během akvizice dat

- Akviziční stanice:

- Samostatná akviziční stanice s barevným LCD monitorem 19", podporující naplánování pacientů a komunikaci s PACS.

- Akviziční stanice musí komunikovat formou protokolu DICOM3 se službami min. Modality Worklist, MPPS, DICOM Send, Store

- Automatické ukládání expozičních a dávkových parametrů do příslušných DICOM3 tag

- Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů a vyšetřovacích protokolů

2 vyhodnocovací stanice:

- Samostatná vyhodnocovací stanice s 2 barevnými LCD monitory s uhlopříčkou min. 19"

- Software pro běžná statická, dynamická a celotělová scintigrafická vyšetření, SPECT i SPECT/CT vyšetření.

- Tomografická rekonstrukce filtrovanou zpětnou projekcí i iterativními metodami.

- Software pro 3D Volume Rendering rekonstrukce a 3D fúze.

- Možnost importu externích dat MRI a CT ve standardním formátu a fúze se SPECT.

- Analýza ROI, VOI i ve fúzovaných datech

- S výhodou software pro automatickou registraci obrazů SPECT s CT.

- Software pro vyhodnocování kardiologických studií

- Software pro vyhodnocování a kvantifikaci vyšetření perfuse mozku.

- Software pro iterativní rekonstrukci kostního SPECT.

- Možnost exportu dat min. ve formátech DICOM 3.0 a základních grafických formátech (jpg, tif).

- Možnost archivace dat na Marie PACS v DICOM 3.0

- Zapisovací CD/DVD mechanika s možností archivace.

- Pomůcky a příslušenství pro provádění ZPS:

Monitory kontaminace. Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných ZPS a ověřování technických parametrů zařízení, prováděných uživatelem.

- Požadavky na specifikaci připojeni do PACS:

- rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps,

  - konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T)

  - MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX,

- 100BASE-SX, 1000BASE-SX)

- komunikace přes protokol TCP/IP verze 4

- komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším

- přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti:

  - DICOM Verification service

  - Storage of DICOM objects on a remote DICOM systém

  - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system

  - Querying for data on a remote DICOM system.

  - Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system.

  - Basic Worklist Management

- k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement"

- Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby:

- Modality Worklist

- Store

- Print

- Off-line media (CD/DVD recorder)

- V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření.

- Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření.

- Zařízení bude schopno předávat digitální snímky do PACS  zadavatele  a na minimálně  tři zvolené vyhodnocovací stanice.

- Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů.

- Další příslušenství:

- dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM

- rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu

- kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, které nejsou součástí stavby

- Návrh prostorového uspořádání dodávky, včetně potvrzení souladu s provedenou stavební připraveností, popřípadě připomínky ke stavební připravenosti (dispozice, kabelové trasy, odvod tepla, napojovací body atd.) – BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY.

Potřebné podklady dodá zadavatel na vyžádání.

- Stavební součinnost, podmínky a výkresová dokumentace stavby:

- Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- Zadavatel pro nemocnici Chomutov upozorňuje na specifické přepravní a montážní podmínky. V příslušném 4.NP v místnosti budoucího osazení přístroje se vybourá vnější obvodová stěna a vytvoří se provizorní otvor pro dopravu přístroje. V tomto místě se pak z vnější strany budovy postaví provizorní montážní věž s plošinou v úrovni podlahy 4.NP a s dostatečnou nosností. Jeřábem se pak jednotlivé komponenty osadí na tuto plošinu a z této plošiny se vzniklým otvorem ve stěně budovy zasunou do příslušné místnosti. Zároveň musí být montážní plošina osazena podlahou (pravděpodobně ocel. deskou) po které půjde přesouvat jednotlivé komponenty až do vlastní místnosti budovy. Po kompletní dopravě se otvor zazdí a věž demontuje. Maximální možné rozměry tohoto otvoru jsou pak tedy 2360 mm šířka a 2300 mm výška od čisté podlahy. Do tohoto rozměru se pak musí vejít nejenom vlastní rozměry jednotlivých komponentů přístroje, ale rozměry celého přepravovaného bloku včetně přepravní palety, případných úchytů, krytů a balení. Zároveň se do celkové výšky přepravovaného bloku musí započítat i přepravní prostředek (kolejničky, válečky, tančíky) pro posun palety s komponentem přístroje po podlaze z montážní věže do místnosti budovy a pro vlastní posun po podlaze v místnosti.
Pro montáž a usazení přístroje nelze použít případné závěsné zařízení, které by bylo nutno kotvit do stropu nad místností osazení přístroje! Světlá výška v místnosti osazení přístroje je 2650 mm. Veškeré stavební úpravy související s transportní cestou na pracoviště, určené pro provoz zařízení zajistí na své náklady zadavatel. Od dodavatele se ale očekává nezbytná součinnost v průběhu celého procesu realizace transportní cesty.

- Zadavatel pro nemocnici v Chomutově upozorňuje na fakt, že na funkčnost přístroje nesmí mít vliv masivní ocelový trámový strop a ocelová roznášecí deska podlahy a stropní konstrukce pod přístrojem.

- Zadavatel požaduje zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č. 18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 Sb., v platném znění.

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Dodavatel garantuje plnou kompatibilitu s MARIE PACS používaný zadavatelem

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru biomedicínského inženýrství KZ, a.s. (dále jen OBI) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OBI (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s. (viz. řízená dokumentace)

- Požadavek na úpravu pracoviště:

- Uchazeč v rámci předložené nabídky uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.), v případě že ano, uvede jaké, dále uvede prostorové nároky pro instalaci a provoz přístroje, váhu a podobné údaje. - BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Součástí předložené nabídky musí být technický výkres návrhu úprav pracoviště včetně jejich podrobného popisu instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení SPECT/CT a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek SPECT/CT a příslušných technologií).- BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY

- Část VZ č. 3 - Systém SPECT  (jednofotonová emisní výpočetní tomografie)

- Minimální technické požadavky:

- Technická specifikace:

- Detektory:

- Dva plně digitální detektory

- Možnost nastavení úhlů detektorů, alespoň 2 polohy: 180° a 90°(H-mode, L-mode)

- Minimální energetický rozsah 60-400 keV

- Digitální korekce homogenity v reálném čase

- Vnitřní prostorové rozlišení

  - FWHM,CFOV <= 4mm

  - FWHM,UFOV <= 4mm

  - FWTM,CFOV <= 8mm

  - FWHM,UFOV <= 8mm

- Linearita

  - Diferenciální CFOV <=0,2mm

  - Diferenciální CFOV <=0,2mm

  - Absolutní CFOV <=0,5mm

  - Absolutní CFOV <=0,5mm

- Zařízení pro gateované kardiologické studie

- Možnost sledování EKG na akviziční stanici, případně na samostatném displeji

- Automatická detekce vln pro synchronizaci záznamu

- Gantry:

- Umožňující nastavení proměnlivého úhlu detektorů

- Předprogramované pohyby gantry

- Automatická kalibrace pohybů

- Kontinuální Wholebody scan

- Minimální průměr otvoru gantry 60 cm

- Průměrná vzdálenost detektoru od těla pacienta při automatické nastavování

vzdálenosti <= 1,5 cm

- Dálkové ovládání pro manuální ovládání pohybu

- Kolimátory:

- Alespoň 3 včetně systému pro výměnu kolimátorů

- Low energy high resolution – LEHR (140keV)

- Low energy ultra high resolution  - LEUHR (140keV)

- Medium energy – general purpose – MEGP (300keV)

- Prostorové rozlišení s LEHR kolimátorem

  - FWHM <=8mm

  - FWTM<=15mm

- Pacientské lůžko:

- Nosnost lůžka min. 200kg

- Motorizovaný automatický pohyb ve vertikálním a horizontálním směru

- Nízké zeslabení (< 10%) lůžka pro vyšetření ve vysokém rozlišení

- Možnost připojení dalších modalit lůžka – podpěry (držáky) rukou a hlavy

- Umožňující kontinuální vyšetření v délce min. 190 cm

- Akviziční stanice:

- Samostatná akviziční stanice

- Jednoduché akviziční prostředí s plánováním akvizic

- Možnost manuálního i automatického nastavení akvizic

- Komunikace se systémem PACS

- Plná kompatibilita DICOM, odesílání přijímaní a ukládaní do formátu DICOM

- Barevný LCD monitor min. 19“(4:3)

2 vyhodnocovací stanice:

- 2 Samostatné vyhodnocovací stanice

- 2 barevné LCD monitory s uhlopříčkami min. 19“ (4:3)

- Software pro hodnocení planárních studií

- Software pro hodnocení celotělových studií

- Software pro hodnocení perfuze mozku

- Software pro hodnocení perfuzních vyšetření myokardu

- Export obrazových dat v základních obrazových formátech a formátu DICOM, ukládání do PACS

- Kompatibilita se stávajícím vybavením

- UPS:

- Napojení na stávající UPS systém nemocnice

- Pomůcky a příslušenství pro provádění ZPS:

Monitory kontaminace. Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných ZPS a ověřování technických parametrů zařízení, prováděných uživatelem.

- Požadavky na specifikaci připojeni do PACS:

- rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps,

  - konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T)

  - MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX,

- 100BASE-SX, 1000BASE-SX)

- komunikace přes protokol TCP/IP verze 4

- komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším

- přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti:

  - DICOM Verification service

  - Storage of DICOM objects on a remote DICOM systém

  - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system

  - Querying for data on a remote DICOM system.

  - Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system.

  - Basic Worklist Management

- k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement"

- Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby:

- Modality Worklist

- Store

- Print

- Off-line media (CD/DVD recorder)

- V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření.

- Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření.

- Zařízení bude schopno předávat digitální snímky do PACS  zadavatele  a na minimálně  tři zvolené vyhodnocovací stanice.

- Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů.

- Další příslušenství:

- dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM

- rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu

- kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, které nejsou součástí stavby

- Návrh prostorového uspořádání dodávky, včetně potvrzení souladu s provedenou stavební připraveností, popřípadě připomínky ke stavební připravenosti (dispozice, kabelové trasy, odvod tepla, napojovací body atd.). – BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY

Potřebné podklady dodá zadavatel na vyžádání.

- Stavební součinnost, podmínky a výkresová dokumentace stavby:

- Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- Zadavatel požaduje zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č. 18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 Sb., v platném znění.

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

Dodávané zařízení - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

- Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

- Dodavatel garantuje plnou kompatibilitu s MARIE PACS použivaný zadavatelem

- Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

  - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

  - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

  - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

  - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

  - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

- LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru biomedicínského inženýrství KZ, a.s. (dále jen OBI) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy dodavatele nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti předmětu plnění provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

- Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

Dodavatel si musí ve spolupráci s odborem centra informačních technologií (CIT) a OBI (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

Vzdálená správa zařízení je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s. (viz. řízená dokumentace)

- Požadavek na úpravu pracoviště:

- Uchazeč v rámci předložené nabídky uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.), v případě že ano uvede jaké, dále uvede prostorové nároky pro instalaci a provoz přístroje, váhu a podobné údaje. - BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Součástí předložené nabídky musí být technický výkres návrhu úprav pracoviště včetně jejich podrobného popisu instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení SPECT/CT a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek SPECT/CT a příslušných technologií). - BUDE SOUČÁSTÍ NABÍDKY

- Část VZ č. 4 - Širokopásmový spektrometr - stabilní

- Minimální technické požadavky:

- Technická specifikace:

- Spektroskopický měřící systém:

- Scintilační detektor

- S výhodou pracovní režim pro měření výšky jednotlivých vstupních impulsů

- S výhodou pracovní režim pro více kanálovou změnu měřítka

- 1024 – kanálový převodník ADC

- Min. 1024 – kanálový multikanálový analyzátor (MCA)

- integrovaný napěťový zdroj

- spektroskopický zesilovač

- stabilizátor spektra

- USB  nebo Ethernet rozhraní  + kabely délky min. 3m

- Software pro vyhodnocování výsledků měření

- NaI detektor:

- Velikost min. 2“ x 2“

- Řídicí, vyhodnocovací a archivační systém pro data ze spektroskopického systému:

- Více-jádrový procesor, s frekvencí min. 3,5Hz

- Operační paměť DDR3 min. 4GB na frekvenci  1333MHz

- Pevný disk o kapacitě min 1TB

- Čtečka karet

- Mechanika DVDRW/RAM

- Klávesnice + myš

- LCD monitor o velikosti min. 17“

- Laserová tiskárna

- Olověný stínící box:

- Ocelový obal

- Vnitřní průměr cca 155 mm

- Hloubka cca 170 mm (dle tvaru sondy)

- olověná výplň o tloušťce cca. 50 mm

- měděná vložka o tloušťce cca. 1,5 mm

- Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- V případě, že předmětem koupě je zdravotnický prostředek s měřící funkcí dle Zákona č.505/1990 Sb., v platném znění, součástí dodávky v případě stanoveného měřidla musí být certifikáty dokazující typové schválení měřidla příp. písemné prohlášení o shodě s požadavky směrnice EU, ve kterém je uvedeno, jakých normativních dokumentů bylo při prokázání shody použito.  Pokud je použito dokladů typového schválení měřidla, zadavatel požaduje i zajištění prvotního ověření měřidla s výstupy v podobě ověřovací značky na měřidle a dále dokladu -  Potvrzení o ověření stanoveného měřidla. Uvedené bude dodavatelem doloženo při dodání přístroje.

- Zadavatel požaduje zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 123/2000 Sb. či Zákona č.505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č. 18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 Sb., v platném znění.

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.