### Část: 	Stůl operační mobilní na zákrokový sál

Požadovaný počet: 1

Parametry:

- Mobilní elektrický nebo elektrohydraulický operační stůl

- Deska stolu musí být složena z minimálně 5 částí o celkové šíři stolu minimálně 500 mm

- Nosnost stolu minimálně 200 kg

- Dálkové ovládání pomocí IR sensoru

- Jednoduché odnímání jednotlivých částí stolu

- Napájení ze sítě 230 V/50 Hz

- Indikátor stavu baterie na ovládači a nízkovoltážní nabíječka baterie

- Vyroben z antireflexní nerezové oceli včetně postranních lišt a eurolišty

- Vypnutí emergency „stop“ vypínačem

- Kontrolní panel na základně stolu

- Postranní eurolišty pro připevnění doplňků

- Antistatické a antidekubitní polstrování

- Výškové nastavení v rozmezí minimálně 300 mm

- Minimální výška pracovní desky maximálně 600 mm

- Maximální výška pracovní desky minimálně 1050 mm

- Trendelenburg/Reverse minimálně 25°/25°

- Boční náklon minimálně 20°/-20°

- Nastavení zádové části minimálně 70°/-40°

- Nastavení nožní části minimálně 40°/-90°

- Nastavení hlavové části minimálně 40°/-40°

- Podélný posun 	minimálně 300 mm

- Eurolišta 25 x 10 mm

Příslušenství:

- Podpěrka ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách

- Schauty - nožní podpěry, pár

- Anesteziologický rám

- Úchyt ruky k hraně stolu, pár

- Poutací pás pro připoutání pacienta

- Ramenní opěrky, pár

- Boční opěrka těla pevná

- Boční opěrka pro operace pacienta v laterální poloze – polohovatelná

- Nerezová miska s uchycením na lištu