Příloha č. 4 ZD (pro část VZ č. 2)

Technický list přístroje: 	Hybridní systém SPECT/CT

Název a výrobní označení dodávaného přístroje:………………………………………(vyplní uchazeč)

| Min. technický požadavek zadavatele | Splněno (ANO/NE) | Skutečná hodnota (je-li relevantní) nebo poznámka |
| --- | --- | --- |
| Gamakamera: |  |  |
| Rotační gamakamera se dvěma detektory (proměnlivý úhel detektorů - paralelní uspořádání H-mode a kolmé uspořádání L-mode). |  |  |
| Umožňující celotělový scan, SPECT a "gated" SPECT vyšetření (tzn. s integrovaným EKG triggerem). |  |  |
| Možnost provádět samostatné SPECT nebo SPECT/CT akvizice. |  |  |
| Inteligentní systém pro automatické konturování těla při celotělovém zobrazení a SPECT (H-mode i L-mode). |  |  |
| Scintilační detektory: |  |  |
| Dva plně digitální detektory, každý fotonásobič musí mít samostatný AD převodník. |  |  |
| rozměr NEMA UFOV min. 530x380 mm. |  |  |
| Energetický rozsah min. 60-360 keV, minimálně 3 současně vyhodnocovaná energetická okna. |  |  |
| Digitální korekce linearity a uniformity v reálném čase. |  |  |
| Kolimátory: |  |  |
| 1 pár kolimátorů pro nízké energie s vysokým rozlišením LEHR (140 keV) |  |  |
| 1 pár kolimátorů pro střední energie MEGP |  |  |
| 1 pár kolimátorů pro vysoké rozlišení LEUHR |  |  |
| Gantry: |  |  |
| Otvor gantry min. 60cm |  |  |
| LCD poziční monitor |  |  |
| Ovladač gantry musí umožnit ovládání gamakamery i během vyšetření. |  |  |
| Stůl: |  |  |
| Min. nosnost 200 kg. |  |  |
| Skenovací rozsah min. 190 cm. |  |  |
| Možnost snadného přístupu pacienta i obsluhy z obou stran. |  |  |
| Podpěrka pro fixaci hlavy při vyšetření mozku. |  |  |
| Nízký útlum stolu, musí umožňovat zobrazení ve vysokém rozlišení. |  |  |
| CT pro korekci atenuace a lokalizaci: |  |  |
| Výkon generátoru a HW vybavení umožňující provádět rutinní aplikace. |  |  |
| Počet řezů během jedné rotace min. 2. |  |  |
| Tloušťka řezu na detektorech min. 5mm |  |  |
| Transaxiální FOV min. 450 mm. |  |  |
| Akviziční matrice 256x256 a v HR min.512x512. |  |  |
| Optimalizace dávky během akvizice dat |  |  |
| Akviziční stanice: |  |  |
| Samostatná akviziční stanice s barevným LCD monitorem 19", podporující naplánování pacientů a komunikaci s PACS. |  |  |
| Akviziční stanice musí komunikovat formou protokolu DICOM3 se službami min. Modality Worklist, MPPS, DICOM Send, Store |  |  |
| Automatické ukládání expozičních a dávkových parametrů do příslušných DICOM3 tag |  |  |
| Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů a vyšetřovacích protokolů |  |  |
| 2 Vyhodnocovací stanice: |  |  |
| Samostatná vyhodnocovací stanice s 2 barevnými LCD monitory s uhlopříčkou min. 19" |  |  |
| Software pro běžná statická, dynamická a celotělová scintigrafická vyšetření, SPECT i SPECT/CT vyšetření. |  |  |
| Tomografická rekonstrukce filtrovanou zpětnou projekcí i iterativními metodami. |  |  |
| Software pro 3D Volume Rendering rekonstrukce a 3D fúze. |  |  |
| Možnost importu externích dat MRI a CT ve standardním formátu a fúze se SPECT. |  |  |
| Analýza ROI, VOI i ve fúzovaných datech |  |  |
| S výhodou software pro automatickou registraci obrazů SPECT s CT. |  |  |
| Software pro vyhodnocování kardiologických studií |  |  |
| Software pro vyhodnocování a kvantifikaci vyšetření perfuse mozku. |  |  |
| Software pro iterativní rekonstrukci kostního SPECT. |  |  |
| Možnost exportu dat min. ve formátech DICOM 3.0 a základních grafických formátech (jpg, tif). |  |  |
| Možnost archivace dat na Marie PACS v DICOM 3.0 |  |  |
| Zapisovací CD/DVD mechanika s možností archivace. |  |  |
| Pomůcky a příslušenství pro provádění ZPS |  |  |
| Monitory kontaminace. Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných ZPS a ověřování technických parametrů zařízení, prováděných uživatelem. |  |  |
| Požadavky na specifikaci připojeni do PACS |  |  |
| rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps, |  |  |
| konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T) |  |  |
| MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX, |  |  |
| 100BASE-SX, 1000BASE-SX) |  |  |
| komunikace přes protokol TCP/IP verze 4 |  |  |
| komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším |  |  |
| přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti: |  |  |
| DICOM Verification service |  |  |
| Storage of DICOM objects on a remote DICOM systém |  |  |
| Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system |  |  |
| Querying for data on a remote DICOM system. |  |  |
| Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system. |  |  |
| Basic Worklist Management |  |  |
| k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement" |  |  |
| Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby: |  |  |
| - Modality Worklist |  |  |
| - Store |  |  |
| - Print |  |  |
| - Off-line media (CD/DVD recorder) |  |  |
| V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření. |  |  |
| Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření. |  |  |
| Zařízení bude schopno předávat digitální snímky do PACS zadavatele a na minimálně tři zvolené vyhodnocovací stanice. |  |  |
| Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů. |  |  |
| Další příslušenství |  |  |
| dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM |  |  |
| rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu |  |  |
| kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, které nejsou součástí stavby |  |  |

Jménem uchazeče - ……………………………….., IČ……………… - prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……………….. dne ……….2014

……………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby uchazeče