Příloha č. 4 ZD (pro část VZ č. 3)

Technický list přístroje: 	Systém SPECT  (jednofotonová emisní výpočetní tomografie)

Název a výrobní označení dodávaného přístroje:………………………………………(vyplní uchazeč)

| Min. technický požadavek zadavatele | Splněno (ANO/NE) | Skutečná hodnota (je-li relevantní) nebo poznámka |
| --- | --- | --- |
| Detektory: |  |  |
| - Dva plně digitální detektory |  |  |
| - Možnost nastavení úhlů detektorů, alespoň 2 polohy: 180° a 90°(H-mode, L-mode) |  |  |
| - Minimální energetický rozsah 60-400 keV |  |  |
| - Digitální korekce homogenity v reálném čase |  |  |
| - Vnitřní prostorové rozlišení |  |  |
| - FWHM,CFOV <= 4mm |  |  |
| - FWHM,UFOV <= 4mm |  |  |
| - FWTM,CFOV <= 8mm |  |  |
| - FWHM,UFOV <= 8mm |  |  |
| - Linearita |  |  |
| - Diferenciální CFOV <=0,2mm |  |  |
| - Diferenciální CFOV <=0,2mm |  |  |
| - Absolutní CFOV <=0,5mm |  |  |
| - Absolutní CFOV <=0,5mm |  |  |
| - Zařízení pro gateované kardiologické studie |  |  |
| - Možnost sledování EKG na akviziční stanici, případně na samostatném displeji |  |  |
| - Automatická detekce vln pro synchronizaci záznamu |  |  |
| Gantry: |  |  |
| - Umožňující nastavení proměnlivého úhlu detektorů |  |  |
| - Předprogramované pohyby gantry |  |  |
| - Automatická kalibrace pohybů |  |  |
| - Kontinuální Wholebody scan |  |  |
| - Minimální průměr otvoru gantry 60 cm |  |  |
| - Průměrná vzdálenost detektoru od těla pacienta při automatické nastavování |  |  |
| - vzdálenosti <= 1,5 cm |  |  |
| - Dálkové ovládání pro manuální ovládání pohybu |  |  |
| Kolimátory |  |  |
| - Alespoň 3 včetně systému pro výměnu kolimátorů |  |  |
| - Low energy high resolution – LEHR (140keV) |  |  |
| - Low energy ultra high resolution - LEUHR (140keV) |  |  |
| - Medium energy – general purpose – MEGP (300keV) |  |  |
| - Prostorové rozlišení s LEHR kolimátorem |  |  |
| - FWHM <=8mm |  |  |
| - FWTM<=15mm |  |  |
| Pacientské lůžko |  |  |
| - Nosnost lůžka min. 200kg |  |  |
| - Motorizovaný automatický pohyb ve vertikálním a horizontálním směru |  |  |
| - Nízké zeslabení (< 10%) lůžka pro vyšetření ve vysokém rozlišení |  |  |
| - Možnost připojení dalších modalit lůžka – podpěry (držáky) rukou a hlavy |  |  |
| - Umožňující kontinuální vyšetření v délce min. 190 cm |  |  |
| Akviziční stanice |  |  |
| - Samostatná akviziční stanice |  |  |
| - Jednoduché akviziční prostředí s plánováním akvizic |  |  |
| - Možnost manuálního i automatického nastavení akvizic |  |  |
| - Komunikace se systémem PACS |  |  |
| - Plná kompatibilita DICOM, odesílání přijímaní a ukládaní do formátu DICOM |  |  |
| - Barevný LCD monitor min. 19“(4:3) |  |  |
| 2 Vyhodnocovací stanice |  |  |
| - 2 Samostatné vyhodnocovací stanice |  |  |
| - 2 barevné LCD monitory s uhlopříčkami min. 19“ (4:3) |  |  |
| - Software pro hodnocení planárních studií |  |  |
| - Software pro hodnocení celotělových studií |  |  |
| - Software pro hodnocení perfuze mozku |  |  |
| - Software pro hodnocení perfuzních vyšetření myokardu |  |  |
| - Export obrazových dat v základních obrazových formátech a formátu DICOM, ukládání do PACS |  |  |
| - Kompatibilita se stávajícím vybavením |  |  |
| UPS |  |  |
| - Napojení na stávající UPS systém nemocnice |  |  |
| Pomůcky a příslušenství pro provádění ZPS |  |  |
| - Monitory kontaminace. Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných ZPS a ověřování technických parametrů zařízení, prováděných uživatelem. |  |  |
| Požadavky na specifikaci připojeni do PACS |  |  |
| - rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps, |  |  |
| - konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T) |  |  |
| - MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX, |  |  |
| - 100BASE-SX, 1000BASE-SX) |  |  |
| - komunikace přes protokol TCP/IP verze 4 |  |  |
| - komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším |  |  |
| - přístroj musí podporovat alespoň nasledujici DICOM vlastnosti: |  |  |
| - DICOM Verification service |  |  |
| - Storage of DICOM objects on a remote DICOM systém |  |  |
| - Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system |  |  |
| - Querying for data on a remote DICOM system. |  |  |
| - Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system. |  |  |
| - Basic Worklist Management |  |  |
| - k přístroji musí byt doložen "DICOM Conformance Statement" |  |  |
| - Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby: |  |  |
| - Modality Worklist |  |  |
| - Store |  |  |
| - Print |  |  |
| - Off-line media (CD/DVD recorder) |  |  |
| - V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření. |  |  |
| - Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření. |  |  |
| - Zařízení bude schopno předávat digitální snímky do PACS zadavatele a na minimálně tři zvolené vyhodnocovací stanice. |  |  |
| - Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů. |  |  |
| Další příslušenství |  |  |
| - dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - INTERKOM |  |  |
| - rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu |  |  |
| - kotevní prvky, rámy, kabelové kanály – rozvody, které nejsou součástí stavby |  |  |

Jménem uchazeče - ……………………………….., IČ……………… - prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……………….. dne ……….2014

……………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby uchazeče