Příloha č. 3

Technická specifikace – Bariatrické lůžka – 5 ks

Umístění:

- 1 ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Interní oddělení

- 1 ks Nemocnice Chomutov, o. z. – Interní oddělení

- 2 ks Nemocnice Most, o. z. – 1 ks Interní oddělení I, 1 ks ONP Záhražany

- 1 ks Nemocnice Teplice, o. z. – Interní oddělení

Technická specifikace:

- Elektrické lůžko se zdravotní matrací

- stabilní lůžko bezpečné konstrukce s min. 4-dílnou ložnou plochou splňující normu IEC60601-2-52

- max. vnější rozměr lůžka 230 x 103 cm z důvodu průchodnosti v pavilonovém systému

- ložná plocha lůžka lze rozšířit pro vyšší komfort bariatrického pacienta

- bezpečné pracovní zatížení vč. matrace a příslušenství min. 500 kg

- ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 45 cm - 75 cm od plochy podlahy

- výškové nastavení a polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – lýtková, hlavová část, Trendelenburg min. 12°, antiTrendelenburg min. 12°

- lůžko lze uvést do pozice tzv. kardiackého křesla

- lůžko lze prodloužit minimálně o 10 cm

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami

- kompaktní plastové dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním

- snadno omyvatelná ložná plocha

- centrální brzda

- snadno odnímatelná čela, blokace proti nechtěnému vytažení čela z lůžka

- nárazová kolečka v rozích lůžka

- svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s dostatečnou délkou (min. 2 m)

- zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači

- sesterský ovládací panel lůžka s možností zablokování funkcí pro pacienta + integrovaný pacientský ovladač na vnitřní straně postranice

- uchycení infuzního stojanu, hrazdy a dalšího příslušenství

- držáky na drobné příslušenství

- držáky na infuzní stojan a hrazdu

- integrovaná váha s nosností odpovídající nosnosti lůžka tj. min do 500 kg

- elektrický pohon pro snadný transport

- 5-té kolečko

- Nožní pedál pro ovládání výšky lůžka

- Příslušenství:

- hrazda s rukojetí vhodná pro bariatrické pacienty s nosností odpovídající nosnosti lůžka

- infuzní stojan

- veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu

- Zdravotní matrace:

- reaktivní či aktivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu

- rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka i po rozšíření lůžka, výška matrace min. 12 cm