Příloha č. 3

Technická specifikace – Bariatrické lůžka – 5 ks

Umístění:

* 1 ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – Interní oddělení
* 1 ks Nemocnice Chomutov, o. z. – Interní oddělení
* 2 ks Nemocnice Most, o. z. – 1 ks Interní oddělení I, 1 ks ONP Záhražany
* 1 ks Nemocnice Teplice, o. z. – Interní oddělení

Technická specifikace:

**Elektrické lůžko se zdravotní matrací**

* stabilní lůžko bezpečné konstrukce s min. 4-dílnou ložnou plochou splňující normu IEC60601-2-52
* max. vnější rozměr lůžka 230 x 103 cm z důvodu průchodnosti v pavilonovém systému
* ložná plocha lůžka lze rozšířit pro vyšší komfort bariatrického pacienta
* bezpečné pracovní zatížení vč. matrace a příslušenství min. 500 kg
* ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru v rozsahu min. 45 cm - 75 cm od plochy podlahy
* výškové nastavení a polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – lýtková, hlavová část, Trendelenburg min. 12°, antiTrendelenburg min. 12°
* lůžko lze uvést do pozice tzv. kardiackého křesla
* lůžko lze prodloužit minimálně o 10 cm
* centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami
* kompaktní plastové dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním
* snadno omyvatelná ložná plocha
* centrální brzda
* snadno odnímatelná čela, blokace proti nechtěnému vytažení čela z lůžka
* nárazová kolečka v rozích lůžka
* svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s dostatečnou délkou (min. 2 m)
* zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači
* sesterský ovládací panel lůžka s možností zablokování funkcí pro pacienta + integrovaný pacientský ovladač na vnitřní straně postranice
* uchycení infuzního stojanu, hrazdy a dalšího příslušenství
* držáky na drobné příslušenství
* držáky na infuzní stojan a hrazdu
* integrovaná váha s nosností odpovídající nosnosti lůžka tj. min do 500 kg
* elektrický pohon pro snadný transport
* 5-té kolečko
* Nožní pedál pro ovládání výšky lůžka

**Příslušenství:**

* hrazda s rukojetí vhodná pro bariatrické pacienty s nosností odpovídající nosnosti lůžka
* infuzní stojan
* veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu

**Zdravotní matrace:**

* reaktivní či aktivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu
* rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka i po rozšíření lůžka, výška matrace min. 12 cm