Příloha č.2

Videoendoskopická sestava

Popis:

Videoendoskopická sestava pro interní oddělení Nemocnice Děčín, o.z. použitelná se stávajícím endoskopickým vybavením (videoendoskopy výrobce Olympus).

Technická specifikace:

- Videoendoskopická sestava skládající se z:

  - Videoprocesor

  - Xenonového zdroje světla

  - 3ks medicínského LCD monitoru

  - Elektrochirurgické jednotky

  - Odsávací pumpy

  - 2ks oplachové pumpy

- Videoprocesor

  - Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV)

  - Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév

  - Zařízení umožňuje vysoké rozlišení obrazu ve formátu HDTV pro možné elektronické zvětšení obrazu v kombinaci s výše uvedeným selektivním osvětlením tkáně automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

  - Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm)

  - Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Zoom 1,2 a 1,5x

  - Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

  - Automatické nastavení bílé anebo ručně přes čelní panel

  - Zmrazení obrazu – z klávesnice, z endoskopu a z programovatelného tlačítka panelu

  - Možnost ovládání nastavení z – endoskopu- 4 programovatelná tlačítka, 2 z panelu procesoru, 4 z klávesnice, pomocí pedálů vždy s volbou funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastaven světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, PoP, formát obrazu apod.

  - Iris Mode – potlačení odlesků v obraze – celoplošné/místní/kombinované

  - Kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (úložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace

  - Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému - white balance, Iris mode, enhancement, image size, color tone atd.

  - Přístroj musí být propojitelný s požadovaným vybavením v této technické specifikaci a se stávajícím endoskopickým vybavení na oddělení tj. kolonoskopy (CF-Q165L; CF-Q165L; CF-VL), gastroskopy (GIF-H185; GIF-H180; GIF-Q145; GIF-1T30), duodenoskop (TJF-145)

- Xenonový zdroj světla

  - Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace

  - Možnost jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

  - Automatické uložení předchozího nastavení

  - Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév

  - Automatické nastavení intenzity osvitu

  - Hlavní vyšetřovací lampa – minimálně 300W xenonová lampa

  - Průměrná životnost lampy – minimálně 500 provozních hodin

  - Záložní lampa – minimálně 12V/35W  halogen

  - Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

  - Přístroj musí být propojitelný s požadovaným vybavením v této technické specifikaci a se stávajícím endoskopickým vybavení na oddělení tj. kolonoskopy (CF-Q165L; CF-Q165L; CF-VL), gastroskopy (GIF-H185; GIF-H180; GIF-Q145; GIF-1T30), duodenoskop (TJF-145)

- Medicínský LCD monitor – 3ks

  - Full HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy. Musí zajišťovat barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu

  - Úhlopříčka minimálně 24“

  - HDTV rozlišení obrazu min. 1920 x 1080

  - Minimální kontrast 500 : 1

  - Minimálně 16,8 miliónu barev, 8bit

  - Antireflexní úprava

  - Překreslovací frekvence minimálně 10ms

  - Certifikace MDE

- Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů - 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

  - PureCut, Efekt 1,2,3 (Čistý řezací mód)

  - BlendCut, Efekt 1,2,3,4,5 (Smíšený řezací mód)

  - PulseCut Slow, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní pomalý mód)

  - PulseCut Fast, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní rychlý mód)

- Typy monopolárních módů - 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

  - SoftCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Jemná koagulace)

  - ForcedCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Silnějsí koagulace)

  - PowerCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Nejsilnější koagulace)

  - SpreyCoag, Efekt 1,2,3 (Sprejová koagualce)

- Typy bipolárních módů - 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty:

  - BipolarCut, Efekt 1,2,3

- Typy bipolárních módů - 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty:

  - BisoftCoag, Efekt 1,2,3

  - AutoCoag, Efekt 1,2,3

  - RFCoag, Efekt 1,2,3

- Základní frekvence cca. 430 kHz

- Maximální výstup cca. 120 W

- Ovládání výstupu nožním pedálem

- Dotykový displej

  - Kompatibilita s modulem pro argon plasma koagulaci

- Odsávací pumpa

  - Odsávací vakuové čerpadlo

  - Vakuometr

  - Mikrobiofiltr

  - Odsávací láhev 2,5litru

  - Držák pro přenášení

  - Nominální vakuum min. 85 kPa

  - Výkon minimálně 20 L / min

- Oplachová pumpa – 2ks

  - Možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu

  - Kontinuální nastavení výkonu přes dotyková tlačítka

  - Ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

  - Automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

  - Autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)

  - Průtok maximálně 750ml / min přes pracovní kanál

  - Průtok maximálně 230ml / min přes přídavný oplachový kanál

  - Držák pro přenášení

  - Nádoba na vodu - obsah 2 l, autoklávovatelná, kompatibilní s ETD systémy

- Záruka na celý systém min. 24 měsíců

Zvláštní požadavky:

  - Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.