Operační světlo (COS – MNUL) – technická specifikace

Popis

Dvousvítidlové operační světlo na 2 sály centrálních operačních sálů.

Parametry

- Operační světlo na stropní závěs

- Dvouramenné (dvousvítidlové)

- Pohyblivá ramena, otočná 360° - bezdorazové provedení

- Zdroj studeného světla - LED diody

Hlavní svítidlo:

- Intenzita osvětlení (Ec) ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx

- Průměr homogenně osvětleného pole ve vzdálenosti 1m min. 32 cm

Satelitní svítidlo:

- Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 120 000 lx

- Průměr homogenně osvětleného pole ve vzdálenosti 1m min. 28 cm

Ostatní parametry svítidel:

- Systém LED diod umístěných do korpusu svítidla s mísením světla přímo v jednotce LED

- Plynule nastavitelný průměr osvětleného pole

- Elektronická fokusace světla

- Teplota barev (CCT) nastavitelná v rozsahu alespoň od 3900° do 4700°K

- Synchronizovaná změna teploty chromatičnosti nastavitelná paralelně na hlavním a satelitním svítidle

- Index podání barev (CRI) min. 95

- Hloubka osvětlení L1 + L2 (60%) min. 320 mm

- Plynulé nastavení intenzity obou světel i samostatně pro hlavní či satelitní svítidlo v rozsahu alespoň od 20% do 100%

- Mód endoskopického osvětlení

- Homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů

- Nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla

- Celkové vyzařování každého svítidla při 130 000 luxech ve vzdálenosti 1m max. 500 W/m2 tj. max. 3,85 mW/m2.lux

- Multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti

- Ovládání základních funkcí světla pomocí sterilní rukojeti (intenzita a průměr osvětleného pole)

- Bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení nebo průměr osvětleného operačního pole

- Součástí dodávky sterilizovatelné výměnné rukojeti min. 5 ks pro každé svítidlo

- Snadné čištění a dezinfekce

- Kompatibilita s laminárním prouděním

- Pozice hlavy světla výškově nastavitelná v rozsahu alespoň 100 cm

- Možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla

- Polohovatelná hlava světla i nosné rameno

- Veškerý pohyb bez akustických projevů (např. vlivem tření, volnosti spojů a jiné)

- Garance životnost LED zdrojů min. 50 000 hodin s kontrolním mikroprocesorem při zachování deklarovaných parametrů

- Příprava pro kamerový systém umístěný přímo v těle svítidla

- Připojení na el. rozvod 230V / 50Hz

- Vysoká kvalita dílenského zpracování:

  - Použité kovové materiály nepodléhající korozivním účinkům

  - Plastové dílce bez tzv. nálitků (např. výrobní přebytky či ostré nebo neopracované hrany)

  - Použité plastové materiály bez barevných změn a nepodléhající křehnutí vlivem UV záření nebo stáří

  - Spoje dílců bez vůlí, nesoudržnosti anebo deformace při ručním uchopení