Ultrazvukové přístroje pro „point of care“ sonografii – 4ks

Popis:

4ks ultrazvukových přístrojů pro „point of care“ sonografické vyšetření. Z toho 2ks má být mobilní ultrazvuk, 1ks přenosný ultrazvuk kufříkového typu a 1ks přenosný ultrazvuk tabletového typu. Požadované ultrazvukové sondy u mobilního a přenosného ultrazvuku se musí dát použít a připojit k oběma těmto přístrojům.

Technická specifikace:

Mobilní ultrazvuk  - 2 kusy

- Nízká hmotnost max. 6 kg včetně vnitřního akumulátoru

- Rychlý start do 30 vteřin

- LCD display s úhlopříčkou min. 12“

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky (možnost ovládání přes sterilní krytí)

- Vozík součástí nabídky

- Jednoduché nastavení parametrů příslušnými tlačítky bez nutnosti využívání menu (např. tlačítko pro auto gain)

- Aktivní port pro min. 2 sondy na těle přístroje nebo na vozíku

- Odolnost přístroje i sond proti ztrátě funkčnosti při pádu, doložit prohlášením výrobce

- Režimy zobrazení:

  - 2D

  - M-Mode

  - barevný Doppler (CPD)

  - duální zobrazení

  - duplexní zobrazení

- Funkce 2x zoom

- Dynamický rozsah a zisk

- Automatická optimalizace dle sond na vyšetření abdominal, breast, cardiac, musculoskeletal, nerve, neonatal, vascular, venous

- Velkokapacitní vnitřní flash paměť, minimálně 16 GB

- Připojení k elektrické síti i provoz na vestavěný akumulátor

- Archivace a komunikace:

  - archivace na interní pevný disk v tzv. RAW datech s možností jejich pozdější úpravy - možnost exportu obrazových dat a reportů v běžných PC formátech

- Export dat na USB média (např. MPEG4, JPEG, BMP)

- Sondy:

  - lineární, frekvenční rozsah min. od 6 do 15 MHz, šířka hlavice sondy min. 50 mm, maximální hloubka zobrazení až 5 cm

  - konvexní, frekvenční rozsah min. od 5 do 8 MHz, šířka hlavice sondy min. 30 mm, maximální hloubka zobrazení až 15 cm

Přenosný ultrazvuk - 1 kus

- Nízká hmotnost max. 4,5 kg včetně vnitřního akumulátoru

- rychlý start do 30 vteřin

- touch-pad i klávesnice s ochranou proti zatečení, omyvatelnost

- LCD display s úhlopříčkou min. 12“

- jednoduché nastavení parametrů příslušnými tlačítky bez nutnosti využívání menu (např. tlačítko pro auto gain)

- odolnost přístroje i sond proti ztrátě funkčnosti při pádu, doložit prohlášením výrobce

- režimy zobrazení:

  - 2D

  - M-Mode

  - CW, barevný Doppler (CPD)

  - PW

  - THI

  - TCD

  - ACO

  - duální zobrazení

  - duplexní zobrazení

- optimalizace zobrazení tkáně

- multipaprsková technologie zobrazení

- funkce 2x zoom

- dynamický rozsah a zisk

- automatická optimalizace dle sond na vyšetření abdominal, breast, cardiac, musculoskeletal, nerve, orbital, small parts, TCD, vascular, venous

- možnost budoucího doplnění o kalkulace IMT, kalkulace OB/Gyn, další sondy, periferie i softwarové aplikace

- velkokapacitní vnitřní flash paměť minimálně 16 GB

- připojení k elektrické síti i provoz na baterii - min. 2 hodiny provozu – baterie součástí nabídky

- Archivace a komunikace:

  - archivace na interní pevný disk v tzv. RAW datech s možností jejich pozdější úpravy - možnost exportu obrazových dat a reportů v běžných PC formátech

- Export dat na USB média (např. MPEG4, JPEG)

- Sondy:

  - Lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. od 6 do 15 MHz, šířka hlavice sondy min. 50 mm, maximální hloubka zobrazení až 5 cm

Ultrazvuk typu tablet – 1 kus

- Přenosná tabletová forma přístroje se zvýšenou odolností proti poškození pádem a zatečením vody

- Odolnost pro zatečení vody min. IPX7

- Odolnost přístroje i sond proti ztrátě funkčnosti při pádu, doložit prohlášením výrobce

- Hmotnost přístroje max. 1kg

- Provoz na uživatelsky vyměnitelný akumulátor

- Rychlé uvedení přístroje do provozu max. 30 s

- Jednoduché ovládání

- Zobrazení minimálně:

  - 2D

  - barevný doppler

  - B – mód

  - M – mód

  - CFM

  - protokoly pro rychlou diagnostiku FAST, FATE

- Provádění základního měření rozměrů (caliper)

- Pořizování hlasových a obrazových záznamů k vyšetřením

- Aplikační presety pro více typů vyšetření

- Archivace obrazových dat, nejlépe v původní formě (RAW data) na interní paměť o velikost minimálně 64 GB

- Proprietární software umožňující správu a export obrazových dat z přístroje

- LCD dotyková obrazovka o velikosti alespoň 7” s HD rozlišením

- Nabíječka na akumulátory a min. 3 kusy akumulátorů součástí nabídky

- Archivace a komunikace:

  - archivace na interní pevný disk v tzv. RAW datech s možností jejich pozdější úpravy - možnost exportu obrazových dat a reportů v běžných PC formátech

- Export dat na USB média (např. MPEG4, JPEG)

- Vestavěná čtečka čárových kódů a vestavěný fotoaparát

- Možnost rozšířit o lineární sondu

- Sondy:

  - Fázová sektorová sonda, frekvenční rozsah min. od 2 do 4 MHz, šířka hlavice sondy min. 20 mm, maximální hloubka zobrazení až 30 cm