# Přenosný echokardiografický ultrazvukový přístroj pro interní oddělení

Popis:

Přenosný diagnostický ultrazvukový přístroj na interní oddělení pro základní ultrazvukovou diagnostiku srdce, cév a břišní dutiny. Přenosný přístroj musí umět podporovat ultrazvukové sondy typu matrix z důvodu možné fokusace ve dvou rovinách. Je možné nabídnout i demonstrační přístroj za podmínky splnění požadované délky záruční doby.

Technická specifikace:

Přenosný echokardiograf

- LCD dotykový monitor 15” s vysokým rozlišením min. 1280 x 800, sloužící i k ovládání přístroje

- klávesnice s minimem ovládacích prvků a trackpadem odolná proti potřísnění

- Váha max. 7,5 kg vč. baterie

- Transportní vozík s funkcí "dokování" pro připojení napájení a datových komunikačních linek s vahou max. 64kg

- Transportní vozík s brzditelnými kolečky

- Interní paměť - SSD min. 180 GB nebo HDD min. 1TB

- Externí přepínací box na sondy s možností současného aktivního připojení 4sond

- Provoz na baterie po dobu min. 1 hodiny

- Záruční doba na vše min. 24 měsíců

Módy zobrazení:

- Podpora sond typu matrix pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI)

- Podpora sond pro intrakardiální echokardiografii včetně software, včetně podpory mapovacích programů pro elektrofyziologii

- 2D zobrazení

- kvalitní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách

- anatomický M-mód

- s možností volby vice harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate)

- Kompaundní zobrazení na lineárních sondách

- PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách

- duplexní i triplexní zobrazení

- CW doppler na všech kardiologických sondách

- PW tkáňový doppler na všech kardiologických sondách

- CFM barevný doppler na všech sondách

- TDI/TVI barevný tkáňový doppler

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

Komunikace a připojení

- Plná kompatibilita DICOM – Worklist, Storage, Query

- Komunikace s PACS přes LAN

- Archivace obrazových dat v původní formě – RAW data

- Možnost exportu obrazových dat a reportů v běžných formátech (AVI, MPG, JPG,PDF,TXT)

- Možnost exportu dat na externí CD/DVD a USB média

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – viz níže

Požadovaný post processing :

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

- s možností vaskulárních analýz

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- Zoom v živém i zmrazeném obrazu alespoň 8x

- funkce Cine Lope minim. 20 s

Sondy:

Důvod požadavku na matrixovou sondu vychází z jejího technického řešení uspořádání krystalů v několika řadách. To znamená, že sonda má významně lepší fokusaci v blízkém a vzdáleném poli. V praxi se to odráží tak, že UZ paprsek je fokusován významně lépe v celé hloubce zobrazovaného pole a nejen v oblasti nastavené fokusační zóny.

V našem regionu a Teplicích významně stoupá počet obtížně vyšetřitelných pacientů – obézních a s plicními nemocemi, u kterých ultrazvukový paprsek nemá optimální prostup hrudníkem a výsledkem je nekvalitní obraz v detailech. Přístroj je dále plánován jako mobilní pro potřeby v nemocnici, včetně vyšetření na ARO u ventilovaných pacientů, kde jsou podmínky ještě mnohem více ztížené. Navíc přístroj s podporou matrixových sond s požadovanými parametry je plánován použít i nejen v kardiologické indikaci, ale k orientačnímu vyšetření i měkkých tkání a orgánů dutiny břišní. Také v intenzivní medicíně přináší významné zpřesnění a zrychlení diagnózy díky tomu, že při vyšetření srdce není nutné pohybovat a otáčet sondou, ale lze fokusovat na druhou rovinu díky uspořádání krystalů v několika řadách.

Díky začlenění požadované technologie do přenosného typu přístroje bude ultrazvukový přístroj obrovským přínosem pro pacienty z hlediska rychlosti a kvality vyšetření.

- 2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - matrix, kmitočtový rozsah min. 1,7 - 4 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI)

- 2D lineární sonda pro cévní aplikace s kmitočtovým rozsahem 5 - 13 MHz harmonické zobrazení

- 2D konvexní sonda pro celotělové aplikace s kmitočtovým rozsahem 2 - 5 MHz harmonické zobrazení

Požadované možnosti rozšíření:

- Barevné offline parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.

- Barevné offline parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů.

- Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek.

- SW pro kontrastní echokardiografii

# Požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. – pro všechny části VZ

  - Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.