# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Endoskopická ORL sestava“

Kompletní sestava endoskopické věže s úzkopásmovým zobrazením pro ambulantní výkony na ORL oddělení.

Technická specifikace

Kamerová řídící jednotka (videoprocesor)

- Pro zpracování obrazu níže specifikované kamery

- Pracující ve Full HD rozlišení, progresivní snímání (1080p)

- Automatické řízení jasu zdroje světla dle světelnosti operačního pole

- Musí umožňovat využití úzkopásmové selektivní zobrazování - technické řešení, kterým lze obraz vymezit na části viditelného spektra v oblasti vlnových délek 410 nm (oblast modré barvy) a 540 nm (oblast zelené barvy) korelující s maximy absorpce světla hemoglobinem pro dosažení zvýraznění struktur obsahující krevní barvivo

- Podpora používání flexibilních HD videoendoskopů se snímacím CCD prvkem v distálním konci endoskopu

- Výstupy HD/3G-SDI, DVI-D, RGB komponentní, RGB kompozitní, S-video (Y/C)

- Ovládací prvky (dotyková obrazovka nebo klávesnice s myší či jiné) pro ovládání jednotky a zadávaní textových údajů k snímkům

- Vytváření jednotlivých snímků ukládaných přímo na paměťové medium připojené do USB

- Příslušenství:

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 32 GB

Kamerová hlava

- CCD technologie snímání

- S objektivem se zvětšením 1,2x

- Ovládací tlačítka na kameře min. 2, pro nastavení funkcí

- Moiré filtr

- Propojovací kabel do kamerové jednotky

Zdroj světla

- Samostatný nebo integrální část kamerové jednotky

- LED technologie

- Předpokládaná životnost lampy min. 2 000 hodin nebo garance bezplatné výměny před dosažením požadované doby (doložení dodáním čestného prohlášení v samostatném dokumentu)

- Manuální i automatické nastavení jasu

Světlovodný kabel – 2ks

- Autoklávovatelný

- Délka min. 3m

- Dva různé vnější průměry – 2,8 a 4,2 mm

Flexibilní video-rhino-laryngoskop – pro dospělé

- Flexibilní endoskop

- CCD technologie snímání

- Snímací čip na distálním konci

- Full HD rozlišení 1080p

- Pracovní délka 300 mm +/-10%

- Průměr na distálním konci max. 3,9 mm

- Zorné pole min. 110°

- Pozorovací vzdálenost v rozsahu 3-50 mm

- Ohyb distálního konce min. 130°nahoru i dolu

- Použití s technologií úzkopásmového zobrazení (viz kamerová jednotka)

- Tester těsnosti endoskopu

Flexibilní video-rhino-laryngoskop – pro dětské

- Flexibilní endoskop

- CCD technologie snímání

- Snímací čip na distálním konci

- Rozlišení formátu PAL min. 720x576

- Pracovní délka 300 mm +/-10%

- Průměr na distálním konci max. 2,6 mm

- Zorné pole min. 90°

- Pozorovací vzdálenost v rozsahu 3-50 mm

- Ohyb distálního konce min. 130°nahoru i dolu

- Použití s technologií úzkopásmového zobrazení (viz kamerová jednotka)

- Tester těsnosti endoskopu (nemusí být v případě totožného testeru u předchozího endoskopu)

Medicínský monitor – primární

- Úhlopříčka obrazovky min. 23 palců

- Full HD nativní rozlišení min. 1920x1080

- Pozorovací úhel minimálně 160° horizontálně i vertikálně

- Antireflexní úprava obrazovky

- Funkce obraz v obraze

- Stabilní fixní umístění na endoskopickém vozíku

- Uchycení standardu VESA

- Umístění na pohyblivé kloubové noze

- Vstupy DVI, VGA, HDMI

Ovládací monitor – sekundární

- Dotykový monitor pro ovládání přidružené pracovní stanice

- Upevněn na kloubovém pohyblivém rameni vozíku

Stroboskopický zdroj světla

- LED technologie

- Předpokládaná životnost lampy min. 2 000 hodin nebo garance bezplatné výměny před dosažením požadované doby (doložení dodáním čestného prohlášení v samostatném dokumentu)

- Možnost přepnutí zdroje do kontinuálního svícení

- Automatické naladění na frekvenci hlasu

- Stroboskopický mód musí umožňovat tzv. pomalý pohyb a fixní fázi hlasivek

- Zobrazení údajů o frekvenci

- Bezkontaktní mikrofon

- Ovládání stroboskopu na čelním panelu přístroje nebo nožním pedálem

Rigidní laryngoskop

- Délka 175 mm +/-10%

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 90°

- Autoklávovatelný při 134°C

- Bez ostřícího kroužku

Pojízdný vozík pro sestavu

- Umístění všech výše uvedených komponent

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Vhodný pro medicínské použití

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Madla pro snadnou manipulaci s vozíkem

- Rameno pro pozicování sekundárního monitoru

- Uchycení primárního monitoru

- Zásuvka pro klávesnici ke kamerové jednotce

- Možnost připevnění kamerové hlavy (držák kamery)

- Držák flexibilního endoskopu

- 1x držák pro ovládací pedál (nebo řešeno jiným způsobem)

Pracovní stanice pro zpracování snímků s PACS připojením

- Stanice spojená s výše uvedenou endoskopickou sestavou

- Možné ovládat pomocí dotykového monitoru umístěného na pohyblivém rameni endoskopického vozíku (zadávání pacientských dat, spuštění foto/video nahrávání)

- Počítač pracovní stanice:

  - min. Intel i5 3. generace

  - min. 4GB RAM

  - pevný SSD disk s kapacitou min. 250GB

  - Operační systém min. Windows 10 PRO

  - LAN až 1000mbit

- Záznam videa ve formátu FullHD až 1080p

- Formát videa MPEG4 H.264

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. 1920x1080pixelů (JPEG, BMP)

- Zadávání pacientských dat k záznamům

- Podpora formátu DICOM verze 3.0

- Automatické odesílaní snímků/videa do PACS

- Automatické načítání pacientských dat z NIS – HL7/worklist

- Obrazové výstupy: digitální dle kompatibility s endoskopickou sestavou

- Obrazový vstup: digitální dle kompatibility s endoskopickou sestavou

- Ovládání z tlačítek endoskopu foto/video vč. vizuální kontroly pomocí LED indikátoru

- Export obrazových záznamů na CD/DVD, přes USB na externí paměťové médium, či síťový disk ve formátech spustitelných v počítači

- Splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s. (viz níže)

Požadavky na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.:

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

__________________________________________________________________________

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ____________________ dne ____________________

Za společnost

______________________________________________

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

______________________________________________

Jméno a příjmení, podpis