# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Přenosný ultrazvukový přístroj pro nefrologicko-dialyzační oddělení“

Přenosný ultrazvukový přístroj pro nefrologicko-dialyzační oddělení. Přístroj by měl splňovat níže uvedené parametry, měl by být lehký, přenosný, umístitelný na vozík.

Technická specifikace:

Přenosný přístroj

- Notebookový typ

- Velikost LCD displeje min. 12“

- Interní SSD disk nebo hybridní disk s kapacitou min. 120 GB

- Umožnění připojení externí obrazovky, PC tiskárny přes USB

- Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky/dotyk)

- Dynamický rozsah min. 120 dB

- Automatická optimalizace obrazu (auto gain) s vlastním ovládacím prvkem

- Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID)

- Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů

- Záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

- Splnění požadavků na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s. (viz níže)

Mody zobrazení:

- B-mód

- Duální zobrazení

- Duplexní zobrazení

- M-mód

- Doppler barevný (CFM)

- Doppler pulzní (PW)

- Doppler výkonový (Power)

- Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování

- Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování)

- Multipaprsková technologie snímání

- Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček)

- Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin

- Měření a popisy v uložených obrazech

- Mód pro zobrazení jehly

- Nastavitelný zoom min. 8x

Rozhraní pro export či archivaci záznamů:

- Optická mechanika (CD/DVD/BR – RW), externí nebo interní

- USB, minimálně 2x

- Síťové připojení k PACS

- HDMI / DVI / VGA konektor – pro připojení externí obrazovky

- Formáty exportovaných záznamů: DICOM, JPEG, AVI

- Vozík pro fixaci a převoz - součástí nabídky

Sondy:

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4 - 13 MHz

- Konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 2 – 5 MHz

Požadavky na připojení do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.:

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

      - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

      - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

      - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

      - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

      - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

__________________________________________________________________________

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ____________________ dne ____________________

Za společnost

______________________________________________

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

______________________________________________

Jméno a příjmení, podpis