Infuzní technika pro kardioanestezii – technická specifikace

Popis

Infuzní technika pro potřeby bezpečného a přesného dávkování léčiv u pacientů během a po náročných kardiochirurgických operací v prostřední operačních sálů i multioborové JIP. Řešení obsahuje pokročilé technologie využití knihovny léčiv, včetně možnosti předefinování protokolů specifických pro jednotlivá podávaná léčiva. Prvky systému musí být volně zaměnitelné mezi pracovišti JIP a anestezie, aby bylo možné zajistit kontinuitu péče, bez nežádoucích výkyvů způsobených přepojováním infuzních roztoků a injekčních stříkaček při přesunu mezi operačním sálem a JIP. Součástí jsou též technologie snižující hlukovou a světelnou zátěž jednotky intenzivní péče.

Volumetrická pumpa

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 5 %

- Minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1200 ml/h

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Bolusy – manuální a automatický s přednastaveným objemem; nastavitelná rychlost bolusu alespoň 50-1200 ml/h

- Interní paměť přístroje: alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu; možnost editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji: rychlost infuze, dávka, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuální tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva

- Použití různých infuzních setů v pumpě - set pro běžnou infuzi, set pro transfuzi a set pro fotocitlivé léky

- Infuzní sety s garancí udržení odchylky přesnosti po dobu min. 72 hodin jejich používání

- Založení setu do pumpy musí být bez časové prodlevy čekáním na automatizované (elektronicky řízené) dovření či zamčení setu v mechanizmu peristaltiky, tak aby personál nemusel v urgentních situacích výměny setu čekat či potvrzovat spuštění automatiky a nedocházelo k dalším časovým prodlevám při nedodržení postupu k úspěšnému vykonání automatizovaného procesu založení /výměny setu v přístroji

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek; ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné - je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů

- Displej o velikosti minimálně 20 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci nežádoucího rušivého (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí.

- Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 20 znaků

- Nastavitelná funkce proplachu s možností definovat rychlost v ml/h, min. 500 ml/h

- Detekce vzduchových bublin v infuzním setu s nastavitelnou velikostí bublin

- Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní/stand-by režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku alespoň v 3 úrovních citlivosti v rozsahu 225-750 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na min. 6 hodin provozu při 5 ml/h, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce/infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: okluze, vzduch v infuzním setu, otevřená dvířka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, výpadek napětí/sítě, KVO spuštěno, recall alarm (opakování alarmu při nečinnosti obsluhy)

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Výrazná vizuální identifikace alarmujícího přístroje k rozpoznání konkrétního alarmujícího přístroje v dokovací stanici na vzdálenost alespoň 8 m

- Protokol pro 24 hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku/léčiva)

- Protokol pro záznam posledních min. 1500 událostí

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40mm a eurolištu je integrovanou součástí přístroje. Přístroj musí být možné připojit do dokovací stanice bez nutnosti odejmutí tohoto mechanismu upevnění.

- Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér a držák na tyč bude součástí každé infuzní pumpy)

- Hmotnost max. do 2,5 kg vč. akumulátoru

- Kompatibilita s dokovacími stanicemi

Lineární dávkovač

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 2 %

- Minimální rozsah rychlosti dávkování: 0,1 – 1200 ml/h

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Bolusy – manuální a automatický s přednastavením objemu a s možností definovat rychlost v ml/h

- Interní paměť přístroje: alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících: název a koncentraci léčiva, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu, možnost editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji: rychlost infuze, dávka, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuální tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva, typ a velikost jednorázové stříkačky

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50/60 ml; min. od 5-ti různých výrobců a min 20 kalibrovaných typů

- Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji

- Založení stříkačky do dávkovače musí být bez časové prodlevy čekáním na automatizované (elektronicky řízené) dovření či zamčení stříkačky v pístovém mechanizmu, tak aby personál nemusel v urgentních situacích výměny stříkačky čekat či potvrzovat spuštění automatiky a nedocházelo k dalším časovým prodlevám při nedodržení postupu k úspěšnému vykonání automatizovaného procesu založení/výměny stříkačky v přístroji

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek; ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné - je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů

- Velikost displeje minimálně 20 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci rušivého nežádoucího (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí

- Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček min. 20 znaků

- Nastavitelná funkce proplachu s možností definovat rychlost v ml/h, min. 500 ml/h

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní stand-by režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku alespoň v 3 úrovních citlivosti v rozsahu 75-800 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na min. 6 hodin provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce/infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vysmeknutý pohon, okluze, špatně založená stříkačka, slabá baterie, vybitá baterie, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, KVO je spuštěno, výpadek napětí/ elektrické sítě, recall alarm upozorňující na nečinnost

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Výrazná vizuální identifikace alarmujícího přístroje k rozpoznání konkrétního alarmujícího přístroje v dokovací stanici na vzdálenost alespoň 8 m

- Protokol pro 24 hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku/léčiva)

- Protokol pro záznam posledních min. 1500 událostí

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40mm a eurolištu je integrovanou součástí přístroje. Přístroj musí být možné připojit do dokovací stanice bez nutnosti odejmutí tohoto mechanismu upevnění.

- Hmotnost max. do 2,7 kg vč. akumulátoru

- Kompatibilita s dokovacími stanicemi

Dokovací stanice

- Stanice musí pojmout min. takové množství typů přístrojů jaké je uvedeno u jednotlivých sestav – viz tabulka níže (skladba sestav)

- Společné napájení infuzních pump a lineárních dávkovačů

- Vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici.

- Bezpečnostní odpojení v případě vyjmutí přístroje ze stanice tzn. elektronicky řízený přívod napájení, kdy na prázdné pozici nebude na konektoru napájecí napětí po vyjmutí přístroje z pozice

- Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 20 minut provozu všech funkcí dokovací stanice (včetně rozhraní pro komunikaci s centrální monitorovací jednotkou či systému správy pacientských dat). Řešení prostřednictvím externího záložního zdroje není z důvodu limitované prostorové kapacity u lůžka přípustné.

- Součástí dodávky dokovací stanice bude držák min. 2 infuzních vaků/lahví připevnitelný na společné tyčové příslušenství zdrojového instalačního mostu pro dokovací stanici, nebo je připevnitelný přímo na dokovací stanici, či je součástí dokovací stanice.

- Součástí dodávky bude pojízdný stojan umožňující stabilní umístění celé sestavy

Ostatní požadavky na infuzní techniku

- Umožnění editace definic protokolů lékové knihovny tj. poskytnutí přístupových a editačních propriet (SW/licenční klíč/přístupové heslo) nebo provádění editace dle požadavků zadavatele po celou dobu životnosti přístrojů

- Podpora datového formátu HL7 a možnost budoucího využití techniky k napojení na systém správy pacientských dat (patient data management system) a centrální monitorovací stanici. Tj. přístroje a dokovací stanice musí být na toto připraveny bez nutnosti budoucího nákupu dalších komponent či technických úprav jich samotných

- Uchazeč v nabídce uvede jaké další technické vybavení a v jaké odhadované hodnotě bude v budoucnu nutné pořídit k realizaci napojení sestav infuzní techniky do klinického informačního systému (či centrální monitorovací stanice) popřípadě popíše varianty, pokud je více možností řešení

Skladba sestav

| Sestava | Pumpa | Dávkovač |
| --- | --- | --- |
| Dokovací stanice pro sál (1x) | 2 ks | 5 ks |
| Dokovací stanice pro JIP lůžka (4x) | 3 ks | 7 ks |
| Samotné záložní přístroje ke stanicím | 0 ks | 4 ks |
| Celkem – 5 stanic | 14 ks | 37 ks |