Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Defibrilátory pro oddělení kardiochirurgie, KAPIM a ARO “

Defibrilátory pro oddělení kardiochirurgie, KAPIM a ARO – část 1, defibrilátory MNUL – 2ks.

- Přenosný defibrilátor s monitorem EKG maximální hmotnost přístroje (včetně defibrilačních pádel a baterie) 7 Kg

- Nutná kompatibilita se stávajícími 8 páry interních defibrilačních elektrod od výrobce Mindray, typ MR6503 v celkové hodnotě cca. 200 000 Kč vč. DPH

- Manuální i semiautomatická defibrilace

- Bezpečností požadavky dle IEC 60601-2-4/EN 60601-2-4

- Displej pro zobrazování monitorace a parametrů, velikost minimálně 6"

- Automatický konfigurovatelný test přístroje

- Světelné alarmy, zvukové signály EKG s nastavitelnou intenzitou

- Napájení ze sítě i z vyjímatelné baterie

- Baterie nabíjecí se zobrazením zbývajícího času provozu

- Kapacita baterie minimálně 5,5 Ah, na plnou novou baterii monitorace EKG min. 4 hodiny nebo 100 výbojů o hodnotě 200J

- Standardní přítlačné elektrody (pádla) pro dospělé/děti

- Možnost připojení nalepovacích defibrilačních elektrod

- Možnost připojení autoklávovatelných interních rukojetí pro defibrilaci na otevřeném srdci

- Bifazický průběh výboje defibrilace – maximální energie dle příslušného typu bifázické defibrilační křivky

- Manuální i poloautomatický režim

- Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu min. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200 joulů

- Doba nabití pro další výboj z plně nabité baterie nebo sítě maximálně 7 sec. Na hodnotu 200 J

- Synchronizovaný i nesynchronizovaný výboj

- Monitorace: snímání 3/5 EKG

- Stimulace on demand i fixní, s možností nastavení amplitudy, teplová frekvence min. v rozsahu 40-170ppm

- Zapisovač

- Brašna na defibrilátor

- Příslušenství:

  - kompletní kabeláž vč. kabelů pro připojení k nalepovacím elektrodám

  - EKG kabel 3 svody

  - 1 ks baterie

  - defibrilační padla pro dospělé a děti

  - 5 ks defibrilační elektrody pro dospělé

Defibrilátory pro oddělení kardiochirurgie, KAPIM a ARO – část 2 defibrilátor MO – 1ks

- Přenosný defibrilátor s monitorem EKG

- Manuální i semiautomatická defibrilace

- Bezpečností požadavky dle IEC 60601-2-4/EN 60601-2-4

- Displej pro zobrazování monitorace a parametrů, velikost minimálně 5,5"

- Rozlišení monitoru min. 800x480pixelů

- Automatický test přístroje

- Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou

- Napájení ze sítě i z baterie

- Baterie nabíjecí

- Kapacita baterie min. 60 výbojů či 2 hodiny monitorace

- Ovládání kompletně v českém jazyce

- Elektrody vnější – multifunkční jednorázové i opakovaně použitelné

- Bifazický průběh výboje defibrilace

- Synchronizace výboje s EKG

- Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu min. 50 – 270J, plynule či stupňovitě minimálně v pěti různých stupních, z nichž nejnižší bude 2J či méně, nejvyšší 200J či více

- Doba nabití pro další výboj: méně než 8s na 270J při provozu z elektrické sítě i na baterii

- Synchronizovaný i nesynchronizovaný výboj

- Monitorace: snímání 3/5 svodové EKG

- Čas zobrazení EKG křivky: min. 4 sekundové EKG

- Snímání EKG přes elektrody defibrilátoru nebo nalepovací přes EKG kabely

- Hlášení odpojené elektrody nebo svodu

- Zobrazení křivek: zobrazení minimálně 2 křivek najednou

- Stimulace: on demand i fixní, nastavení amplitudy, tepová frekvence min. v rozmezí 40 – 170 ppm

- Možnost ukládání dat: externí paměťové zařízení (např. SD karta či flash disk) či na externí datové úložiště s možností přenosu dat pomocí datového kabelu či RS232

- V základním příslušenství musí být zahrnuto:

  - Baterie

  - EKG kabel

  - Defibrilační elektrody pro dospělé i děti

  - Monitorovací elektrody

  - 5ks nalepovacích elektrod vč. kabelů

- Brašna na defibrilátor součástí nabídky

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, viz. bod 8. Zadávací dokumentace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis