Příloha č. 3  Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Transportní ventilátor pro nefrologicko-dialyzační oddělení – Nemocnice Teplice, o.z.“

Transportní ventilační přístroj pro nefrologicko-dialyzační oddělení pro umělou plicní ventilaci pacientů při převozu do jiné budovy na jednotlivá vyšetření.

Technická specifikace:

- Transportní ventilační přístroj pro děti od 10kg i dospělé

- Ventilační režimy tlakově řízené a objemové řízené min. CMV, PS a SlMV

- Integrovaný displej pro Zobrazení ventilační křivky a nastavených parametrů

- Nastavitelné parametry:

- objem dechu od 50ml

- tlak v dýchacích cestách

- Čistý O2 / mix 02 minimálně v rozsahu 40-100%

- frekvence dýchání minimálně 2-60 /min

- PEEP minimálně v rozsahu 0-20 mbar

- Flowtrigger min. 3-15 l/min

- Monitoring hodnot:

  - MV Spont

  - F Spont

- Ovládání otočnými Ovladači nebo kombinací ovladačů a dotykové obrazovky

- Možnost neinvazivní ventilace maskou

- Napojení na medicinální kyslík i na tlakovou bombu 02

- Akustické í vizuální alarmy

- Hmotnost max. 6,5 kg

- Uchycení na lůžko při transportu i na eurolištu

- Automatická kompenzace okolního tlaku a teploty

- Napájení Ze sítě i Z interní baterie či pomocí jiné technologie

- Výdrž baterie při převozu min. 4 h

- Součástí dodávky musí být příslušenství pro plnou funkcionalitu přístroje minimálně však:

  - Pacientský okruh znovupoužitelný

  - nabíjecí baterie

  - Senzor pro měření 02

  - PEEP Senzor

  - Testovací plíce v případě nutnosti jejího použití při uživatelské kontrole přístroje

- Provoz na 240V/ 50HZ

- Záruka min. 24 měsíců

__________________________________________________________________________

Akceptace dokumentu Příloha č. 3  Technická specifikace:

V ____________________ dne ____________________

Za společnost

______________________________________________

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

______________________________________________

Jméno a příjmení, podpis