Technická specifikace – Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický komplet s C-ramenem

Předmětem dodávky je multifunkční komplet s C-ramenem pro oddělení gastroenterologie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jedná se o univerzální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu určené pro diagnostiku a intervence na vaskulárním a nevaskulárním systému, ERCP, skiaskopická vyšetření trávicího traktu a jiných výkonů v rozsahu od hlavy po dolní končetiny.

Systém musí umožnit jakékoliv projekce vleže i vestoje bez nutnosti překládat pacienta a musí zaručovat volný přístup ze všech stran. Přístroj musí být vybaven všemi dostupnými nejmodernějšími prostředky pro snižování dávky záření za dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) zahrnující hardwarové i softwarové prvky pro minimalizaci radiační dávky pro pacienta i obsluhující personál. Zařízení bude sloužit k velmi častému vyšetřování silně obézních pacientů a pacientů s ascitem v oblasti břicha, čemuž musí odpovídat technické parametry. Musí být též vybaven měřící komůrkou a zařízením, které dokumentuje radiační zátěž nemocného v souladu s „Atomovým" zákonem.

- Sloupový stativ s integrovaným C-ramenem a vyšetřovacím stolem

- sklápění stolu spolu s C-ramenem v rozsahu +/- 90 °(celkem 180°)

- rychlé motorické pohyby C-ramena (min. 25°/s) s možností rotace C-ramena kolem vyšetřovacího stolu (LAO/RAO) v rozsahu min. 140 ° i jeho sklápění (CRA/CAU) v rozsahu min. +/- 45° (celkem 90°)

- volba polohy rentgenky pod nebo nad vyšetřovacím stolem

- podélně motoricky posuvné C-rameno v rozsahu min. 160 cm

- nezávislé motorické výškové nastavení C-ramena a vyšetřovacího stolu

- motorický posun digitálního plochého detektoru (změna ohniskové vzdálenosti)

- naprogramování a vyvolání min. 30 pozic plně automatického nastavení systémových projekcí C-ramena, detektoru, hloubkových clon a vyšetřovacího stolu

- antikolizní systém s duplicitním jištěním senzory na krytu clony a detektoru

- motoricky posuvná deska vyšetřovacího stolu s přímým ovládáním Joystickem včetně matrace

- minimální zatížitelnost stolu 200 kg s možností dalšího zatížení v jakémkoliv místě stolu při resuscitaci 50 kg

- uchycení vyšetřovacího stolu k podlaze na levé straně (z pravého bočního pohledu)

- Generátor, rentgenka a kolimátor

- vysokofrekvenční RTG generátor o výkonu min. 80 kW

- plně automatický skiaskopický provoz a expoziční režim v rozsahu min. 1 – 30 obr./s,  volba min. 100 orgánových programů

- vysokoobrátkový RTG zářič se „spirálními“ ložisky a  3 ohnisky odpovídajícího výkonu (třetí ohnisko - mikroohnisko o velikosti max. 0,3 mm), vysoký skiaskopický výkon (min. 3 kW po dobu 20 min.), vysoký tepelný výkon pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení

- automatická volba přídavné filtrace v ekvivalentu min. 0,8 mm Cu v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu pro snížení celkové dávky záření

- primární vykrývací obdélníkové clony a automatické polopropustné clony s klínovými filtry s možností jejich otáčení

- měření, zobrazení a záznam celkové plošné dávky RTG záření na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB, vč. exportu do PACSu (+ podpora RDSR - Radiation Dose Structured Report)

- Obrazová část a software

- digitální plochý detektor o velikosti cca 30x40 cm (aktivní plocha min. 1119 cm²) s možností otáčení a volbou min. 5 zvětšení (ZOOM), velikost obrazového bodu max. 154 µm, maximální rychlost snímání min. 75 obr./s, obrazový výstup v matrici min. 2480x1920 bodů v hloubce 16 bitů

- kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu se snímáním, zpracováním, archivací s rozlišením min. 1024x1024/12 bit při všech druzích provozu v celém řetězci s možností jednotlivého snímku a scén, všemi moderními vyšetřovacími mody a záznamovou kapacitou min. 25.000 obrázků v plném rozlišení na pevný disk

- standardní software pro úpravu obrazů, automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, postprocesingové funkce (změna jasu a kontrastu, elektronický zoom, posun obrazu, anatomické pozadí, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností apod.)

- plně automatický digitální pulzní skiaskopický provoz s volbou min. 5 různých frekvencí v rozsahu min. 0,5 - 30 pulsů/s (možnost volby pulzní rychlosti a dávky přímo ve vyšetřověn) včetně záznamu a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce min. 30s při frekvenci 30 pulsů/s na pevný disk s následnou možností exportu v DICOM formátu

- akvizice s možností volby nativního i DSA provozu v reálném čase a volbou alespoň 5 různých frekvencí v rozsahu min. 1 - 7 obr./s s rozlišením a zobrazením v celém řetězci v matrici min. 1024x1024/12 bit doplněná o funkce ROADMAPPING a OVERLAY (překrytí referenčního obrazu aktivním LIVE obrazem),manual pixel shift, auto pixel shift

- nastavení primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření

- nastavení pozice pacienta pro vyšetření pomocí grafického znázornění na LIH bez záření

- použití nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření zahrnující hardwarové a/nebo softwarové prvky, konkrétně u jednotlivých výrobců:

- Canon – Advanced Image Processing s technologií Super Noise Reduction Filter, Spot Fluoroscopy, DoseRite,

- GE – Blueprint,

- Philips – ClarityIQ,

- Siemens – CARE + CLEAR

- plně integrované kvantitativní vaskulární analýzy ovládané přímo od vyšetřovacího stolu i z ovladovny, včetně automatického rozpoznání kontur, kvantifikací stenóz, měření úhlů a vzdáleností a automatické kalibrace

- Ovládání, zobrazení a interface

- dvě samostatné ovládací konsole s ovládáním všech funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice jak z vyšetřovny během výkonu, tak i z ovladovny

- 2 ks diagnostické monitory s úhlopříčkou min. 19“ a rozlišením min. 1,2 MPix pro „LIVE“ a „REF“ rtg obraz na pojízdném stropním čtyřmonitorovém stativu s výškově nastavitelným a otočným ramenem ve vyšetřovně (při běžném provozu svítivost bílé minimálně 400 cd/m² a svítivost černé maximálně 1 cd/m², za všech okolností a provozních režimů odchylka od DICOM GSDF křivky menší než 15 %)

- 2 ks medicínský vysoce kontrastní barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 19“ a rozlišením min. 1,2 MPix pro „EKG a ENDO“ obraz ve vyšetřovně

-	videoprocesory:

Olympus CV 180 - HD-SDI a případně component, s-video, composite

Olympus CV 190 - Full HD výstup HD-SDI 1080i, DVI 1080p, s-video, composite

-	UZ videoprocesory:

Olympus EU-ME1 - S-video (SDTV), component (SDTV i HDTV)

Olympus EU-ME2 - DVI, HD/SD SDI, composite, component (HDTV)

- 2 ks diagnostických monitorů s úhlopříčkou min. 19“ a rozlišením min. 1,2 MPix pro „LIVE“ a „REF“ rtg obraz do ovladovny (další parametry viz diagnostické monitory ve vyšetřovně)

- 1 ks multimodalitní lékařská diagnostická stanice HW: diagnostický barevný monitor s úhlopříčkou min. 24“ pro rtg obraz, disková kapacita 500 GB, vnitřní paměť 12 GB DRAM s DICOM připojením (prohlížení RTG obrazů z multifunkční stěny a PACSu)

- USB výstup pro export obrazů, záznam scén a jednotlivých obrázků na CD/DVD ve formátu DICOM, JPEG, AVI

- výstup ve formátu DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, Print, SR (Structured report), CD/DVD writer

- kompatibilita s PACS zadavatele

- EKG monitor

- obrazovka o velikosti min. 10“, aktivní barevná TFT

- vitální funkce – EKG/Resp, NIBP, SpO2

- 8 křivek na obrazovce, 2x IBP, alarmy – dolní i horní mez u všech parametrů, analýza arytmií

- držák monitoru na stůl pacienta a ovládání u přímo u stolu pomocí „quicknob“ tlačítka (otoč a stlač)

- zobrazení i na externím monitoru na monitorovém stativu ve vyšetřovně

- Příslušenství

- dorozumívací akustické obousměrné zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou - interkom

- rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu

- UPS - krátkodobý záložní zdroj (min. 5 min.) pro pokračování provozu skiaskopicko/skiagrafického kompletu (pohyby C ramena a stolu, funkční obrazový počítač, uložení získaných dosud nezpracovaných dat) při výpadku sítě

- pojízdný ochranný štít lékaře na podélně pojízdném, otočném a výškově stavitelném stropním stativu včetně bodového operačního LED světla se svítivostí min. 60.000 Luxů

- spodní a horní radiační ochrana uchytitelná z obou stran na lištu stolu

- držák infuzních lahví, držák ruky pacienta pro infuze a kompresní pás jednoduše uchytitelné na lištu stolu

- polohovatelná odnímatelná lavička pro nástup pacienta ve svislé poloze, držák nohou a ramenní opěrky při sklápění pacienta do trendeleburgovy pozice

- možnost dalšího technického zhodnocování přístroje v průběhu jeho života (update, upgrade, dovybavení novými technologiemi)

- Součástí dodávky veškeré nástroje (fantomy, ...) pro provádění Quality Assurance (zkoušky provozní stálosti) a softwarová podpora pro maximální zjednodušení a automatizaci  QA.

Technické požadavky na připojení do PACSu:

- modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s.

- modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Zvláštní požadavky

•	Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

•	instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností kupujícího (dle § 60 a 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

•	pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

•	Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č. 18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č. 307/2002 v posledním znění.

•	Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

  - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

  - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie vč.rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

  - Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení.

  - Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, návrh provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií. Součástí úprav pracoviště musí být instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií). Součástí úprav pracoviště musí být také kompletní výměna podlahové krytiny ve vyšetřovně a v ovladovně. Dále součástí úprav pracoviště musí být výměna stropního podhledu s ohledem na předpokládané úpravy a instalace nosných konstrukcí např. monitorů nebo jiných komponent dodávané technologie.

  - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

  - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

  - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.