# Příloha č. 3 – Technická specifikace

# Angiografický rtg komplet s flat detektorem

Předmětem dodávky je angiografický rtg komplet s C-ramenem s maximálním rozsahem pohybu vybavené plnou digitalizací obrazu určený pro vaskulární, intervenční a nevaskulární intervenční výkony a aplikace pro Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.. Přehled výkonů je uveden níže. Dále je předmětem dodávky příslušenství dle znění uvedeném v této technické specifikaci.

Přístroj musí být vybaven nástroji pro snižování dávky záření za dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) zahrnující hardwarové i softwarové prvky pro minimalizaci radiační dávky pro pacienta i obsluhující personál.

Výkony:

- Vaskulární a intervenční výkony:

  - Diagnostické angiografie tepen DK, HK, hlavy, viscerálních tepen aorty

  - PTA – perkutánní transluminální angioplastika tepen a žil končetin a viscerálních tepen

  - Trombolýza

  - Aspirační trombektomie a embolektomie

  - Terapeutické embolizace

  - Obnovení funkce hemodializačního cévního přístupu (AV shunt)

  - TIPS – transjugulární intrahepatální portosystémový shunt

  - Transjugulární biopsie jater

- Nevaskulární intervenční výkony:

  - Perkutánní biopsie a drenáže kolekcí tekutin

  - Perkutánní drenáž žlučových cest

  - Dilatace struktur jícnu

  - Dilatace struktur rekta

  - Perkutánní extrakce konkrementu – PEK

  - Perkutánní nefrostomie

  - Ascendentní pyelografie

V budoucnu v plánu provádění vertebroplastik a kyfoplastik, implantace centrálních žilních portů, PICCů.

Provozní požadavky:

  - Motoricky posuvné C/L-rameno upevněné ke stropnímu závěsu s parkovací polohou mimo vyšetřovací stůl (volný přístup k nemocnému ze všech stran např. během resuscitace)

    - Požadované minimální motorizované projekce pro oblast hlavy: rotace RAO/LAO +       120/120°, angulace CRAN/CAUD + 45/45°, pro vyšetření těla: rotace RAO/LAO + 45/45°, angulace CRAN/CAUD + 120/120°.

    - Motorizovaný posuv v podélném směru pokrývající celého pacienta od hlavy až po prsty nohou min. 200 cm, s motorickým otáčením kolem svislé osy.

    - S naprogramováním a vyvoláním paměťových pozic.

    - Automatický regulátor polohy systému, antikolizní systém pro pohyb C-ramene.

    - Ovládání všech funkcí C-ramene, stolu a obrazového zpracování od vyšetřovacího stolu i z ovladovny, nožní spínač expozic a skiaskopie rovněž ve vyšetřovně i ovladovně.

    - Vizualizace úhlové pozice C ramene na monitoru ve vyšetřovně i v ovladovně.

  - Motorizovaný katetrizační stůl s plovoucí deskou s požadovanými pohyby:

    - otáčení kolem svislé osy o nejméně +/-90°.

    - minimální zatížitelnost stolu 200 kg s možností dalšího zatížení v jakémkoliv místě stolu při resuscitaci.

  - Zdroj Rtg záření vysokofrekvenční generátor kontrolovaný mikroprocesorem s požadovanými parametry:

    - Minim. výkon 100 kW.

    - S automatickou dávkovou regulací, pulsním provozem v rozsahu minim. 4-30 pulsů/s, využívající filtrace, zobrazovaného profilu, úpravy proudu rentgenkou na základě vzdálenosti flat detektoru od ohniska.

  - RTG zářič s vysokorychlostní otáčivou anodou s minim. 2 ohnisky odpovídajícího výkonu a dále požadovaných parametrů vzhledem k velikosti (kVA/mm):

    - Požadovaná tepelná kapacita anody minim. 2 MHU.

    - Vysoký stálý skiaskopický výkon po dobu minimálně 20 min. minim. 3 kVA s ochranou proti přetížení,

    - S přídavnou spektrální filtrací RTG záření měď nebo ekviv. materiálu pro eliminaci ozáření personálu či pacientů.

    - RTG zářič s integrovanou mřížkou pro spínání pulsní fluroskopie (grid switch) pro eliminaci nepotřebných měkkých složek RTG záření

    - S kolimátorem s obdélníkovými a automatickými polopropustnými clonami, s možností virtuální kolimace bez použití RTG záření, s automatickou rotací.

  - Detekční systém a systém monitorů, požadavky:

    - Digitální plochý detektor s minim. aktivní plochou min. 29 x 38 cm

    - Rozlišení detektoru: matrice/ hloubka odstínů šedi minim. 1500x2000/16 bitů, velikost obrazového bodu menší než 200 µm.

    - Automatické nebo manuální otáčení detektoru (není nutné při nabídce čtvercového detektoru) a kolimačních clon v závislosti na okamžité poloze při otáčení C ramene kolem své osy.

1.5.4 	Velkoplošný barevný plochý monitor ve vyšetřovně:

- připojení min. 4 kanálů (video vstupů) včetně potřebných rozhraní

- současné zobrazení min. 4 kanálů na monitoru (live, reference, vitální funkce, 3D, apod.)

- nastavení min. 8 konfigurací zobrazení

- velikost monitoru (úhlopříčka) min. 56“

- rozlišení monitoru min. 8 Mpix

- vysoká svítivost min. 450 cd/m2

- vysoký kontrast min. 1000:1

- monitor instalovaný na podélně pojízdném, natáčecím, výškově stavitelném stropním závěsu

  - Akviziční parametry a moduly:

    - Rozsah digitální obrazové akvizice, uživatelsky volitelné: od min. 1 obr./s do min. 30 obr./s v matrici 1024 x 1024 pro všechny přednastavené protokoly.

    - Akvizice, zobrazení v 2k matrici, archivace v 1k matrici

    - Rotační angiografie pro získání 3D vjemu komplexní vaskulatury s rychlostí min. 50°/s,  ovládání rotační angiografie od vyšetřovacího stolu

    - Dynamická subtrakce a funkce automatický a manuální pixel shift, s funkcí pro redukci šumu a pohybových artefaktů,

    - Periferní DSA.

    - Rozsah pulsní fluoroskopie od min. 4 pulsů/s do min. 30 pulsů/s, s uložením posledních 10 vteřin do paměti (HardDisk) a s následným exportem v DICOM formátu do PACS.

    - Obrazové formáty v rozsahu min. 4 formátů ZOOM.

    - Záznam aktuální dávky (vč. akumulované) a její zobrazení na monitoru ve vyšetřovně i v ovladovně, záznam skiaskopického času.

    - Dvojitý fluoroskopický mód umožňující současné zobrazení fluoroskopického a subtrahovaného obrazu, funkce ROADMAPPING a OVERLAY (překrytí živého obrazu s vybraným referenčním obrazem).

  - Zpracování obrazu a archivace, požadavky:

    - Zpracování obrazu a archivace v matricích 1024 x 1024 pro všechny obrazové frekvence.

    - Záznamová kapacita min. 50 000 snímků pro matrici 1024 x 1024, či kapacitně odpovídající nižší počet snímků při vyšší matrici.

    - Kompatibilita vyšetřovacího protokolu se systémem PACS (ukládání vyšetřovacího protokolu tzn. informací o kožní i celkové dávce, délce skiaskopického času, počtu frame, velikosti ZOOM).

    - Zobrazení a nahrávání zvoleného hemodynamického signálu v RTG obraze nebo vedle RTG obrazu (pro sledování léčebného efektu a předcházení reziduálních stenóz po intervenčních výkonech).

    - Výstup videosignálu ve formátu VCR (625 řádek, 50Hz) pro potřeby přenosu živého obrazu mimo vyšetřovnu.

    - Datová kompatibilita DICOM 3 v rozsahu DICOM Store, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, Print, Send/recese, CD/DVD recorder.

  - Pracovní stanice a požadovaný software:

    - Pracovní stanice v ovladovně s následujícími minimálními požadavky na hardware zajišťující plynulost a dostatečnou rychlost aplikací: procesor s vhodným kmitočtem pro výše a níže uvedené vybavení, min. 4 GB RAM, min. 100 GB harddisk, výkonná grafická karta DVD/CD zapisovací jednotka

      - 1x barevný min. 21“ LCD monitor pro pacientská data, pokud toto není řešeno jiným způsobem (např. na diagnostickém monitoru)

      - 1x diagnostický monitor min. 19“ LCD s vysokou svítivostí minim. 450 cd/ pro zobrazení RTG obrazu.

      - Software pro kvantitativní vaskulární analýzu (měření průměru cévy, automatická/poloautomatická detekce stenóz.

      - Software umožňující vytvářet zobrazení z AG podobná jako u CT, 3D volumetrické zobrazení, zobrazení v řezech s volitelným nastavením tloušťky řezu, popř. tento software může být součástí multimodalitní pracovní stanice uvedené pod bodem 1.8.2.

      - SW algoritmy pro excelentní vizualizaci cév ve složitých projekcích (harmonizace obrazu, zvýšení ostrosti, kontrastu a rozlišení).

      - Záznam a automatický export vyšetřovacího protokolu (včetně údajů o dávce) do PACS systému, manuálně na HD, CD, USB výstup, export obrazových dat ve standardních formátech (DICOM SC, JPEG, AVI).

    - Multimodalitní pracovní stanice s minimálními požadavky: procesor min 2 GHz, 4 GB RAM, 100 GB harddisk, výkonná grafická karta, DVD/CD zapisovací jednotka

      - 1x barevný min. 21“ LCD monitor s nativním rozlišením min. 1,3 Mpix.

      - software pro multimodální obrazové zpracování a prohlížení vaskulárních CT a MR snímků zahrnující minimálně: subtrakce + pixelshift, 3D rekonstrukce, MPR, VRT, MIP, vaskulární analýzy (měření průměru cévy ve 2D i 3D zobrazení, automatická/poloautomatická detekce stenóz vč. měření v 2D i 3D zobrazení, kalibrace).

      - čtecí a vypalovací zařízení na CD/DVD, komunikace i archivace PACS.

      - DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve, Print).

      - HD, CD, USB výstup, export obrazových dat ve standardních formátech (DICOM SC, JPEG, AVI).

      - Multimodalitní pracovní stanice může být integrována společně s pracovní stanicí v ovladovně a případně může být využit stávající software zadavatele za předpokladu, že integrované řešení bude splňovat všechny požadavky uvedené v bodech 1.8.2.1 – 1.8.2.5.

Příslušenství

2.1 Ochranné pomůcky:

- Štít z Pb skla se stropním zavěšením.

- Ochranný štít - pásy z Pb gumy s uchycením ke stolu,

- vykrývací pomůcky pro DSA končetin,

2.2 Operační LED světlo na stropním závěsu.

2.3 Dorozumívací obousměrné akustické zařízení (interkom) mezi vyšetřovnou a ovladovnou.

2.4 Tlakový injektor na podlahovém pojízdném stojanu s možností plně synchronizovaného provozu s RTG zářením

2.5 Záložní zdroje (UPS): doba zálohovací funkce min. 3 min., v případě výpadku sítě zajistí funkčnost obrazového počítače, pracovní stanice, multimodalitní pracovní stanice.

2.6 Monitoring vitálních funkcí:

    - monitorované parametry: EKG/Resp., SpO2, NIBP, IBP a Teplota.

    - modulární koncepce – transportní modul umístěn ve vyšetřovně.

    - primární zobrazení a ovládání dotykovým displejem na vyšetřovně.

    - alarmy vitálních funkcí.

    - zobrazení křivek i na velkoplošném monitoru

Specifické požadavky:

- Zadavatel nepřipouští dodávku repasovaných přístrojů. Zadavatel požaduje dodávku nových přístrojů.

- Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

- Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s.

- Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

- Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Zvláštní požadavky

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu kupujícího (dle § 60 a 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů

- Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

- Dodavatel uvede, zda montáž, instalace a provoz dodávané zdravotnické techniky vyžadují splnit určité zvláštní podmínky ze strany KZ, a.s. (např. z hlediska elektrického napětí a proudu, vody, medicinálních plynů apod.), v případě že ano uvede jaké, dále uvede prostorové nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické i dynamické zatížení, případné nároky na dispoziční řešení prostor, váhu přístroje a jeho komponent a podobné údaje.

- Zadavatel požaduje demontáž stávajícího nevyužitého přístrojového vybavení, jeho likvidaci na náklady dodavatele, včetně vystavení příslušné požadované dokumentace.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie vč. rozvodů energií (vyjma stávající klimatizační jednotky v technické místnosti) – jejich parametry bude mít uchazeč možnost ověřit na místě instalace ZT v rámci prohlídky  (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit pracoviště na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům na instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení,

- Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, návrh provedení stavebních úprav pro instalaci

- přístroje a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií). Součástí úprav pracoviště musí být také kompletní výměna podlahové krytiny ve vyšetřovně a v ovladovně. Dále součástí úprav pracoviště musí být výměna stropního podhledu s ohledem na předpokládané úpravy a instalace nosných konstrukcí např. monitorů nebo jiných komponent dodávané technologie.

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.