### Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace

#### Elektrochir. generátor 1

Požadovaný počet: 1

Popis

Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace pro chirurgické výkony v onkogynekologii.

Parametry

- Kombinovaný přístroj s monopolární, bipolární i pokročilou bipolární technologii

- Technologie zatavování cév a tkání o průměru až 7 mm nebo-li technologie blood vessel sealing zajišťující zatavení cévy bez úniku (průtoku) krve

- Minimálně 2 monopolární vstupy a 1 bipolární vstup pro připojení nástrojů

- Použití minimálně 3 nástrojů najednou bez nutnosti jejich záměny

- Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení nebo tlačítko pro rychlé vyvolání přednastaveného programu

- Automatické přizpůsobení (regulace) výstupního výkonu k tkáni se stabilizací dodávaného výkonu

- Funkce autobipolární koagulace bez nutnosti nožního pedálu ve 4 úrovních impedance tkáně

- Minimálně 3 bipolární režimy s nejvyšším výkonem minimálně 95W

- Pokročilá bipolární koagulace s nejvyšším výkonem minimálně 300W

- Minimálně 3 režimy monopolárního řezu s nejvyšším výkonem minimálně 300 W

- Minimálně 2 režimy monopolární koagulace s nejvyšším výkonem minimálně 120 W

- Ovládání a nastavení parametrů přes barevný dotykový LCD displej

- Kompletní česká lokalizace textů v ovládacím SW

- Aktivace nástroje ručním spínačem i nožním pedálem

- Automatická detekce impedance tkáně s frekvencí měření minimálně 150 kHz a upravení výstupního napětí tak, aby bylo zajištěno stálého účinku i u tkání s různou hustotou

- Monitorace kvality připevnění neutrální elektrody

- Zvuková a světelná signalizace špatně připevněné neutrální elektrody a zamezení aktivace vysokofrekvenčního pulzu

- Přístrojový vozík s brzditelnými kolečky pro umístění přístroje s nožním spínačem s odkládacím prostorem pro příslušenství (např. přihrádka pod policí přístroje nebo vrchní plocha přístroje ve vodorovné pozici), půdorys vozíku (délka a šířka) nesmí přesahovat rozměry přístroje o více než 20%

Příslušenství:

- Nožní spínač pro spouštění bipolárních i monopolárních režimů

- Nástroj včetně připojovacího kabelu délky alespoň 3 m – rovné branže, pro otevřenou operativu umožňující současně řez i bipolární koagulaci cév o průměru až 7 mm – 2 kusy

- Nástroj o průměru 5 mm včetně připojovacího kabelu délky alespoň 3 m – rovné branže, pro laparoskopickou operativu umožňující současně řez i bipolární koagulaci cév o průměru až 7 mm – 2 kusy

- Kabel pro bipolární pinzetu – 2 kusy

- Bipolární pinzeta potahovaná, rovná, délka 22cm, hrot 2mm – 2 kusy

- Kabel pro neutrální elektrodu – 2 kusy

- Minimálně 50ks jednorázových neutrálních elektrod

- 10ks jednorázových aktivních tužkových elektrod s tlačítkovým spínačem, kabel délky minimálně 4m

#### Elektrochir. generátor 2

Požadovaný počet: 1

Popis

Elektrochirurgický generátor včetně pokročilé bipolární koagulace pro chirurgické výkony v onkogynekologii.

Parametry

- Kombinovaný přístroj s pokročilou bipolární technologií

- Vysokofrekvenční generátor pro laparoskopickou i otevřenou chirurgii řízený procesorem se zpětným měřením tkáňových změn

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu tkáni

- Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem

- Ovládání přístroje pomocí barevného dotykového displeje

- Minimálně 4 vstupy pro připojení nástrojů

- Připojení a použití současně alespoň dvou nezávislých nástrojů ovládaných pomocí jednoho nožního ovladače

- Provoz v režimech – monopolární, bipolární, pokročilý bipolární a argonový

- Souběžné zapojení nástrojů pro monopolar (minimálně 1 kus), pokročilý bipolar (minimálně 1 kus), argon koagulaci (minimálně 1 kus)

- Regulátor pro dávkování argonového plynu s nastavitelným rozsahem průtoku alespoň 1 až 8 l/min

- Indikace stavu nalepení neutrální elektrody v postupných krocích

- Indikace chybových stavů - optická i akustická

- Módy pro monopolární transuretrální a intrauterinní resekci

- Módy pro bipolární transurethrální a intrauterinní resekci ve fyziologickém roztoku

- Mód pro pokročilé bipolárrní koagulace koagulace velkých cév o průměru až 7 mm

- Nastavení alespoň 3 různých efektů u monopolárního i bipolárního režimu

- Nejvyšší výkon pro monopolární řez alespoň 300W

- Nejvyšší výkon pro monopolární koagulaci alespoň 120W

- Přístrojový vozík s brzditelnými kolečky pro umístění přístroje s nožním spínačem i příslušenstvím

Příslušenství:

- Dvou nebo tří-pedálový nožní spínač

- Vozík pro převoz elektrochirurgického generátoru - 4 kolečka, minimálně dvě s aretací, minimálně jedna police

- Bipolární pinzeta s nepřilnavým povrchem (non-stick) - rovná, šířka branží na distálním konci 2,0 mm, délka 220 mm

- Kabel pro bipolární pinzetu

- Monopolární elektroda - držák elektrody, tzv. tužka s tlačítky pro ovládání řezu i koagulace přímo z rukojeti včetně alespoň 3m integrovaného kabelu, pro elektrody průměru 4mm

- Elektroda ve tvaru nožíku - 2,5 mm šířka distálního konce a délka 3 cm

- Kabel pro připojení jednorázových neutrálních elektrod

- Jednorázové neutrální elektrody (minimálně 50 ks)