# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Endoskopická sestava, Gastroenterologické oddělení - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Popis:

Endoskopická sestava pro Gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  používaná při endoskopickém vyšetření za pomoci RTG přístroje.

Endoskopická sestava (1 kus) se skládá z:

- Videoprocesor (1 kus)

- Xenonový zdroj světla (1 kus)

- Medicínský LCD monitor (2 kus)

- Elektrochirurgické jednotky (1 kus)

- Insuflační jednotky (1 kus)

- Ultrazvuková jednotka (1 kus)

- Elektrohydraulická litotriptická jednotka (1 kus)

- Přístrojový vozík (1 kus)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Specifikace č. 1: Videoprocesor

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace s rozlišením SDTV i HDTV (HighDefinitionTV)

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév

- Zařízení umožňuje vysoké rozlišení obrazu ve formátu HDTV pro možné elektronické zvětšení obrazu v kombinaci s výše uvedeným selektivním osvětlením tkáně automatické řízení jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu ve dvou módech: Normal (hloubka pole 5 – 100 mm), Near (hloubka pole 2 – 6 mm)

- Nastavení velikosti zobrazení - velikosti (Medium, Semi-full, Full screen) + Zoom 1,2 a 1,5x

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- Automatické nastavení bílé anebo ručně přes čelní panel

- Zmrazení obrazu – z klávesnice, z endoskopu a z programovatelného tlačítka panelu

- Možnost ovládání nastavení z – endoskopu- 4 programovatelná tlačítka, 2 z panelu procesoru, 4 z klávesnice, pomocí pedálů vždy s volbou funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom, speciální nastaven světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP, PoP, formát obrazu apod.

- Iris Mode – potlačení odlesků v obraze – celoplošné/místní/kombinované

- Kontinuální ukládání obrazu do tzv. interního bufferu (úložiště) a automatický výběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace

- Paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému - white balance, Iris mode, enhancement, image size, color tone atd.

- Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný  se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na gastroenterologickém pracovišti zadavatele Krajská zdravotní a.s., Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-HQ190L; CF-H190L; PCF-H190L; CF-H185L; CF-H180AL; CF-Q160ZL; CF-Q165L; CF-Q145L; CF-EL), horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-H190; GIF-1TH190; GIF-XP190N; GIF-2T160; GIF-Q165; GIF-1T40; GIF-XT30; GIF-E), duodenoskopů (TJF-Q180V; TJF-160VR; TJF-160R; JF-140R; JF-1T40) a i sonogastroskopů (GF-UCT180; GF-UE160-AL5), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroenterologie, event. pracoviště ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie)

Specifikace č. 2: Xenonový zdroj světla

- Použití pro videoendoskopy s CCD barevným videočipem, fiberoendoskopy a chirurgické aplikace

- Možnost jednoduché napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu nebo kabelu

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Zařízení musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév

- Automatické nastavení intenzity osvitu

- Hlavní vyšetřovací lampa – minimálně 300W xenonová lampa

- Průměrná životnost lampy – minimálně 500 provozních hodin

- Záložní lampa – minimálně 12V/35W  halogen

- Integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení)

- Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný  se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na gastroenterologickém pracovišti zadavatele Krajská zdravotní a.s., Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s přístroji pro vyšetřování dolních etáží GITu, tj. kolonoskopů (CF-HQ190L; CF-H190L; PCF-H190L; CF-H185L; CF-H180AL; CF-Q160ZL; CF-Q165L; CF-Q145L; CF-EL), horních etáží GITu, tj. gastroskopů (GIF-H190; GIF-1TH190; GIF-XP190N; GIF-2T160; GIF-Q165; GIF-1T40; GIF-XT30; GIF-E), duodenoskopů (TJF-Q180V; TJF-160VR; TJF-160R; JF-140R; JF-1T40) a i sonogastroskopů (GF-UCT180; GF-UE160-AL5), tedy možnost převozu této věže (nebo jejich komponent) na kterékoliv pracoviště Gastroenterologie, event. pracoviště ERCP (endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie)

Specifikace č. 3: Medicínský LCD monitor

- Full HD medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy. Zajišťovat barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu

- Úhlopříčka minimálně 26“

- HDTV rozlišení obrazu minimálně 1920 x 1080

- Minimální kontrast minimálně 500 : 1

- Minimálně 16,8 miliónu barev, 8bit

- Funkce PiP (Picture in Picture) a PoP (Picture on Picture)

- Antireflexní úprava

- Překreslovací frekvence minimálně 10ms

- Certifikace MDE

Specifikace č. 4: Elektrochirurgické jednotky

- Vysokofrekvenční monopolární/bipolární elektrochirurgický generátor s primárním určením pro řezání a koagulaci při endoskopické chirurgii v gastrointestinálním traktu

- Použitelný pro endoskopické/bronchoskopické přístroje

- Možnost rozšíření o modul umožňující argon plasma koagulaci

- Monopolární i bipolární koagulace

- Vysokofrekvenční výstup - Monopolární módy:

- Typy módů: 4 základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

- PureCut, Efekt 1,2,3 (Čistý řezací mód)

- BlendCut, Efekt 1,2,3,4,5 (Smíšený řezací mód)

- PulseCut Slow, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní pomalý mód)

- PulseCut Fast, Efekt 1,2,3,4,5 (Pulsní rychlý mód)

- 4 základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity, celkem 18 různých intenzit:

- SoftCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Jemná koagulace)

- ForcedCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Silnějsí koagulace)

- PowerCoag, Efekt 1,2,3,4,5 (Nejsilnější koagulace)

- SpreyCoag, Efekt 1,2,3 (Sprejová koagualce)

- Vysokofrekvenční výstup - Bipolární módy:

- Typy módů: 1 základní mód pro bipolární řezání s nastavitelnými efekty:

- BipolarCut, Efekt 1,2,3

- 3 základní módy pro bipolární koagulaci s nastavitelnými efekty:

- BisoftCoag, Efekt 1,2,3

- AutoCoag, Efekt 1,2,3

- RFCoag, Efekt 1,2,3

- Základní frekvence cca. 430 kHz

- Maximální výstup cca. 120 W

- Ovládání výstupu nožním pedálem

- Dotykový displej

- Možnost budoucího rozšíření o modul pro argon plasma koagulaci

Specifikace č. 5: Insuflační jednotky

- Maximální tlak přiváděného plynu 45 kPa

- Možnost nastavení časovače

- Indikace zdrojového tlaku prostřednictvím minimálně 5-ti kontrolek

- Kontrola minimálního tlaku 0,3 MPa v láhvi

- Možnost připojení přiváděného plynu jak z tlakové nádoby CO2, tak i z centrálního rozvodu CO2

Specifikace č. 6: Ultrazvuková jednotka

- Universální ultrazvukové zobrazovací centrum s možností aplikací FNA (FineNeedleAspiration) a vysokým rozlišením obrazu

- Mechanické skenování – odesílá a přijímá ultrazvukový signál současně při rotaci ultrazvukového měniče

- Elektronické skenování – střídavě přepíná mnohočetné ultrazvukové měniče, které vysílají a přijímají ultrazvukové signály

- Ovládání s dotykovým displejem a klávesnicí- klávesnice se zabudovaným LCD ovládacím panelem a ovládací kuličkou

- Zobrazovací frekvence:

- Mechanické skenování – C5, C7,5, C12, C20, 7,5/12/20 MHz

- Elektronické skenování - 5MHz, 6 MHz, 7,5 MHz, 10MHz, 12 MHz

- Skenování:

- Mechanické radiální a lineární

- Elektronické radiální, lineární dle tvaru sondy

- Rozsah zobrazení:

- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 cm

- Zobrazovací módy:

- B-mód

- Color Flow

- Power Floow pro zobrazování vlásečnicového krvácení

- Zpracování zobrazení:

- Rotace obrazu – 360°

- Oblast zobrazení:

- Mechanické skenování - plný kruh, spodní půlkruh, horní půlkruh, posun

- Elektronické skenování – radiální - plný kruh, spodní půlkruh, horní půlkruh, posun; lineární - konvexní

- Směr zpracování zobrazení:

- Normální/inverzní

- Videosekvenční paměť:

- Maximálně 600 obrázků, funkce zpětného prohlížení sekvence

- Zaostření:

- Nastavitelné umístění ohniska

- Nastavitelný počet ohnisek

- Nastavení zpracování signálu:

- Zesílení

- Kontrast

- STC – zesiluje anebo zeslabuje volené části sonografického obrazu

- Měření – vzdálenost (velikost) – vždy mezi dvěma body, současně až čtyři míry označené čtyřmi znaménky  +   Χ

- Měření vzdálenosti obvodů

- Trvalé zobrazení:

- Název nemocnice – zobrazuje název nemocnice

- Kalendář – zobrazuje aktuální čas a datum

- Data pacienta – zobrazuje jméno, věk, pohlaví a datum narození

- Frekvence – zobrazuje aktuální frekvenci

- Rozsah zobrazení – zobrazuje aktuální rozsah

- Nastavení zpracování signálu – zobrazuje aktuální zesílení a kontrast

- Komentář – umožňuje vkládání popisku kamkoliv do plochy sonoobrazu

- 3D zobrazení (DPR) - vytvoří 3D obraz z aktuálního vyšetření nebo zrekonstruuje z uložených kontinuálně neskenovaných mnohočetných 2D obrazů/snímků

- MPR zobrazení – zobrazí současně radiální, lineární vertikální, lineárně horizontální a 3D obrazy při 3D vyšetřování za současného rozdělení vyšetřovací obrazovky na čtyři části – sektory

- Záznam obrazu – snímky – uložení ve formátu voleném uživatelem; uložení v generickém formátu; uložení do archivačního zařízení

- Trvalý záznam – barevná/černobílá tiskárna, VCR

- Kompatibilita pro sondy – esophagiální, rektální, minisondy, 3D sondy

- Sonoprocesor – volba aktuálního obrazu – displej může být přepínán mezi sono a endoskopickým obrazem.

- Funkce obraz v obraze (PiP)

- Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na gastroenterologickém pracovišti zadavatele Krajská zdravotní a.s., Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190, CV-180) a se zdroji studeného světla (CLV-190, CLV-180). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným sonogastroskopům (GF-UCT180; GF-UE160-AL5)

Specifikace č. 7: Elektrohydraulická litotriptická jednotka

- Bipolární elektrohydraulická jednotka

- Pro fragmentaci kamenů v žlučových cestách

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Nastavení velikosti aplikované energie v minimálně třech krocích

- Nastavení počtu aplikovaných pulzů minimálně od 5 do 30 pulzů

- Nutnost použití se stávajícím vybavení na gastroenterologickém pracovišti

- Příslušenství:

  - Prodlužovací kabel k sondě

  - Nožní pedál

Specifikace č. 8: Přístrojový vozík

- Izolační transformátor

- Rameno pro LCD monitor

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich brzditelná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava

- Držák pro endoskopy

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, viz. bod 8 Zadávací dokumentace.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis