# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Lůžka a stoly

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Gynekologické vyšetřovací křeslo	2

2. část:	Nemocniční lůžko polohovatelné	3

3. část:	Stůl operační – mobilní	6

4. část:	Transportní lehátko (160kg)	8

5. část:	Transportní lehátko (200kg)	9

6. část:	Porodní lůžko	10

7. část:	Polohovací postele pro první dobu porodní	11

8. část:	Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko	13

### Gynekologické vyšetřovací křeslo

Popis: Vyšetřovací gynekologické křeslo elektricky polohovatelné s nízkou nástupní výškou pro vyšetřování gynekologických pacientek.

Seznam požadovaných položek:

- 6 ks	Gynekologické vyšetřovací křeslo, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, gynekologicko-porodnická klinika

- 5 ks	Gynekologické vyšetřovací křeslo, Nemocnice Most, gynekologicko-porodnické oddělení

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Gynekologické vyšetřovací křeslo

- Elektricky nastavitelná výška křesla

- Nejnižší nástupní výška maximálně 45 cm tj. vzdálenost mezi zemí či nástupním schůdkem a nejnižší polohou plochy sedacího dílu

- V případě řešení nástupu s pomocným schůdkem musí mít tento protiskluzovou úpravu povrchu

- Nejvyšší výška sedací části od země minimálně 90 cm

- Elektrické nastavení náklonu sedací i opěrné části

- Šířka pracovní plochy sedáku alespoň 60 cm

- Zatížitelnost alespoň 180 kg

- Nožní ovladač pro polohování křesla

- Ruční ovladač pro polohování křesla

- Nerezová odpadová mísa

- Ruční madla (opěrky rukou)

- Opora hlavy (podhlavník)

- Možnost volby mezi podkoleními (tzv. šauty) a patními opěrkami nohou

- Sedák s výřezem

- Držák papíru

- Přídavná lampa – např. uchycená na  boční liště křesla nebo jiné řešení uchycení

### Nemocniční lůžko polohovatelné

Popis: Polohovatelné nemocniční lůžko se zábranami, hrazdou a zdravotní matrací pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Konstrukce lůžka přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu.

Seznam požadovaných položek:

- 30 ks	Nemocniční lůžko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Nemocniční lůžko

- Shoda s platnou normou EN 60601-2-52, v platném znění, bez výhrad, doložení certifikátem o shodě (prohlášení o shodě odpovídající konkrétnímu typu lůžka v konkrétní modifikaci)

- Stabilní konstrukce lůžka

- Vnější šířka lůžka maximálně 105 cm (vnější šířkou lůžka je myšlena nejdelší vzdálenost mezi vnějšími obrysy lůžka bez uživatelsky odnímatelného příslušenství lůžka), lůžko s nesklopenými postranicemi musí projet dveřmi o šířce 110 cm

- Rozměr ložní plochy minimálně délka 200 cm, šířka 88 cm v základním postavení (myšleno bez prodloužení, tedy nejmenší možný vnitřní rozměry lůžka)

- Běžná pracovní zátěž (nosnost) minimálně 250 kg

- Zdvih ložné plochy od podlahy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 42 cm až 75 cm

- Čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů

- Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevenci dekubitů)

- Polohování lýtkové části mechanicky

- Integrované prodloužení/zkrácení lůžka včetně aretace

- Prodloužení/zkrácení lůžka o 15 cm

- Lehce omyvatelné ložní díly lůžka

- Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost – povrch plastových dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

- Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně +12°/-12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta

- Mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač pro CRP musí výt volně přístupný v jakékoliv poloze lůžka a jeho částí se sklopenými a bez sklopených postranic

- Kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

- Kompaktní plastové dělené svisle sklopné tříčtvrteční postranice s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, sklopení musí být brzděné (tlumené) a musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení s přesáhnutím půdorysu lůžka o maximálně 10 cm, nepřipouští se překlopení postranic, možnost výběru barevných dekorů (barva bude upřesněna zadavatelem v objednávce), povrch čel nesmí být pórovitý nebo se škrábanci a vrypy, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily dekontaminaci a desinfekci

- Kolečka

  - Průměr minimálně 150 mm

  - centrální ovládání brzd minimálně dvěma nožními dvouramennými překlopnými brzdovými pákami v nožní části lůžka nebo s nožní pákou po celé šířce nožní části lůžka, v případě dvouramenné nožní překlopné brzdové páky nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm,

  - brzditelná se směrovou aretací

  - antistatická kolečka

  - kolečka nesmí v žádné pozici přesahovat půdorys lůžka

- Páté centrální kolečko mechanicky zdvihatelné a odpružené usnadňující manipulaci a pro bezpečný a jednodušší transport

  - odpružené centrální kolečko musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 30mm

  - ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka) nebo samostatné nožní ovládání, které nesmí být hlouběji od půdorysného obrysu lůžka do jeho středu ze strany postranic o více než 80mm

  - v případě konstrukce centrálního kolečka s trvale nastaveným směrem, musí být odpružené a musí umožňovat spuštění a nadzdvižení vzhledem k podlaze, toto ovládání musí být realizováno na nožních dvouramenných překlopných brzdových pákách

  - v případě konstrukce centrálního kolečka jako otočného prvku, musí být odpružené a aretace kolečka do přímého směru musí být ovládána na společné nožní dvouramenné překlopné brzdové páce nebo samostatném ovládání

- Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka, možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (resuscitační poloha CRP, Trendelenburgova poloha, Kardiacké křeslo)

- Pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování lůžka

- Symboly u ovládacích prvků na ovladačích musejí být jasné a zřejmé, co vyjadřují (opatření proti mylné manipulaci),

- Oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka

- Výsuvná polička na lůžkoviny u nožního čela

- Ochrana proti nárazu (ochranná nárazová kolečka) v rozích lůžka

- Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity na sesterském ovladači

- Bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený (spirálový) přívodní (napájecí) kabel o délce minimálně 3 m od čela lůžka při natažení s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, dezinfekci a UV záření

- Svod elektrického potenciálu - potenciálové propojení včetně minimálně 3m kabelu s koncovkami

- Nedestruktivní proudová ochrana motorů před přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)

- Příslušenství

  - Teleskopický infuzní stojan nerezový nebo ze slitiny nepodléhající korozi, 4 kovové háčky, aretace proti samovolnému otáčení, s možností použití ve všech rozích postele

  - Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka

- Zdravotnická matrace ke každému lůžku

  - Pasivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu

  - Jádro ze studeného nebo PUR pěny, zajišťující zónovou tuhost ve 3 zónách

  - Rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka

  - minimálně 3 zóny (hlava, tělo, paty)

  - zpevněné okraje tužší pěnou

  - Výška matrace 14 cm

  - Potah snadno snímatelný se zipem dokola 360° s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (2000mm vodního sloupce), materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech

### Stůl operační – mobilní

Popis: Operační stůl pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. a pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, gynekologicko-porodnická klinika

- 1 ks	Nemocnice Most, gynekologicko-porodnické oddělení

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- mobilní elektrický operační stůl s pevnou operační deskou

- stůl je určen pro perinatologické oddělení

- elektrické polohování

    - nahoru/dolu

    - Trendelenburg/antiTrendelenburg

    - laterální náklony

    - zádová sekce

    - nožní segmenty

    - podélný posun

    - ostatní polohování stolu mechanicky

- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny

- operační stůl musí mít minimálně 5-ti segmentovou operační desku o maximální šířce 590 mm včetně eurolišt

- nosnost operačního stolu minimálně 300 kg

- 4 dvojitá pojezdová kola o průměru minimálně 8 cm

- stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu minimálně 600 - 1050 mm

- operační deska musí být RTG transparentní

- akumulátory s vysokou kapacitou minimálně na týden běžného provozu

- podélný posun minimálně 300 mm

- Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 25°

- laterální náklony minimálně ± 20°

- zádová sekce minimálně 70°/-40°

- elektricky stavitelné podložky nohou minimálně 20°/-90°

- polstrování operačního stolu snadno odnímatelné, umožňující snadnou údržbu a hygienu

- antistatické a antidekubitní polstrování – minimálně 80 mm vysoké

- dálkové ovládání pomocí IR senzoru

- jednoduché odjímání jednotlivých částí – jednoduché západky

- indikátor stavu baterie

- postranní eurolišty pro připevnění doplňků

Příslušenství:

- podpěra ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách – 2 ks

- schauty – 1 pár

- anesteziologický rám – 1 ks

- úchyt ruky k hraně stolu – 1 pár

- poutací pás pro připoutání pacienta – 1 ks

- ramenní opěrky – 1 pár

- boční opěrka těla pevná – 1 ks

- boční opěrka pro operace pacienta v laterální poloze – polohovatelná

- nerezová miska s úchytem na lištu

Další a zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást předkládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem (produktové datasheety apod.).

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

### Transportní lehátko (160kg)

Popis: Transportní lehátko pro převoz pacientek rodiček.

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Transportní lehátko s nosností do 160kg, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, gynekologicko-porodnická klinika

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Transportní lehátko s nosností do 160kg

- Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru 150 nebo 200 mm

- Alespoň 2 brzditelná kolečka

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Ložná plocha o rozměrech 195 x 65 cm (+-10%)

- Vnější šířka maximálně 78 cm

- Vhodná matrace či komfortní polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem

- Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu

- Nastavení výšky ložné plochy v rozmezí alespoň 65 až 90 cm od země

- Nosnost minimálně 160 kg

- Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice)

- Sklopný podhlavník až do +60° (+-10%)

- Náklon ložné plochy trendelenburg/antitrendelenburg

- Madla pro obsluhu u obou čel lehátka

- Nárazové disky v rozích lehátka

- Infuzní stojan - odnímatelný

### Transportní lehátko (200kg)

Popis: Transportní lehátko pro převoz pacientek rodiček.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní lehátko s nosností do 200kg, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, gynekologicko-porodnická klinika

- 7 ks	Transportní lehátko s nosností do 200kg, Nemocnice Most, gynekologicko-porodnické oddělení

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Transportní lehátko s nosností do 200kg

- Stabilní podvozek na 4 kolečkách o průměru 150 nebo 200 mm

- Alespoň 2 brzditelná kolečka

- Aretace koleček pro přímý směr jízdy

- Ložná plocha o rozměrech 195 x 65 cm (+-10%)

- Vhodná matrace či komfortní polstrování ložné plochy s omyvatelným povrchem

- Nastavení výšky ložné plochy pomocí hydraulického pohonu

- Nastavení výšky ložné plochy v rozmezí alespoň 65 až 90 cm od země

- Nosnost minimálně 200 kg

- Spustitelné (sklopné) boční zábrany (postranice)

- Sklopný podhlavník až do +60° (+-10%)

- Náklon ložné plochy trendelenburg/antitrendelenburg

- Madla pro obsluhu u obou čel lehátka

- Nárazové disky v rozích lehátka

- Infuzní stojan - odnímatelný

### Porodní lůžko

Popis: Porodní postel pro pacientky před, po a během porodu na porodní sál.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Porodní lůžko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Porodní lůžko

- Mobilní na 4 kolečkách o průměru 150 mm nebo 200 mm

- Alespoň 3 brzditelná kolečka

- Pacientské (uživatelské) zatížení lůžka alespoň 220 kg

- Pacientské (uživatelské) zatížení nožní části alespoň 90 kg

- Ložná plocha alespoň ze 3 dílů

- Elektricky nastavitelný zádový díl

- Elektricky nastavitelný sedací díl

- Elektricky nastavitelná výška ložné plochy

- Nastavení ložné plochy do Trendelenburgovy polohy

- Rozsah nastavení výšky alespoň od 62 do 95 cm včetně matrace

- Úhel nastavení zádového dílu v rozsahu alespoň 0 až +65 stupňů

- Podnožní díl zasunutelný pod sedací nebo odstranitelný

- Podnožní díl samostatně polohovatelný

- Jeden pár dělitelných podpěr nohou nastavitelných do polohy lýtkových opěr nebo opěr chodidel

- Úchyty pro rodičku u pánve rodičky

- Boční zábrany

- Bezešvé polstrování

- Odnímatelné čelo u hlavy pacientky

- Odpadní nádoba na sekrety – nerezová

- Pacientská hrazda

- Infuzní stojan součástí

- Držák/závěs pro ruční ovladač

- Výškově nastavitelná lékařská židle součástí nabídky

### Polohovací postele pro první dobu porodní

Popis: Polohovací lůžka pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.. Nemocniční elektrické lůžko se zábranami, hrazdou a zdravotní matrací.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Polohovací lůžko pro první dobu porodní včetně příslušenství

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- shoda s platnou normu EN 60601-2-52

- velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100 cm

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg

- zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta, vizuální indikace bezpečné (tj. nejnižší) pozice lůžka

- čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90 cm s odnímatelnými díly pro jednoduchou čistitelnost, zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor (sklonoměr) náklonu zádového dílu

- ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta

- ložná plocha RTG transparentní s držákem kazety pod ložnou plochou

- integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm

- náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta, integrovaný indikátor (sklonoměr) TR/ATR náklonu

- oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)

- kompaktní (velmi snadno čistitelná) plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů, hlavové čelo s konstantní výškou pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů, apod.

- kompaktní (velmi snadno čistitelné) plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním shora (na nebo nad úrovní ložné plochy)

- možnost výběru barevných dekorů

- plynulé sklápění postranic s tlumičem/plynopružinou a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř

- v postranicích integrované oboustranné ovladače s ochranou proti nechtěnému polohování

- oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení s ochranou proti nechtěnému polohování

- centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, náklon zádového dílu 30°, případně další)

- kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm

- systém ochrany před opomenutím nezabržděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.)

- systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení

- postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství

- zálohová baterie s vlastní autodiagnostikou stavu na sesterském panelu

- bezpečnostní noční podsvícení lůžka

- ochranná kolečka v rozích lůžka

- svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel

- Příslušenství:

  - teleskopický nerezový infuzní stojan, 4 kovové háčky, aretace proti samovolnému otáčení

  - hrazda lakovaná zesílená, hrazdička plastová včetně popruhu s navijákem

  - kovový držák nádoby a kovový držák sáčku na moč

  - veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka

- Zdravotní matrace:

  - pasivní antidekubitní matrace pro střední až vysoké riziko dekubitu

  - jádro matrace kombinované ze studených PU pěn, nosná část z pěny o hustotě minimálně 40 kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 4,0 kPa/m2, na povrchu vrstva minimálně 5 cm z pěny o hustotě minimálně 50 kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 3,6 kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 5 zónách a dobrou ventilaci, všechny pěny se sníženou hořlavostí (CRIB 5)

  - potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené

  - materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (CRIB 7)

  - na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci

  - nosnost minimálně 200kg

  - rozměr dle lůžka, výška minimálně 14 cm

Další a zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást předkládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem (produktové datasheety apod.).

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

### Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko

Popis: Vyšetřovací ultrazvukové elektricky polohovatelná lehátka pro Gynekologicko-porodnická oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Lehátko je určeného pro vyšetření pacientek, zejména pak pro vyšetření za pomoci ultrazvukového přístroje abdominální i vaginální sondou, pro něž musí lehátko umožnit co nevhodnější polohování jednotlivých segmentů.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Vyšetřovací elektricky polohovatelné lehátko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vyšetřovací elektricky polohovatelné lehátko

- Mobilní vyšetřovací ultrazvukové lehátko určeného pro ultrazvuková vyšetření pacientek

- Vyšetřovací ultrazvukové lehátko musí mít elektrický pohon zajišťující výškové polohování lůžka a zádového segmentu lehátka

- Minimálně dvoudílné elektricky polohovatelné lehátko

- Jeden díl podpěr zad (nikoliv jen podpěr hlavy), možno z tohoto důvodu i třídílné lehátko

- Každý díl ovládán zvlášť a to elektricky

- Polohování zádového dílu minimálně 0° až +50°, umožňující polohu pacientky v polosedě, v sedě nebo vleže

- Ložná plocha lehátka minimálně o rozměru 1900 x 600 mm (d x š)

- Musí mít elektrické výškové nastavení ložné plochy v minimálním rozsahu 600 až 900 mm

- Nosnost minimálně 180 kg

- Vyšetřovací ultrazvukové lehátko musí mít snadné ovládání pomocí ručního ovládače nebo nožního ovládání

- Držák hygienického papíru

- Elektromotor s tichým chodem

- Vyšetřovací ultrazvukové lehátko musí mít potah ložné plochy z nehořlavého a snadno čistitelného materiálu a odolného běžným dezinfekčním prostředkům

- Pojezdová kolečka o průměru minimálně 70 mm s brzdou, centrálně brzděná, nebo centrálně zamykatelná

- Možnost výběru barevného dekóru (upřesnění při objednání)