# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Infuzní technika

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Infuzní technika	2

### Infuzní technika

Popis: Infuzní technika k podávání léčiv rodičkám, novorozencům a předčasně narozeným.

Sestavy infuzní techniky se skládají z:

Sestava č. 1 pro resuscitační lůžka – 9 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Novorozenci)

- 1 ks	Dokovací stanice

- 1 ks	Volumetrická pumpa

- 3 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 2 pro resuscitační lůžka – 5 ks (Nemocnice Most, Dětské oddělení)

- 1 ks	Dokovací stanice

- 2 ks	Volumetrická pumpa

- 3 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 3 pro intenzivní lůžka – 4 ks (Nemocnice Most, Dětské oddělení)

- 1 ks	Dokovací stanice

- 1 ks	Volumetrická pumpa

- 3 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 4 pro intenzivní lůžka – 3 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Novorozenci)

- 1 ks	Volumetrická pumpa

- 1 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 5 pro intenzivní vyhřívaná lůžka – 1 ks (Nemocnice Most, Dětské oddělení)

- 1 ks	Volumetrická pumpa

- 1 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 6 pro standardní vyhřívaná lůžka – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Novorozenci)

- 1 ks	Volumetrická pumpa

- 1 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 7 pro standardní vyhřívaná lůžka – 4 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Novorozenci)

- 1 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 8 – 1 kus (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Gynekologicko-porodnická klinika)

- 7 ks	Volumetrická pumpa

- 8 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 9 – 1 kus (Nemocnice Most, Gynekologicko-porodnické oddělení)

- 6 ks	Volumetrická pumpa

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Dokovací stanice

- Stanice musí pojmout minimálně takové množství typů přístrojů, jaké je uvedeno u jednotlivých sestav, viz skladba sestav uvedená výše

- Společné napájení infuzních pump a lineárních dávkovačů

- Vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici

- Součástí dodávky dokovací stanice bude držák minimálně dvou infuzních vaků či lahví připevněný k lůžku pokud není přímo součástí lůžka

- Uchycení na vertikální i horizontální tyč (platí pro sestavy č. 1, 2, 3 a 5) – sestavy budou montovány přímo k inkubátor či výhřevnému lůžku

Volumetrická pumpa

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 5 %

- Minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1 – 1200 ml/h

- Dopočtení třetího parametru při zadání jakýchkoliv dvou parametrů – rychlost/objem/čas

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta a čase

- Bolusy s přednastaveným objemem s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

- Musí umožnit editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji:

  - rychlost infuze

  - zbývající čas

  - požadovaný objem a zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - nastavení okluzního tlaku

  - aktuálně nastavený tlak

  - stav baterie

  - název a koncentrace podávaného léčiva

- Použití různých infuzních setů v pumpě, tj.:

  - set pro běžnou infuzi od minimálně 3 různých výrobců

  - set pro transfuzi

- Technické řešení přístroje zamezující podání nechtěného bolusu při zakládání stříkačky do přístroje

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (Je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů.)

- Displej o velikosti minimálně 20 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci nežádoucího rušivého (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí

- Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 20 znaků

- Detekce vzduchových bublin v infuzním setu

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní (stand-by) režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu minimálně 225–750 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu při 5 ml/h

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - okluze

  - vzduch v infuzním setu

  - otevřená dvířka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - výpadek napětí nebo  odpojení od elektrické sítě

  - KVO je spuštěno

  - recall alarm (opakování alarmu při nečinnosti obsluhy)

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro 24hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku či léčiva)

- Protokol pro záznam posledních minimálně 1500 provozních událostí

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan o průměru minimálně 20–40 mm a eurolištu je součástí přístroje

- Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér či kabel bude součástí každé infuzní pumpy)

- Hmotnost maximálně do 2,7 kg včetně akumulátoru

- Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi

Lineární dávkovač

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 2 %

- Minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1 – 1200 ml/h

- Dopočtení třetího parametru při zadání jakýchkoliv dvou parametrů – rychlost/objem/čas

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Manuální a automatické bolusy s přednastaveným objemem a s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

  - objem a rychlost podávání bolusu

- Musí umožnit editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji

  - rychlost infuze

  - zbývající čas

  - požadovaný objem a zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - nastavení okluzního tlaku

  - aktuálně nastavený tlak

  - stav baterie

  - název a koncentrace podávaného léčiva

  - typ a velikost jednorázové stříkačky

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů, tj. 5, 10, 20, 30, 50 až 60 ml; minimálně od 3 různých výrobců a minimálně 20 kalibrovaných typů

- Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji

- Technické řešení přístroje zamezující podání nechtěného bolusu při zakládání stříkačky do přístroje

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů)

- Velikost displeje minimálně 20 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci rušivého nežádoucího (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček minimálně 20 znaků

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní (stand-by) režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku alespoň ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu 75–800 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně. IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - vysmeknutý pohon

  - okluze

  - špatně založená stříkačka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - KVO je spuštěno

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - recall alarm upozorňující na nečinnost

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro 24hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku/léčiva)

- Protokol pro záznam posledních minimálně 1500 událostí

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy

- Hmotnost maximálně do 2,7 kg včetně akumulátoru

- Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi

Další a zvláštní požadavky:

- Umožnění editace definic protokolů lékové knihovny tj. poskytnutí přístupových a editačních propriet (SW/licenční klíč/přístupové heslo) nebo provádění editace dle požadavků zadavatele po celou dobu životnosti přístrojů

- Podpora datového formátu HL7 a možnost budoucího využití techniky k napojení na systém správy pacientských dat (patient data management system) tj. samotné přístroje a dokovací stanice musí být na toto připraveny bez nutnosti budoucího nákupu technických úprav jich samotných

  - Uchazeč dále uvede jaké další technické vybavení a v jaké odhadované hodnotě bude v budoucnu nutné pořídit k realizaci napojení sestav infuzní techniky do klinického informačního systému popřípadě popíše varianty, pokud je více možností řešení