# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Zdravotnické přístroje a technika

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Elektrochirurgická jednotka	2

2. část:	Mobilní RTG přístroj	4

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	5

### Elektrochirurgická jednotka

Popis: Elektrochirurgický generátor vč. pokročilé bipolární koagulace pro použití na porodním sále.

Seznam požadovaných položek:

Elektrochirurgická jednotka – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, gynekologicko-porodnická klinika)

Elektrochirurgická jednotka – 1 ks (Nemocnice Most, gynekologicko-porodnické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Elektrochirurgická jednotka

- Vysokofrekvenční generátor otevřenou chirurgii řízený procesorem se zpětným měřením tkáňových změn

- Barevný displej s úhlopříčkou minimálně 9" pro přehledné zobrazení ovládacího menu ke všem vstupům

- Ovládání nastavení jednotky pomocí dotykového displeje nebo otočného tlačítka popřípadě tlačítkové sady v okolí displeje

- Provoz v monopolárním i bipolárním režimu

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu k impedanci tkáně

- Systém automatického přizpůsobování výkonu, napětí i proudu dle podmínek koagulovaných tkání

- Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem nebo autostartem

- Paměť pro uložení nejčastěji používaných výstupních hodnot – možnost uložení minimálně 10 programů

- Indikace stavu nalepení neutrální elektrody

- Indikace chybových stavů - optická a akustická

- Možnost připojení současně dvou nezávislých ovládaných nástrojů, ovládaných pomocí min. jednoho nožního nezávislého pedálu

- Výstupy minimálně pro 3 nástroje – 2x bipolární a 1x monopolární

- Mód pro koagulaci velkých cév až do 7mm – vessel sealing

- 5 monopolárních a 2 bipolární módy

- Nastavení alespoň 10 efektů v řezacím módu u monopolárního i bipolárního režimu

- Monopolární řez do 400W

- Monopolární koagulace do 200W

- Bipolární řez do 350W

- Bipolární koagulace do 300W

Příslušenství:

- Dvoupedálový nožní spínač

- Vozík pro převoz elektrochirurgického generátoru - 4 kolečka, dvě s aretací, jedna police, drátěný košík, madlo

- 5x bipolární pinzeta s nepřilnavým (non-stick) povrchem - rovná, šířka branží na distálním konci 2,0mm, délka 220 mm

- Kabel pro bipolární pinzetu

- Monopolární elektroda - držák elektrody, tzv. tužka s tlačítky pro ovládání řezu i koagulace přímo z rukojeti včetně alespoň 3m integrovaného kabelu, pro elektrody průměru 4mm

- Elektroda ve tvaru nožíku - 2,5mm šířka distálního konce a délka 3cm

- 5x kabel pro připojení jednorázových neutrálních elektrod

- Jednorázové neutrální elektrody (minimálně 50 ks)

- Kabel pro ekvipotenciální pospojování délky minimálně 3 metry

### Mobilní RTG přístroj

Popis:

Mobilní RTG přístroj pro dětské a dorostové oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Výkonný, bateriový motoricky pojízdný RTG přístroj se dvěma plochými detektory obrazu pro použití na novorozeneckém oddělení.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Mobilní RTG přístroj

- 1 ks	Plochý bezdrátový detektor - malý

- 1 ks	Plochý bezdrátový detektor - velký

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Kompaktní konstrukce:

- Bateriový RTG přístroj s motorizovaným pojezdem vpřed i vzad

- Doba nabíjení baterie přístroje do 5 hodin

- Počet expozic na jedno nabití minimálně 50

- Vyvážené rameno s rtg. zářičem

- Maximální výška ohniska nad zemí minimálně 200 cm

- Otáčení ramene s rentgenkou v rozsahu minimálně ± 90°

- Váha přístroje maximálně 440 kg

- Provoz na baterie, nabíjení z el.síť 230V / 50 Hz

RTG generátor a rentgenka:

- Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční generátor

- Výkon generátoru minimálně 30 kW

- kV nastavitelné v rozsahu od cca 50 do 125kV

- mAs nastavitelné až do minimálně 320 mAs

- Efektivní systém pro snížení dávky RTG záření pro pacienta

- Nejkratší expoziční čas méně než 4 ms

- Rtg zářič s rotační anodou

- Tepelná kapacita anody minimálně 100 kHU

- Rentgenka velikost malého ohniska menší nebo rovna 0,8 mm

- Integrovaná hloubková clona otočná ± 90°, se světelným zaměřovačem pole

- Integrovaná měřící komůrka měřící povrchovou dávku vč. zobrazení dávky na snímku displeje a automatického transferu naměřených hodnot do obrazového systému PACS

Plochý detektor, akviziční stanice:

- Bezkabelový detektor

- Požadujeme 2 velikosti – pro novorozenecké a pro dětské pacienty, umožňující snímkování i v oblasti celého břicha či hrudníku, nejmenší předpokládaný rozměr detektorového pole pro novorozence minimálně 20x25 cm, pro větší děti minimálně 35x 40cm

- Akviziční hloubka minimálně 12 bitů

- Detektor pro novorozence se musí vejít do zasunovacích vozíků stávajících inkubátorů (BabyLeo, Giraffe)

- Náhled obrazu při WLAN za maximálně 6 s, plný obraz za maximálně 13 s

- Automatické uložení snímku do PACS

- Kapacita obrazové paměti minimálně 3000 obr.

- Přednastavené anatomické protokoly včetně dětských

- Pediatrický filtr

- Nastavení parametrů a zobrazení snímku na dotykové obrazovce o velikosti minimálně 15“, náhledový displej musí být součástí přístroje

- Musí umět uložení vlastních anatomických protokolů

- Musí umět základní úpravy snímku (rotace 90°, převrácení, jas, kontrast, vkládání R, L)

Příslušenství:

- Napájecí kabel s automatickým navíjením

- Jednoduché připojení do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem

- Dálkové ovládání expozice pro optimální ochranu obsluhujícího personálu před zářením o rozsahu minimálně 5 m

- Externí WLAN připojení

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.