Technická specifikace

Obsah:

část 1:   4K laparoskopická věž (str. 2 – 4)

část 2:   Artroskopická věž (str. 5 – 8)

část 1:  4K laparoskopická věž

Popis: 4K laparoskopická věž pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. -Nemocnice Děčín, o.z.  - Laparoskopická věž s videořetězcem v kvalitě rozlišení 4K a podporou zobrazování ve 3D režimu.

Seznam požadovaných položek:

Věž  – 1 ks (Nemocnice Děčín, Chirurgie)

- 1 ks	3D/4K Monitor

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	4K kamerová hlava

- 1 ks	Záznamové zařízení

- 1 ks	Světelný zdroj

- 2 ks	Laparoskopická optiky

- 1 ks	Insuflační jednotka

- 1 ks	Endoskopický přístrojový vozík

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

3D/4K Monitor

- Úhlopříčka minimálně 31" a maximálně 40"

- Rozlišení obrazu minimálně 3840x2160 pixelů

- Pozorovací úhel všemi směry minimálně 178°

- Kontrastní poměr minimálně 1300:1

- Vstupy minimálně: 2x DVI-D, 1X 12G-SDI, 1x DisplayPort, 1x HDMI

- Výstupy minimálně: 1x DVI-D, 1X 12G-SDI

- Zobrazení 2D i 3D obrazu s možností přepínání

Kamerová jednotka

- Jednotka pro připojení 2D kamerové hlavy i 3D videolaparoskopu, s možností rozšíření o připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologii na distálním konci

- Použití se 4K kamerovou hlavou

- Připojení stávajících 3D kamerových laparoskopů výrobce Karl Storz nebo dodání 2 ks 3D laparoskopů připojitelných do nabízené kamerové jednotky

- Pracující se 4K obrazem to znamená rozlišení minimálně 3840:2160p

- Progresivní snímání obrazu

- Nastavení vyvážení bílé ručně přes čelní panel nebo přes tlačítka kamerové hlavy

- Připojení k síti LAN a USB připojení

- Modul pro regulaci jasu

- Elektronický anti-Moiré filtr

- Automatické nastavení intenzity světla ze světelného zdroje přes komunikační sběrnici

- Integrovaná komunikační sběrnice pro ovládání zařízení s možností zobrazení informací na monitoru

- Prostor pro uložení jednotlivých předvoleb

- Prostor pro uložení údajů o jednotlivých pacientech

- Digitální zoom

- Režimy změny barevného spektra pro rozšířenou a včasnou diagnostiku bez speciálních světelných zdrojů nebo filtrů, spektrální posun barev v režimech 2D i 3D

- Možnosti nastavení funkcionalit systému, změny vizualizačních režimů, ovládání vzdálených zařízení, digitální zoom, jas, ukládání videa a statického snímku přes USB port, možnost přímého tisku, obraz v obraze, režim směru obrazu, vyvážení bílé

- Nastavení funkcí ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na hlavě kamery

- Výstupy minimálně: 1x12G/3G SDI, 1xDVI-D, 2x DP, 4XUSB 2.0

4K Kamerová hlava

- 4K kamerová hlava podporující technologii pro změnu barevného spektra

- Rozlišení obrazu minimálně 3840x2160p

- Minimálně 3 funkční tlačítka z toho 2 volně programovatelná

- Progresivní snímání obrazu

- Ostřící kroužek

- Digitální zoom

- Sterilizovatelná

- Komunikace se záznamovým a archivačním zařízením (nahrávání a focení)

- Objektiv s ohniskovou vzdáleností f= 18 mm

- Délka kabelu minimálně 300 cm

- Standardní upevnění okuláru všech endoskopů pomocí rychlospojky

Záznamové zařízení

- Nahrávání videa a obrázků 2D Full HD 1080p na interní paměť minimálně 2T

- Možnost doplnění funkce podpory nahrávání ve 3D Full HD 1080p (side by side)

- Jednoduchý export pořízených záznamů na externí pevný disk nebo externí USB flash klíč

- Barevný displej 13,3"

- Možnost ovládání pomocí tlačítek na kamerové hlavě či nožním pedálem

- Video vstupy: DVI/HDMI, HD-SDI Ano DVI/HDMI, HD-SDI, composit/component, S-video

- Video výstupy: DVI/HDMI, Ano 1x DVI, 1x HDMI, 1x DP, 3x mini DP

- Formáty nahraného videa H.264, MPEG4 (nebo MPEG2), progresivně

- Formáty snímků JPG, DICOM ve stejném rozlišení jako je vstupní video formát

- Pořizování fotografií bez přerušení nahrávání videa

- Možnost nahrávání zvukových poznámek

- Voděodolný, umyvatelný, dezinfikovatelný

- Zařízení umožňuje rozšíření pro on-line přenos video signálu z operačního sálu do nemocniční sítě v kvalitě zdroje signálu

- Možnost rozšíření o obousměrnou zvukovou a jednosměrnou obrazovou komunikaci

- Možnost rozšíření o PACS výstup ve formátu DICOM 3.0

- Možnost rozšíření o zadávání pomocí Worklist (DICOM 3.0)

- Zdravotnický prostředek (dle 93/42 EEC)

Světelný zdroj

- LED technologie odpovídající výkonu xenonového zdroje světla minimálně 300W

- Svítivost minimálně 2100 lumenů po celou dobu životnosti

- Světelná teplota 6000 K

- Průměrná životnost minimálně 30 000 hodin

- Ovládání pomocí barevného dotykového displeje

- Karusel pro připojení světlovodných kabelů výrobců Olympus, Karl Storz, Richard Wolf

Laparoskopická optika

- Laparoskopická optika vhodná pro 4K videořetězec

- Úhel pohledu 30°

- Průměr 10mm

- Délka 310 mm ± 40 mm

- Součástí dodávky sterilizační koš

- Světlovodný kabel, průměr minimálně 4,5 mm, délka minimálně 300 cm, autoklávovatelný

Insuflační jednotka

- Automatické předehřívání na teplotu 37°C

- Ochrana proti přeplnění (přetlaku)

- Optický i akustický alarm

- Průtok plynu nastavitelný v rozsahu minimálně 0 - 50 l/min.

- Nastavitelný tlak v rozsahu minimálně 0 - 30 mmhg

- Ovládání přes dotykový displej

- Mód pro dospělého i dětského pacienta

- Součástí dodávky:

  - vysokotlaká hadice pro připojení na CO2 lahev

  - 1x resterilizovatelný hadicový set bez předehřevu

  - 25ks jednorázových plynových filtrů

Endoskopický přístrojový vozík

- Přístrojový vozík vhodný pro umístění dodávané sestavy, s dvěmi volnými policemi pro přidání dalších přístrojů

- Monitor umístěn na centrálním pohyblivém rameni

- 4 antistatická kolečka, alespoň 2 brzditelná

- Tyč pro zavěšení vaku s irigačním roztokem

část 2: Artroskopická věž

Popis: Artroskopická věž pro ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., pro výkony na ortopedickém sále.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Plochý monitor

- 1 ks	Kamerová jednotka a záznamové zařízení

- 1 ks	Kamerová hlava

- 3 ks	Artroskopická optika

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Shaver

- 1 ks	Artroskopická pumpa s odsáváním

- 1 ks	Vaporizační jednotka

- 1 ks	Přístrojový vozík

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plochý monitor

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 30 palců

- Full HD nativní rozlišení minimálně 1080p

- Nejvyšší jas alespoň 400 cd/m2

- Medicínský atest (MDE)

- Pozorovací úhel ve všech směrech minimálně 175°

- Antireflexní úprava obrazovky

- Funkce obraz v obraze

Kamerová jednotka a záznamové zařízení

- Full HD technologie, rozlišení minimálně 1080p (progresivní snímání)

- Medicínský atest (MDE)

- Nastavení jasu

- Nastavení kontrastu

- Vyvážení bílé

- Záznam foto i video (možno i jako samostatné zařízení)

- Nahrávání foto i videa ve Full HD rozlišení

- Video formát AVI nebo MPEG

- Foto formát JPEG nebo BMP

- Uložení minimálně 20 profilů s nastavením minimálně jména operatéra a programové funkce tlačítek kamerové hlavy

- Zadávání pacientských informací k záznamům a k tomu potřebné příslušenství (např. klávesnice na dotykovém monitoru, klávesnice s touchpadem)

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 1TB nebo dodání externího pevného USB disku uvedené kapacity v případě nemožnosti ukládání na interní paměť

- Export dat na externí paměťové médium přes USB minimálně verze 2

- Ovládací prvky k zadávání údajů (klávesnice s touchpadem/myší nebo dotyková obrazovka)

- Možnost budoucího rozšíření o odesílání záznamů v DICOM formátu do PACSu

- Připojení do ethernet sítě přes standardní konektor RJ45 pro export dat na sdílené úložiště

- Součástí externí přenosné paměťové medium pro export a přenos dat o kapacitě minimálně 450GB

- Součástí externí přenosný USB flash disk pro export a přenos dat o kapacitě minimálně 30GB

Kamerová hlava

- 3-čipová technologie

- Pracující ve Full HD rozlišení 1080p (progresivní snímání)

- Programovatelná ovládací tlačítka (požadováno ovládání funkcí: záznam videa, uložení snímku, zoom, vyvážení bílé barvy)

- Automatické nastavování jasu dle světelnosti operačního pole

- Kabel ke kamerové jednotce o délce minimálně 2,5 m

- Funkce ostření obrazu

- Funkce přiblížení obrazu (zoom)

- Autoklávovatelná při 134°C

Artroskopická optika

- Úhel pohledu 30°

- Průměr 4 mm

- Délka z rozsahu 150 až 180 mm

- Autoklávovatelná při 134°C

- Sterilizační koš (pro každou optiku)

- Světlovodný kabel o délce minimálně 3 m (pro každou optiku)

- Součástí vhodný trokar se dvěma ventily a obturátorem (pro každou optiku)

Zdroj světla

- Může být i jako integrální část kamerové jednotky

- Lampa LED technologie

- Nejvyšší intenzita světla minimálně 1200 lm

- Podpora automatického nastavení intenzity

- Použití světlovodných kabelů s konektory ACMI, STORZ, WOLF, OLYMPUS nebo dodání světlovodného kabelu (3ks) o délce minimálně 3 m pro připojení stávajících optik

Shaver

- Řídící a napájecí jednotka

- 3 režimy chodu motoru: pravotočivý, levotočivý a oscilační

- Rozsah otáček shaveru alespoň 1000 – 7 000 ot./min.

- Zobrazení aktuálně nastavených parametrů

- Akustické a vizuální alarmy

- Nožní ovladač

- Motorová ručka s přípojným kabelem – 3 ks

  - Minimálně 3 ovládací tlačítka – spuštění, oscilace, změna směru

  - Měnitelnost nástrojů

Artroskopická pumpa s odsáváním

- Jednotka je propojena se shaverem a automaticky detekuje spuštění shaveru a přizpůsobuje své nastavení. Při spuštění shaveru přepíná pumpa na odsávání ze shaveru a zvyšuje tlak, tak aby nedošlo ke krvácení v operačním poli či zhroucení dutiny při odtoku tekutiny z operačního pole (hodnotu zvýšení tlaku a intenzity odsávání lze pro uživatele přednastavit).

- Režimy provozu pro různé klouby či nastavitelnost všech parametrů pumpy

- Minimálně 3 aplikační režimy mezi nimiž musí být režim normalní, hemostatický a Lavage

- Nejvyšší průtok plnění alespoň 1,5 l/min

- Nastavitelný tlak z rozsahu alespoň 20 - 120 mmHg

- Ochrana proti přetlaku

- Hodnota tlaku je zobrazena přímo na obrazovce operačního monitoru (buď stále, nebo pouze při změně tlaku)

- Kalibrace a zobrazování tlaku v artroskopu v závislosti na hydrostatickém tlaku dle jeho výškové pozice oproti pozice jednotky respektive mechanismu pumpy

- Nejvyšší rychlost odsávání alespoň 1,5 l/min

- Přepínání odsávání mezi shaverem a trokarem bez nutnosti přepojování hadicového setu

- Akustické a vizuální alarmy

- Ovládání nožním pedálem nebo přímo na dotykovém panelu jednotky

- Hlídač hladiny roztoku ve vacích s akustickým alarmem

- Snadné založení setů do jednotky

- Součástí 10x hadicový set pro proplach i sání

Vaporizační jednotka

- Vaporizační přístroj pro artroskopické výkony

- Koagulace a vaporizace měkkých tkání

- Práce ve fyziologickém roztoku

- Nejvyšší výkon alespoň 250 W

- Nastavitelný a měnitelný výkon

- Automatické přizpůsobení (regulace) výstupního výkonu v závislosti na impedanci tkáně se stabilizací dodávaného výkonu

- Bipolární režim

- Monopolární režim

- Manuální nastavení parametrů

- Mikroprocesorově řízená

- Možnost ovládání z ručky i nožního ovladače

- Akustické a vizuální alarmy

- Ochrana proti poškození při kontaktu elektrody s jiným nástrojem

- Možnost použití elektrod s odsáváním

- Nožní ovladač

- 2x elektroda (ručka) bez odsávání pro artroskopii

- 2x elektroda (ručka) s odsáváním pro artroskopii

- 2x resterilizovatelná ručka s vyměnitelným nástrojem včetně připojovacího kabelu

Přístrojový vozík

- Vhodný pro umístění přístrojů

- Pojízdný, minimálně 2 kolečka s brzdou

- Madla pro snadnější manipulaci

- Omyvatelný s antistatickým povrchem odolným vůči dezinfekčním prostředkům

- Izolační transformátor

- Centrální vypínač s ochranou proti přepětí

- Držák se stojanem pro vaky s fyziologickým roztokem

- Držák na kamerovou hlavu

- Pohyblivé rameno k uchycení monitoru

- Hlavní napájecí kabel délky minimálně 5 m

Další a zvláštní požadavky:

- Alespoň 2x výstup DVI-D

- Alespoň 2x výstup HD-SDI nebo vyšší verze

- Alespoň 1x vstup DVI-D