# Příloha č. 3 – Technická specifikace

# Kardio-angiografický rtg komplet

Moderní angiografické zařízení s jednorovinným C-ramenem uchyceným na stropním stativu s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určený především pro intervenční kardiologická vyšetření včetně integrované katetrizační laboratoře s možností 3D zobrazení srdce a dalšího příslušenství.

Přístroj musí být vybaven všemi dostupnými nejmodernějšími prostředky pro snižování dávky záření za dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) zahrnující hardwarové i softwarové prvky pro snížení dávky RTG záření pro pacienta (pulzní skiaskopie, clonění bez záření, dodatečná filtrace apod.) i minimalizování radiační zátěže personálu (ochranné štíty a závěsy z Pb gumy).

Přehled vlastností a požadavků na jednotlivé části systému:

C-rameno

- vysoce flexibilní C-rameno s dostatečným rozsahem pohybu a možností motorizovaného nastavení několika poloh směrem k vyšetřovacímu stolu (za hlavou pacienta jak v ose vyšetřovacího stolu, tak i šikmo nebo kolmo k ní pro možnost vyšetřování celého těla pacienta)

- rychlé motorické pohyby C-ramene (rychlost až 25°/s):

- rotace LAO/RAO (v pozici za hlavou pacienta) v rozsahu: 		min. +/- 120°

- angulace CRAN/CAUD (v pozici za hlavou pacienta) v rozsahu:	min. +/- 45°

- volba polohy rentgenky pod nebo nad vyšetřovacím stolem

- rotační angiografie s rychlostí pohybu					min. 45°/s

- možnost naprogramování paměťových pozic C-ramene 		               min. 30 pozic

- možnost parkovací polohy C-ramene mimo vyšetřovací stůl pro umožnění snadného přístupu k pacientovi ze všech stran (motorizované ovládání)

- ovládání všech funkcí C-ramene i stolu od vyšetřovacího stolu

- inteligentní antikolizní systém

Vyšetřovací stůl

- vyšetřovací stůl umístěný na podlaze s excentrickou teleskopickou nohou,

- nosnost stolu (váha pacienta)					                min. 200 kg + 100 kg

CPR + příslušenství

- rozsah otáčení							min. +/- 90°

- univerzální plovoucí deska (cca 260x50 cm), transparentní pro RTG záření, včetně matrace a kompletního příslušenství

- podélný posun						                min. 120 cm

- příčný posun 							min. +/- 15 cm

- motorické plynulé výškové nastavení 				cca 80 – 100 cm

(elevace zhruba v rozsahu nemocničních postelí)

RTG generátor

- invertorový vysokofrekvenční RTG generátor s max. výkonem	min. 100 kVA

- plně automatický pulsní skiaskopický provoz a expoziční režim

- rozsah vysokého napětí					min. 40 – 110 kV

- volba orgánových programů pro každý obrazový mód	min. 100 programů

- vysokootáčkový mřížkou řízený RTG zářič se „spirálním“ ložiskem a 2 ohnisky odpovídajícího výkonu

- s vysokým tepelným výkonem pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek a ochranou proti přetížení

- malé ohnisko o velikosti		 			max. 0,5 mm

- výkon velkého ohniska					min. 85 kW

- vysoký stálý skiaskopický výkon 				min. 3,5 kW (po dobu min. 20 minut)

- tepelná kapacita anody					min. 5 MHU

- kontinuální chladící výkon anody				min. 1,5 MHU/min

- automatická volba přídavné spektrální filtrace v reálném čase v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu minimálně ve třech stupních v rozsahu min. 0,2 – 0,8 mm Cu pro snížení celkové dávky záření

- primární vykrývací obdélníkové clony a automatické polopropustné clony

- DAP metr - měření celkové plošné dávky RTG záření na pacienta podle „Atomového“ zákona

Obrazová část a software

- digitální plochý detektor pro generování obrazu v systému přímé radiografie:

- velikost aktivní plochy detektoru 		 			min. 20 x 20 cm

- velikost krytu detektoru						max. 41 x 40 cm

- možnost volby dalších formátů (ZOOM)		               		min. 3

- maximální rychlost snímání 					min. 30 obr./sec

- velikost obrazového bodu 					max. 185 µm

- rozlišovací schopnost detektoru 					min. 2,7 Lp/mm

- rozlišovací schopnost v matici 					min. 1k x1k/16 bit

- obrazová matrice 						min. 1MPix

- detekční kvantová účinnost detektoru DQE při 0 lp/mm 			min. 70%

- kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu v celém řetězci se všemi moderními módy provozu a zobrazením ve všech provozních modech v matrici 												min. 1k x1k/10 bit,

- možnost jednotlivého snímku a scén, nativní i DSA provoz doplněný o funkce ROADMAPPING a OVERLAY

- počet snímkovacích frekvencí					min. 8 frekvencí

- v rozsahu							min. 1- 30 obr./s

- úhlově synchronizovaná digitální rotační angiografie s nativním a „LIVE“ DSA zobrazením s 3D efektem:

- rychlost pohybu C-ramena 					min. 45°/s

- maximální snímkovací frekvence 					min. 30 obr./s

- maximální úhel rotace při 3D scanu				min. 240°

- pulzní skiaskopický provoz:

- volba různých frekvencí pulsů					min. 4 frekvencí

- v rozsahu 							min. 4 - 30 P/s

-  záznamová kapacita obrázků v rozlišení 1k x1k/10 bit		                min. 50.000 obr.

- EKG synchronizovaná skiaskopie pro možnost zobrazení pohybujícího se katetru i při nízkých frekvencích s vysokou rozlišovací schopností a to s mnohonásobně nižší dávkou než u standardní skiaskopie

- standardní software pro úpravu obrazů navíc s možností digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatického pixelshiftu, redukce šumu, eliminace pohybových artefaktů apod.

- použití nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření při dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) zahrnující hardwarové a softwarové prvky, konkrétně u jednotlivých výrobců se jedná o:

- GE – Blueprint

- Philips – Clarity IQ

- Siemens – CLEAR + CARE

- Toshiba – Advanced Image Processing s technologií Super Noise Reduction Filter, Spot Fluoroscopy, Dose Rite apod.

- automatická kolimace v závislosti na okamžité poloze při otáčení C-ramene kolem své osy

- záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice na pevný disk v délce až 20 s při frekvenci 30 p/s a následnou možností exportu v DICOM formátu

- možnost ovládání funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice jak přímo od vyšetřovacího stolu, tak i z ovladovny

- možnost nastavení primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření

- automatická digitální optimalizace zčernání obrazu v reálném čase

- možnost nastavení vyšetřovací pozice pacienta pomocí grafického znázornění na LIH bez záření

- možnost předprogramování pozic automatického nastavení projekcí C-ramene, detektoru, hloubkových clon a vyšetřovacího stolu			min. 30 pozic

- automatické nastavení polohy C-ramene podle navoleného referenčního obrazu s možností uložení referenčních obrazů na jedno vyšetření		                min. 30 pozic

- software pro zvýraznění stentů

- software pro rekonstrukci a kalkulaci 3D koronárního modelu z nejméně dvou 2D obrazů pro kardiologické analýzy, měření vzdáleností a hodnocení průměrů, umožňující interaktivní rekonstrukci 3D koronárních segmentů, nebo jiné obdobné řešení (např. 3D zobrazení založené na rotační angiografii s pohybem ve dvou osách)

- plně integrovaný vědecky ověřený software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti koronárních stenóz (QCA), funkce levé srdeční komory (LVA) a kvantifikace bifurkací pro vyhodnocení na katetrizačním sále přímo od stolu včetně automatického rozpoznání kontur, kvantifikací stenóz, měření úhlů a vzdáleností a automatickou kalibrací

Ovládání systému, zobrazení a interface

- do vyšetřovny velkoplošný diagnostický plochý LCD monitor o úhlopříčce min. 56” (142 cm) a s rozlišením 8 Mpx (tedy s maticí 3840 x 2160 bodů) instalovaný na podélně pojízdném, natáčecím, výškově stavitelném stropním závěsu, s možností připojení minimálně 9 vstupních video signálů přes video manager box, který musí být součástí dodávky, pro zobrazení RTG obrazu („LIVE + REF“, 3D, 2x hemodynamická laboratoř) a dalších externích vstupů (IVUS, FFR, OCT apod.) s integrovanou možností nastavení až 12 možných konfigurací zobrazení pomocí volby na dotykové obrazovce obrazového počítače, při běžném provozu svítivost minimálně 400 cd/m2

- bezdrátový konfigurovatelný nožní spínač pro ovládání skiaskopie a snímkování

- do ovladovny:

- 1ks kontrolní diagnostický vysoce kontrastní plochý medicínský LCD monitor pro „LIVE“ RTG obraz s úhlopříčkou min. 19“ (rozlišení min. 1,3 Mpx, při běžném provozu svítivost minimálně 400 cd/m2

- 1ks barevný medicínský LCD monitor pro zadávání pacientských dat (pokud je zapotřebí) s úhlopříčkou min. 19“ (rozlišení min. 1,3 Mpx, při běžném provozu svítivost minimálně 170 cd/m2)

- minimálně 1ks barevný medicínský LCD monitor pro pro EKG křivku a data s úhlopříčkou min. 19“ (rozlišení min. 1,3 Mpx, při běžném provozu svítivost minimálně 170 cd/m2)

- minimálně 1ks barevný medicínský LCD monitor pro zobrazení 3D obrazu s úhlopříčkou min. 21“ (rozlišení min. 1,9 Mpx, při běžném provozu svítivost minimálně 250 cd/m2)

- dvě samostatné ovládací konzole počítače (v ovladovně a ve vyšetřovně u stolu) s ovládáním všech funkcí obrazového systému

- archivace obrazových scén a jednotlivých obrázků na CD-R/DVD s Windows kompatibilním prohlížečem v normě DICOM 3 s možností zpětného přehrávání CD-R/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně

- výstup ve formátu DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist Management, SR (záznam výsledků kvantifikací), MPPS, CD/DVD recorder

- připojení k počítačové síti a kompatibilita s PACS a NIS zadavatele

Intervenční software + profesionální pracovní vyhodnocovací stanice

- digitální kanál umožňující okamžité (real–time) zpracování surových dat získaných z intervenčních aplikací AG k urychlenému vytvoření 3D obrazů

- vysoce výkonná rozšiřitelná multimodalitní postprocesingová intervenční pracovní stanice pro zpracování a zobrazení 3D obrazu na bázi PC, která je konfigurována jako plně samostaná stanice s DICOM 3.0 připojením, min. konfigurace HW:

- procesor 							min. čtyřjádrový 3,2 GHz

- operační paměť 						min. 16 GB

- samostatný systémový a obrazový HDD s kapacitou 		min. 1 x 256 GB pro systém a min. 512 GB pro obrazová data

- odpovídající grafická karta pro 3D zobrazení

- čtecí a vypalovací zařízení na CD/DVD

- zobrazení obrazu z vyhodnocovací stanice na vlastních monitorech v ovladovně a vyšetřovně:

- minimálně na 1ks barevný medicínský LCD monitor s úhlopříčkou min. 21“ (rozlišení min. 1,9 Mpx, při běžném provozu svítivost minimálně 250 cd/m2)

- velkoplošný diagnostický plochý LCD monitor ve vyšetřovně

- kompletní ovládání všech funkcí intervenčního SW, 3D z ovladovny, paralelní dálkové ovládání všech funkcí vyhodnocovací stanice také přímo od vyšetřovacího stolu

- zobrazení a vyhodnocení obrazových DICOM dat z modalit AG, CT, MRI a UZ z externích zdrojů i od jiných výrobců, včetně zpracování 3D zobrazení z CT/MRI s možností paralelního vyhodnocování nezávisle na prováděné angiografii

- 3D zobrazení je zaměřeno zejména na intervenční kardiologická vyšetření – zobrazení obrazu z modalit AG, CT a MR, možno řešit jako jednu komplexní nebo dvě profesionálních vyhodnocovacích stanice s DICOM 3.0 připojením – 1 ks vysoce výkonná speciální angiografická (AG) intervenční pracovní stanice pro 3D a CT zpracování + 1 ks multimodalitní univerzální stanice pro zobrazení a 3D zpracování obrazu z AG, CT, MRI a UZ s důrazem na skutečnost, aby byly splněny všechny HW a SW požadavky uvedené v tomto odstavci (HW obou stanic je definován výše)

- 3D-RA rotační angiografie umožňující zobrazení a rekonstrukci anatomické oblasti zahrnující minimálně automatickou 3D rekonstrukci a následné obrazové zpracování, umožňující vizualizaci 3D objektů s rozlišením v matrici min. 512x512 bodů v módu úrovňového zobrazení, přídavný software pro rychlé výpočty a rychlé vizualizace 3D rekonstrukce pomocí techniky VRT, MPR, MinIP a MIP

- 3D roadmapping pro dynamické zobrazení srdce - vizualizace a prolínání obrazu mezi  2D „LIVE“ fluoro obrazem a 3D rekonstrukcí pro jakoukoli projekci, zoom, SID a pozici stolu, s možností vytvořit pilotní obraz, který překrývá „LIVE“ fluoro obraz

- SW pro automatické nastavení pozice ramene do polohy vybrané uživatelem v 3D mapě, resp. automatické následování 3D obrazu v závislosti na změně polohy ramene

- moderní postprocesingové SW vybavení - kardiologické CT s volitelnou možností EKG synchronizace i bez, využívající 3D ověřený rekonstrukční algoritmus intervenční radiologie pro 3D rekonstrukci srdečních komor a cév ze získaných projekčních obrazů angiografického systému, nebo obdobné vybavení pro plánování a podporu při náhradách srdečních chlopní (TAVI) a provádění strukturálních intervencí

- SW algoritmy pro excelentní vizualizaci cév ve složitých projekcích (harmonizace obrazu, zvýšení ostrosti, kontrastu a rozlišení)

- SW pro fúzi 2D fluoroskopických „LIVE“ obrazů z angiografického systému s 3D obrazy z CT/MRI, volumetrické snímky jsou následně automaticky spojeny s 3D–RA rekonstrukcí

- SW pro vytváření pomocné 3D mapy pro podporu intervenčních procedur (3D roadmapping), dojde-li ke změně polohy C-ramena, SID, případně pole detektoru, 3D mapu to nijak nezmění

- SW pro kvantitativní analýzu cév v 2D i 3D obrazu – měření průměru a stenóz s automatickou kalibrací a rozpoznáním kontur

- SW pro lepší rozlišení a 3D vizualizaci zavedených stentů, coilů a jiných objektů v kontrastem naplněné cévě

- SW pro plánování a podporu při náhradách srdečních chlopní (TAVI) a provádění strukturálních intervencí (LAA)

- SW pro fúzi obrazů z angiografického systému s obrazy získanými z jiných modalit – CT/MRI

- SW pro základní zpracování dat z CT a MR – MPR, MIP a VRT

- SW umožňující export jednotlivých snímků do JPEG, celých nálezů do AVI

- čtecí a záznamové zařízení na CD/DVD ve formátu DICOM 3.0

- plná DICOM 3.0 kompatibilita

- připojení k počítačové síti a kompatibilita s PACS a NIS zadavatele

Automatický tlakový injektor

Plně synchronizovaný tlakový injektor s RTG zářením s ohřevem kontrastní látky, umístěný na vozíku

- nasytitelný objem						od 1 do 150ml

- nastavitelný průtok						od 0.1 do 30ml/s

- zpoždění							min. 99 s

Zařízení pro monitorování fyziologických funkcí pacienta a invazivní hemodynamiky

- 12-ti svodové EKG se vstupem s velmi vysokým izolačním odporem

- simultánní záznam min. 4 invazivních tlakových křivek se software umožňujícím automatickou kvantifikaci jednotlivých tlakových gradientů (vrcholových a středních)

- min. 2 univerzální vstupy s velmi vysokým izolačním odporem

- izolovaný výstup spouštěcího signálu včetně konektoru

- 2 analogové výstupy

- software pro výpočet gradientů (metodou pull-back i metodou dvou katetrů) a plochy stenotických chlopenních ústí, významnost zkratů

- možnost opakované analýzy hemodynamických dat, včetně výpočtů, a to nejméně jednoho posledního vyšetření

- měření srdečního výdeje termodilucí a metodou dle Ficka

- měření SpO2

- 2ks barevný monitor s úhlopříčkou min. 19“ a zobrazením dat a min. 12 kanálů v ovladovně – konfigurovatelný

- zobrazení min. 12 kanálů na barevném monitoru ve vyšetřovně na stropním stativu

- laserová tiskárna – pro tisk kompletních zpráv, kalkulací, křivek

- automatický back–up do databáze definované uživatelem s pamětí pro minimálně 100 tisíc pacientů

- možnost připojení k počítačové síti „ethernet“, kompatibilita s  RIS

- záložní zdroj pro laboratoř

- výměna dat a signálů mezi laboratoří a angiografickým zařízením (pacientská data, demografická data)

- program pro ilustraci srdečního obrazu selekcí extensivního menu templatů kongenitálních defektů srdce

- DICOM 3.0 kompatibilita (DICOM Worklist Management)

IVUS + FFR

- IVUS - integrovaný ultrazvukový přístroj umožňující intravaskulární ultrazvuk a zhodnocení informace o velikosti lumen, plátu i tepny s integrací do angiografického přístroje

- ovládací modul na stole

- paralelní obrazový výstup na diagnostický velkoplošný monitor ve vyšetřovně

- SW na on-line virtuální histologii

- FFR + iFR - integrovaný přístroj pro měření frakční průtokové rezervy myokardu umožňující posouzení funkční významnosti koronárního postižení s paralelním obrazovým výstupem na diagnostický velkoplošný monitor ve vyšetřovně

Záložní zdroj

- Pro případ výpadku sítě pro možnost pokračování provozu angiografického kompletu (pohyby C–ramene, funkční obrazový počítač)

- Doba zálohovací funkce min. 3 min

Další příslušenství

- dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou

- pojízdný ochranný štít na pojízdném otočném stropním stativu s bodovým světlem

- radiační ochrana upevněná na stole

- držák infuzních lahví, ruky pacienta jednoduše uchytitelné na lištu stolu

- sterilní krytí pro ovládací a technické prvky, clonu, detektor, nožní a ruční spínače

- jednotná platforma intuitivního ovládání všech jednotlivých částí systému (angio, laboratoř,

- rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu

Zvláštní požadavky

-	Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

-	instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností kupujícího (dle § 60 a 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.

-	Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 268/2014 Sb., v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů

•	Dodavatel uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále dodavatel předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW

  - bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

  - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

  - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie vč.rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

  - Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení.

  - Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, návrh provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií). Součástí úprav pracoviště musí být také kompletní výměna podlahové krytiny ve vyšetřovně a v ovladovně. Dále součástí úprav pracoviště musí být výměna stropního podhledu s ohledem na předpokládané úpravy a instalace nosných konstrukcí např. monitorů nebo jiných komponent dodávané technologie.

  - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

  - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

  - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.