Plicní ventilátor pro neinvazivní ventilaci

Popis:

1ks ventilační přístroj pro neinvazivní ventilaci pacientů s CHOPS na oddělení interní JIP v Nemocnici Děčín, o. z. Přístroj sloužící dospělým i dětským pacientům s respiračním selháváním, chronickou respirační insuficiencí nebo poruchami dýchání ve spánku. Zajištění synchronizace přístroje s dechem pacienta a tím zajištění přijetí terapie i při maximálním možném úniku. Z důvodu použití ventilátoru při převozu pacienta na různá vyšetření v rámci areálu nemocnice požadujeme bateriový provoz.

Technická specifikace:

- ventilace dospělých pacientů a dětí (od 20 kg)

- ventilátor musí být vhodný pro neinvazivní i invazivní ventilaci

- nabídka ventilačních režimu minimálně: PCV, CPAP, AVAPS, S/T

- tlakově objemový ventilační režim: AVAPS – funkce pro automatické přizpůsobení tlakové podpory potřebám pacienta k dosažení nastaveného průměrného dechového objemu

- ventilace pomocí jednocestného pacientského okruhu s integrovaným pasivním únikem

- funkce umožňující pacientovi úlevu při výdechu

- sledování:

- vydechovaný objem

- dechová frekvence

- monitorace poměr Ti/TTOT

- PIP – peak inspiratory pressure

- nastavitelný dechový objem min. 200 – 2000 ml

- nastavitelná dechová frekvence v rozmezí min. 4 – 60 dechu/min

- nastavitelná koncentrace O2 v rozsahu 21 – 100 %

- funkce umožňující pacientovi úlevu při výdechu

- grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky

- akustické a optické alarmy chybových stavů – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, vadná čidla

- přehledná, barevná dotyková obrazovka

- jednoduché intuitivní ovládání, změna režimu pomocí dotykové obrazovky i ovládacího kolečka

- adaptivní kompenzace úniku v okruhu průtokem až 200 l/min

- připojení na rozvod medicinálních plynu

- provoz i bez připojení na rozvod medicinálních plynu

- rezervní zdroj napětí (bateriový provoz na min. 6h v ceně nabídky)

- pojízdný vozík / podvozek pro přistroj s brzdami

- rychlá a jednoduchá manipulace při odebrání nebo usazení ventilátoru z nebo na vozík – jedním aretačním prvkem – nutné z důvodu požadovaného transportu

- příslušenství:

- tlaková hadice na přívod o délce min. 2,5m

- příslušenství potřební k připojení ventilátoru k tlakové láhvi

- držák dýchacího okruhu

- držák kyslíkové láhve

- 2ks jednocestných pacientských okruhů

- Záruka min. 24 měsíců na přístroj i na příslušenství