# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Inkubátory a výhřevná lůžka

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Resuscitační inkubátory s monitorací a plicními ventilátory	2

2. část:	Resuscitační inkubátory	8

3. část:	Intenzivní inkubátory I.	10

4. část:	Intenzivní inkubátory II.	12

5. část:	Inkubátor kompletně vybavený vhodný pro transport	14

6. část:	Standardní inkubátor	19

7. část:	Resuscitační vyhřívané lůžko I.	21

8. část:	Resuscitační vyhřívané lůžko II.	23

9. část:	Resuscitační vyhřívané lůžko III.	25

10. část:	Intenzivní vyhřívané lůžko	28

11. část:	Resuscitační a standardní vyhřívaná lůžka s integrovanou fototerapií	30

12. část:	Transportní inkubátor s plicním ventilátorem a monitorem vitálních funkcí	34

### Resuscitační inkubátory s monitorací a plicními ventilátory

Popis:

Kompletně vybavené sestavy inkubátorů kombinovaných s vyhřívaným lůžkem pro intenzivní a resuscitační péči.

Seznam požadovaných položek:

- Sestava č.1 – 9ks

  - 1ks inkubátor pro intenzivní a resuscitační péči

  - 1ks monitor životních funkcí

- Sestava č.2 – 3ks

  - 1ks monitor životních funkcí

- Sestava č.3 – 2ks

  - 1ks plicní ventilátor pro novorozence se zvlhčovačem

- Sestava č.4 – 1ks

  - Centrální monitorovací systém

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Inkubátor pro intenzivní a resuscitační péči

- Inkubátor pro nedonošené děti kombinovaný s výhřevným lůžkem vhodný pro intenzivní a resuscitační péči

- Konverze z inkubátoru na výhřevné lůžko

- Centrální dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 10“ sdružující všechny funkce přístroje teplota, vlhkost, koncentrace O2 (nastavené i monitorované hodnoty vč. trendů po dobu minimálně 24 hodin)

- Regulace teploty vzduchu, obsahu O2 a vlhkosti vzduchu

- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- Monitorování tělesné teploty novorozence z 2 čidel (čidla součástí nabídky)

- Funkce k podpoření terapeutické hypotermie pacienta, kdy je přerušena tepelná terapie, ale je zachován monitoring tělesné teploty i měření a nastavení koncentrace vlhkosti a koncentrace kyslíku

- Funkce automatického odvykání pacienta od tepelného prostředí v inkubátoru – automatické snižování teploty v inkubátoru podle schopnosti pacienta udržet požadovanou kožní teplotu

- Měření a trendování úrovně hluku a osvětlení v inkubátoru

- Integrované  vyšetřovací světlo (umístěné uvnitř prostoru novorozence) a ovládané z venku

- Vyhřívání do minimálně 39°C v režimu inkubátoru

- Nastavení maximální vlhkosti vzduchu na minimálně 90%

- Vzduchový filtr

- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát

- Přístup k novorozenci minimálně ze tří stran inkubátoru

- Vyklopení podélných bočnic na obou stranách

- Prostupy do inkubátoru pro kabely a okruhy minimálně 8 vstupů

- Zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití

- Nízká provozní hlučnost přístroje maximálně 45 dB při plném provozním zatížení

- Elektrické nastavení výšky inkubátoru v rozmezí minimálně 30cm

- Plynulé nastavení výšky lůžka

- Nastavení sklonu lůžka do minimálně 12°

- Akustické a optické alarmy:

  - Teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká)

  - Koncentrace O2 (nízká/vysoká)

  - Relativní vlhkost (nízká)

  - Technické, provozní alarmy

- Přístroj musí být pojízdný – kolečka s brzdami

- Včetně integrované váhy s metrologickým ověřením – cejchu schopná váha

- Vysouvací matrace

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním nebo jiná technologie zajišťující minimální teplotní ztráty

- Záznamy trendů – délka minimálně 24 hodin (všech parametrů)a jejich exportu

- Příslušenství ke každému kusu:

  - Minimálně 10ks filtrů na vzduch

  - Nádobka na vodu o objemu minimálně 1000 ml – pokud je nutná pro provoz přístroje nebo jednorázové vaky

  - Minimálně 2 teplotní čidla

  - APGAR časomíra

  - Držák ventilačních hadic

  - Integrované vyšetřovací světlo

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor (minimálně jeden šuplíka police)

- Snadná údržba a čištění

- Matrace RTG transparentní

- HW a SW vybavení pro komunikaci s monitorem vitálních funkcí pro přenášení dat do centrálního monitoru

- Přenášení měřených parametrů do monitoru vitálních funkcí a na centrální monitorovací systém minimálně teplota vzduchu, teplota dítěte centrální/periferní, vlhkost, koncentrace O2

- Včetně příslušenství - rameno pro upevnění monitoru vitálních funkcí, které bude umožňovat stranové natáčení monitoru a bude moct být uchyceno na inkubátor

- Včetně příslušenství pro upevnění infuzní techniky (vertikální nebo horizontální tyč nebo eurolišta) – 1ks dokovací stanice, 1ks volumentrická pumpa, 3ks lineární dávkovač

Monitor životních funkcí

- Barevný LCD displej pro zobrazení monitorace a parametrů s úhlopříčkou minimálně 12“

- Zobrazení minimálně 6 křivek současně na displeji

- Světelné a zvukové alarmy s nastavitelnou intenzitou

- Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

- Minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 1minutovým rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy s automatickou synchronizací na centrálu

- Specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Napájení ze sítě (230V/50 Hz) i baterii

- Nabíjecí baterie součástí nabídky

- Výdrž baterie minimálně 3 hod.

- Připojení externích zařízení minimálně požadovaný ventilátor a inkubátor (včetně zobrazení a ukládání přenesených dat viz specifikace ventilátoru a monitoru vitálních funkcí na centrálním monitoru) včetně dodání potřebného HW a SW

- Komunikace s centrálním monitorem pomocí LAN

- Komunikace s požadovaným inkubátorem a ventilátorem a získávání dat a jejich přenášení do centrálního monitorovacího systému

- Připevnění k inkubátoru – závěsné nebo připevněné na tyč popř. eurolištu včetně dodání všech potřebných komponent k připevnění

- Řešení vhodné pro transport - hmotnost maximálně 6,5 kg

- Technologie filtrace pohyb. artefaktů

- Monitorované parametry:

  - 3 svodové EKG a jeho analýza, musí umět zobrazit dva libovolné svody

  - NIBP

  - Minimálně 2x IBP

  - SpO2 - technologie Masimo

  - Minimálně 2x teplota

  - Měření kapnometrie – metodou dedikovanou pro novorozenecké pacienty

  - Modul pro měření krevních plynů transkutánně možné zajistit externím přístrojem, který bude k inkubátoru připevněn – přístroj nebo modul musí umět propojení a ovládání pacientským monitorem, kontinuální měření tcpO2 a tcpCO2, integrovaná automatická kalibrace, in vivo korekční režim s hodnotami krevních plynů, zobrazení hodnot na centrální stanici, Radiometer SmartHeat technologie, Radiometer transkutánní čidlo, včetně senzoru, kalibračního plynu a dalšího příslušenství k zahájení provozu

  - Dechová frekvence křivka impedanční metodou

  - Kardiorespirogram (kontinuální zobrazení trendů tepové frekvence, oxymetrie a respirace) 3-5 svodové. Analýza a záznam arytmií (minimálně asystolie, tachykardie, bradykardie)

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1% do 100%

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů/minutu

- Příslušenství ke každému monitoru:

  - Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod včetně dodání EKG elektrod vhodných pro novorozence

  - Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru

  - Hadice a sady manžet pro měření NIBP

  - Minimálně 10ks kožní teplotní čidlo

  - Minimálně 10ks rektální teplotní čidlo

  - Příslušenství pro měření IBP

  - Senzor pro měření kapnometrie

  - Příslušenství pro měření O2 a CO2 transkutánně

  - Rameno pro upevnění monitoru vitálních funkcí, které bude umožňovat stranové natáčení monitoru a bude moct být uchyceno na inkubátor

- Veškeré příslušenství určené pro novorozence o hmotnosti 500g a výše

Plicní ventilátor pro novorozence se zvlhčovačem

- Plicní ventilátorů pro novorozence a kojence

- Široká nabídka ventilačních režimů (minimálně CMV, SIMV, PSV, PCV, P-SIMV,  PC-MMV, APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, ventilace na dvou tlakových hladinách, VG – Volume Guarantee)

- Nastavení PEEP minimálně 0 - 30 cm H2O

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5 - 50 cm H2O

- Nastavitelný dechový objem od 2 – 200 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5 - 150 dechů/min

- Nastavitelný flow trigger minimálně 0,2 - 5 l/min

- Nastavitelný náběh tlaku

- Nastavitelný expirační trigger

- Automatická kompenzace poddajnosti okruhů

- Automatická kompenzace úniků

- Nastavení O2: 21-100%

- Neexpirující kyslíkové čidlo

- Monitorace: objem, průtok, tlak, CO2 v dýchacích cestách

- Monitorace plicní mechaniky – minimálně rezistence, poddajnost,

- Akustické a optické alarmy chybových stavů

- Ovládání v českém jazyce

- Displej o úhlopříčce minimálně 17“

- Zobrazení minimálně 4 křivek na displeji (PAW, Flow, Objem, CO2)

- Funkce StandBy

- Kompletní test přístroje

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů

- Vozík pro přístroj

- HW a SW vybavení pro komunikaci s monitorem vitálních funkcí pro přenášení dat do centrálního monitoru

- Přenášení ventilačních parametrů a smyček do monitoru vitálních funkcí a na centrální monitorovací systém minimálně PIP, Pmean, PEEP, dechový objem, FiO2, respirační frekvence/spontánní respirační frekvenci

- Kompletní zvlhčovač (pro novorozence)

  - Zvlhčovač se servorežimem

  - Automatické i manuální nastavení

  - Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních

  - Vyhřívání inspirační i expirační větve

  - Monitorace množství vody ve zvlhčovači

  - Alarmy minimálně nízké a vysoké hladiny vody

  - Manuální nastavení teploty dýchacího plynu minimálně od 28°C do 40°C

  - Držák

  - Teplotní sonda

  - 10ks jednorázová komora

  - Kompletní příslušenství ke zvlhčovači, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) minimálně na 30min provozu v ceně nabídky

- Napájení 230 V/50 Hz

- Příslušenství ke každému přístroji:

  - Tlaková hadice na přívod kyslíku a vzduchu minimálně 4 metry

  - Držák dýchacího okruhu

  - 10ks pacientský okruh pro novorozence

  - Senzor pro měření kapnometrie

Centrální monitorovací systém

- Centrální monitorovací systém pro zobrazení, tisk a archivaci monitorovaných dat

- PC vhodné pro centrální monitoraci včetně příslušenství, tj. klávesnice, myš

- 1 ks barevný LCD monitor s LED podsvícením a úhlopříčkou minimálně 22”, umístitelný na stůl, s garancí 24 hodinového provozu, vhodný pro nepřetržitý provoz

- 1 ks barevný LCD monitor (sekundární displej - duplicitní) s LED podsvícením a úhlopříčkou minimálně 44“, včetně držáku a montáží na zeď, s garancí 24 hodinového provozu, vhodný pro nepřetržitý provoz – vzdálenost od centrální monitorovací stanice maximálně 10 m

- Monitoring pro minimálně 9 pacientů současně s funkcí kompletního detailního zobrazení vybraného pacienta na primárním monitoru centrální jednotky

- Grafické i numerické zobrazení monitorovaných parametrů od všech monitorů připojených v síti na monitoru centrální stanice

- Zobrazení požadovaných parametrů z externích zařízení minimálně např. inkubátor, ventilátor

- Licence pro připojení 12 kusů monitorů životních funkcí (9 licencí pro monitory + 3 náhradní licence) do centrály, licence musejí být platné po celou dobu používání CMS – po dobu minimálně 10 let

- Musí umožnit budoucí propojení s NIS (Fons Enteriprise), podpora formátu HL7

- Musí umožnit budoucí připojení tiskárny

- Archivovaná monitorovaná data

  - Kompletní data uložená v centrále minimálně 24 hodin včetně úplného prohlížení křivek, měření NIBP a záznamů ST segmentů, záznam stripu při alarmu - alespoň 700 alarmových položek, vše pro každou monitorovanou jednotku

  - Trendy uložené v centrále minimálně 72 hodin

- Veškeré ovládání a komunikace v českém jazyce

- Uživatelsky nastavitelné akustické a vizuální alarmy s textovou informací

- Komunikace s monitory vitálních funkcí prostřednictvím LAN

- Ovládání funkcí monitorů z centrály

- Dodání přívodních napájecích kabelů ke všem komponentám o délce minimálně 5 m

- Požadujeme odbornou demontáž a zabalení stávající centrální monitorovací stanice včetně stávajících monitorů životních funkcí pro budoucí, opětovné, bezproblémové zprovoznění

- Opětovné zprovoznění není součástí nabídky

Zvláštní požadavky:

  - Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

### Resuscitační inkubátory

Popis:

Kompletně vybavené sestavy inkubátorů kombinovaných pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem pro dětské a dorostové oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Inkubátor pro intenzivní péči

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Inkubátor pro intenzivní péči

- Inkubátor pro nedonošené děti vhodný pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem

- Centrální displej sdružující všechny funkce přístroje teplota, vlhkost, koncentrace O2 (nastavené i monitorované hodnoty vč. trendů po dobu minimálně 24 hodin)

- Regulace teploty vzduchu, obsah O2 a vlhkosti vzduchu

- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- Vyhřívání do 39°C v režimu inkubátoru 23-39 st.

- Nastavení maximální vlhkosti vzduchu na minimálně 40-95 %

- Vzduchový filtr

- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát nebo manuální spuštění zvýšeného proudění vzduchu před otevřením dvířek / bočnic

- Přístup k novorozenci minimálně ze tří stran inkubátoru

- Vyklopení podélných bočnic na obou stranách

- Držák ventilačních hadic

- Zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití

- Nízká provozní hlučnost přístroje maximálně 50 dB při plném provozním zatížení

- Elektrické nastavení výšky inkubátoru v rozmezí minimálně 20 cm

- Plynulé nastavení výšky lůžka

- Nastavení sklonu lůžka do minimálně 12°

- Akustické a optické alarmy

  - Teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká)

  - Koncentrace O2 (nízká/vysoká)

  - Relativní vlhkost (nízká)

  - Technické, provozní alarmy

- Přístroj musí být pojízdný – kolečka s brzdami

- Včetně integrované váhy s metrologickým ověřením – cejchu schopná váha

- Vysouvací matrace

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem nebo jiná technologie zajišťující minimální teplotní ztráty

- Záznamy trendů – délka minimálně 24 hodin

- Příslušenství ke každému kusu:

  - Minimálně 10ks filtrů na vzduch

  - Nádobka na vodu o objemu minimálně 1000 ml

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor (minimálně poličky a šuplíky)

- Snadná údržba a čištění

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 10 cm/s

- Kompletní resuscitační příslušenství - přístroj se směšovačem, T-resuscitátorem a odsávačkou s držákem (může být splněno externími přístroji, které budou k inkubátoru připevněny)

- Včetně příslušenství pro upevnění infuzní techniky pro každý přístroj – horizontální nebo ventikální tyč, eurolišta - v sestavě 1ks dokovací stanice, 1ks volumetrická pumpa, 3ks lineární dávkovač

### Intenzivní inkubátory I.

Popis:

Kompletně vybavené sestavy inkubátorů kombinovaných pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem.

Skládá se z přístrojů (tech.specifikace je uvedena níže):

- 3ks inkubátor pro intenzivní a resuscitační péči

Technická specifikace:

Inkubátor pro intenzivní péči

- Inkubátor pro nedonošené děti vhodný pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem

- Centrální displej sdružující všechny funkce přístroje teplota, vlhkost, koncentrace O2 (nastavené i monitorované hodnoty vč. trendů po dobu minimálně 24 hodin)

- Regulace teploty vzduchu, obsah O2 a vlhkosti vzduchu

- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- Vyhřívání do 39°C v režimu inkubátoru 23-39 st.

- Nastavení maximální vlhkosti vzduchu na minimálně 40-95 %

- Vzduchový filtr

- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát nebo manuální spuštění zvýšeného proudění vzduchu před otevřením dvířek / bočnic

- Přístup k novorozenci minimálně ze tří stran inkubátoru

- Vyklopení podélných bočnic na obou stranách

- Držák ventilačních hadic

- Zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití

- Nízká provozní hlučnost přístroje maximálně 47 dB při plném provozním zatížení – při nespuštěném servosystému regulace kyslíku

- Elektrické plynulé nastavení výšky inkubátoru v rozmezí minimálně 20 cm

- Nastavení sklonu lůžka do minimálně 12°

- Akustické a optické alarmy

  - Teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká)

  - Koncentrace O2 (nízká/vysoká)

  - Relativní vlhkost (nízká)

  - Technické, provozní alarmy

- Přístroj musí být pojízdný – kolečka s brzdami

- Včetně integrované váhy s metrologickým ověřením – cejchu schopná váha

- Vysouvací matrace

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem nebo jiná technologie zajišťující minimální teplotní ztráty

- Záznamy trendů – délka minimálně 24 hodin

- Příslušenství ke každému kusu:

  - Minimálně 10ks filtrů na vzduch

  - Nádobka na vodu o objemu minimálně 1000 ml

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor (minimálně poličky a šuplíky)

- Snadná údržba a čištění

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 10 cm/s

- Včetně příslušenství pro upevnění infuzní techniky pro každý přístroj – horizontální nebo vertikální tyč, eurolišta– 1ks volumetrická pumpa, 1ks lineární dávkovač

- Včetně příslušenství - rameno pro upevnění monitoru vitálních funkcí pro každý přístroj, které bude umožňovat stranové natáčení monitoru a bude moct být uchyceno na inkubátor

### Intenzivní inkubátory II.

Popis:

Kompletně vybavené sestavy inkubátorů kombinovaných pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem.

Skládá se z přístrojů (tech.specifikace je uvedena níže):

- 3ks inkubátor pro intenzivní a resuscitační péči

Technická specifikace:

Inkubátor pro intenzivní péči

- Inkubátor pro nedonošené děti vhodný pro intenzivní péči s vysokým hygienickým standardem

- Centrální displej sdružující všechny funkce přístroje teplota, vlhkost, koncentrace O2 (nastavené i monitorované hodnoty vč. trendů po dobu minimálně 24 hodin)

- Regulace teploty vzduchu, obsah O2 a vlhkosti vzduchu

- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- Vyhřívání do 39°C v režimu inkubátoru 23-39 st.

- Nastavení maximální vlhkosti vzduchu na minimálně 40-95 %

- Vzduchový filtr

- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát nebo manuální spuštění zvýšeného proudění vzduchu před otevřením dvířek / bočnic

- Přístup k novorozenci minimálně ze tří stran inkubátoru

- Vyklopení podélných bočnic na obou stranách

- Držák ventilačních hadic

- Zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití

- Nízká provozní hlučnost přístroje maximálně 47 dB při plném provozním zatížení – při nespuštěném servosystému regulace kyslíku

- Elektrické plynulé nastavení výšky inkubátoru v rozmezí minimálně 20 cm

- Nastavení sklonu lůžka do minimálně 12°

- Akustické a optické alarmy

  - Teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká)

  - Koncentrace O2 (nízká/vysoká)

  - Relativní vlhkost (nízká)

  - Technické, provozní alarmy

- Přístroj musí být pojízdný – kolečka s brzdami

- Včetně integrované váhy s metrologickým ověřením – cejchu schopná váha

- Vysouvací matrace

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem nebo jiná technologie zajišťující minimální teplotní ztráty

- Záznamy trendů – délka minimálně 24 hodin

- Příslušenství ke každému kusu:

  - Minimálně 10ks filtrů na vzduch

  - Nádobka na vodu o objemu minimálně 1000 ml

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor (minimálně poličky a šuplíky)

- Snadná údržba a čištění

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 10 cm/s

- Včetně příslušenství pro upevnění infuzní techniky pro každý přístroj – horizontální nebo vertikální tyč, eurolišta– 1ks volumetrická pumpa, 1ks lineární dávkovač

- Včetně příslušenství - rameno pro upevnění monitoru vitálních funkcí pro každý přístroj, které bude umožňovat stranové natáčení monitoru a bude moct být uchyceno na inkubátor

### Inkubátor kompletně vybavený vhodný pro transport

Popis:

Lůžko standardní vybavené kompletní – transportní pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajské zdravotní, a. s. Součástí transportního inkubátoru pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem je transportní monitor a lineární dávkovač. Dále je požadován transportní ventilátor s dvouúrovňovou tlakovou podporou pro neinvazivní ventilaci novorozeneckých pacientů.

Seznam požadovaných položek:

Sestava č. 1 – 1 ks (Masarykova nemocnice, umístění na Neonatologické oddělení)

- 1 ks	Transportní inkubátor pro standardní péči

- 1 ks	Transportní monitor

- 2 ks	Lineární dávkovač

- 1 ks	Transportní ventilátor s dvouúrovňovou tlakovou podporou

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Sestava č. 1 – Lůžko standardní vybavené kompletní – transportní

Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem

- Transportní inkubátor vhodný pro novorozence

- Vhodný pro standardní i intenzivní péči

- Napájení z elektrické rozvodné sítě i rozvodu v sanitním voze i z baterie

- Několik napájecích zásuvek do příslušenství

- Integrované vyšetřovací světlo s LED technologií

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem

- Centrální displej pro monitoraci teploty vzduchu a teploty kůže a stavu akumulátoru

- Regulace teploty vzduchu a obsahu O2

- Regulace teploty vzduchu podle teploty prostředí

- Monitorace teploty kůže

- Možnost vyhřívání do 38 °C

- Možnost zvlhčování

- Vzduchový filtr

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 20 cm/s

- Minimálně 10 kusů filtrů na vzduch

- Přístup k novorozenci odklopnými panely minimálně ze dvou stran inkubátoru

- Možnost vyklopení čelního i bočního panelu pro vysunutí matrace

- Systém řešení držení ventilačních hadic

- Fixace novorozence

- Akustické a optické alarmy:

- Teplota vzduchu (nízká/vysoká)

- Technické a provozní alarmy

- Vysouvací matrace bočním panelem

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor + nosič příslušenství (sloup) na pravé boční polici

- Snadná údržba a čištění

- Napojení na kyslíkový přívod

- Kožní teplotní sonda

- Výškově nastavitelný stojan na infuzní sety

- Horní police na inkubátor

- Dva úložné prostory s fixačními pásy pro 4 kusy 2L tlakových lahví (tlakové lahve nejsou součástí dodávky)

- Vestavěný akumulátor s automatickou nabíječkou + automatický přepínač elektrického napájení z 230 V na 12 V nebo 24 V

- Elektrická odsávačka včetně držáku s automatickým nabíjením pro ukotvení v transportním systému s možností snadného odpojení bez použití nářadí, brašna s popruhem pro přenášení, vestavěná baterie pro provoz minimálně na 45 minut, autoklávovatelná nádoba s objemem 1 litr s ochranou proti přeplnění, integrace do systémového elektrického napájení 230 V a 12 V transportního inkubátoru

- Integrovaný kyslíkový průtokoměr s proměnným průřezem (rotametr), kompletní rozvod kyslíku/vzduchu s tlakovými lahvemi a rychlospojkami pro externí zdroje plynů

- Modul automatické volby zdroje tlakových plynů pro transportní inkubátor a ventilátor bez přerušení ventilace nebo aktivace alarmů při změně zdroje tlakových plynů

- 1 redukční ventil pro 2L kyslíkovou lahev

- 1 redukční ventil pro 2L vzduchovou lahev

- Součástí dodávky musí být hliníkový/duralový pojízdný skládací povozek Medirol Neotic Extero N605-P113 s polohováním pro transport inkubátoru včetně nosítek pod inkubátor s bočními policemi pro příslušenství nebo podvozek, který splní funkční a technické vlastnosti a parametry uvedeného typu podvozku a je kompatibilní s „kargo kotvením“ (minimálně pro přetížení 10 G), (požadováno z důvodu kompatibility se stávajícími sanitními vozy pro transport novorozenců)

Příslušenství:

Transportní monitor

- Kompaktní lehký pacientský monitor, vhodný pro novorozence, hmotnost maximálně 1,5 kg

- Minimální parametrová konfigurace EKG, Resp., SpO2 Masimo, NIBP, IBP a teplota, včetně sond, manžet a kabelů pro okamžitý provoz

- Barevný dotykový displej, ovládání a SW v českém jazyce

- Baterie pro 3 hodiny provozu

- Držák na transportní systém s možností rychlého odepnutí/odpojení bez nářadí

- Integrace do automatického systémového elektrického napájení transportního inkubátoru

Lineární dávkovač

- Duální píst nebo funkce dvou spojených dávkovačů s jedním společným napájením

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 2 %

- Minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1–1200 ml/h

- Dopočtení třetího parametru při zadání jakýchkoliv dvou parametrů – rychlost/objem/čas

- Manuální bolusy s přednastaveným objemem a s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

  - objem a rychlost podávání bolusu

- Zobrazitelné parametry na displeji:

  - rychlost infuze

  - zbývající čas

  - požadovaný objem a zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - nastavení okluzního tlaku

  - aktuálně nastavený tlak

  - stav baterie

  - název a koncentrace podávaného léčiva

  - typ a velikost jednorázové stříkačky

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů, tj. 5, 10, 20, 30, 50 až 60 ml; minimálně od 3 různých výrobců a minimálně 20 kalibrovaných typů

- Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji

- Technické řešení přístroje zamezující podání nechtěného bolusu při zakládání stříkačky do přístroje

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů

- Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček minimálně 20 znaků

- Nastavitelný limit okluzního tlaku alespoň ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu 75–800 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)

- Napájení 230 V/50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - vysmeknutý pohon

  - okluze

  - špatně založená stříkačka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - KVO je spuštěno

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - recall alarm upozorňující na nečinnost

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro záznam posledních minimálně 50 událostí

- Ovládání v českém jazyce

- Držák umožňující uchycení k horizontálnímu nebo vertikálnímu závěsu

- Hmotnost maximálně do 1,6 kg včetně akumulátoru

- Výška jednoho přístroje maximálně 70 mm

Transportní ventilátor

- Řízená ventilace IPPV/IMV

- Trigrovaná ventilace Assist (SIPPV) a SIMV

- Režim PSV s automatickou kompenzací úniku a nastavitelným kritériem ukončení inspirace minimálně 10–50 % průtoku

- Nasální CPAP a DuoPAP (nAPRV) s automatickou kompenzací úniku díky variabilnímu průtoku, nastavitelnou v několika krocích minimálně do 35 %, pro použití s nasálním aplikátorem obecně známým jako nFlow, Infant Flow nebo Inspire

- Pro maximální prevenci atelektáze kvůli ztrátě tlaku je potřeba režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“

- Je nezbytný variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách

- Ventilátor musí umožnit připojení nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku

- O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw.

- Volume Guarantee VG

- Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigr)

- Možnost rozšíření o průtokový trigr v režimu nCPAP s nastavením citlivosti minimálně v 5 stupních

- Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu minimálně 1–500 ml

- Plynulé a nezávislé nastavení inspiračního a exspiračního průtoku

- Manuální dech spustitelný v každém režimu

- Monitorování tlaku proximálně u Y-kusu

- Inteligentní alarmový systém s automatickým nastavením zaručující optimální bezpečnost během transportu s minimalizaci zbytečných alarmů

- Ovládání přístroje a SW v českém jazyce

- Vestavěný akumulátor pro nezávislý provoz během transportu na 3 hodiny a možnost externího napájení z 12/24 V

- Držák pro ukotvení v transportním systému s možností snadného odepnutí ventilátoru od inkubátoru (bez použití nářadí) pro ventilaci mimo inkubátor

- Integrace do automatického systémového elektrického napájení 230 V a 12 V transportního inkubátoru

- Připojení na modul automatické volby zdroje tlakových plynů transportního systému bez přerušení ventilace při změně zdroje tlakových plynů

- Grafické zobrazení ventilace včetně trendů minimálně na 4 dny na barevném dotykovém displeji

- Možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru

- Možnost rozšíření o Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta), funkce smyčka SpO2 musí být spustitelná ve všech ventilačních režimech ventilátoru včetně nCPAPu

### Standardní inkubátor

Popis:

Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem a pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin v oběhu pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o. z. Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

Sestava č. 1 – 2  ks (Nemocnice Most, umístění na Dětské a dorostové oddělení)

- 1 ks	Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem

- 1 ks	Pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin v oběhu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Sestava č. 1 – Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem a pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin

Inkubátor pro standardní péči s vysokým hygienickým standardem

- Vhodný pro standardní péči novorozenců

- Napájení z elektrické rozvodné sítě i rozvodu v sanitním voze i z baterie

- Několik napájecích zásuvek do příslušenství

- Integrované vyšetřovací světlo s LED technologií

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem

- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát

- Centrální displej pro monitoraci teploty vzduchu a teploty kůže a stavu akumulátoru

- Regulace teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a obsahu O2

- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- Monitorace teploty kůže

- Možnost vyhřívání do 38 °C

- Možnost nastavení vlhkosti vzduchu na minimálně 50 %

- Vzduchový filtr

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 20 cm/s

- Minimálně 10 kusů filtrů na vzduch

- Nádobka na vodu o objemu 1000 ml – pro každý inkubátor

- Přístup k novorozenci odklopnými panely minimálně ze dvou stran inkubátoru

- Možnost vyklopení čelního i bočního panelu pro vysunutí matrace

- Systém řešení držení ventilačních hadic

- Nízká provozní hlučnost přístroje maximálně 50 dB při plném provozním zatížení

- Akustické a optické alarmy:

- Teplota vzduchu (nízká/vysoká)

- Technické a provozní alarmy

- Koncentrace O2 (nízká/vysoká)

- Relativní vlhkost (nízká/vysoká)

- Vysouvací matrace bočním panelem

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor

- Snadná údržba a čištění

- Napojení na kyslíkový přívod

- Kožní teplotní sonda

- Nastavitelná výška inkubátoru v rozmezí minimálně 20 cm

- Police pro odkládání spotřebního materiál

- Pojízdný – kolečka s možností zabrzdění

Pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů s kontinuálním měřením pletysmografické variability a ukazatelem stavu tekutin

- Přístroj zobrazující aktuální hodnoty saturace krve kyslíkem, hodnotu srdeční frekvence a případně další zjistitelné parametry, jako např. prokrvení tkáně – tzv. perfuzní index

- Jako součást nabízeného lůžka, ale nemusí být integrální součástí lůžka

- Pulzní oxymetry s technologií Masimo, všechny nabízené oxymetry musí umožnit měření SpO2

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1 % do 100 %, minimální přesnost měření neonatální saturace (tedy v rozsahu 70 % do 100 %) s maximální odchylkou +/- 3 %

- Měření i při nízké perfuzi tkáně

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30–240 tepů za minutu

- Zobrazení pletysmografické křivky

- Měření a zobrazení perfuzního indexu

- Možnost dodatečného rozšíření přístrojů o aplikaci pro měření vrozených srdečních vad u novorozenců – CCHD screening

- Možnost odejmutí LCD obrazovky, která sama funguje jako pulzní oxymetr s integrovanou baterií

- Alarmy optické i zvukové minimálně při vadném senzoru a vybitého akumulátoru

- Filtrace pohybových artefaktů – přístroj musí umožnit uživatelské nastavení úrovně filtrace pohybových artefaktů snímaného signálu minimálně ve třech režimech

- Příslušenství:

  - Snímače pro novorozence – 10 kusů ke každému oxymetru

  - Prodlužovací kabel – 1 kus ke každému oxymetru

  - Provoz na 230 V/50 Hz

  - Provoz na baterii minimálně 3 hodiny, baterie součástí nabídky

### Resuscitační vyhřívané lůžko I.

Popis:

Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál

- 1 ks	Resuscitační přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 10°

- Rozměry ložné plochy:

  - Šířka 48–75 cm

  - Délka 65–105 cm

- Odklopné bočnice

- Polohování lůžka v rozsahu minimálně 90–105 cm

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, ve které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložky) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem a o rozměrech vhodných pro ložnou plochu nabízeného lůžka nebo

    - jiný systém či technologie zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti na porodním sále

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Vyšetřovací světlo s nastavitelnou intenzitou záření

- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230V pro připojení dalších přístrojů

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Součástí musí být časovač vhodný pro APGAR

- Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

Resuscitační přístroj

- Přenosný přístroj k resuscitaci novorozenců

- Pro ventilaci resuscitačním vakem nebo T spojkou

- Integrovaná odsávačka dýchacích cest – s nastavitelným podtlakem

- Monitoring tlaku v dýchacích cestách

- Musí umožnit ventilaci směsí vzduch/O2  s nastavitelným rozsahem průtoku směsi

- Včetně transportního stojanu

- Upevnění přístroje na transportní stojan, nebo na výhřevné lůžko (viz specifikace č. 1)

- Musí umožnit napojení do centrálního rozvodu a do tlakové lahve – s prioritním odebíráním kyslíku z nemocniční rozvodné sítě v případě připojení centrálního rozvodu i tlakové lahve zároveň

- Vstupní tlak minimálně v rozmezí minimálně 300 – 500 kPa

- Nastavitelný rozsah PEEP

### Resuscitační vyhřívané lůžko II.

Popis:

Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 10°

- Rozměry ložné plochy vhodné i pro péči o dvojčata:

  - šířka minimálně 48 cm

  - délka minimálně 65 cm

- Odklopné bočnice

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, ve které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem a o rozměrech vhodných pro ložnou plochu nabízeného lůžka nebo

    - jiný systém či technologie účinně zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Vyšetřovací světlo

- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230V pro připojení dalších přístrojů (Požadováno z důvodu nedostatečné vybavenosti zásuvkami v místnostech, kde budou lůžka umístěna.)

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Součástí musí být časovač vhodný pro APGAR

- Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

- Součástí každého lůžka musí být resuscitační přístroj integrovaný, nebo jako samostatné příslušenství

  - Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců

  - Vhodný pro ventilaci maskou

  - Nastavitelný PEEP a inspirační tlak

  - Manometr pro sledování ventilačního tlaku

  - Manometry tlakových lahví jako součást resuscitačního přístroje

  - Směšovač plynů kyslík-vzduch s průtokoměry a se dvěma výstupy s nezávislou regulací průtoků vhodný pro dvojčata

  - Odsávačka typu Ventury součástí resuscitačního přístroje

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

### Resuscitační vyhřívané lůžko III.

Popis:

Lůžko resuscitační vyhřívané pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Lůžko musí být využitelné pro transport. Součástí dodávky lůžka je monitor životních funkcí.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Lůžko resuscitační vyhřívané

- 1 ks	Monitor životních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Lůžko resuscitační vyhřívané

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Lůžko musí být vhodné pro transport

- Lůžko musí být plně použitelné se stávajícím transportním systémem Giraffe Shuttle od výrobce GE Healthcare. Pokud není možné dodat lůžko plně použitelné se stávajícím transportním systémem, musí být součástí dodávky takový transportní systém, který poskytuje stejnou funkčnost jako stávající transportní systém, tj. poskytování elektrické energie po dobu minimálně 40 minut, jak pro samotné lůžko, tak pro monitor životních funkcí, který je vyspecifikován níže, a pro stávajícího ventilátor Babylog 8000 od výrobce Dräger se zvlhčovačem (vše včetně držáků na bezpečné uchycení). Transportní systém musí též umožnit nosnost a bezpečnou fixaci tlakových lahví 2ks - 10ti litrové tlakové lahve (1 pro vzduch a 1 pro kyslík).

- Současné připojení do centrálního rozvodu a tlakových láhví s prioritním odběrem z centrálních rozvodů

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 10°

- Rozměry ložné plochy:

  - šířka minimálně 48 cm

  - délka minimálně 65 cm

- Odklopné bočnice

- Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu minimálně 90–105 cm od země (tedy minimálně 15 cm)

- Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Vyšetřovací světlo

- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na 230V/ 50 Hz pro připojení dalších přístrojů

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Součástí musí být časovač vhodný pro APGAR

- Integrovaná váha s rozsahem minimálně 300–8000 g včetně vyvolání poslední navážené hodnoty

- Součástí musí být 1 kus standardní matrace se snadno dezinfikovatelným povrchem

- Součástí lůžka musí být resuscitační přístroj integrovaný, nebo jako samostatné příslušenství

  - Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců

  - Vhodný pro ventilaci maskou

  - Nastavitelný PEEP a inspirační tlak

  - Manometr pro sledování ventilačního tlaku

  - Manometry tlakových lahví jako součást resuscitačního přístroje

  - Směšovač plynů kyslík-vzduch se dvěma průtokoměry a se dvěma výstupy s nezávislou regulací průtoků vhodný pro dvojčata

  - Odsávačka typu Ventury součástí resuscitačního přístroje

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Specifikace č. 2: Monitor životních funkcí

- Pacientský monitor kompaktní, přenosný, určený pro novorozenecké pacienty

- Dotykový display o velikosti minimálně 7“, barevný s LED podsvícením

- Monitor musí být vhodný pro sledování životních funkcí také při transportu pacienta

- Napájení ze sítě (230 V/50 Hz) i z baterie

- Provoz na baterie minimálně 240 minut

- Mód obrazovky s velkými čísly

- Parametry (pro každý monitor):

  - EKG 3/5 svodové monitorované tři-žilovým kabelem, možnost využití pěti-žilového kabelu, odolnost před defibrilací (360 J) typ CF a to pro všechny monitorované parametry, analýza arytmií a ST

  - SpO2 v rozsahu 0 - 100 % s rozlišením maximálně 1 %, Masimo technologie

  - Respirace v rozsahu 0 - 100 rpm s rozlišením 1 rpm

  - Srdeční frekvence v rozsahu 20 - 300 bpm s rozlišením 1 bpm

  - NIBP systém měření s režimy manuálního a automatického měření tlaku

  - 1x IBP integrované v monitoru

  - Teplota v rozsahu 10 - 45°C s rozlišením maximálně 0,1°C

- Opticko – akustické alarmy s možností nastavení mezí u požadovaných parametrů a s viditelností indikátoru alarmů ze všech úhlů, nastavitelnost a dělení alarmů dle jejich priority minimálně ve 3 úrovních

- Zobrazení měřených parametrů numerickými údaji i pomocí křivek

- Ukládání dat – minimálně 24 hodin plného záznamu u všech požadovaných parametrů

- Uživatelský software a ovládání v českém jazyce

- Hmotnost monitoru včetně baterie maximálně 5 kg

- Konektivita RJ45, USB

- Musí umožnit pokračování monitorace přepojením modulu/monitoru na stávající monitor anesteziologického přístroje (GE Carescape B850) při akutním operačním výkonu bez nutnosti přepojování pacientských senzorů a bez ztráty dat

- Monitor s madlem pro snadnou manipulaci, adaptér pro uchycení k lůžku součástí monitoru

- Základní příslušenství pro novorozence o hmotnosti 500 g a výše pro všechny požadované parametry nezbytné pro jejich provoz

- Další příslušenství nutné k uvedení monitoru do provozu a ke splnění účelu použití

### Intenzivní vyhřívané lůžko

Popis:

Lůžko intenzivní vyhřívané vybavené pro NJIP pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Lůžko je určené pro intenzivní a resuscitační péči. Dále požadujeme dodat pulzní oxymetr s technologií filtrace pohybových artefaktů.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Lůžko intenzivní vyhřívané vybavené pro NJIP

- 1 ks	Pulzní oxymetr

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Lůžko intenzivní vyhřívané vybavené pro NJIP

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 10°

- Rozměry ložné plochy:

  - Šířka 48–75 cm

  - Délka 65–105 cm

- Odklopné bočnice

- Polohování lůžka v rozsahu minimálně 90–105 cm

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, ve které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložky) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem a o rozměrech vhodných pro ložnou plochu nabízeného lůžka nebo

    - jiný systém či technologie zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Vyšetřovací světlo s nastavitelnou intenzitou záření

- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Součástí musí být časovač vhodný pro APGAR

- Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

- Horizontální nebo vertikální tyč pro uchycení infuzní technicky – minimálně 1 ks lineárního dávkovače a 1 ks infuzní pumpy

Pulzní oxymetr

- Přístroj zobrazující aktuální hodnoty saturace krve kyslíkem, hodnotu srdeční frekvence a případně další zjistitelné parametry, jako např. prokrvení tkáně – tzv. perfuzní index

- Přístroj nesmí být integrální součástí lůžka

- Pulzní oxymetry s technologií Masimo, všechny nabízené oxymetry musí umožnit měření SpO2

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1 % do 100 %, minimální přesnost měření neonatální saturace (tedy v rozsahu 70 % do 100 %) s maximální odchylkou +/- 3 %

- Měření i při nízké perfuzi tkáně

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů / minutu

- Zobrazení pletysmografické křivky

- Měření a zobrazení perfuzního indexu

- Možnost dodatečného rozšíření přístrojů o aplikaci pro měření vrozených srdečních vad u novorozenců - CCHD screening

- Možnost odejmutí LCD obrazovky, která sama funguje jako pulzní oxymetr s integrovanou baterií

- Alarmy optické i zvukové minimálně při vadném senzoru a vybitého akumulátoru

- Filtrace pohybových artefaktů - přístroj musí umožnit uživatelské nastavení úrovně filtrace pohybových artefaktů snímaného signálu minimálně ve třech režimech

- Příslušenství:

  - Snímače pro novorozence 10 ks

  - Prodlužovací kabel 1 kus

- Provoz na 230V / 50 Hz

- Provoz na baterii minimálně 3 hodiny, baterie součástí nabídky

### Resuscitační a standardní vyhřívaná lůžka s integrovanou fototerapií

Popis:

Vyhřívaná lůžka pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

Sestava vyhřívaného lůžka resuscitačního (1 kus)

- 1 ks	Lůžko resuscitační vyhřívané

Sestava vyhřívaného lůžka standardního s monitorem SpO2 (5 kusů)

- 1 ks	Lůžko standardní vyhřívané

- 1 ks	Monitor SpO2

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Lůžko resuscitační vyhřívané

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 10°

- Rozměry ložné plochy vhodné i pro péči o dvojčata:

  - šířka minimálně 48 cm

  - délka minimálně 65 cm

- Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm

- Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu minimálně 90–105 cm od země (tedy minimálně 15 cm)

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, ve které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem a o rozměrech vhodných pro ložnou plochu nabízeného lůžka nebo

    - jiný systém či technologie účinně zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0 - 100 %

- Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, kožní sonda

- Vyšetřovací světlo

- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230V pro připojení dalších přístrojů (Požadováno z důvodu nedostatečné vybavenosti zásuvkami v místnostech, kde budou lůžka umístěna.)

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů (například infuzní techniky, monitoru SpO2 a podobně)

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Součástí musí být časovač vhodný pro APGAR

- Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

- Lůžko musí být vybaveno integrovaným modulem LED fototerapie nebo LED fototerapie musí být konstrukčně řešená tak, že nesmí překážet ve vyhřívání výhřevným tělesům:

  - Nejvyšší spektrální intenzita záření minimálně 35 µW/cm2/nm pro pracovní vzdálenost minimálně 50 cm od zdroje záření

  - Životnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez nutnosti výměny zdroje záření

  - Ozařovaná plocha minimálně 55 x 27 cm (při vzdálenosti ozařování 50 cm)

  - Monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana přehřátí pacienta

  - Integrovaný časovač pro nastavení doby expozice

  - Integrovaný čítač hodin expozice pacienta

  - Integrovaný čítač provozních hodin

  - Záruka (bezplatná výměna světelného zdroje) minimálně 30 000 provozních hodin

- Součástí lůžka musí být resuscitační přístroj integrovaný, nebo jako samostatné příslušenství:

  - Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců

  - Vhodný pro ventilaci maskou

  - Nastavitelný PEEP a inspirační tlak

  - Manometr pro sledování ventilačního tlaku

  - Manometry tlakových lahví jako součást resuscitačního přístroje

  - Směšovač plynů kyslík-vzduch s průtokoměry a se dvěma výstupy s nezávislou regulací průtoků vhodný pro dvojčata a s průtokoměry

  - Odsávačka typu Ventury součástí resuscitačního přístroje

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Lůžko standardní  vyhřívané

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 10°

- Rozměry ložné plochy vhodné i pro péči o dvojčata:

  - šířka minimálně 48 cm

  - délka minimálně 65 cm

- Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, ve které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem a o rozměrech vhodných pro ložnou plochu nabízeného lůžka nebo

    - jiný systém či technologie účinně zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti na intramediální péči

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0 - 100 %

- Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, kožní sonda

- Vyšetřovací světlo

- Bezpečnostní zvukové alarmy

- Bezpečnostní vizuální alarmy (alarmové světlo)

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230V pro připojení dalších přístrojů (Požadováno z důvodu nedostatečné vybavenosti zásuvkami v místnostech, kde budou lůžka umístěna.)

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů (například infuzní techniky, monitoru SpO2 a podobně)

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Minimálně 1 vodorovná eurolišta (například pro uchycení odsávaček)

- Držák připevněný k lůžku umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

- Lůžko musí být vybaveno integrovaným modulem LED fototerapie nebo LED fototerapie musí být konstrukčně řešená tak, že nesmí překážet ve vyhřívání výhřevným tělesům:

  - Nejvyšší spektrální intenzita záření minimálně 35 µW/cm2/nm pro pracovní vzdálenost minimálně 50 cm od zdroje záření

  - Životnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez nutnosti výměny zdroje záření

  - Ozařovaná plocha minimálně 55 x 27 cm (při vzdálenosti ozařování 50 cm)

  - Monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana přehřátí pacienta

  - Integrovaný časovač pro nastavení doby expozice

  - Integrovaný čítač hodin expozice pacienta

  - Integrovaný čítač provozních hodin

  - Záruka (bezplatná výměna světelného zdroje) minimálně 30 000 provozních hodin

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Monitor SpO2

- Přístroj zobrazují aktuální hodnoty saturace krve kyslíkem, hodnotu srdeční frekvence a případně další zjistitelné parametry, jako např. prokrvení tkáně – tzv. perfuzní index.

- Jako součást nabízeného lůžka, ale nemusí být integrální součástí lůžka, může být samostatný dobře připevnitelný k lůžku (třeba na polici, na držáku, na euroliště)

- Monitory s technologií Masimo, všechny nabízené monitory musí umožnit měření SpO2 a jeden z nich musí být rozšířen o technologii rainbow nebo technologii pro získání informací o Methemoglobinu (o neinvazivní měření hladiny methemoglobinu v krvi v reálném čase), tedy musí měřit SpO2 a SpMet, protože se monitor bude používat i u dítěte na JIPu při NO terapii

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1 % do 100 %, minimální přesnost měření neonatální saturace (tedy v rozsahu 70 % do 100 %) s maximální odchylkou +/- 3 %

- Měření i při nízké perfuzi tkáně

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů / minutu

- Měření a zobrazení perfuzního indexu

- Možnost dodatečného rozšíření přístrojů o aplikaci pro měření vrozených srdečních vad u novorozenců - CCHD screening (prosím uveďte, co vše je potřeba pro dodatečné rozšíření a kolik orientačně stojí)

- Možnost odejmutí LCD obrazovky, která sama funguje jako pulzní oxymetr s integrovanou baterií

- Alarmy optické i zvukové

- Alarmy minimálně při:

  - Vadném senzoru

  - Vybitého akumulátoru

- Filtrace pohybových artefaktů - přístroj musí umožnit uživatelské nastavení úrovně filtrace pohybových artefaktů snímaného signálu minimálně ve třech režimech

- Příslušenství ke každému kusu:

  - 1 ks	Prodlužovací kabel

  - Minimálně 10 ks 	Snímač pro novorozence jednorázový s Masimo technologií, Snímač pro novorozence jednorázový s Masimo technologií s podporou měření Methemoglobinu pro monitor s rozšířením o měření Methemoglobinu

- export dat pacientů do PC

- Provoz na 230V / 50 Hz

- Provoz na baterii minimálně 3 hodiny, baterie součástí nabídky

- Další příslušenství nutné k uvedení monitoru SpO2 do provozu a ke splnění účelu použití

### Transportní inkubátor s plicním ventilátorem a monitorem vitálních funkcí

Popis:

Transportní inkubátor s plicním ventilátorem a monitorem vitálních funkcí pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o. z. Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

Sestava č. 1 – 1 ks (Nemocnice Most, umístění na Dětské a dorostové oddělení)

- 1 ks	Transportní inkubátor

- 1 ks	Transportní plicní ventilátor

- 1 ks	Transportní monitor vitálních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Sestava č. 1 – Transportní inkubátor s plicním ventilátorem a monitorem vitálních funkcí

Transportní inkubátor

- Transportní inkubátor vhodný pro novorozence

- Vhodný pro standardní i intenzivní péči

- Napájení z elektrické rozvodné sítě i rozvodu v sanitním voze i z baterie

- Několik napájecích zásuvek do příslušenství

- Integrované vyšetřovací světlo s LED technologií

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním vlastnostem

- Centrální displej pro monitoraci teploty vzduchu a teploty kůže a stavu akumulátoru

- Regulace teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu a obsahu O2

- Monitorace teploty kůže

- Možnost vyhřívání do  38 °C

- Možnost nastavení vlhkosti vzduchu na minimálně 50 %

- Vzduchový filtr

- Rychlost proudění vzduchu maximálně 20 cm/s

- Minimálně 10 kusů filtrů na vzduch

- Přístup k novorozenci odklopnými panely minimálně ze dvou stran inkubátoru

- Možnost vyklopení čelního i bočního panelu pro vysunutí matrace

- Systém řešení držení ventilačních hadic

- Fixace novorozence

- Akustické a optické alarmy:

- Teplota vzduchu (nízká/vysoká)

- Technické a provozní alarmy

- Vysouvací matrace bočním panelem se zajišťovacími bezpečnostními pásy pro dítě

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor + nosič příslušenství / sloup napravo od inkubátoru

- Snadná údržba a čištění

- Napojení na kyslíkový přívod

- Kožní teplotní sonda

- Výškově nastavitelný stojan na infuzní sety

- Dva úložné prostory s fixačními pásy pro tlakové lahve – 2 kusy 3L kyslíkové lahve a 2 kusy 3L vzduchové lahve

- Vestavěný akumulátor s automatickou nabíječkou + automatický přepínač elektrického napájení z 230 V na 12 V nebo 24 V

- Elektrická odsávačka včetně držáku s automatickým nabíjením pro ukotvení v transportním systému s možností snadného odpojení bez použití nářadí, brašna s popruhem pro přenášení, vestavěná baterie pro provoz minimálně na 45 minut, autoklávovatelná nádoba s objemem 1 litr s ochranou proti přeplnění, integrace do systémového elektrického napájení 230 V a 12 V transportního inkubátoru

- Integrovaný kyslíkový průtokoměr s proměnným průřezem (rotametr), kompletní rozvod kyslíku/vzduchu s tlakovými lahvemi a rychlospojkami pro externí zdroje plynů

- Autoklávovatelná nádoba na odsávání sekretů velikosti minimálně 250 ml s ochranou proti přeplnění

- Modul automatické volby zdroje tlakových plynů pro transportní inkubátor a ventilátor bez přerušení ventilace nebo aktivace alarmů při změně zdroje tlakových plynů

- 1 redukční ventil pro 2L kyslíkovou lahev

- 1 redukční ventil pro 2L vzduchovou lahev

- Součástí dodávky musí být hliníkový/duralový pojízdný skládací povozek Medirol Neotic Extero N605-P113 s polohováním pro transport inkubátoru včetně nosítek pod inkubátor s bočními policemi pro příslušenství (monitor vitálních funkcí) nebo jiný podvozek, který splní funkční a technické vlastnosti a parametry uvedeného typu podvozku a je kompatibilní s „kargo kotvením“ (minimálně pro přetížení 10 G), (požadováno z důvodu kompatibility se stávajícími sanitními vozy pro transport novorozenců)

- Plicní ventilátor upevněný na transportní inkubátor

Transportní plicní ventilátor

- Řízená ventilace IPPV/IMV

- Trigrovaná ventilace Assist (SIPPV) a SIMV

- Režim PSV s automatickou kompenzací úniku a nastavitelným kritériem ukončení inspirace minimálně 10–50 % průtoku

- Nasální CPAP a DuoPAP (nAPRV) s automatickou kompenzací úniku díky variabilnímu průtoku, nastavitelnou v několika krocích minimálně do 35 %, pro použití s nasálním aplikátorem obecně známým jako nFlow, Infant Flow nebo Inspire

- Pro maximální prevenci atelektáze kvůli ztrátě tlaku je potřeba režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“

- Je nezbytný variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách

- Ventilátor musí umožnit připojení nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku

- O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw.

- Volume Guarantee VG

- Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigr)

- Možnost rozšíření o průtokový trigr v režimu nCPAP s nastavením citlivosti minimálně v 5 stupních

- Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu minimálně 1–500 ml

- Plynulé a nezávislé nastavení inspiračního a exspiračního průtoku

- Manuální dech spustitelný v každém režimu

- Monitorování tlaku proximálně u Y-kusu

- Inteligentní alarmový systém s automatickým nastavením zaručující optimální bezpečnost během transportu s minimalizaci zbytečných alarmů

- Ovládání přístroje a SW v českém jazyce

- Vestavěný akumulátor pro nezávislý provoz během transportu na 3 hodiny a možnost externího napájení z 12/24 V

- Držák pro ukotvení v transportním systému s možností snadného odepnutí ventilátoru od inkubátoru (bez použití nářadí) pro ventilaci mimo inkubátor

- Integrace do automatického systémového elektrického napájení 230 V a 12 V transportního inkubátoru

- Připojení na modul automatické volby zdroje tlakových plynů transportního systému bez přerušení ventilace při změně zdroje tlakových plynů

- Grafické zobrazení ventilace včetně trendů minimálně na 4 dny na barevném dotykovém displeji

- Možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru

- Možnost rozšíření o Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta), funkce smyčka SpO2 musí být spustitelná ve všech ventilačních režimech ventilátoru včetně nCPAPu

Transportní monitor vitálních funkcí

- Kompaktní lehký pacientský monitor, vhodný pro novorozence, hmotnost maximálně 1,5 kg

- Minimální parametrová konfigurace EKG, Resp., SpO2 Masimo, NIBP, IBP a teplota, včetně sond, manžet a kabelů pro okamžitý provoz

- Barevný dotykový displej, ovládání a SW v českém jazyce

- Baterie pro 3 hodiny provozu

- Držák na transportní systém s možností rychlého odepnutí/odpojení bez nářadí

- Integrace do automatického systémového elektrického napájení transportního inkubátoru