Myčka podložních mís

Popis:

Myčka podložních mís pro neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Myčka podložních a mís k mytí a dezinfekci podložních nebo nádob do WC křesel a bažantů.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Myčka podložních mís

Požadované minimální technické požadavky:

- Samostatně stojící mycí automat

- Materiál opláštění i vnitřní kabiny z nerezu

- Jednodveřový přístroj

- K mytí a dezinfekci podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Minimálně 1 mísa a 1 lahev zároveň

- Možnost přizpůsobení držáku všem typům podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Termická dezinfekce díky zabudovanému parnímu vyvíječi

- Elektronické ovládání trysek

- Splňující požadavky EN ISO 15883-1/3

- Hlučnost maximálně 52dB

- Teplota teplé vody maximálně 60 °C

- Tlak vody maximálně 5bar

- Napojení odpadu do zadní stěny, do podlahy nebo do boční stěny

- Krátký program	 maximálně 7,5 min

- Standardní program maximálně 8min

- Intenzivní program maximálně 9min

- Odpad minimálně 100 mm

- Příslušenství:

  - Držák na podložní mísy a na láhve

- Záruka minimálně 24 měsíců

Další a zvláštní požadavky:

  - Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

    - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy.