Transportní lůžka pro dospávací jednotky

Popis:

Jedná se o transportní lůžka s vyšší nosností pro pacienty na dospávacích jednotkách Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Lůžka musí umožnit až 24 hodin dlouhý bezpečný pobyt pacientů po náročných operačních výkonech, být vysoce manévrovatelná v omezeném prostoru dospávacích jednotek, odolná a ergonomická pro snadnou obsluhu. Specifikace též zohledňuje skutečnost, že předmětná lůžka slouží jako záložní intenzivní lůžka v případě hromadného neštěstí.

Seznam požadovaných položek:

- 15 ks Ttransportních lůžek

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka

- Čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin, apod.)

- Maximální šířka lůžka 87 cm

- Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a antitrendeleburgovy polohy minimálně 12°

- Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř, s ovládáním spuštění od hlavy i nohou pacienta

- Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páté centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci

- Prostor pro bezpečné umístění tlakové lahve s kyslíkem, včetně možnosti jejího přichycení

- Po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta za hlavou pacienta

- Možnost zavěšení ventilátor Dräger Oxylog 3000 na lůžko

- Ochranná nárazová kolečka a lišty po celém obvodu lůžka

- Bezpečné pracovní zatížení minimálně 320 kg

- Integrovaná výsuvná/sklopná řídící madla u nohou pacienta (možnost využití madel pro tlačení lůžka výhodou)

- 2x integrovaný sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta

- Matrace kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm certifikovaná na 24 hodinový pobyt pacienta

- Sklápěcí stolek u nohou pacienta

- Kapsa na dokumentaci formátu A4 u nohou pacienta

- Veškeré příslušenství lůžka (stolek, madla, infuzní stojany, postranice) je do lůžka integrované a sklopné / zasunutelné do konstrukce lůžka. Odnímatelné prvky nejsou z důvodu bezpečnosti přípustné.