Fakoemulzifikátor

Popis

Mikrochirurgický fakoemulzifikační přístroj pro oční operativu předního segmentu.

Požadovaný počet kusů: 1

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Fakoemulzifikátor

- Duálně segmentová peristaltická pumpa s možností simulace Venturiho pumpy a precizní kontrolou fluidiky pro jednotlivé kroky operace

- Možnost využít aktivní fluidiky

- Bezpečné provedení celé operativy při nízkých hodnotách irigačního tlaku (méně než 70 cmH2O)

- Programovatelné nastavení cílového nitroočního tlaku (IOP)

- Kontrola stavu hladiny irigační tekutiny, upozornění v případě nízké hladiny

- Kazeta s irigačním a aspiračním senzorem

- Kompenzace irigačního tlaku v případě netěšnosti rány, případně při bimanuální  technice (Irigace + Aspirace)

- Fakoemulzifikační handpiece  4 kusy nebo použití stávajících 3 kusů (Alcon OZIL handpiece) a dodání jednoho

- Možnost používat různé typy nástrojů podle preference chirurga - koaxiální i bimanuální irigační koncovky, různé typy hrotů, nástroje dle velikosti řezu

- Hadicový set pro bimanuální techniku (irigace + aspirace) pro nástavce 21G

- Resterilizovatelný nástroj na dotahování a uvolňování nástavců (hrotů)

- Připojení vitrektomu s nejvyšší sekací frekvencí minimálně 3000 kmitů za minutu

- Možnost automatické implantace čočky pomocí automatického motorizovaného injektoru ovládaného pedálem

- Režim fakoemulzifikace lineární, pulsní a burst

- Nastavení počtu pulsů a jejich délky pro každý krok fakoemulzifikace

- Programovatelná funkce reflux

- Nastavení parametrů fakoemulzifikace během okluze

- Specifické nastavení vakua minimálně v rozsahu 0-600 mmHg a rychlosti aspiračního toku ve všech krocích operace

- Nastavení odlišných hodnot vakua pro tři polohy ovládacího pedálu

- Bezdrátový, programovatelný, lineárně ovládaný pedál s možností naprogramování ovládacích funkcí a bezdrátového indukčního dobíjení, nastavitelná vibrační zpětná vazba

- Bezdrátové ovládání pomocí dálkového ovladače

- Systém navigování obsluhy přístroje

- Možnost budoucího propojení s navigačním systémem operatéra – výhodou (viz hodnocení)

- Historie chybových hlášení

- Videosystém zobrazující nastavené a aktuální hodnoty v průběhu operace na monitoru kamery operačního mikroskopu

- Uložení nastavených hodnot operatérů na USB s možností vytváření vlastních operačních procedur v paměti přístroje.

- Dotyková barevná LCD obrazovka s možností náklonu a otáčení obrazovky

- Hlasové potvrzení a různé tóny zvukové signalizace